Załącznik 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.7.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Akcelerator | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: koszt dostosowania pomieszczenia, koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI | Oferowana parametry / funkcje / warunki* |
| --- | --- | --- |
|  | Akcelerator | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia ……….. |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |
|  | Parametry wiązki fotonowej – promieniowanie X (wiązka bez filtra spłaszczającego FFF) |
|  | Energia promieniowania X (fotony) 6 MV |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6 MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 600 MU/min |
|  | Wartość maksymalna mocy dawki dla oferowanej wiązki fotonów 6MV FFF | > 600 MU/min – 1 pkt ≤ 600 MU/min – 0 pkt |
|  | Zmienna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6 MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od 0 MU/min do ≥ 600 MU/min |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, w zakresie od 0 do maksymalnej oferowanej mocy dawki | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego lub szczęk kolimatora |
|  | Parametry techniczne akceleratora |
|  | Odległość SAD = 100 cm |
|  | Średnica izocentrum przy obrocie głowicy (zgodność mechaniczna aparatu z polem promieniowania): ≤ 2,0 mm |
|  | Zakres obrotu głowicy: co najmniej 360 o (± 180o) |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu głowicy: ≤ 0,5o |
|  | Prędkość obrotu głowicy: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do co najmniej 360° / min |
|  | Maksymalna prędkość obrotu głowicy oferowanego akceleratora (liczba obrotów w ciągu 1 minuty) | ≥ 4 – 2 pkt < 4 – 0 pkt |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu kolimatora: ≤ 0,5o |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotu kolimatora oferowanego akceleratora (liczba obrotów w ciągu 1 minuty) | ≥ 2 – 2 pkt < 2 – 0 pkt |
|  | Cyfrowe odczyty położenia głowicy i kolimatora |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: 28 x 28 cm w izocentrum ³ |
|  | Automatyczna realizacja powiększonego pola terapeutycznego zawierająca min. 2 izocentra o kształcie całkowitym: 28 cm x 38 cm w izocentrum | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki |
|  | Beamstopper pochłaniający bezpośrednią wiązkę promieniowania megawoltowego, zintegrowany z głowicą akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień kompatybilny z indeksowaniem na posiadanych akceleratorach firmy Varian oraz systemach unieruchamiania pacjenta |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT |
|  | Blat stołu umożliwiający korekcję położenia blatu poprzez przesuw w osiach X, Y i Z |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 2,0mm |
|  | Dokładność pozycjonowania blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5 mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Nośność stołu: ≥ 200kg |
|  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu dostępne bezpośrednio przy stole lub przy głowicy aparatu |
|  | Automatyczny przesuw stołu o zadane wielkości (delta) np. pomiędzy punktem referencyjnym zdefiniowanym podczas tomografii komputerowej a punktem izocentrycznym zdefiniowanym w planie leczenia lub pomiędzy kolejnymi punktami izocentrycznymi |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC |
|  | Realizacja pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w pełnym polu terapeutycznym |
|  | Szerokość cienia w izocentrum każdego z listków ≤ 1,0 cm |
|  | Dwuwarstwowy kolimator wielolistkowy MLC, wbudowany w głowicę akceleratora: górna warstwa minimum 2x29 listków o szerokości cienia w izocentrum 1,0 cm każdy dolna warstwa minimum 2x28 listków o szerokości cienia w izocentrum 1,0 cm każdy | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne kształtowanie pola terapeutycznego z jednoczasowym pozycjonowaniem zarówno dolnych jak i górnych listków kolimatora wielolistkowego, pozwalającego na uzyskanie efektywnej szerokości lista 0,5 cm w izocentrum | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥ 14,0 cm |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych (w odległości izocentrum) | ≥ 25 cm – 1 pkt < 25 cm – 0 pkt |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki |
|  | Minimalna odległość pomiędzy naprzeciwległymi listkami MLC w trybie terapeutycznym | 0 cm (listki mogą się ze sobą stykać) – 1 pkt > 0 cm – 0 pkt |
|  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1,0 mm |
|  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze |
|  | Średni przeciek promieniowania przez listki oferowanego kolimatora | ≤ 0,1 % – 2 pkt > 0,1 % – 0 pkt |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków oferowanego kolimatora bez dodania prędkości wózków | ≥ 5 cm/s – 1 pkt < 5 cm/s – 0 pkt |
|  | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
|  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT |
|  | Opcja dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej IMRT – VMAT |
|  | Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w zakresie co najmniej od 0 do min. 600 MU/min), ruchu listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora |
|  | Planowanie leczenia w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT realizowanej przez oferowany akcelerator, w posiadanym systemie planowania radioterapii Eclipse |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej radioterapii łukowej IMRT na oferowanym akceleratorze |
|  | Zintegrowany System Obrazowania dla techniki IGRT |
|  | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora |
|  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (kV CBCT) |
|  | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y i Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra |
|  | Akwizycja obrazów 3D (kV CBCT) i ich zapamiętywanie w bazie danych posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA |
|  | Stacja systemu IGRT realizuje funkcje: nawigacji i prezentacji 3D obrazów CT wyświetlania w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych przekrojów struktur anatomicznych kalkulacji offsetu położenia pacjenta rekonstrukcji obrazów CBCT obliczania właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technice Cone Beam CT |
|  | Specjalny algorytm (iteracyjny lub inny) wbudowany w oprogramowanie CBCT do korekcji rozproszeń na poszczególnych obrazach kV-CBCT, redukcja szumów i artefaktów |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazów CBCT bazujący na wewnętrznym modelowaniu anatomii pacjenta oraz przebiegu wiązki kV w celu korekcji wygenerowanych rozproszeń, szumów, artefaktów, smug | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rekonstrukcja obrazów CBCT z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego wykonywana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mocy obliczeniowej procesorów GPU | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rekonstrukcja obrazów CBCT dla powiększonego pola terapeutycznego zawierająca min. 2 izocentra o kształcie całkowitym: 28 cm x 38 cm w izocentrum | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 3D CBCT |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z systemem sterowania, kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązki terapeutycznej, kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym w trybie IGRT, stołem terapeutycznym |
|  | Automatyczne przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów |
|  | Systemy oprogramowania do kontroli jakości wbudowane w oprogramowanie konsoli oferowanego akceleratora | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA |
|  | Wyposażenie akceleratora |
|  | Komplet centratorów laserowych |
|  | System monitorowania pacjenta i komunikacji z pacjentem – audio (dwukierunkowy) i wideo min. 4 kamery |
|  | Monitor lub monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego wyświetlający/-e ustawione na akceleratorze parametry |
|  | Chłodzenie akceleratora z wykorzystaniem wewnętrznego układu wodnego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Integracja akceleratora w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse |
|  | Integracja oferowanego akceleratora w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse umożliwiająca pełne wykorzystanie wszystkich wymaganych i oferowanych trybów napromieniania |
|  | Dostawca odpowiedzialny jest za wykonanie pomiarów dozymetrycznych oferowanego akceleratora do posiadanego systemu planowania Eclipse. Dopuszcza się wykorzystanie danych producenta, bez konieczności przeprowadzania pomiarów. |
|  | Wykorzystanie danych dozymetrycznych dla oferowanej wiązki terapeutycznej, producenta oferowanego akceleratora, w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse, bez konieczności wykonywania w miejscu instalacji pomiarów dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora | TAK –2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dostawca odpowiedzialny jest za wprowadzenie zmierzonych danych lub danych producenta akceleratora do posiadanego system planowania leczenia Eclipse i pełne skonfigurowanie/wymodelowanie posiadanych algorytmów obliczeniowych |
|  | Algorytm do automatycznej optymalizacji planów leczenia dla technik dynamicznych IMRT i VMAT, dla jednej stacji posiadanego systemu planowania leczenia Eclipse, o min. następującej funkcjonalności: tworzenie modeli obliczeniowych dla różnych, definiowanych przez użytkownika grup wskazań uczenie się modeli obliczeniowych na bazie wyselekcjonowanych z posiadanego systemu Eclipse planów leczenia dla danej grupy wskazań implementację gotowych modeli obliczeniowych, utworzonych w innych ośrodkach wykorzystujących takie samo oprogramowanie obliczanie szacowanych rozkładów dawek i DVH dla pól dynamicznych IMRT i VMAT spełniających warunki i kryteria zawarte w wykorzystywanym modelu |
|  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wykorzystujące obrazy z systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę |
|  | Oferowane oprogramowanie systemu dozymetrii portalowej jest zintegrowane z posiadanym systemem planowania radioterapii Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Integracja akceleratora w systemie weryfikacji i zarządzania |
|  | Integracja oferowanego akceleratora w posiadanym systemie weryfikacji i zarządzania ARIA |
|  | Ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji |
|  | Transfer danych (obrazy TK, struktury, plany leczenia) do akceleratora z bazy danych posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA |
|  | Odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych systemu ARIA | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu ARIA…...obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w systemie planowania leczenia, odbywa się automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu ARIA danych o przeprowadzonym napromienieniu |
|  | Zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w wykorzystywanej bazie danych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zapamiętywanie w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Oferowany akcelerator ma umożliwiać napromienianie pacjentów zgodnie z wymaganymi i oferowanymi parametrami |
|  | Oferowany akcelerator ma umożliwiać jego późniejszą rozbudowę pozwalającą na realizację radioterapii adaptacyjnej w czasie rzeczywistym (on-line) z pacjentem na stole terapeutycznym |
|  | Demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora |
|  | Magazynowanie akceleratora w magazynie Wykonawcy do czasu rozpoczęcia instalacji u Zamawiającego |
|  | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu przekazania do eksploatacji. W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta (w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Szkolenie z obsługi oferowanego akceleratora dla techników oraz fizyków medycznych |

|  | Prace budowlane (dotyczą bunkra i sterowni): wykucie ramy po zdemontowanym akceleratorze przygotowanie posadzki pod ramę oferowanego akceleratora zgodnie z wymogami producenta akceleratora posadowienie i zabetonowanie ramy akceleratora zgodnie z wytycznymi producenta wykonanie nowych kanałów niezbędnych dla oferowanego akceleratora prace rozbiórkowe dla podwieszanego sufitu oraz wykładziny podłogowej przygotowanie istniejących ścian do malowania, szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego wypełnionego płytami z wełny mineralnej ułożenie wykładziny PCV prądoprzewodzącej wraz z wykonaniem odprowadzenia ładunków elektrycznych poprzez taśmy miedziane w/g instrukcji producenta dostarczenie i zamontowanie drzwi aluminiowych ręcznie suwanych pomiędzy sterownią a korytarzem zewnętrznym demontaż i ponowny montażu przebieralni pacjenta w celu umożliwienia wprowadzenia oferowanego akceleratora wymiana odbojnic ściennych z PCV przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej dla oferowanego akceleratora (w tym ewentualne stemplowanie stropów) |
| --- | --- |
|  | Prace elektryczne: przebudowa instalacji oświetleniowej i elektrycznej dla potrzeb oferowanego akceleratora |
|  | Instalacja wentylacji i klimatyzacji: przegląd istniejącej centrali wentylacyjnej czyszczenie kanałów wentylacyjnych montaż jednego klimatyzatora ściennego w bunkrze instalacja wody lodowej do akceleratora, w tym przeróbka rur i podejścia do akceleratora |
|  | Prace instalacyjne w obrębie sterowni oraz bunkra umożliwiające zainstalowanie akceleratora wraz z osprzętem: przygotowanie kanałów dla okablowania przygotowanie kanałów do instalacji kamer dostosowanie szafy elektrycznej demontaż i ponowny montaż kanałów wentylacyjnych wraz z zabudową w obrębie bunkra zlokalizowanych na drodze transportowej akceleratora w razie konieczności demontaż i ponowny montaż drzwi oddzielających korytarze pomiędzy budynkami na drodze transportowej oferowanego akceleratora |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowo-elektrycznej |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane 
informacje, tj.:  wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |