Załącznik A do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

Specyfikacja odczynników

#### Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej w poniższej tabeli ilości badań (w okresie 24 miesięcy)

| Nazwa | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość badań 24 miesięcy |  | Wartość netto |  | Vat% |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sód |  |  |  | 29350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potas |  |  |  | 29350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wapń całkowity |  |  |  | 2680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| magnez |  |  |  | 5360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| żelazo |  |  |  | 5360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorki |  |  |  | 29350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fosforany nieorganiczne |  |  |  | 1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| białko całkowite |  |  |  | 3350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| białko w moczu i PMR |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mocznik |  |  |  | 14470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kreatynina |  |  |  | 24120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwas moczowy |  |  |  | 3350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glukoza |  |  |  | 24120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bilirubina całkowita |  |  |  | 7370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bilirubina bezpośrednia |  |  |  | 1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cholesterol całkowity |  |  |  | 7370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDL cholesterol |  |  |  | 7370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trójglicerydy |  |  |  | 7370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST |  |  |  | 12730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT |  |  |  | 12730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  | 7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| amylaza |  |  |  | 8710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK |  |  |  | 7770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CKMB |  |  |  | 8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GGT |  |  |  | 9315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  | 2815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| albumina |  |  |  | 3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASO |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etanol |  |  |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRP |  |  |  | 21840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HbA1C |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipaza |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| amoniak |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość badań 24 miesięcy |  | Wartość netto |  | Vat% |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto |  | Ilość badań 24 miesięcy |  | Wartość netto |  | Vat% | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. RAZEM WARTOŚĆ AKCESORIÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość badań 24 miesięcy |  | Wartość netto |  | Vat% |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RAZEM WARTOŚĆ KALIBRATORÓW I KONTROLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. WARTOŚĆ DZIERŻAWY |  |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Ilość miesięcy |  | Wartość netto |  | Vat% |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM (poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) Wartość brutto razem wpisać w Formularzu oferty - pkt 4.3.ppkt a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy, automatyczny analizator biochemiczny pracujący w systemie całodobowym, rutynowym i citowym; w komplecie: UPS, czytnik kodów kreskowych próbek i odczynników. Certyfikaty dla odczynników i aparatu wymagane przez polskie prawo: np. CE. Wymienione dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą analizatora i odczynników lub wcześniej na życzenie zamawiającego. Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy (używany nie starszy niż 2019), kompletny. |  |
| 3. | Metoda badań: cztery techniki pomiarowe: spektrofotometria, turbidymetria, polaryzacja fluorescencyjna, potencjometria jonoselektywna |  |
| 4. | System pracujący w układzie: analizator i odczynniki jednego producenta |  |
| 5. | Zakres badań obejmuje działy: Badania biochemiczne: enzymy, substraty, metabolity Badania ISE: Na, K, Cl Dodatkowa możliwość: Białka specyficzne Monitorowanie leków Środki uzależniające, toksyny |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użytku |  |
| 7. | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę, dostawianie próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli bez konieczności zatrzymywania aparatu, bez potrzeby wprowadzania analizatora w tryb stand by, pauzę, stop. Wstawianie odczynników na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki, bez konieczności doprowadzania do temperatury pokojowej lub ogrzania |  |
| 8. | Wstawianie próbek pierwotnych i w naczyńkach pomiarowych |  |
| 9. | Analizator wyposażony w system myjący, zapobiegający kontaminacji poniżej istotnego progu klinicznego, zaopatrzony w detektor skrzepów, pęcherzyków powietrza, czujnik poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach |  |
| 10. | Automatyczne testowanie stanu aparatu, monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 11. | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń metodą Rerun Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody |  |
| 12. | Gwarancja stałości serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku |  |
| 13. | Wydajność analizatora: - do 340 testów/h +/- 20 - do 400 testów/h z elektrolitami +/- 20 |  |
| 14. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". |  |
| 15. | Priorytetowe badanie próbek "CITO". |  |
| 16. | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora |  |
| 17. | Typ pomiarów: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego, kinetyczne; turbidymetryczne; ISE |  |
| 18. | Możliwość podglądu przebiegu realizacji zleconych badań |  |
| 19. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek badanych w ilości minimum 90 oraz odczynników minimum 32. |  |
| 20. | Karty Charakterystyki dla odczynników - aktualizowane co 6 m-cy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 Dz.U. Nr 140 poz. 1171) |  |
| 21. | Transport do uprawnionego podmiotu oraz utylizacja pozostałości i opakowań po odczynnikach z kwalifikacją niebezpieczeństwa odbywa się na koszt oferenta |  |
| 22. | Kuwety jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego |  |
| 23. | Czas uruchomienia analizatora z pozycji "czuwaj" do podjęcia pracy maksymalnie 5 minut |  |
| 24. | Możliwość wykorzystania probówek pierwotnych |  |
| 25. | Monitorowanie poziomu odczynników i badanych próbek. |  |
| 26. | Możliwość wykonywania badań w materiale: - w krwi pełnej - w surowicy - w osoczu - w moczu - w moczu - w hemolizacie krwi pełnej |  |
| 27. | Wymagania dotyczące wody: bezpośrednie podłączenie do stacji uzdatniania |  |
| 28. | Próbki: standardowe próbówki o objętości 5,7 ml oraz 10 ml. Objętość próbki: typowo 2-10 ul/test ISE (pomiary jonoselektywne) ok. 100 ul (metoda bezpośrednia) 20 ul (metoda pośrednia) 20 ul (mocz) |  |
| 29. | Możliwość dostawienia lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 30. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |
| 31. | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (minimum 15 minut) |  |
| 32. | Prowadzenie kontroli jakości co najmniej dla 2 poziomów materiału kontrolnego |  |
| 33. | Bieżąca i automatyczna ocena wyników kontroli jakości badań |  |
| 34. | Możliwość dopisywania komentarzy na wyniku badania |  |
| 35. | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci aparatu - co najmniej 1 rok |  |
| 36. | Wynik badania zaopatrzony w wartości referencyjne, z uwzględnieniem norm pediatrycznych |  |
| 37. | Podawanie próbek w naczynkach max.1mL |  |
| 38. | Możliwość podawania próbki pediatrycznej (mała objętość próbki badanej ok. 40 ul) możliwe użycie mikronaczynek (z minimalną martwą objętością) |  |
| 39. | Zużycie wody (poniżej 4l / godzinę pracy) |  |
| 40. | Czas oznaczania glukozy - maksymalnie 10 min. |  |
| 41. | Bieżąca i okresowa konserwacja oraz dezynfekcja aparatu w formie użytkowej karty pracy |  |
| 42. | Odczynniki dostarczane w ciągu 48 godz. w dni robocze od daty zamówienia |  |
| 43. | Możliwość ręcznego wpisania danych demograficznych pacjenta; archiwizacja wyników, ich przeglądanie, wyszukiwanie badań dla danego pacjenta |  |
| 44. | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, wykresy Levey-Jeningsa z zachowaniem reguł Westgarda, zbiorcze raporty kontrolne, możliwość drukowania |  |
| 45. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Kamsoft. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej aparatu, w tym protokołu komunikacji analizatora, a także do współpracy, konsultacji z firmą Kamsoft w celu zintegrowania aparatury z LIS KS-SOLAB. |  |
| 46. | Dostarczenie niezbędnego okablowania do podłączenia stacji roboczej z aparatem (ok. 3 metry) |  |
| 47. | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy: Instrukcję obsługi aparatu w języku polskim oraz karty charakterystyki odczynników (kontroli, kalibratorów) - również w języku polskim |  |
| 48. | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy, czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – do 24 godz. od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych); coroczny przegląd aparatu bez obciążania kosztami Zamawiającego (z wyjątkiem materiałów zużywalnych). Bezpłatne przeglądy w czasie trwania umowy Bezpłatne naprawy w czasie trwania umowy Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, a czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 godziny Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny Serwisowanie, przeglądy na koszt Wykonawcy |  |
| 49. | Dostarczenie rozwiązania typu BACK-UP w przypadku awarii dla wykonywania badań citowych. Analizator back up posiadający wymagane certyfikaty. Wyklucza się analizator back up typu spektrofotometr. Do oferty należy dołączyć opis oferowanego analizatora back up. |  |
| 50. | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 51. | Przy instalacji Wykonawca dostarczy paszport techniczny |  |
| 52. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej. W przypadku zmiany treści, konieczne dosłanie aktualizacji. |  |
| 53. | Elementy dodatkowe zapewniające właściwą pracę analizatora: Biurko/stół pod aparat w przypadku aparatu innego jak wolnostojący UPS o dostosowanej mocy |  |
| 54. | W przypadku trzykrotnej - istotnej awarii analizatora, Wykonawca wymieni analizator na fabrycznie nowy, przy niezmienionych pozostałych warunkach umowy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………..…  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Serwis urządzenia w okresie obowiązywania umowy wykonywany będzie przez:

…………………………...............................................................................................  (wpisać)

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy