Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZESTAW WIERTARKI LARYNGOLOGICZNEJ Z MIKROPIŁĄ |
| --- |
| L.p. | PARAMETR /WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 1 | Konsola wiertarki laryngologicznej wysokoobrotowa, multifunkcjonalna umożliwiająca podłączenie: wiertarki otologicznej, wiertarki neurochorurgicznej, modułu noża obrotowo-ssącego, piły oscylacyjnej, mikromotoru i rękojeści do chirurgii szczękowo-twarzowej. Umożliwiająca wybór funkcji i regulację nastawienia, wyposażona we wbudowaną pompę perystaltyczną o szerokości max. 370mm, wysokości max. 115mm. Wysokość ze stojakiem nawadniającym max 485mm. |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w ekran LCD do podglądu sterowania parametrami ułożony pod kątem do operatora. |  |
| 3 | Funkcja wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych i graficznych, m.in. funkcji dotyczących pompy, szybkości obrotowej, kierunku obrotów, trybu pracy. |  |
| 4 | Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w zakresie 8-135 ml/min, pompa perystaltyczna zapewniająca minimum dwa zakresy przepływu: 30 – 130 ml / min. 15 – 65 ml / min. (regulowana drenem o podwójnym stopniu przepływu) Min. czterostopniowa skala zmiany intensywności płukania dla każdego z zakresów przepływu. |  |
| 5 | Tryby pracy ciągłej prędkości oraz zmiennej prędkości. |  |
| 6 | Wysięgnik do zawieszenia butli irygacyjnej. |  |
| 7 | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki umieszczone z boku urządzenia. |  |
| 8 | Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. min. 3m: a) regulacja zakresu pracy, b) regulacja kierunku obrotu, c) regulacja pracy pompy irygacyjnej – możliwość wyboru płukania ciągłego lub przerywanego. Dwa tryby pracy włącznika – tryb ciągły oraz przerywany. |  |
| 9 | Sygnalizacja akustyczna i na ekranie monitora przy wstecznym obrocie. |  |
| 10 | System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora. |  |
| 11 | Stojaki profilowane pod rączkę noża i wiertarki laryngologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie. |  |
| 12 | Ekran LCD ustawiony pod kątem dla najbardziej optymalnej możliwości odczytu parametrów |  |
| 13 | Połączenie mikromotora z kątnicą, prostnicą w standardzie ISO 3964. |  |
| 14 | Pompa płucząca zintegrowana z urządzeniem głównym z dwoma trybami pracy pompy perystaltycznej: ciągły przy pracy mikromotora oraz na żądanie po mocnym wciśnięciu przycisku nożnego z regulacją przepływu od 8 do 135 ml/min i regulacją co 10%. |  |
| 15 | Możliwość pracy pompy w trybie samoczynnym bez podłączonego mikromotoru. |  |
| 16 | Możliwość stosowania samej pompy irygacyjnej w celu czyszczenia optyki endoskopu i infiltracji przed liposukcją. Tryb dostępny jeżeli nie jest podłączony żadnej silnik do jednostki sterującej. |  |
| 17 | Możliwość wyboru obrotów w lewo oraz prawo, potwierdzone informacją na ekranie LCD. |  |
| 18 | Możliwość płynnego sterowania szybkością obrotów. |  |
| 19 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch niezależnych elementów roboczych: shaver oraz wiertarka. |  |
| 20 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch mikromotorów wiertarki jednocześnie. |  |
| 21 | Zakres pracy obrotów dla wiertarki od 4000 do 80000 obr./min |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o mikromotor do stapedotomii: Mikromotor bezszczotkowy, bezczujnikowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wiertarka o momencie obrotowym max . 4W przy 3Nmm oraz zakresie obrotowym pracy: min. 2 000 - 12 000 obr./min., o maksymalnej wadze rączki bez kabla 60 g, długość max 182 mm., średnica 15 mm +/- 5 mm, długość kabla min. 2,9 m ±0,1 m. |  |
| 23 | Możliwość doposażenia o perforator bezwibracyjny, bezszczotkowy, wraz z kablem przyłączeniowym, o momencie obrotowym min. 1990 mNm, prędkość max. 1250 obr./min., średnica max. 38 mm, długość max. 145 mm, max. waga bez kabla 460g, długość kabla min 2,9 m, mocowanie typu Hudson do mocowania wierteł perforatora. |  |

| Mikromotor wiertarki szybkoobrotowej I – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| 24 | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4 000 do 80 000 obr./min |  |
| 25 | Moment obrotowy min. 40 mNm przy 30 000 obr./min. |  |
| 26 | Waga rączki bez kabla max. 115 g. |  |
| 27 | Rączka o długości max. 77mm ± 2mm i średnicy max 21mm ±0,5mm. |  |
| 28 | Długość kabla min. 2,9 m. |  |
| 29 | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF. |  |
| 30 | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 62 dB mierzony zgodnie normą ISO 11498. |  |
| 31 | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134ºC) mikromotora wraz z kablem połączeniowym. |  |
| Mikromotor wiertarki szybkoobrotowej II – 1 szt. |  |
| 32 | Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej - 4 000 do 80 000 obr./min. |  |
| 33 | Moment obrotowy min. 40 mNm przy 30 000 obr./min. |  |
| 34 | Waga rączki bez kabla max. 120 g. |  |
| 35 | Rączka o długości max. 100mm ± 2mm i średnicy max 21mm ±0,5mm. |  |
| 36 | Długość kabla min. 2,9 m. |  |
| 37 | Mikromotor bezwibracyjny, bezszczotkowy, chłodzony powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF. |  |
| 38 | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 62 dB mierzony zgodnie normą ISO 11498. |  |
| 39 | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134ºC) mikromotora wraz z kablem połączeniowym. |  |
| Kątnica, prostnica, mikropiła |  |
| 40 | Kątnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy, długości max. 86mm ±1mm, o wadze max. 49g ± 1g – 1szt |  |
| 41 | Prostnica 1:1 o długości 74 mm ±1mm, max wadze 40 g oraz z wbudowanym wewnętrznym kanałem irygacyjnym pełniącym równocześnie funkcję chłodzenia wewnątrz prostnicy -1szt |  |
| 42 | Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu |  |
| 43 | Piła mikrokompasowa – 1szt |  |
| Wiertła, piły, akcesoria |  |
| 44 | 1. Wielorazowe wiertła diamentowe o długości 70mm i średnicach: a) 0,6 mm; b) 0,8 mm; c) 1,0 mm; d) 1,4 mm; e) 1,8 mm; f) 2,3 mm; g) 2,7 mm; h) 3,1 mm; i) 3,5 mm; j) 4,0 mm; k) 4,5 mm; l) 5,0 mm; Dla wierteł o średnicy od 0,6mm do 5,0 mm trzystopniowa regulacja długości min. 15mm, 20 mm oraz 25mm. 2. Wielorazowe wiertła diamentowe o długości 65 mm i średnicach przynajmniej: a) 6,0 mm; b) 7,0 mm; |  |
| 45 | 1. Wielorazowe wiertła wolframowe o długości 70mm i średnicach: a) 0,6 mm; b) 0,8 mm; c) 1,0 mm; d) 1,4 mm; e) 1,8 mm; f) 2,3 mm; g) 2,7 mm; h) 3,1 mm; i) 3,5 mm; j) 4,0 mm; k) 4,5 mm; l) 5,0 mm; Dla wierteł o średnicy od 0,6mm do 5,0 mm trzystopniowa regulacja długości min. 15mm, 20 mm oraz 25mm. 2. Wielorazowe wiertła wolframowe o długości 65 mm i średnicach przynajmniej: a) 6,0 mm; b) 7,0 mm; |  |
| 46 | Ostrza mikropiły: a) ostrze proste z zaokrągloną głownią, dł. 17mm – 5szt b) ostrze proste z zaokrągloną głownią, dł. 21mm– 5szt c) ostrze proste dł. 14mm – 5szt d) ostrze proste dł. 18mm – 5szt e) ostrze proste dł. 11mm – 5szt |  |
| 47 | Stojak na wiertła do przechowywania i sterylizacji, na wiertła od 0,5-0,6 do 7,0 mm, z opisem prawidłowego umieszczenia - 1szt. |  |
| 48 | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych do pompy o dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % - 40szt |  |
| 49 | Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml – 5szt |  |
| 50 | Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml – 5szt |  |
| 51 | Kontenery producenta urządzenia do sterylizacji, wraz ze specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego. Na dnie kontenerów rysunek (legenda) do prawidłowego mocowania elementów zestawu. – 2szt |  |
| 52 | Urządzenia dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |
| 53 | Urządzenia posiadają dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, Deklaracje Zgodności. |  |
| 54 | Producent urządzenia posiada certyfikat jakości EN/PN ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN/PN ISO 13485. |  |
| 55 | Urządzenie wraz z wyposażeniem podlega min. 24 miesięcznej gwarancji, przeglądy techniczne w okresie gwarancji wliczone w cenę umowy. |  |
| 56 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny. |  |
| 57 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat. |  |
| 58 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. |  |
| 59 | Model, numer katalogowy oferowanego urządzenia. |  |
| 60 | Szkolenie personelu, instalacja, transport w cenie umowy. |  |
| 61 | Wszystkie urządzenia oraz akcesoria wchodzące w zakres dostawy fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. |  |