OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku – w kolumnie „wartość oferowana przez Wykonawcę – podać:” a w przypadku sprzętu podlegającego najmowi w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy.

- na każdej partii towaru muszą być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z pinformacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2023r. lub późniejsza.

4. wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w danym Pakiecie na który składana jest oferta.

5. Parametry oceniane w ramach KRYTERIÓW OCENY OFERT ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOROWYM TŁEM. (DOTYCZY PAKIETÓW OD 1 DO 7).

W celu przyznania punktów, oprócz wypełnienia tabeli w powyższym zakresie, należy załączyć do składanej oferty dokument – potwierdzający posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia wskazanych cech za które zostaną przyznane punkty w ramach kryteriów oceny ofert.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wskazanych parametrów jest katalog, folder lub prospekt, w którym wskazano przedmiotowe parametry. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

6. Ponadto do oferty należy załączyć dokument pozwalający na identyfikację zaproponowanego przedmiotu zamówienia. Dokumentem tym jest katalog, folder lub prospekt. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

7. Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu – tj. katalogu lub folderu lub lub prospektu, potwierdzającego wszystkie powyższe wymogi (zarówno pkt 5 jak i 6).

PAKIET NR 1 – SPRZĘT POMOCNICZY

| # 1. PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE – 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | długość zawierająca się w przedziale od 180 cm do 260 cm |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Wymagana średnica 0,035” i 0,032’’ |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie - teflon |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | dostępne końcówki robocze J i prosta |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 0,035” i 0,032” = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |  |  |  |  |
| # 2. INTRODUKTORY NACZYNIOWE Z IGŁĄ ANGIOGRAFICZNĄ i prowadnikiem - 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | #### kaniula odporna na załamania i zagięcia |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | dostępna wersja zbrojona |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | zawór zapewniający szczelność |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | ramię boczne z kranikiem |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | oferowane różne średnice: wymagane 5F, 6F, 7F, 8F |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Oferowane różne długości - wymagana długość 11cm oraz 23cm |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 5F, 6F, 7F, 8F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |  |  |  |  |
| b) |  | podać ilość różnych długości prowadników poza wymaganymi (wymagane: 11cm oraz 23cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |  |  |  |  |
| # 3. INTRODUKTORY do tętnic promieniowych - 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | #### kaniula odporna na załamania i zagięcia |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | zestaw z igłą i prowadnikiem prowadnikiem 0,018” z giętką końcówką |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | wersja z prowadnikiem prostym i typu „J” |  |  |  |  |  |  |
| b) |  | igła o rozmiarze 21G |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | zawór zapewniający szczelność |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | ramię boczne z kranikiem |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Różne oferowane rozmiary - wymagane 4F, 5 F, 6F |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Różne długości - wymagane 11 cm |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | podać ilość różnych średnic prowadników poza wymaganymi (wymagane: 4F, 5F, 6F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |  |  |  |  |
| b) |  | podać ilość różnych długości prowadników poza wymaganymi (wymagane: 11cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |  |  |  |  |  |
| # 4. KRANY TRÓJDROŻNE - 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | szczelność kranów |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |  |  |  |  |  |
| # 5. RAMPY – 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | rampy dwudrożne i trójdrożne |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | adaptor rotacyjny |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | szczelność kranów |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | posiada dużą średnicę wewnętrzną umożliwiającą wysoki przepływ |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | wytrzymuje ciśnienie min. 500 PSI |  |  |  |  |  |  |
| # 6. MANIPULATOR PROWADNIKA ANGIOPLASTYCZNEGO - 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | łatwość zakładania |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | system mocowania na liderze zapewniający trwałość zapięcia |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | dobra manewrowalność – możliwość skupienia się operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez konieczności jednoczesnego utrzymywania torquera w danym miejscu |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | ergonomiczny kształt |  |  |  |  |  |  |
| # 7. Y-CONECTOR – 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |  |  |
|  |  | ### NAZWA, TYP |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | łatwość zakładania |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Pełna szczelność zastawki |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | wersja z zastawką typu „push-pull” i wersja z zastawką podwójną |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | min. światło 9 F |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | współpracuje z cewnikami od 1F do 9F |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | wymagany boczny port z kranem |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2 - ZESTAW wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń, zwężeń o zmiennej średnicy i CTO

| # 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY ZE ZNACZNIKAMI UŁATWIAJĄCYMI POZYCJONOWANIE - 50 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,0-4,5 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodna |  |
| 3) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie z RBP min 16 atm |  |
| 5) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,043” |  |
| 6) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP |  |
| 7) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm |  |
| 8) | markery zintegrowane ze stentem na jego końcach umożliwiające jego pozycjionowanie |  |
| 9) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10) | ### PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie - umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt. (do 15 pkt.)) |  |
| b) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP (2% = 0 pkt,; za każde 0,25% poniżej - dodaje się 5 pkt (do max. 25 pkt)) |  |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (średnicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodzajów = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt. (do max. 50 pkt.)) |  |
| # 2. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 190cm i 300cm |  |
| 5) | Dystalna część prowadników upleciona z 15 drutów |  |
| 6) | końcówka „J” i prosta, pre-shape |  |
| 7) | dobra manewrowalność |  |
| 3. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO ZABIEGÓW CTO – 50 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną: 40 – 170 cm |  |
| 4) | długości 180cm, 190cm, 300cm i 330cm |  |
| 5) | Dystalna część prowadników upleciona z 8 drutów |  |
| 6) | końcówka „J” 1mm,i prosta |  |
| 7) | dobra manewrowalność |  |
| 4. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI – 50 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią zapewniającą wysoką odporność i manewrowalność prowadnika |  |
| 2) | dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm |  |
| 3) | kształt końcówki: prosta i „J” , pre-shape |  |
| 4) | Dystalna część prowadników upleciona z 8 drutów |  |
| 5) | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną 0.009 i 0,010” |  |
| 5. MIKROCEWNIKI DO PRZECHODZENIA PRZEZ KOLATERALE – 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | mikrocewnik zbrojony oplotem zbudowanym z 18 drutów |  |
| 2) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | dostępna długość 135 lub więcej wariantów |  |
| 4) | polimerowe hydrofilne pokrycie dystalnej części |  |
| 5) | niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F |  |
| 6) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 6. CEWNIK BALONOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY 35 BAR DO PTCA – 5 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Cewnik balonowy rapid exchange non compliant |  |
| 2) | Podwójna konstrukcja balonu |  |
| 3) | Długość użytkowa szaftu 140 cm |  |
| 4) | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 5) | Ciśnienie RBP 35bar |  |
| 6) | Średnice balony 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 |  |
| 7) | Długość balonu 10, 15, 20mm dla wszystkich średnic |  |
| 8) | Profil przejścia (crossing profile) dla średnicy 2,0 mm równy 0,028” |  |
| 7. INFLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY – 5 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Inflator analogowy do uzyskania ciśnień 40 i 55 ATM |  |
| 2) | Pojemność 14ml/cc lub 25ml/cc |  |
| 8 i 9. System do pomiaru FFR – prowadnik 100 sztuk - z konsolą sterującą |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy max. 0,014'' |  |
| 2) | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem |  |
| 3) | Długość prowadnika 180 cm |  |
| 4) | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczony w tubie ze stali nierdzewnej, zapewniająca dobrą manewrowalność |  |
| 5) | widoczna w skopii i elastyczna końcówka 3 cm |  |
| 6) | Tip load 0,64 |  |
| 7) | Pokrycie hydrofilne na długości 30 cm części dystalnej |  |
| 8) | Konsola sterująca: najem systemu składającego się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym |  |
| 9) | Waga modułu optycznego 615g, waga wyświetlacza 1500g |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 10) | Zakres pomiaru ciśnień: -30 do + 300 mmHg (wymagane = 0 pkt), (za każde 5mmHg poniżej 30 i/lub powyżej 300 dodaje się 5 pkt.) |  |
| 11) | Dryft na godzinę - podać: (punktacja: <1 mmHg = 5 pkt; 1 – 3 mmHg = 3pkt ; pow. 3 mmHg = 0 pkt). |  |
| 12) | KONSOLA STERUJĄCA – najem na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) – 20 szt.

## Ad 5) – 5 szt.

## Ad 6) – 5 szt.

## Ad 9) – 1 szt. (konsola – najem)

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 3 – ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE – 4 000 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1,42mm /,056”/, dla 5F lewy 1,19mm /,047”/, 5F prawy 1,14mm /,045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) Wartość wymagana = 0 pkt; każde 0,1mm powyżej wartości wymaganych – dodaje się 1 pkt |  |
| 2) | Długości cewnika: 100, 110, 125cm |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika (przynajmniej 1000 PSI) |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |
| 2. CEWNIKI BALONOWE – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | szerokie, stopniowane spektrum średnicy (od 1,20 do 4,00mm): 1,20; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3.50; 3,75; 4,00) (wymagane: średnice 1,20, 1,50 i 4,00 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | w średnicy 1,20 oraz 1,50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO |  |
| 3) | długości 8-30mm (wymagane: długości 8 i 30 mm = 0 pkt.) każda inna dostępna długość w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 4) | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  |
| 5) | hydrofilne pokrycie shaft’u |  |
| 6) | mały profil końcówki natarcia lesion entry profile - dla wszystkich rozmiarów (nie więcej niż 0,020”) Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” (wartości wymaganej) - dodaje się 5 pkt |  |
| 7) | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o minimum 6% dla wszystkich rozmiarów |  |
| 3. Cewniki balonowe o dużej niepodatności - 300 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | ### średnice 2,00 - 5,00mm (2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,0) (wymagane: średnice 2,00 i 5,00 = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | długości 6-30 mm |  |
| 3) | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego |  |
| 4) | ciśnienie RBP 18-20 atm |  |
| 5) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” - dodaje się 5 pkt |  |
| 6) | duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,16mm) |  |
| 4. Stent platynowo-chromowy pokrywany lekiem - 300 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2.25 - 4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (Wymagane: 2.25 i 4.00mm = 0 pkt.); każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2,25 x 38mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2,25 -2,75 i 16atm dla 3,0 – 4,0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0,018” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm max. 0,040”, |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0,4mm |  |
| 11) | recoil max. 3% |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0,26 N/mm |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,17mm) |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2,25 ​do 2,75; 2,50-2,75 do 3,50; 3,00-3,50​​ do 4,25; 4,00 ​do 5,75 |  |
| 5. Cewnik balonowy pokryty lekiem antymitotycznym – 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | lek antymitotyczny uwalniany z powłoki cewnika balonowego |  |
| 2) | dawka leku nie mniejsza niż 0,2mcg na mm2 powierzchni balonu |  |
| 3) | profil przejścia dla balonu 2,5mm nie więcej niż 0,040” |  |
| 4) | średnica od 2,0 do 4,0mm (wymagane średnice 2,0 i 4,0 mm = 0 pkt.) Każda inna dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 5) | długość od 8 do 30mm (wymagane: długości 8 i 30 mm = 0 pkt.); każda inna dostępna długość w podanym zakresie - dodaje się 5 pkt |  |
| 6) | cewnik balonowy typu monorail |  |
| 7) | hydrofilne pokrycie szaftu |  |
| 8) | ciśnienie nominalne 6 atm. |  |
| 9) | Profil natarcia (leasion entry profile) nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów Wartość wymagana = 0 pkt.; każde 0,001” poniżej 0,020” – 5 pkt |  |
| 6. PRZEDŁUŻAJĄCE CEWNIKI PROWADZĄCE - 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long |  |
| 2) | średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) |  |
| 3) | długość systemu 150cm |  |
| 4) | szaft typu hypotube |  |
| 5) | pokrycie hydrofilne |  |
| 6) | zbrojenie na całej długości kanału roboczego |  |
| 7) | marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego |  |
| 8) | znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm |  |
| 9) | długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |
| 7. BALON TNĄCY - 10 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2,00-4,00mm (2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00) |  |
| 2) | długości 6-15mm (6, 10, 15) |  |
| 3) | ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm |  |
| 4) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - nie większy niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów, każde 0,001” poniżej 0,020” – 5 pkt |  |
| 5) | liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm |  |
| 8. INFLATOR – 1 000 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | pojemność 20 cm3 |  |
| 2) | zakres ciśnień 0-26 atm |  |
| 3) | tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu |  |
| 4) | dokładność pomiaru do +/- 3% |  |
| 5) | dren wysokociśnieniowy o dł. 27cm zakończony kranikiem trójdrożnym |  |
| 6) | podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka |  |
| 9. Stent Platynowo-Chromowy do dużych naczyń i z trudnym dostępem – 20 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | średnice 2,25 – 5,00mm (2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00) |  |
| 2) | długości 8-48mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48mm) z pominięciem rozmiarów: 4,50 i 5,00 x 8mm, 4,50 i 5,00 x 38mm oraz 2,25, 4,50 i 5,00 x 48mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2,25-2,75 i 16atm dla 3,0–4,0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile – 0,017” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 2,5 mm max. 0,038” (0,98 mm) |  |
| 10) | profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm max. 0,040” (1,03 mm) |  |
| 5) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0,4mm |  |
| 6) | dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem |  |
| 7) | duża siła radialna min. 0,27 N/mm |  |
| 8) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3,00 – 3,27mm) |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego

## przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 2) -  20 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad. 4) -  20 szt.

Ad. 5) -  5 szt.

Ad. 6) -  5 szt.

Ad. 7) -  5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 4 – Y-CONEKTOR, INFLATOR I PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| 1. Łącznik hemostatyczny Y connector – 1 000 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Y connector z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną |  |
| 2) | możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada - bez opcji pośrednich) |  |
| 3) | możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) |  |
| 4) | światło wewnętrzne zastawki 9F |  |
| 5) | boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym |  |
| 6) | minimalna utrata krwi oraz ciśnienia |  |
| 2. strzykawka ciśnieniowa z manometrem – 500 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | pojemność 20 ml |  |
| 2) | zakres ciśnień do 20 atm (20 atm. = 0 pkt.; każda atm. poniżej 20 atm. - dodaje się 5 pkt.) |  |
| 3) | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi |  |
| 4) | gwintowany ruchomy tłok oraz mechanizm blokujący w formie przycisku |  |
| 5) | zintegrowany z wysokociśnieniowym drenem i trójdrożnym kranikiem z adapterem rotacyjnym |  |
| 6) | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna |  |
| 7) | całość o dł. 35 cm |  |
| 3. PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - 150 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | ### Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h |  |
| 2) | ### Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika |  |
| 3) | ### Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych |  |
| 4) | ### Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne |  |
| 5) | ### Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek |  |
| 6) | ### Konfiguracja zestawu: ### 1x przetwornik ciśnienia, ### 1 x kranik trójdrożny czerwony, ### 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, ### 1 x linia płucząca |  |

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### PAKIET NR 5 -  Zestaw do angioplastyki tętnic wieńcowych oraz do stentowania krętych i dużych naczyń

| 1. Cewnik prowadzący - 1600 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Cewnik dostępny w przedziale 5F do 8F |  |
| 2) | Duża średnica wewnętrzna cewników. Wymiary : 0,058”- dla 5F; 0,071”- dla 6F; 0,081”- dla 7F; 0,090”- dla 8F |  |
| 3) | Oferowane długości 80-118cm |  |
| 4) | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika |  |
| 5) | Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu |  |
| 6) | Odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność |  |
| 7) | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 90 w każdej średnicy w zakresie 5 F-7 F, krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń, obecność krzywizny typu 3D (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt.) |  |
| 8) | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |
| 2. Cewniki aspiracyjne - 75 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu |  |
| 2) | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie |  |
| 3) | średnica zewnętrznej max. 0,068”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") |  |
| 4) | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 5) | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 6) | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, min. 140 cm |  |
| 3. Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru – 500 szt. |  |  |

| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo |  |
| 3) | Dostępne średnice od 2,25 mm do 4,0 mm |  |
| 4) | Dostępne długości 8-38 mm dla średnic 3,0 -4,0 mm |  |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (średnicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 6) | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu max. 0,0036" |  |
| 7) | Możliwość przeprężenia stentów w rozmiarach od 3,0 mm do 4,0 mm do średnicy min. 4,75 mm |  |
| 8) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 4,0 mm |  |
| 9) | Ciśnienie nominalne min. 9 atm, ciśnienie RBP min. 15 atm |  |
| 10) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 11) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 4. Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru przeznaczony do trudnych zmian – 200 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo-Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |
| 3) | dostępne średnice 2,0 – 5,0 mm |  |
| 4) | zakres długości 8-38 mm |  |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (średnicę/ długość) minimum 16 rodzajów (wymagane: 16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj –dodaje się 5 pkt.) |  |
| 6) | profil przejścia ≤ 0,042 dla średnicy 3,0 mm |  |
| 7) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |
| 8) | Ciśnienie nominalne min 12 atm, ciśnienie RBP min. 16 atm |  |
| 9) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | (dokumenty wymagane wraz z ofertą) |
| 10) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 5. Cewnik balonowy półpodatny typ RX – 700 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" (RX) |  |
| 2) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 1,25 mm do 4,0 mm |  |
| 3) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,016'' |  |
| 4) | Cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych |  |
| 5) | Ciśnienie RBP min.14 atm w przedziale średnic balonu od 1,5 mm do 4,0 mm |  |
| 6) | Profil przejścia balonu o średnicy 1,25 mm ≤ 0,020” |  |
| 7) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm (w tym dostępna długość 10 mm) |  |
| 8) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 6. Cewnik balonowy niepodatny typ RX – 300 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 2) | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (niepodatny), typu "rapid exchange" (RX), do doprężeń. |  |
| 3) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 2,0 mm do 5,0 mm |  |
| 4) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,015'' |  |
| 5) | Ciśnienie RBP min. 20 atm w całym wymaganym przedziale średnic |  |
| 6) | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwaratnowaną możliwością min. 10 krotnej inflacji do ciśnienia RBP |  |
| 7) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm |  |
| 8) | Cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  |
| 9) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad. 2) – 10 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad. 4) – 20 szt.

Ad. 5) – 30 szt.

Ad. 6) – 20 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 6   – SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII

| 1. PROWADNIK - 20 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | długość 330 cm |  |
| 2) | średnica 0,009” |  |
| 3) | dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support |  |
| 4) | końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm |  |
| 2. CEWNIK DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ z łącznikiem - 20 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | ### wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku |  |
| 2) | zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm; długość cewnika 13; minimum 4 średnice w przedziale j/w. = 0 pkt.; za każdą dodatkową w tym przedziale dodaje się 2 pkt.) |  |
| 3. CEWNIK HD IVUS – 50 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | ### wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | # NAZWA, TYP |  |
| 1) | # Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę |  |
| 2) | Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz |  |
| 3) | Rozdzielczość osiowa – 22 µm |  |
| 4) | Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm |  |
| 5) | Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej |  |
| 6) | Maksymalna głębokość penetracji – 6mm |  |
| 7) | Długość robocza cewnika – 135cm |  |
| 8) | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| 9) | Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. |  |
| 10) | Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy |  |
| 4. UŻYCZENIE: konsoli elektronicznej do obsługi urządzenia, systemu do obrazowania ultrasonograficznego, wyciągarki (sanki odciągowe) |  |  |
| 1) | SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII ROTACYJNEJ do obrazowania ultrasonograficznego - użyczony na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: __________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |
| 2) | Konsola elektroniczna do obsługi urządzenia w użyczeniu - możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm - czytelny panel sterowania - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - użyczona na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: __________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |
| 3) | WYCIĄGARKA (sanki odciągowe): - system jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną - system umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm - użyczone na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: __________________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) – 10 szt.

Ad. 2) – 10 szt.

Ad. 3) – 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

| UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 7 – SPECJALISTYCZNY ZESTAW DO ZMIAN WIEŃCOWYCH Z TRUDNYM DOSTĘPEM

| 1. CEWNIK BALONOWY Semi Compliant do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych - 100 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant |  |
| 2) | balon wykonany z Nylonu 12 |  |
| 3) | ciśnienie nominalne 6 atm |  |
| 4) | profil wejściowy 0,41 mm dla 1,00-1,50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic |  |
| 5) | profil przejścia 0,023” (0,58mm) dla średnicy 1,00mm |  |
| 6) | balony 1,00-2,00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie |  |
| 7) | shaft proksymalny 0,64 mm, środkowy 0,84, dystalny dla 1,00-1,50 taperowany 0,79-0,89 dla 2,00-4,00 0,87mm |  |
| 8) | długość użytkowa 145 cm |  |
| 9) | długość odcinka RX 25 cm |  |
| 10) | markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu |  |
| 11) | markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1,00-1,50, 2 markery dla pozostałych średnic |  |
| 12) | kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0,014” |  |
| 13) | pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie |  |
| 14) | dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm |  |
| 15) | zakres średnic: 1,0-4,0 mm |  |
| 16) | dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm |  |
| 2. CEWNIK BALONOWY do PCI, Non Compliant do zmian trudnych – 150 szt. |  |  |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | # cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji |  |
| 2) | # średnica szaftu: 1,9 fr (0,63 mm) proksymalnie, 2,5 fr (0,84 mm) w części środkowej, 2,6 fr (0,86 mm) dystalnie |  |
| 3) | # długość użytkowa 145 cm |  |
| 4) | ### krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3,0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji, precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej |  |
| 5) | ### ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2,0-4,0 mm i 20 atm dla 4,5-5,0 mm |  |
| 6) | # profil wejścia 0,43 mm tj. 0,017” krótki i elastyczny tip o długości 2,9mm |  |
| 7) | ### powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm |  |
| 8) | # balon trójwarstwowy |  |
| 9) | # wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności |  |
| 10) | # dostępne długości 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm ### wymagane minimum 5 długości w podanym zakresie = 0 pkt; za każdą dodatkową długość w podanym zakresie dodaje się 2 pkt. |  |
| 11) | # dostępne średnice od 2,0-5,0mm # wymagane: minimum 5 średnic w podanym zakresie = 0 pkt; za każdą dodatkową średnicę w podanym zakresie dodaje się 2 pkt. |  |
| 3. ZESTAW TRANSRADIALNY (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) – 2 000 szt. |  |  |
| Lp | # Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | ### NAZWA, TYP |  |
| 1) | # krótka koszulka wykonana z ETFE (Tetrafluoroetylen etylenu) |  |
| 2) | # średnice 4 – 7 Fr |  |
| 3) | # dostępne długości 7, 10 cm |  |
| 4) | # w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021”, 0,018” - do wyboru przez Zamawiającego o długości 45 cm zakończony prostą końcówką |  |
| 5) | # w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką |  |
| 6) | # atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza |  |
| 7) | # boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik |  |
| 8) | # silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym |  |
| 9) | # lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) |  |
| 10) | # ucho do szwu chirurgicznego |  |
| 11) | # igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm, 20G x 35 mm – do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 12) | # dostępna koszulka z pokryciem hydrofilnym ułatwiającym atraumatyczne wprowadzanie jak i usuwanie koszulki w rozmiarze 5 i 6 Fr oraz długościach 10, 16 i 25cm – do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 4. Opaska uciskowa – 2 300 szt. |  |  |
| Lp | # Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | # NAZWA, TYP |  |
| 1) | # opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej |  |
| 2) | # komora uciskowa sterylna, wypełniana powietrzem (nominalna objętość 13ml, maksymalna 18ml), dokładnie kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą dołączonej strzykawki |  |
| 3) | # transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy |  |
| 4) | czas utrzymania ok. 2h |  |
| 5) | # dostępna w rozmiarach: standardowym 24 cm i większym 29 cm |  |
| 5. CEWNIK PROWADZĄCY do PTCA – 100 szt. |  |  |
| Lp | # Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | # NAZWA, TYP |  |
| 1) | cewnik prowadzący hydrofilny |  |
| 2) | pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7 cm w części dystalnej oraz 25 cm w części proksymalnej |  |
| 3) | miękka, atraumatyczna końcówka |  |
| 4) | # bardzo dobra widoczność w skopii |  |
| 5) | # dostępne krzywizny AL., AR, JL, JR, EBU, XBRCA, Multipurpose, HockeyStick, IMA, Bypass oraz dedykowana dla dostępu promieniowego krzywizna TIG |  |
| 6) | kontrola trakcji 1:1 |  |
| 7) | # długość: 100 cm, dostępne średnice: 5, 6, 7, 8 Fr |  |
| 8) | duża średnica wewnętrzna cewników 5 Fr - 0,058”, 6 Fr – 0,071”, 7Fr - 0,082”, 8Fr - 0,091” |  |
| 9) | # cewniki 6FR, 7FR, 8FR dostępne z otworami bocznymi |  |
| 6. DES kobaltowo-chromowy – 350 szt. |  |  |
| Lp | # Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | # NAZWA, TYP |  |
| 1) | # DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus |  |
| 2) | # platforma stentu: L605 CoCr, wycinany laserowo |  |
| 3) | # o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy |  |
| 4) | # możliwość doprężenia stentu do min. 5,8 mm (dla średnic 3,5-4,0mm) |  |
| 5) | # grubość ścianki stentu: 80 um |  |
| 6) | montowany na balonie wysokociśnieniowym (ciśnienie nominalne min. 9 atm, RBP min. 14 Atm) |  |
| 7) | # profil wejścia 0,018” |  |
| 8) | # dawka leku: 3,9 ug / mm |  |
| 9) | # biodegradowalny polimer PDLLA-PCL |  |
| 10) | # pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient |  |
| 11) | # okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące |  |
| 12) | # wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulotce |  |
| 13) | # długość systemu doprowadzającego 144 cm |  |
| 14) | # zakres długości min. 9 - 38 mm |  |
| 15) | # zakres średnic min. 2,25 - 4,0 mm |  |
| 7. MIKROCEWNIK DO TĘTNIC WIEŃCOWYCH – 10 szt. |  |  |
| Lp | # Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | # NAZWA, TYP |  |
| 1) | # o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty PTFE i silikonem |  |
| 2) | # pokrycie hydrofilne na całości mikrocewnika z wyjątkiem proksymalnych 60 cm |  |
| 3) | # duże światło, taperowane |  |
| 4) | proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm) |  |
| 5) | dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm) |  |
| 6) | # miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1,8 Fr (0,60 mm) |  |
| 7) | złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii |  |
| 8) | dystalne 13 cm elastyczne |  |
| 9) | # dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) |  |
| 10) | # kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 8. ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z CIENKĄ KOSZULKĄ HYDROFILNĄ - 20 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | zestaw z cienką koszulką hydrofilną 5-7 Fr o długości 10 lub 16 cm |  |
| 2) | w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”; 0,018” lub 0,025” |  |
| 3) | do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy |  |
| 4) | grubość ściany koszulki max. 0,13 mm |  |
| 9. PROWADNIK INTERWENCYJNY – 50 szt. |  |  |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
|  | NAZWA, TYP |  |
| 1) | długość 180 cm (dostępna również przedłużka 150 cm) |  |
| 2) | średnica 0,014” (0,36mm) |  |
| 3) | rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej proksymalnie 140 cm (o większej sztywności) i z nitinolu dystalnie 40 cm (o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie |  |
| 4) | pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnym odcinku 155 cm |  |
| 5) | końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm |  |
| 6) | 3 wersje obciążenie końcowki 0,6 - 3,6 gf |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) – 10 szt.

Ad. 2) – 15 szt.

## Ad. 6) – 15 szt.

Ad. 7) – 10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

###### PAKIET NR 8 – ZESTAW DO LITOTRYPSJI WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ

| 1. BALON DO LITOTRYPSJI WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ – 20 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ### Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |  |  |
|  | NAZWA, TYP |  |  |  |  |
| 1) | Balon do usuwania zwapnień emitujący fale ultradźwiękowe dostępny w rozmiarach 2,5-4,0mm |  |  |  |  |
| 2) | Całkowita długość balonu min. 10mm |  |  |  |  |
| 3) | Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |  |  |  |
| 4) | Zestaw kompatybilny z introducerem 5/6 F |  |  |  |  |
| 5) | Długość robocza min. 130cm |  |  |  |  |
| 6) | KONSOLA do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z kablem połączeniowym – najem na czas trwania umowy - PODAĆ: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ______________________________________________ Wartość początkowa netto (zł): _____________________ brutto (zł) ___________________________ |  |  |  |  |

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.