# PAKIET 2

# DETEKTOR DLA RTG – 2 SZT

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIĆ W 2019

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1. | Detektor bezprzewodowy typu WIFI z funkcją „autotrigger” pracy w trybie AEC z dowolnym aparatem. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Wymiary detektora | ≥ 45,0 cm x 37,0 cm | ≥ 45,0 cm x 37,0 cm – 10 pkt =45,0 cm x 37,0 cm – 0 pkt |  |
|  | Grubość detektora | ≤15mm |  |  |
| 3. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥7,85 mln | ≥ 7,85 mln – 10 pkt =7,85 mln– 0 pkt |  |
| 4. | Rozmiary piksela | ≤ 140 µm |  |  |
| 5. | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |  |
| 6. | Maksymalna waga detektora z baterią | ≤ 3,5 kg | <3,5kg – 10pkt =3,5kg – 10pkt |  |
| 8. | Rozdzielczość liniowa | ≥ 3,5 lp/mm |  |  |
| 9. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  |  |
| 10. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | Tak, podać |  |  |
| 11. | Torba lub uchwyt z osłoną zabezpieczającą do przenoszenia detektora na oddziały | Tak |  |  |
| 12. | Dwa akumulatory do detektora w zestawie. Ładowarka z możliwością ładowania trzech akumulatorów na raz. | Tak |  |  |
| 13. | Wykorzystywanie detektora w aparacie stacjonarnym, mobilnym jakiegokolwiek producenta. System gotowy do pracy bez integracji z generatorem. | Tak |  |  |
| 14. | Przenośna stacja technika (tablet) kolorowy do wykorzystywania na oddziałach z aparatem mobilnym. | Tak, podać nazwę |  |  |
| 15. | Rozdzielczość ekranu min 1980x1080, ekran z powłoką antyrefleksyjną System min Core i5,RAM 8BG, HDD SDD 256GB, | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość upuszczenia tabletu z wysokości 1 metra bez uszkodzenia. | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 17. | Możliwość oglądania obrazu na pełnej matrycy | Tak |  |  |
| 18. | Waga tabletu | ≤ 1,5kg | <1,5kg – 10pkt =1,5kg – 10pkt |  |
| 19. | Wielkość tabletu | ≥12,5” | > 12,5” – 10 pkt =12,5”– 0 pkt |  |
| 20. | Stacja dokująca, dla tabletu z możliwością przesyłania transmisji obrazów bezpośrednio do PACS i ładowanie. | Tak |  |  |
| 21. | Żywotność akumulatora tabletu | ≥8g | ≥ 8g – 10 pkt =8g– 0 pkt |  |
| 22. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości | ≤ 5 s | <5s – 20pkt =5s – 20pkt |  |
| 23. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. | Tak |  |  |
| 24. | Obsługa protokołów DICOM:  DICOM Send  DICOM Print  DICOM Storage Commitment  DICOM Worklist / MPPS | Tak |  |  |
| 25. | Funkcje oprogramowania: dla tabletu i stacji komputerowej. Funkcje obróbki obrazów, min: Algorytmy przetwarzania obrazu dla programu anatomicznego automatyczna optymalizacja obrazu na podstawie wybranego obszaru badania pacjenta. Obrót obrazu w krokach co 90 °, w poziomie, odbicie lustrzane, kolimacja automatyczna i ręczna, przycinanie do kolimowanego obszaru. Dodawanie znaczników i tekstu ,komentarze bezpośrednio na zdjęciach, (predefiniowany lub dowolny tekst) Szczegółowe histogramy gęstości pikseli. Łatwa obsługa i wysoka przepustowość dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi z możliwością wyboru i wizualizacji programu anatomicznego i rejonu zainteresowania. Automatyczne przycinanie, automatyczne etykietowanie, automatyczne obracanie, usuwanie linii kratki, Możliwość łączenia się z generatorami, kolimatorami i DAP | Tak |  |  |
| 26 | Stacja akwizycyjna komputerowa/tablet – stacjonarna dla każdego z detektorów | Tak |  |  |
| 27 | Funkcje oprogramowania dla tabletu i stacji roboczej tego samego producenta i z tymi samymi funkcjonalnościami. | Tak |  |  |
| 28 | System komputerowy dla stacji akwizycji: Min 24-calowy panoramiczny ekran dotykowy Komputer min : Intel 3,2 Ghz, 16 GB pamięci RAM, 1 TB HD, Windows 10 Pro 64-bit – lub lepszy równoważny - Klawiatura i mysz | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość zdalnego serwisu dla systemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Oświadczenie o możliwości integracji wraz lista producentów systemu PACS z którymi można zintegrować przedmiot zamówienia. | Tak |  |  |
| 31 | Wykonawca wraz z podpisem protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu wszelkie kody dostępu i inne ważne informacje niezbędne do przeprowadzenia integracji z PACS przez Zamawiającego. | Tak |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka