Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 26/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1 - Mikroskop dydaktyczny; 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Statyw: a) Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”, b) Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, c) Dokładność ogniskowania min. 2,5um, d) Zakres przesuwu min. 15mm, e) Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, f) Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, g) Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, h) Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, i) Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, j) Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. Optyka: Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm Oświetlenie: wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. Nasadka okularowa: nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki. Okulary: a) Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, b) wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, c) zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, d) okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, e) regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, f) możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, g) możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. Uchwyt rewolwerowy Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. Stolik mechaniczny: a) bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, b) z pokrętłem po prawej stronie, c) wymiary stolika 174mm x 89mm, d) zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych), e) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. Kondensor: Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. Obiektywy: Plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm: powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm, powiększenie 100x, apertura numeryczna 1,25, odległość robocza 0,13mm. Wyposażenie uzupełniające: a) przewód sieciowy, b) pokrowiec antystatyczny Gwarancja: Minimum 24 miesiące Certyfikaty: Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę (dokument wystawiony przez dostawcę/producenta nie jest akceptowalny) – lub równoważny Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu – lub równoważny Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC dla oferowanego sprzętu – lub równoważny Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) – lub równoważne Serwis Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie kraju przez bezpośredniego przedstawiciela producenta. |  |  | Szt. | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 2 – Mikroskop stereoskopowy - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Parametry techniczne: - głowica o kącie pochylenia tubusów 45˚, z trzecim torem wizyjnym w standardzie c-mount, do podłączenia kamery - okulary 10x o polu widzenia min. 20 mm, mocowane w tubusach wkrętami, każdy z regulacją dioptryjną, wyposażone w zdejmowalne osłonki gumowe - mechanizm zoom o zakresie min. 0,7x - 4,5x z wyskalowanym co najmniej 8-stopniowo pokrętłem regulacji - możliwość blokady przez użytkownika mechanizmu zoom na dowolnie wybranym powiększeniu za pomocą klucza - zakres regulacji ostrości śrubą makro na mechanizmie zębatkowym min. 4,5 cm - pełny zakres regulacji ostrości min. 30 cm - mechanizm ruchu makro z regulacją ciężkości obrotu śrub - odległość robocza bez dodatkowych obiektywów co najmniej 100 mm - pole widzenia w zakresie min. od 4 mm do 28 mm - statyw z oświetleniem LED przechodzącym i odbitym - włączanie i regulacja jasności obu oświetleń niezależne - wbudowane oświetlenie przechodzące o średnicy pola oświetlającego min. 80 mm - do podstawy płytki o średnicy 10cm: szklana do światła przechodzącego oraz czarno-biała – do odbitego - wyjmowalne uchwyty utrzymujące preparat - kolumna statywu o wysokości nie mniejszej niż 30 cm i typowym standardzie średnicy 32 mm - oświetlenie odbite skośne – panel min. 15 diod z regulacją kąta padania Akcesoria dodatkowe: - pokrowiec ochronny - wzorzec miary z podziałką wertykalną i horyzontalną 1mm/100 (działka 10µm), wzorcem długości 10mm z działką 0,1 mm oraz wzorcami punktowymi: 0,15mm i 0,07mm - okablowanie Wymagane możliwości rozbudowy mikroskopu: - okulary 10x o polu 22mm z regulacją dioptryjną; okulary 15x i 20x z regulacją dioptryjną a także z podziałką mikrometryczną - obiektywy 0,5x, 0,75x, 1,5x, 2x - dodatkowe oświetlacze pierścieniowe i światłowodowe do światła odbitego - polaryzacja w świetle przechodzącym i odbitym, ciemne pole - statyw przegubowy o zasięgu 1 m umożliwiający ustawienie głowicy pod dowolnym kątem Gwarancja: - minimum 24 miesiące Certyfikaty: - deklaracja potwierdzająca, że mikroskop jest wyrobem medycznym i jest zgodny z dyrektywą RoHS – lub równoważną Serwis: - dokument autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

................................................, dnia ….................

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ