**Opis przedmiotu zamówienia** – wirówko-vorteks na potrzeby opracowania innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu o następujących parametrach.

**Oferuję:**

Model/typ: ……………………………………………………

Producent/kraj: ……………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2023) ………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane. |
|  | Zakres prędkości co najmniej 1000-6000 rpm (ustawiana co 100 obr./min) |
|  | RCF max. 2350 x g |
|  | Czas wirowania przynajmniej 1 sek.-30 min. |
|  | Czas mieszania przynajmniej 0-20 sek. |
|  | Regulacja cykli SMS co najmniej 1-999 |
|  | Wyświetlacz LCD. |
|  | Zabezpieczenie: automatyczne zatrzymanie po otwarciu pokrywy. |
|  | Rotory na wyposażeniu: R - 1.5 (12x1,5ml)R - 0.5/0.2 (12x0,5ml i 12x0,2ml) |
|  | Zasilanie: AC 24 V, 1.25 A |
|  | Wymiary: 190mm x 235mm x 125mm (±5%) |
|  | Waga: do 2,5kg |
|  | Instrukcja w języku polskim |

**Dostawa na adres wliczona w cenę:**

Katedra i Zakład Farmakognozji i Biomateriałów

Collegium Pharmaceuticum

ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań

Dane kontaktowe osoby odbierającej zostaną podane po wyborze oferty.