## zał 2
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny:Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Stymulator serca jednojamowy z elektrodą
CPV: 33.18.22.00 – 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Stymulator serca jednojamowy z elektrodą | 50 | [6 empty] | 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 28g
3. | Tryb stymulacji | SSI(R)
4. | Amplituda impulsu | zakres minimalny 0,2-7,5 V
5. | Czas trwania impulsu (A/V) | zakres minimalny 0,1-1,5 ms
6. | Czułość komorowa | co najmniej w zakresie 0,5-7,5mV
7. | Czułość przedsionkowa | co najmniej w zakresie 0,5-7,5mV
8. | Elektrody A i V | sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, kształt ‘J’ lub prosta do wyboru, łącznik IS-1, uni/bipolarne, osłona silikonowa, widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej
9. | Basic rate | zakres od 30 – 185 ppm
10. | W pełni automatyczny follow-up | Tak
11. | Automatyczna czułość w przedsionku i komorze | Tak
12. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” w komorze | Tak
13. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku | Tak
14. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak
15. | Histogramy rytmu komór | Tak
16. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS) | Tak
17. | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | Tak
18. | Czułość A lub V automatyczna | Tak
19. | Dane pacjenta | Tak
20. | Gniazda elektrod IS-1 | Tak
21. | Możliwość automatycznego zapisania danych z kontroli w programatorze | Tak
22. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 2 Stymulator serca dwujamowy z elektrodami
CPV: 33.18.22.00 – 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Stymulator serca dwujamowy z elektrodami | 200 | [6 empty] | 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 28g
3. | Tryb stymulacji | DDD(R), DDI(R)
4. | Amplituda impulsu | zakres minimalny 0,2-7,5 V
5. | Czas trwania impulsu (A/V) | zakres minimalny 0,1-1,5 ms
6. | Czułość komorowa | co najmniej w zakresie 0,5-7,5mV
7. | Czułość przedsionkowa | co najmniej w zakresie 0,5-7,5mV
8. | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe | 20-350 ms
9. | Elektrody A i V | sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, kształt ‘J’ lub prosta do wyboru, łącznik IS-1, uni/bipolarne, osłona silikonowa, widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej
10. | Basic rate | zakres od 30 – 185 ppm
11. | W pełni automatyczny follow-up | Tak
12. | Automatyczna czułość w przedsionku i komorze | Tak
13. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” w komorze | Tak
14. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku | Tak
15. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak
16. | Histogramy rytmu komór | Tak
17. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS, PMT Protection) | Tak
18. | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | Tak
19. | Algorytm stabilizujący rytm komór podczas ModeSwitching | Tak
20. | Czułość AV automatyczna | Tak
21. | Dane pacjenta | Tak
22. | Pojemność baterii≥ 1,3 Ah | Tak
23. | Gniazda elektrod IS-1 | Tak
24. | Możliwość automatycznego zapisania danych z kontroli w programatorze | Tak
25. | Dodatkowy sensor optymalizujący odpowiedź funkcji R na wysiłek fizyczny typu CLS | Tak, 2 sztuki
26. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 3 Stymulator serca dwujamowy z elektrodami umożliwiający stymulację pęczka Hisa
CPV: 33.18.22.00 – 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Stymulator serca dwujamowy z elektrodami umożliwiający stymulację pęczka Hisa | 50 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | ≤ 30 g
3. | Tryb stymulacji | SSI(R), DDD(R), DDI(R)
4. | Amplituda impulsu | zakres minimalny 0,5-7,0 V
5. | Czas trwania impulsu (A/V) | zakres minimalny 0,2-1,5 ms
6. | Czułość komorowa | co najmniej w zakresie 1,0-10,0mV
7. | Czułość przedsionkowa | co najmniej w zakresie 0,2-4,0mV
8. | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe | 30-325 ms
9. | Automatyczny PVARP | TAK
10. | Okres refrakcji A/V | co najmniej w zakresie 200-400 ms
11. | Program nocny | TAK
12. | Funkcje antyarytmiczne | TAK, ≥ 3
13. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK
14. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i/lub komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji | TAK
15. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK
16. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK
17. | Możliwość wykonania po wszczepieniu badania MRI całego ciała pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | TAK
18. | Dostępność elektrody do selektywnej stymulacji pęczka Hisa | TAK
19. | Koszulka sterowalna do elektrody do selektywnej stymulacji | TAK
20. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | TAK
21. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych | TAK
22. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | TAK
23. | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca | TAK, ≥ 1
24. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | TAK, ≥ 1
25. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | TAK
Zadanie 4 Stymulator resynchronizujący z elektrodami
CPV: 33.18.22.00 – 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Stymulator resynchronizujący z elektrodami i zestawem akcesoriów niezbędnych do ich implantacji | 10 | [6 empty] | 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 28 g
3. | Tryby stymulacji | DDD BiV, DDR/V
4. | Amplituda impulsu | zakres 0,5 – 6,0 V
5. | Czułość komorowa | ≥ 1,0 mV
6. | Czułość przedsionkowa | zakres 0,25 – 4,0 mV
7. | PVARP | Auto
8. | Histereza AV delay, powtarzana i skanowana | Tak
9. | VV delay | w zakresie 0-100 ms
10. | Automatyczny pomiar amplitudy sygnałów w kanale przedsionkowym i komorowym | TAK
11. | Automatyczna zmiana polarności przy przekroczeniu zakresu polarności | TAK
12. | Elektryczna repozycja położenia elektrody lewokomorowej | TAK, >5
13. | ‘Overdriving’ dla prewencji tachyarytmii przedsionkowych | TAK
14. | Automatyczna archiwizacja follow-up | TAK
15. | Długość zapisów IEGM | ≥ 120 ms
16. | Kontrola zdarzeń, oporności elektrod, żywotności stymulatora przez internet | TAK
17. | Sensory | RateResponse, CLS
18. | Możliwość przeprowadzania badań MRI | TAK
19. | Elektrody A i RV | sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, kształt ‘J’ lub prosta do wyboru, łącznik IS-1, uni/bipolarne, osłona silikonowa, widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej
20. | Elektroda LV | czteropolowe ≥2 typy, „over-the-wire”, uni/bipolarne, do wyboru
21. | Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | TAK
22. | Zestaw do intubacji zatoki wieńcowej, w tym subselektor | TAK, ≥ 2 rodzaje koszulek
23. | Prowadnik do elektrody OTW (średnica 0,014”) wraz z torquer’em pozwalający penetrować odgałęzienia zatoki wieńcowej | Tak
24. | Wieńcowy cewnik diagnostyczny typu AL-3 (Amplatz Left-3), średnica światła 6F | Tak
25. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 5 Stymulator resynchronizujący z elektrodami
CPV: 33.18.22.00 – 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Stymulator resynchronizujący z elektrodami i zestawem akcesoriów niezbędnych do ich implantacji | 10 | [6 empty] | 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 32 g
3. | Amplituda impulsu | zakres 0,5-7,5 V
4. | Szerokość impulsu (A/V) | zakres 0,5-1,0 ms
5. | Czułość komorowa | zakres 1,0-10 mV
6. | Czułość przedsionkowa | zakres 0,5-4,0 mV
7. | Czas refrakcji przedsionkowej | 150 – 500 ms
8. | Elektrody A i RV | sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, kształt ‘J’ lub prosta do wyboru, łącznik IS-1, uni/bipolarne, osłona silikonowa, widoczny w skopii znacznik elektrody aktywnej
9. | Elektrody LV | czteropolowe ≥3 typy, „over-the-wire”, uni/bipolarne do wyboru
10. | Możliwość programowania opóźnienia V-V | Tak
11. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory | Tak
12. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca | Tak
13. | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji | Tak
14. | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | Tak
15. | Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi | Tak
16. | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF | Tak
17. | Algorytm wspomagający terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V | Tak
18. | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | Tak
19. | Funkcja ułatwiająca i skracająca czas pomiaru wszystkich wektorów LV z poziomu urządzenia | Tak
20. | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika | Tak
21. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak
22. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak
23. | Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | Tak
24. | Zestaw do intubacji zatoki wieńcowej, w tym subselektor | Tak
25. | Prowadnik do elektrody OTW (średnica 0,014”) wraz z torquer’em pozwalający penetrować odgałęzienia zatoki wieńcowej | Tak
26. | Wieńcowy cewnik diagnostyczny typu AL-3 (Amplatz Left-3), średnica światła 6F | Tak
27. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 6 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą | 30 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 80 g
3. | Czas sterylizacji | min. 12 miesięcy
4. | Dostarczona energia defibrylacji | 35 [J]
5. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak
6. | Żywotność przy 15% pacingquarterlycharge | ≥7 lat (nast: 60 [ppm]; 500 [ohms]; 2,5 [V]; 0,4 [MS])
7. | Rodzaje stymulacji | SSI(R)
8. | Rozpoznawanie arytmii | ≥2 typy – VF i VT
9. | Algorytmy różniące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego | Tak
10. | Algorytm różniący morfologię częstoskurczu komorowego | Tak
11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
12. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
13. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
14. | Dyskryminator TWOS (bez zmiany programowania czułości) | Tak
15. | Możliwość zaprogramowania FVT via VF i VT | Tak
16. | Zapis EGM | ≥ 2 kanały
17. | Zapis trendów fali R | Tak
18. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | Tak
19. | Telemetria bezprzewodowa | Tak
20. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
21. | Elektrody do defibrylacji | sterydowe, pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe- do wyboru
22. | Typ złącza w urządzeniu | DF-1/DF-4 do wyboru
23. | Możliwość wykonania po wszczepieniu badania MRI całego ciała pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | Tak
24. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 7 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą | 30 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 72 g
3. | Grubość ICD | do 9,9 mm
4. | Objętość ICD | do 31,5 cm3
5. | Dostarczona energia defibrylacji | co najmniej 35 J
6. | Elektrody do defibrylacji | sterydowe, pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe
7. | Typ złącza w urządzeniu | DF1 lub DF4, do wyboru
8. | Zdalna telemetria | Tak, do 3 m
9. | Amplituda impulsu | zakres 0,5 – 5,0 mV
10. | Czas trwania impulsu (A/V) | zakres 0,1 – 2,0 ms
11. | Czułość komorowa | zakres 0,15 – 1,5 mV
12. | Czułość przedsionkowa | zakres 0,15 – 1,5 mV
13. | Rozpoznawanie arytmii | 3 typy: VF, VT, VT-1
14. | Terapia antyarytmiczna | 4 typy: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan
15. | Maksymalna ilość wyładowań w jednej interwencji | 8 wyładowań
16. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie/przed ładowaniem kondensatorów | Tak
17. | Sygnalizacja ERI | Tak
18. | Algorytmstabilnościrytmu VT (Ventricular Rate Regulation) | Tak
19. | Urządzenie i elektroda pozwalające na wykonywanie badań MRI | Tak
20. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora(w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 8 Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami | 20 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 80 g
3. | Czas sterylizacji | min. 12 miesięcy
4. | Dostarczona energia defibrylacji | co najmniej 35 [J]
5. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak
6. | Żywotność przy 15% pacingquarterlycharge | ≥7 lat (nast: 60 [ppm]; 500 [ohms]; 2,5 [V]; 0,4 [MS])
7. | Rozpoznawanie arytmii | ≥2 typy – VF i VT
8. | Algorytmy różniące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego | Tak
9. | Algorytm różniący morfologię częstoskurczu komorowego | Tak
10. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
11. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
12. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak
13. | Dyskryminator TWOS (bez zmiany programowania czułości) | Tak
14. | Możliwość zaprogramowania FVT via VF i VT | Tak
15. | Zapis EGM | ≥ 2 kanały
16. | Zapis trendów fali R | Tak
17. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | Tak
18. | Telemetria bezprzewodowa | Tak
19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak
20. | Elektrody do defibrylacji | sterydowe, pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe- do wyboru
21. | Typ złącza w urządzeniu | DF-1/DF-4 do wyboru
22. | Możliwość wykonania po wszczepieniu badania MRI całego ciała pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | Tak
23. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 9 Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami | 20 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 72 g
3. | Grubość ICD | do 9,9 mm
4. | Objętość ICD | do 31,5 cm3
5. | Dostarczona energia defibrylacji | co najmniej 35 J
6. | Elektrody do defibrylacji | sterydowe, pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe – do wyboru
7. | Typ złącza w urządzeniu | DF1 lub DF4, do wyboru
8. | Zdalna telemetria | Tak, do 3 m
9. | Amplituda impulsu | zakres 0,5 – 5,0 mV
10. | Czas trwania impulsu (A/V) | zakres 0,1 – 2,0 ms
11. | Czułość komorowa | zakres 0,15 – 1,5 mV
12. | Czułość przedsionkowa | zakres 0,15 – 1,5 mV
13. | Rozpoznawanie arytmii | 3 typy: VF, VT, VT-1
14. | Terapia antyarytmiczna | 4 typy: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan
15. | Maksymalna ilość wyładowań w jednej interwencji | 8 wyładowań
16. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF | AtrialTachycardiaResponse (ATR)
17. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie/przed ładowaniem kondensatorów | Tak
18. | Sygnalizacja ERI | Tak
19. | Algorytmstabilnościrytmu VT (Ventricular Rate Regulation) | Tak
20. | Urządzenie i elektrody pozwalające na wykonywanie badań MRI | Tak
21. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 10 Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji | 30 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 85 g
3. | Czas sterylizacji | minimum 12 miesięcy
4. | Dostarczona energia defibrylacji | co najmniej do 35 [J]
5. | Rozpoznanie arytmii | minimum 2 typy: VF i VT
6. | Algorytmy różniące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego | Tak
7. | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak
8. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
9. | Terapia antyarytmiczna | minimum 3 typy
10. | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak
11. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny informujący pacjenta) | Tak
12. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny informujący pacjenta) | Tak
13. | Telemetria bezprzewodowa | Tak
14. | Programowalne opóźnienie stymulacji międzykomorowej | zakres co najmniej 0-80 ms
15. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów | Tak
16. | Dyskryminator TWOS (bez zmiany programowania czułości) | Tak
17. | Możliwość zaprogramowania FVT via VF i VT | Tak
18. | Elektrody do defibrylacji | sterydowe pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe, z łączem DF1/DF-4 do wyboru
19. | Elektrody do stymulacji przedsionkowej | sterydowe, pasywne/aktywne – do wyboru
20. | Złącza na urządzeniu | IS-1/IS-4, DF-1/DF-4 do wyboru
21. | Możliwość wykonania po wszczepieniu badania MRI całego ciała pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | Tak
22. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora, w tym papier do drukarki | Tak
23. | Zestaw do wprowadzenia elektrod przez zatokę wieńcową: | koszulki o przynajmniej 2 krzywiznach; subselektor; zestaw zawierający co najmniej: rozszczepialny cewnik prowadzący (światło Ø7-8F, krzywizna wielozadaniowa, zakończony dystalnie miękką atraumatyczną końcówką) wraz z rozszerzaczem, prowadnikiem, z dołączoną zastawką hemostatyczną
24. | Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | Tak
25. | Prowadnik do elektrody OTW (średnica 0,014”) wraz z torquer’em pozwalający penetrować odgałęzienia zatoki wieńcowej | Tak
26. | Wieńcowy cewnik diagnostyczny typu AL-3 (Amplatz Left-3), średnica światła 6F | Tak
Zadanie 11 Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji | 20 | [6 empty] | 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023
2. | Waga | do 75 g
3. | Grubość urządzenia | do 10 mm
4. | Minimum 3 wektory wyładowań, do wyboru | Tak
5. | Dostarczona energia defibrylacji | w zakresie do minimum 35 [J]
6. | Elektroda do defibrylacji | sterydowe pasywne/aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe, do wyboru
7. | Elektroda do defibrylacji pokryta materiałem przeciwko wrastaniu tkanek o udowodnionej skuteczności | Tak
8. | Ilość wektorów stymulacji | minimum 4, do wyboru
9. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
10. | Amplituda impulsu | w zakresie minimum 0,5 – 5,0 mV
11. | Szerokość impulsu (A/V) | w zakresie minimum 0,4 – 1,0 ms
12. | Czułość komorowa | w zakresie minimum 0,2 – 1,2 mV
13. | Czułość przedsionkowa | w zakresie minimum 0,2 – 1,2 mV
14. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV | Tak
15. | Wszystkie urządzenia z łączami DF-1 lub DF-4 oraz IS-1 lub IS-4, w tym z kompatybilnymi wszystkimi elektrodami, do wyboru przez Zamawiającego | Tak
16. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
17. | Minimum 8 wyładowań w jednej interwencji | Tak
18. | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej, w tym długa koszulka o odpowiedniej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, subselektor, prowadnik, cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | Tak
19. | Prowadnik do elektrody OTW (średnica 0,014”) wraz z torquer’em pozwalający penetrować odgałęzienia zatoki wieńcowej | Tak
20. | Wieńcowy cewnik diagnostyczny typu AL-3 (Amplatz Left-3), średnica światła 6F. | Tak
Zadanie 12 Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji | 10 | [6 empty] | 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 85 g
3. | Dostarczona energia defibrylacji | w zakresie co najmniej do 37 [J]
4. | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | Tak
5. | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji w każdej strefie | 8
6. | Minimum 3 wektory wyładowań, do wyboru | Tak
7. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze | Tak
8. | Terapia ATP w strefie VF | Tak
9. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak
10. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T (full body scan) | Tak
11. | Pomiar poziomu płynu w tkankach | Tak
12. | Optymalizacja terapii ATP, zapamiętanie ostatniej skutecznej terapii | Tak
13. | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T | Tak
14. | Automatyczny followup | Tak
15. | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM | Tak
16. | Minimum 5 konfiguracji stymulacji LV | Tak
17. | Negatywna histereza AV | Tak
18. | Bezprzewodowe EKG | Tak
19. | Możliwość telemonitoringu | Tak
20. | System bezobsługowy dla pacjenta z codzienną, automatyczna transmisja danych | Tak
21. | VV delay | 0-100 [ms]
22. | Urządzenie pozwalające na wykonywanie badań MRI | Tak
23. | Elektroda defibrylacyjna pozwalająca na wykonywanie badań MRI | sterydowa, pasywna/aktywna, jednokoilowa/dwukoilowa, bipolarna, o średnicy do 8F, z osłoną silikonową i łącznikami DF-1/DF-4 (do wyboru)
24. | Elektroda przedsionkowa pozwalająca na wykonywanie badań MRI | sterydowe, pasywne i aktywne do wyboru, kształt ‘J’ lub prosta do wyboru, łącznik IS-1, uni/bipolarne, osłona silikonowa
25. | Elektroda lewokomorowa pozwalająca na wykonywanie badań MRI, wielopolowa | sterydowa, łącznik IS-1 lub IS-4 (do wyboru)
26. | Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej, w tym długa koszulka o odpowiedniej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, subselektor, prowadnik, cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej | Tak
27. | Prowadnik do elektrody OTW (średnica 0,014”) wraz z torquer’em pozwalający penetrować odgałęzienia zatoki wieńcowej | Tak
28. | Wieńcowy cewnik diagnostyczny typu AL-3 (Amplatz Left-3), średnica światła 6F | Tak
29. | Nieodpłatne zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do programatora (w tym papier do drukarki) | Tak
Zadanie 13 Introducery do wprowadzania elektrod
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Introducery do wprowadzania elektrod | 500 | [6 empty] | 50
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Zestaw | Prowadnik, strzykawka typu luer-lock, igła 1,3x70 mm, introducer rozrywalny z rozszerzadłem
3. | Rozmiar | 7-11F (do wyboru)
Zadanie 14 Introducery długie do wprowadzania elektrod
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Introducery długie do wprowadzania elektrod | 20 | [6 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Zestaw | Prowadnik typu J o grubości 0.035”, igła 18Gx7 cm, introducer rozrywalny z rozszerzadłem
3. | Rozmiar | Średnica 6-11F (do wyboru); długość 30-35 cm
Zadanie 15 Sprzęt do przezżylnego usuwania elektrod
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016" do 0,032". Długość całkowita 140 cm, długość robocza 70 cm. | 60 | [6 empty] | 10
2. | Koszulki poszerzające polipropylenowe: pary składające się z koszulki wewnętrznej i zewnętrznej, cieniodajne, o długości 41cm/46 cm i średnicy wewnętrznej do wyboru w zakresie 7-13F; do wyboru przez Zamawiającego | 100 | [6 empty] | 20
3. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod: zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Średnice koszulek wewnętrznych do wyboru w zakresie: 9F - 13F | 10 | [6 empty] | 4
4. | Uniwersalny przedłużacz elektrod, wykorzystywany do usuwania elektrod bez światła wewnętrznego | 10 | [6 empty] | 2
5. | Poszerzacz światła wewnętrznego elektrody | 5 | [6 empty] | 2
6. | Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową | 2 | [6 empty] | 1
7. | Koszulka naczyniowa z zakrzywionym końcem do usuwania elektrod z dostępu udowego (12F) | 2 | [6 empty] | 1
8. | Introducer do koszulki do usuwania elektrod z dostępu udowego z zakrzywioną końcówką (16F) | 2 | [6 empty] | 1
9. | Pętla typu lasso do usuwania ciał obcych. Średnica introducera w zakresie 4-6F, wielkość pętli w zakresie 5mm-30mm | 2 | [6 empty] | 1
10. | Koszulka do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką długości >20cm i średnicy 9-12F, do wyboru przez Zamawiającego | 10 | [6 empty] | 2
11. | Coil do kompresji | 10 | [6 empty] | 2
12. | Balon do żyły głównej górnej, umożliwiający awaryjne zatamowanie krwawienia (średnica po wypełnieniu 32mm - 46mm) razem z zestawem wprowadzającym (koszulka 12F oraz prowadnik typu Amplatz ekstra sztywny) | 2 | [6 empty] | 2
13. | Poszerzadło do poszerzania miejsca nakłucia lub miejsca wprowadzenia cewnika; średnica 10-24F (≥10 rozmiarów); długość 20 cm; kompatybilne z prowadnikiem 0.038” | 12 | [6 empty] | 2
RAZEM | [6 empty] | X |  | X
| Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023
Zadanie 16 Defibrylator podskórny
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Defibrylator podskórny | 10 | [6 empty] | 3
| Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023
Zadanie 17 Elektrody nasierdziowe
CPV: 33.18.20.00-9 (Urządzenia do wspomagania serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Elektroda nasierdziowa, bipolarna, w osłonie silikonowej, o długości 25-54 cm (≥3 długości), grubości ≤7Fr, z końcówką wkręcaną | 4
| Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023
Zadanie 18 Obłożenie do zabiegów usuwania elektrod
CPV: 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Obłożenie dedykowane do zabiegów usuwania elektrod z elementami: Serweta kardiologiczna do zabiegów hybrydowych 245/300x450 cm z 2 otworami w okolicy tt. udowych w rozmiarze 15x27 cm oraz 1 otworem w rozmiarze 40x60 cm wypełnionym w całości folią operacyjną położonym 100–110 cm od krawędzi górnej serwety. Wzmocnienie wokół otworów warstwą wysokochłonną w rozmiarze 90x220 cm. Z dwóch stron folia przezroczysta do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego w rozmiarze 70x350 cm. Serweta dodatkowo zapakowana w chustę w rozmiarze 150x190/200 cm z warstwą chłonną w rozmiarze min 75x190/200 cm. Osłona na kable o wymiarach 13x244 cm, składana teleskopowo, z mocowaniem na obydwu końcach – 2 sztuki Fartuch operacyjny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min.6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 2 sztuki Ręcznik do rąk wysokochłonny o wymiarach 30x40 cm z celulozy bielonej – 1 sztuka Powłoka ochronna okrągła z gumką typu czapka na wzmacniacz cyfrowy angiografu 100x100 cm – 1 sztuka Igła bezpieczna 0.8x38 mm, 18G – 1 sztuka Igła bezpieczna 1.2x38 mm, 21G – 1 sztuka Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem Luer-Lock, 20ml - 2 sztuki Skalpel jednorazowy bezpieczny, nr 11 – 1 sztuka Kompresy gazowe 10x10 cm, 8-warstwowe, białe – 20 sztuk Kompresy gazowe 10x20 cm,12-warstwowe, białe – 20 sztuk Miska okrągła, przezroczysta z podziałką 250 ml – 1 sztuka Worek foliowy na płyny 1 komorowy 40x35 cm z paskiem samoprzylepnym na dłuższym boku – 1 sztuka Taśma operacyjna samoprzylepna o wymiarach 10x50 cm – 1 sztuka Serweta na stół min. 2 - warstwowa, wzmocniona po całości rozm.152x190cm – 1 sztuka Serweta o wymiarach 75x75 cm, z paskiem lepnym – 2 sztuki Serweta absorpcyjna 40x60 cm z nieprzemakalną warstwą chłonną – 1 sztuka Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki Całość zapakowana sterylnie w opakowanie papier – folia, Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu (TLE Wejherowo) i jego zawartością, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki | 50 | [6 empty] | 10
Zadanie 19 Obłożenie do zabiegów z zakresu elektroterapii
CPV: 33.14.00.00-3 (Materiały medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT |  | Wartość brutto
1. | Obłożenie dedykowane dla zabiegów z zakresu elektroterapii z elementami: 1.Serweta angiograficzna 3-warstwowa o wymiarach 230x340 cm z warstwą chłonną w obszarze krytycznym min. 75 x 100 cm z 2 przezroczystymi foliami z obu stron o szerokości min. 50 cm, z 2 otworami w kształcie koła o średnicy 12 cm otoczonymi folią przylepną w świetle otworu (średnica samego otworu 9 cm) położone w odległości 65-70 cm od górnego brzegu serwety i 15-18 cm od siebie. Otwory otoczone warstwą lepną o wymiarach 17x17cm. Serweta nie powinna się strzępić, pylić, niezależnie od czasu trwania zabiegu. 2.Osłona na kable o wymiarach 13x244 cm, składana teleskopowo, z mocowaniem na obydwu końcach – 2 sztuki 3.Fartuch operacyjny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o długości min.6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności - 1sztuka 4.Ręcznik do rąk o wymiarach 30x40 cm – 1 sztuka 5.Powłoka ochronna okrągłaz gumką typu czapka na wzmacniacz cyfrowy angiografu 100x100 cm – 1 sztuka 6.Igła bezpieczna 0.8x38 mm, 18G – 1 sztuka 7.Igła bezpieczna 1.2x38 mm, 21G – 1 sztuka 8.Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem Luer-Lock, 20ml - 2 sztuki 9.Skalpel jednorazowy bezpieczny, nr 11 – 1 sztuka 10.Kompresy gazowe 10x10 cm, 8-warstwowe, białe – 20 sztuk 11.Kompresy gazowe 10x20 cm,12-warstwowe, białe – 20 sztuk 12.Miska okrągła, przezroczysta z podziałką 250 ml – 1 sztuka 13.Miska prostokątna 650-850 ml – 1 sztuka 14.Worek foliowy na płyny 1 komorowy 40x35 cm z paskiem samoprzylepnym na dłuższym boku – 1 sztuka 15.Taśma operacyjna samoprzylepna o wymiarach 10x50 cm – 1 sztuka 16.Serweta na stół dwuwarstwowa, wzmocniona rozm.152x190cm – 1 sztuka 17.Serweta o wymiarach 45x75 cm, z paskiem lepnym na krótszym boku o szerokości min.25 mm – 1 sztuka 18. Serweta absorpcyjna 40x60 cm z nieprzemakalną warstwą chłonną – 1 sztuka 19.Etykieta na opakowaniu z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu ELEKTROTERAPIA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka 20.Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną - 4 sztuki 21.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki 22.Całość zapakowana sterylnie w opakowanie papier - folia 23.Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymagane jest dołączenie karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 24. Do dokumentacji przetargowej należy dołączyć 1 zestaw próbny | 500 | [6 empty] | 30
Zadanie 20 Cewnik prowadzący do implantacji elektrody stymulującej pęczek Hisa z kompletem dodatków
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik prowadzący o 3 różnych długościach: 32, 39 i 42 cm (do wyboru) i 3 różnych proksymalnych krzywiznach: 40, 55 i 65 mm (do wyboru), o średnicy zewnętrznej <9F i wewnętrznej ≥7,3F, umożliwiający wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej; komplet niezbędnych dodatków, w tym prowadnik, nóż do rozcinania cewnika) | 50
Zadanie 21 Podskórny rejestrator zaburzeń rytmu serca
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Podskórny rejestrator zaburzeń rytmu serca | 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | ≤ 5 g
3. | Żywotność urządzenia | ≥ 5 lat
4. | Wymiary: Grubość x Szerokość x Długość | ≤5 mm x ≤9 mm x ≤80 mm
5. | Algorytm redukujący detekcję fałszywie dodatnich AF | TAK
6. | Rejestracja rytmu ektopowego | TAK
7. | Rejestracja: wysoka częstość rytmu, bradykardia, nagły spadek częstości rytmu, asystolie | TAK
8. | Możliwość wyzwalania dodatkowych zapisów IEGM przez pacjenta, przy pomocy przycisku bezpieczeństwa. Czas zapisu ≥10 min. każdy; ≥ 4 zapisów | TAK
9. | Urządzenie przygotowane do zdalnego monitorowania przez internet, z codzienną automatyczną transmisją danych | TAK
10. | Możliwość przesłania ≥ 6 zapisów SECG dziennie | TAK
11. | Pamięć ECG ≥90 minut. Możliwość zapisu ≥ 50 epizodów | TAK
12. | Potwierdzona badaniami widoczność w zapisie ECG załamków P oraz amplitudy R +/- 0,7 mV | TAK
13. | Brak konieczności pozycjonowania wstępnego w celu poszukiwania optymalnego sygnału | TAK
14. | Certyfikat MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia | TAK
15. | Algorytm redukujący detekcję fałszywie dodatnich AF | TAK
Zadanie 22 System do bez elektrodowej jednojamowej stymulacji serca
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | System do bezelektrodowej jednojamowej stymulacji serca wraz z kompletnym systemem do wprowadzania przez żyłę udową | 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Objętość stymulatora | ≤1 cm3
3. | Masa stymulatora | ≤3 g
4. | Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych | ≥8 lat
5. | Częstotliwość stymulacji (LR) | 40-170/minutę
6. | Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF | TAK
7. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK
8. | Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI | TAK
9. | Kompletny system do wprowadzania przez żyłę udową | TAK
Zadanie 23 System do bez elektrodowej stymulacji serca zapewniający synchronizację AV
CPV 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | System do bezelektrodowej stymulacji serca zapewniający synchronizację AV wraz z kompletnym systemem do wprowadzania przez żyłę udową | 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Objętość stymulatora | ≤1 cm3
3. | Masa stymulatora | ≤3 gramy
4. | Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych | ≥6 lat
5. | Częstotliwość stymulacji (LR) | 40-90/min
6. | Histereza rytmu | TAK
7. | Amplituda impulsu stymulującego | 0,5-5,0 V
8. | Czułość | 0,6-5,0 mV
9. | Szerokość impulsu stymulującego | 0,2-1,0 ms
10. | Końcówka stymulatora uwalniająca sterydy | TAK
11. | Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF, VDD | TAK
12. | Funkcja rate responsive realizowana w ≥2 wektorach dla trybu VVIR | TAK
13. | Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji | TAK
14. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | TAK
15. | Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI | TAK
Zadanie 24 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy
CPV: 33.18.21.00 – 0 (Defibrylatory)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1
1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji i rejestracji arytmii przedsionkowych razem z elektrodą defibrylacyjną | 5 | [6 empty] | 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Waga | do 82 g
3. | Grubość urządzenia | do 11 mm
4. | Wyzwalana energia defibrylacji | co najmniej do 40 J
5. | Tryby stymulacji | VOO, VVI(R), VDI®, VDD(R), OFF
6. | Złącze | DF-1/DF-4
7. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak
8. | Automatyczne monitorowanie progu stymulacji RV z możliwością automatycznego dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości | Tak
9. | Okna detekcji arytmii | 3 (VT1, VT2, VF)
10. | Algorytmy dyskryminujące arytmie nadkomorowe od komorowych | Tak (≥4)
11. | Dyskryminacja tachyarytmii nadkomorowej i komorowej w oparciu o detekcję sygnału przedsionkowego i komorowego | Tak
12. | Urządzenie współpracujące z jedną elektrodą zapewniającą sensing przedsionkowy i komorowy, stymulację komorową oraz dostarczanie terapii wysokoenergetycznych | Tak
13. | Urządzenie rejestrujące zapis IEGM zdarzeń przedsionkowych | Tak
14. | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie detekcji VF przed ładowaniem kondensatorów | Tak (czas ładowania ≤10 sek.)
15. | Ilość terapii HV w jednej interwencji (w każdej strefie) | ≥7
16. | Algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca; umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego; program nocny; pomiar impedancji tkanki płucnej | Tak
17. | Urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym dla 1,5 T oraz 3 T oraz posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | Tak
18. | Automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
19. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod oraz możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy) | Tak
20. | Długość zapisów IEGM | łącznie ≥150 minut
21. | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet | Tak
22. | Elektrody komorowe pięciopolowe współpracujące z introducerem 8 F, uwalniające steryd; stopa elektrody aktywnej widoczna w skopi | Tak
23. | Żywotność urządzenia ≥11 lat przy nastawach nominalnych i 10 lat pełnej gwarancji | Tak
Zadanie 25 Noże plazmowe z dzierżawą generatora elektrochirurgicznego
CPV: 33.15.82.00 - 4 (Urządzenia do elektroterapii)
PA02-0 - Dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Nóż plazmowy z 10 trybami cięcia monopolarnego (w tym skóry) i 10 trybami koagulacji monopolarnej | 44
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 12 m-cy |  | Wartość czynszu brutto w okresie 12 m-cy
1 | Generator fal o częstotliwości radiowej RF; łączący energię bipolarną oraz monopolarną; kompatybilny z nożem plazmowym do cięcia tkanek miękkich o precyzji skalpela i kontroli krwawienia tradycyjnej elektrochirurgii (dzierżawa) | 12 | 1