## Pakiet 1 biochemia + immuno
PAKIET Nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 36 miesięcy
I. Odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne
L.p. | Nazwa | Ilość zamawianych oznaczeń 36 m-cy | Metoda oznaczania | Nr katalogowy wyrobu | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania (testy). | Ilość opakowań na 36 m-cy (szt) | Cena netto za opakowanie (zł) | Wartość netto (zł) za 36 m-cy | Stawka VAT | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy
[9 empty] | (kol. H x kol. I) | % | (kol. J + (kol. J x kol. K %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A. | Odczynnik biochemiczne:
1 | Albuminy (BCG) | 4000 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Fosfataza zasadowa (ALP) | 5800 | [6 empty] | 0 |  | 0
A: 3; B: Aminotransferaza alaninowa (AlAT); C: 25000; (kol. H x kol. I) J: 0; (kol. J + (kol. J x kol. K %)) L: 0 | 686
4 | alfa- Amylaza | 10800 | [6 empty] | 0 |  | 0
A: 5; B: Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); C: 22000; (kol. H x kol. I) J: 0; (kol. J + (kol. J x kol. K %)) L: 0 | 288
6 | Bilirubina bezpośrednia | 2700 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Bilirubina całkowita | 16000 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Wapń całkowity | 6500 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | Cholesterol | 12000 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | 9000 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Triglicerydy | 9500 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | Kinaza kreatynowa (CK) | 3200 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Kreatynina Jaffe | 45000 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Mocznik | 19000 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | Kwas moczowy | 5700 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | gamma- Glutamylotransferaza (GGTP) | 6000 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | Glukoza | 52000 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Żelazo | 6300 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | Mleczany | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) | 3800 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Magnez | 5600 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Fosforany nieorganiczne | 4100 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Białko całkowite | 8000 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Białko w moczu i PMR | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | Albuminy (met. turbidymetr.), mikroalbuminuria | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina/ orozomukoid | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | Antystreptolizyna O | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 45000 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | Transferyna | 2950 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | Czynnik Reumatoidalny | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | Sód (Na+) | 55000 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Potas (K+) | 55000 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | Chlorki (Cl-) | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | Sód w moczu | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | Potas w moczu | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | Alkohol etylowy | 5900 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | IgG | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | IgE | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | IgA | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | amoniak | 700 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | wankomycyna | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0
B. | Odczynniki immunochemiczne
1 | Troponina | 14000 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | BNP | 3600 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Prokalcytonina (Brahms) | 5500 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | TSH (3 gen.) | 19000 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Free T4 | 5200 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Free T3 | 4500 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | anty TPO | 1700 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | anty TG | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 750 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | CA 125 | 1800 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | HE4 | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | AFP | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | CA 19.9 | 1500 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Ca 15.3 | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | CEA | 1800 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | PSA | 3800 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | free PSA | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Prolaktyna | 1600 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | FSH | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Estradiol | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | LH | 1200 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Progesteron | 1400 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Testosteron | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | DHEAS | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | beta HCG | 2200 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | PTH | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | kortyzol | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | SHBG | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | HBs | 8500 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | anti-HCV | 8700 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | anty Hbs | 1700 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | anty Hbc | 1200 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Toxoplazmoza IgG | 1600 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | Toxoplazmoza IgM | 1600 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | Toxoplazmoza IgG Awidność | 330 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | CMV IgG | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | CMV IgM | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | HIV (Ab+Ag) | 2600 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | Rubella IgG | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | Rubella IgM | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | EBV VCA IgM | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | EBV VCA/EA IgG | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | EBV EBNA IgG | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | Witamina D | 2400 | [6 empty] | 0 |  | 0
45 | Witamina B12 | 3400 | [6 empty] | 0 |  | 0
46 | kwas foliowy | 2700 | [6 empty] | 0 |  | 0
47 | Insulina | 2000 | [6 empty] | 0 |  | 0
48 | syphilis | 1700 | [6 empty] | 0 |  | 0
49 | Ferrytyna | 3000 | [6 empty] | 0 |  | 0
50 | Homocysteina | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0
51 | Anty CCP | 690 | [6 empty] | 0 |  | 0
52 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB masa (CK-MB masa) | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0
C. | Kalibratory i kontrole:
1
2
3
D. | Materiały eksploatacyjne:
1
2
3
Razem Pkt I. odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne | [8 empty] | 0 |  | 0
II. Dzierżawa aparatu
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA (nazwa, typ, model) |  |  |  | Ilość miesięcy |  | Dzierżawa netto (zł / m-c) |  | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł)
[9 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol.E x kol. F %))
A | B |  |  |  | C |  | D |  | E | F | H
1 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 |  | 0
OGÓŁEM: pkt I, II(odczynniki, dzierżawa aparatu) | [8 empty] | 0 |  | 0
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy,
9. | Materiały kontrolne do immunochemii do dwukrotnej na tydzień kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P.
10. | Materiały kontrolne do biochemii do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P.
11. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
12. | W części I Wykonawca winien samodzielnie wskazać : C. Kalibratory i kontrole oraz D. Materiały eksploatacyjne zwalidowane z analizatorem - ilości dostosowane do wskazanych ilości oznaczeń.
13. | Oferent dostarczy instrukcję analizatora obsługi w j. polskim.
13. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 1
14. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

## zał. nr 1 pakiet 9- serologia' (hidden)
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 9 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 36 miesięcy - (II.)
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej
Lp. | Opis wymaganego parametru | Wartość graniczna Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać)
A | B | C | D | E
I. | Odczynniki
1. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); . Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną | TAK
2. | Próba zgodności pomiędzy dawcą i biorcą – PTA LISS | TAK
3. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. Stężenie robocze krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
4. | Odczynniki - gotowe do użycia. Wszystkie oferowane mikrokarty fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta. | TAK
5. | Termin ważności mikrokart po dostawie - min. 6 miesięcy, krwinek firmowych - min. 5 tygodni. | TAK
6. | Dostawa pozycji 7, 8, 10, 13 oraz innych (jeśli wymagają) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako załącznik do oferty (na wezwanie zamawiającego). | TAK
7. | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem i możliwością wpisywania wyników online | TAK
8. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany sprzęt (z wyjątkiem nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów, oprogramowania i niezbędnego sprzętu komputerowego), | TAK
9. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn | TAK
10. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK
11. | Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty (odczynniki) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie, tj.: ID-Centrifuge 12 SII; ID-Incubator 37 SI; ID-Pipetor FP6, w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 12SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu” | TAK
12. | Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym systemem. | TAK
13. | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi | TAK
14. | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) wypełniona fabrycznie odczynnikami przez producenta. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie. | TAK
15. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013, poz. 1127) posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz aktualnego i ważnego certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu. W przypadku produktów, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne (w szczególności: zewnętrzna kontrola jakości, końcówki do pipety, oprogramowanie do pracowni serologii i banku krwi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem komputerowym), Zamawiający nie wymaga oznaczenia CE. | TAK
16. | Na etapie weryfikacji ofert, potencjalny Wykonawca, po uprzednim wezwaniu telefonicznym bądź pisemnym, obliguje się na bezpłatne dostarczenie próbek oferowanych mikrokart (2 szt. z każdego rodzaju) wraz z niezbędnymi certyfikatami poświadczającymi zastosowane w nich odczynniki. | TAK
II. | Aparatura
1. | Oprogramowanie polskojęzyczne pozwalające na prowadzenie pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi ( wydruki wyników i księgi laboratoryjne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami , z niezbędnym zestawem komputerowym (z programem operacyjnym) , drukarką laserową i skanerem kodów pozwalającym na bezpośrednie wprowadzenie danych z etykiet na pojemnikach z krwią do systemu. W przypadku zmiany dotychczasowego oprogramowania konieczne jest przeniesienie dotychczasowej bazy danych do nowego programu w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych i wydruk archiwalnych wyników. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej dostępne było z poziomu przeglądarki internetowej (wielowarstwowa aplikacja webowa), co pozwala na łatwy i szybki dostęp z urządzenia każdej klasy, niezależnie od systemu operacyjnego i parametrów komputerów obsługujących stanowisko. Oferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość rejestracji wyników testów w formie opisowej, umożliwiając wprowadzenie dowolnie długiego komentarza bezpośrednio do badanego testu a dodatkowo musi umożliwić dodanie pliku w formie PDF lub JPG do badania. Oferowane oprogramowanie musi posiadać funkcje rejestracji zamówienia na składniki krwi w RCKiK z możliwością wydrukowania zamówienia. Podczas rejestracji otrzymanej dostawy oprogramowanie będzie analizować ilość i rodzaj składnika zamówionego z ilością i rodzajem składnika otrzymanego. Oferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość wydania krwi w trybie pilnej transfuzji (bez wykonania próby krzyżowej) | TAK
2. | Oprogramowanie przechodzi na stan zamawiającego po okresie umowy - przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). | TAK
3. | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów, utrzymanie oprogramowania w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
4. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
5. | Instrukcja obsługi aparatury i instrukcje wykonania metod w języku polskim | TAK
6. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
| …………………………..….……. | …………………………………………….
| /data/ | /podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

## Zał.1 Pakiet 1 biochemia+immuno
Zał. nr 1 do Pakietu nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 36 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Nazwa oferowanego systemu:
Producent:
Typ:
Model:
Lp | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać) *
System zintegrowany
1 | Platforma zintegrowana biochemiczno-immunochemiczna (nowa)wyposażona w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno- immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Możliwość wprowadzenia danych próbki oraz danych demograficznych pacjenta przez jednego operatora z jednego stanowiska komputerowego (jeden system operacyjny) do systemu. | Tak
2 | Wszystkie wymienione w formularzu cenowym oznaczenia dostępne do wykonania na oferowanym analizatorze. | Tak
3 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu. | Tak
4 | Odczynniki do testów gotowe do użycia. Zamawiający dopuszcza wymaganie producenta czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem ich na pokład. | Tak
5 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | Tak
6 | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line na koszt Wykonawcy | Tak
7 | Ilość miejsc dla próbek badanych - minimum 300 | Tak
8 | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora. | Tak
9 | Karuzele odczynnikowe z możliwością wymiany i dostawiania odczynników w trakcie pracy bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania wykonania oznaczeń | Tak
10 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych jak i w naczyńkach na mikropróbki | Tak
11 | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi | Tak
12 | Aspiracja próbki przez oferowany analizatory przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego - błąd aspiracji próbki nie powoduje utraty testu. | Tak
13 | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczenia próbek po przekroczeniu liniowości metody | Tak
14 | Detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza dla odczynników i próbek | Tak
15 | System wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatów przez co najmniej 20 min. przy braku energii elektrycznej | Tak
16 | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych | Tak
17 | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, wewnętrzny skaner kodów kreskowych, komputer i monitor | Tak
18 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim uwzględniajaca opis wszystkich kodów systemowych oraz procedur konserwacji dostarczona wraz z analizatorami. | Tak
19 | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (analizy Levey Jenningsa , reguły Westgarda) | Tak
20 | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | Tak
21 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników | Tak
22 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury potwierdzone wpisem do paszportu w czasie trwania umowy bezpłatne (na koszt Wykonawcy) – czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia | Tak
23 | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | Tak
24 | Instalacja, uruchomienie analizatora, uruchomienie dwukierunkowej komunikacji z LIS i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia ewentualne 1 szkolenie dodatkowe w razie potrzeby) | Tak
25 | Dostawca dostarczy oprogramowanie online do opracowywania i porównywania wyników dla kontroli multiparametrowych | Tak
Część immunochemiczna systemu zintegrowanego
26 | Zastosowanie technologii chemiluminescencji | Tak
27 | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład min. 45 odczynników. | Tak
28 | Analizatory przystosowane do pracy ciągłej całodobowej (wydajność min 180 testów /h | Tak
29 | Ciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek. | Tak
30 | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek do pobierania próbek lub systemu mycia sond , gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów wykonywanych w surowicy/osoczu =<0,1ppm. | Tak
31 | Odczynniki gotowe do pracy, umożliwiające wykonanie oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, niewymagające ogrzania do temperatury pokojowej. | Tak
32 | Odczynniki oraz kalibratory niewymagające rekonstytucji. | Tak
33 | Ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli zgodna z terminami stabilności po otwarciu zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych producenta tych testów | Tak
34 | Oznaczenie kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu z próbki pierwotnej. Zamawiający nie dopuszcza wstępnego przygotowania próbki moczu do oznaczenia kortyzolu. Potwierdzić w ulotce odczynnikowej. | Tak
35 | Stabilność odczynników immunochemicznych na pokładzie analizatorów min. 21 dni. | Tak
36 | Czas wykonywania testów immunochemicznych Troponiny, bHCG do 20 minut; | Tak
Część biochemiczna systemu zintegrowanego
37 | Miejsca na min. 43 zestawy odczynnikowe na pokładzie analizatora (chłodzone) | Tak
38 | Analizator pracujący w technologii tzw. „mokrej chemii” o wydajności maksymalnej (łącznie z ISE) nie mniejszej niż 1200 testów/h | Tak
39 | Dokładanie wszystkich odczynników na pokład analizatora w czasie pracy analizatora bez przerywania badań i pauzowania lub zatrzymywania analizatora | Tak
40 | Kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie aparatu. | Tak
41 | Ciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek. | Tak
42 | Zintegrowany (w jednej obudowie) moduł przystawki jonoselektywnej do oznaczania jonów sodu, potasu i chloru, zawierający elektrody do oznaczeń jonów Na, K i Cl Kalibracja elektrod nie częściej niż co 24h. Analizator posiadający możliwość automatycznej kalibracji modułu ISE. Możliwość wymiany odczynników do wykokonywania oznaczeń ISE bez potrzeby zatrzymywania analiz. | Tak
43 | Analizator wyposażony w czujniki poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach | Tak
44 | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, bilirubiny | Tak
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja: |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Testy anty HCV, HBsAg, HIV nie posiadający oznaczeń w tzw. "szarej strefie" | TAK- 5 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna firmy zewnętrznej (z wyłączeniem parametrów infekcyjnych , PCT TRAb) | TAK-10 pkt. / NIE-0pkt.
3 | Materiał kalibracyjny i kontrolny dla parametrów immunochemicznych niewymagający rekonstytucji | TAK-10 pkt. / NIE-0pkt.
4 | Testy immunochemiczne oparte o system reakcji wolny od wiązania biotyna - streptawidyna. | TAK-5 pkt. / NIE-0pkt.
5 | Liniowość testów enzymatycznych AMYLAZA, CK, ASPAT, ALAT nie gorsza niż 3000U/l bez rozcieńczenia próbki. Potwierdzić w ulotce odczynnikowej. | TAK-10 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostać potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)

## Pakiet 2-hematologia
PAKIET Nr 2 Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 90000 morfologii na 36 miesięcy
I. | Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania | Ilość opak. Na 36 mies. | Cena jedn. netto opak. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT | Wartość brutto (zł)
[6 empty] | (kol. E x kol. F) | % | (kol. G + (kol. G x kol. H %))
A | D | C | D | E | F | G | H | I
1 | Odczynniki:
2 | Kalibratory i kontrole:
3 | Materiały eksploatacyjne:
Razem odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne:
II. Dzierżawa aparatu
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA (Nazwa, typ,Producent, rok produkcji-podać) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
1 |  |  |  | 36
OGÓŁEM: pkt I, II (odczynniki , dzierżawa aparatu )
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości - L, N, H. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów.
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
10. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora oraz wyposażenia dodatkowego zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 2
11. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
12. | Wykonawca winien samodzielne wskazać odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i mat. eksploatacyjne konieczne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń w ciągu 12 m-cy
13. | Wymienione w cz. III wyposażenie dodatkowe przechodzi na własność Zamawiającego. (dostawa wyposażenia w ciągu max. 14 dni od podpisania umowy, przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). Wymagany okres gwarancji na sprzęt - min. 24 m-ce lub okres gwarancji producenta (w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa).

## Zał. 1 Pakiet 2 -hematologia
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 2 Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 90 000 morfologii na 36 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
1 | Analizator 5 DIFF - rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK
2 | Możliwość wykonania oznaczeń z pełnym rozmazem w trybie mikro (probówki pediatryczne) | TAK
3 | System aspiracji krwi umożliwiający podanie materiału z probówek systemu otwartego jak i zamkniętego bez konieczności ich otwierania | TAK
4 | Aparat z automatycznym podajnikiem na min 20 probówek dostosowanym do różnego typu zamkniętych systemów pobierania (w celu potwierdzenia wymagane jest załączenie do oferty fragmentu instrukcji użytkownika) | TAK
5 | Pomiar retikulocytów (RET w wartościach bezwzględnych i w %) podczas rutynowej pracy bez konieczności specjalnego przygotowania próbki | TAK
6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, bez barwienia cytochemicznego, | TAK
7 | Objętość aspirowanej próbki krwi max 25 µl (w obu trybach: CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym) | TAK
8 | Wydajność min. 50 oznaczeń próbek krwi /godzinę w trybie pracy CBC , CBC+DIFF | TAK
9 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK
10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne) Ulotki odczynnikowe jak i karty charakterystyki w j. polskim. | TAK
11 | Liniowość: RBC min do 8 M/µl, WBC min do 350 K/µl, PLT min do 3000 K/µl. HGB min do 22 g/dl (wszystkie liniowości bez wstępnego przygotowania i rozcieńczania próbki pierwotnej) | TAK
12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (Metamielocyty + Mielocyty + Promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. | TAK
13 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii | TAK
14 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV | TAK
15 | Graficzna prezentacja wyników na co najmniej 2 histogramach i 1 scattergramie | TAK
16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta, min 5. | TAK
17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku. | TAK
18 | Oprogramowanie aparatu, umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, wraz z prezentacją takiego zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanej na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników. (załączyć(na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp) przykładowy zrzut ekranu, dopuszcza się zrzut w języku angielskim) | TAK
19 | Jeden rodzaj krwi dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. | TAK
20 | Możliwość włączenia aparatu do systemu kontroli zewnątrzlaboratoryjej producenta aparatu„ (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów.) | TAK
21 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK
22 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym | TAK
23 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym, Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego na własny koszt. | TAK
24 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku | TAK
25 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. Dostarczona wraz z aparatem | TAK
26 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca bezpłatne koszty napraw, wymiany podzespołów, corocznych przeglądów serwisowych (3 przeglądy) zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. | TAK
27 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
28 | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK
29 | Odczynniki i materiał kontrolny muszą pochodzić od producenta aparatu lub być do niego dedykowane (walidacja) | TAK
30 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i w interpretacji wyników. | TAK
31 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonywania wydruku, umożliwiające porównanie co najmniej 3 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check) , oraz umożliwiające przesłanie do LIS dopiero właściwego zaakceptowanego wyniku, bez oznaczeń powtórkowych | TAK
32 | Aparat wyposażony w komputer sterujący, monitor ciekło krystaliczny o przekątnej min. 17 cali, dwustronnie drukującą drukarkę laserową czarnobiałą, oraz system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy aparatu oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem. | TAK
33 | Wykonawca dostarczy biurko laboratoryjne z blatem zmywalnym na stelażu metalowym z szufladą i szafką (z prawej strony) o wymiarach:dł.112 cm x szer. 60 cm x wys. 85 cm (wkalkulowane w cenę oferty), które po zakończeniu umowy przechodzi na stan zamawiającego | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK / NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK / NIE *
1 | Oznaczanie parametrów w płynach z jam ciała , płynie mózgowo- rdzeniowym i płynie z dializy otrzewnowej (RBC , WBC , MN , PMN) bez stosowania dodatkowych odczynników | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
2 | Aparat wyposażony w czujnik ścieków | TAK-5 pkt./NIE-0pkt.
3 | Dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki CBC lub CBC diff,możliwość pracy w trybie próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów | TAK-15 pkt./NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostać potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje uzywania
* Wypełnia Wykonawca

## Pakiet 3 - gazometria
PAKIET Nr 3 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 20000 oznaczeń ( ok. 18 oznaczeń dziennie)
I. Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne potrzebne do wykonania 20000 oznaczeń w okresie obowiązywania umowy
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 36 mies. | Nr katalogowy Nazwa odczynnika | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
1
2
3
RAZEM
II. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 20000 oznaczeń
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. Na 36 mies. | Nr katalogowy | Cena 1 szt/ op. netto PLN | Wartość netto (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. E) |  | (kol. F + (kol. F x kol. G %))
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Strzykawki do gazometrii kompatybilne z oferowanym analizatorem , zawierające zbalansowaną elektrolitowo heparynę | 8000
2 | Kapilary do gazometrii zawierające zbalansowaną elektrolitowo heparynę wraz z mieszadełkiem i zatyczkami | 12000
3 | wyłapywacze skrzepu (clot catcher) | 6000
RAZEM
III. | Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy (zł)
[5 empty] | (kol. C x kol. D) |  | (kol. E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  | C | D | E | F | G
36
SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Ogółem I - III
W przypadku posiadania numerów katalogowych, prosimy o wpisanie ich do tabeli.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości min. na trzech poziomach wartości - L, N, H. (Codzienna kontrola na jednym poziomie)
6. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
7. | Nazwy odczynników w języku polskim.
8. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Gwarancja techniczna ( bezpłatne : naprawy, wymiana podzespołów, i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury). W przypadku niemożliwej naprawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia innego aparatu o cechach nie gorszych niż oferowany
10. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
13. | Strzykawki do gazometrii kompatybilne z oferowanym analizatorem , zawierające zbalansowaną elektrolitowo heparynę , kapilary do gazometrii zawierające zbalansowaną elektrolitowo heparynę wraz z mieszadełkiem i zatyczkami i wyłapywacze skrzepów kompatybilne z oferowanym analizatorem
14. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 3
15. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zużywalne (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń

## Zał. 1 Pakiet 3 - gazometria
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 3 Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 20000 oznaczeń ( ok. 18 oznaczeń dziennie) w okresie obowiązywania umowy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK
2 | Analizator w pełni zautomatyzowany | TAK
3 | Analizator wyposażony w UPS | TAK
4 | Wbudowana drukarka | TAK
5 | Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych: pH, pCO2/ pO2, ctHb, O2Hb, MetHb, HbF, COHb, sO2, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, mleczany, glukoza, bilirubina całkowita. | TAK
6 | Analizator przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym - natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy | TAK
7 | Konstrukcja analizatora musi posiadać dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | TAK
8 | Konstrukcja analizatora musi zapewnić, aby wszystkie parametry oznaczane były w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej - dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta jak i materiału kontrolnego | TAK
9 | Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy oraz płynach będących kontrolą jakości | TAK
10 | Analizator musi posiadać możliwość konfigurowania wybranych parametrów pomiarowych oraz ich wydruku wg potrzeb zamawiającego | TAK
11 | Zamawiający wymaga, aby czas wymaganych kalibracji, dla oferowanego analizatora, łącznie w ciągu doby nie był dłuższy niż 1 godzina. Analizator musi posiadać możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (uzyskanie pełnego wyniku, bez względu na postęp kalibracji) | TAK
12 | Analizator musi posiadać w swoim menu możliwość oceny wizualnej na ekranie bieżącego stanu wykorzystania odczynników i stanu napełnienia "pojemnika ścieków" | TAK
13 | Analizator przystosowany do pracy z odczynnikami konfekcjonowanymi w pojedynczych opakowaniach, co umożliwi wymianę pojedynczych opakowań, wykorzystanego już odczynnika (a nie wymiany kilku odczynników w zestawie) | TAK
14 | Oprogramowanie system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych krzywych L-J, zastosowanie reguł Westgarda | TAK
15 | Moduł automatycznej kontroli jakości. Możliwość oznaczania roztworów kontroli jakości na 4 poziomach. | TAK
17 | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy monitor | TAK
18 | Dostarczenie wraz z analizatorem instrukcji obsługi w j. polskim w wersji papierowej | TAK
19 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego podłączenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej (LIS Eskulap ) | TAK
20 | Wykonawca dostarczy protokół komunikacji analizatora oraz dokumentację w wersji elektronicznej | TAK
21 | Bezpłatna (w ramach oferty cenowej) obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy | TAK
22 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie zamawiającego | TAK
23 | Przy instalacji analizatora wykonawca dołączy paszport techniczny | TAK
| Dostarczenie wraz z analizatorem instrukcji obsługi w j. polskim w wersji papierowej | TAK
24 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim , wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość rozszerzenia menu badań o kreatyninę | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
2 | Możliwość rozbudowania aparatu o moduł automatycznego mieszania i podawania próbki | TAK-20 pkt./NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą

## Pakiet 4 - koagulologia
PAKIET Nr 4 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 36 miesięcy
I. Odczynniki potrzebne do wykonania 54610 oznaczeń na 36 m-cy.
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 36 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 36 mies. (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Zestaw do ozn . czasu protrombinowego + fibrynogen | 29000 |  |  |  |  | 8
2 | Zestaw do ozn . APTT + CaCl 2 0,025 mol/l | 16000 |  |  |  |  | 8
3 | Zestaw do ozn. Fibrynogenu met. Clausa | 2500 |  |  |  |  | 8
4 | Zestaw do ozn . D-dimerów | 6000 |  |  |  |  | 8
5 | Zestaw do ozn. Dabigatranu | 360 |  |  |  |  | 8
6 | Zestaw do Anty -Xa do monitorowania heparyny , Apiksabanu i Rywaroksabanu | 750 |  |  |  |  | 8
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
II. Kalibratory i kontrole potrzebne do wykonania 54610 oznaczeń na 36 m-cy.
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 mies. | Nr katalogowy / Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 36 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
III. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 54610 oznaczeń na 36 m-cy.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op. | Nr katalogowy | Ilość opakowań na 36 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu | Ilość na 36 miesięcy | Nr katalogowy | Ilość opakowań na 36 mies. | Cena 1szt/ op. netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
V. Dzierżawa analizatora
Lp. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol.D) |  | (kol.E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
| Analizator: (nazwa, typ) |  |  | 36
Ogółem I - V | [5 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Materiały kontrolne metrykowane na oferowany aparat do codziennej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach wartości - N, P
7. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
8. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze).
9. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
11. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 4
12. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby oznaczeń

## Zał. 1 Pakiet 4- koagulologia
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 4 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 36 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
1 | Analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | TAK
2 | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek badanych, kalibratorów i kontroli | TAK
3 | Wydajność aparatu co najmniej 100 ozn/h (dla PT i APTT) | TAK
4 | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/ immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny). Brak konieczności przełączania filtrów odczytu w przypadku próbek z interferencjami (hemoliza, bilirubinemia, lipemia) | TAK
5 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | TAK
6 | Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu; możliwość załadunku kuwet także w trakcie pracy analizatora | TAK
7 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek i odczynników - odczyt automatyczny wszystkich wkładanych w statywie materiałów, brak konieczności indywidualnego skanowania materiałów przez operatora | TAK
8 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa | TAK
9 | Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji); przebijak korków zamkniętego pobrania również dla próbek CITO | TAK
10 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji) | TAK
11 | Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika | TAK
12 | Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) – komunikacja dwukierunkowa (system Eskulap) | TAK
13 | Trwałość odczynników do PT, APTT, Fib co najmniej 3 dni na pokładzie aparatu i tydzień w temp 2-8ºC | TAK
14 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI 1.0 +/- 0,1 | TAK
15 | D-dimery odczynnik w oparciu o przeciwciało monoklonalne; trwałość na pokładzie min 5 dni,w lodówce dla odcz. roboczego min 1 miesiąc; odczynnik ciekły wraz z ciekłym materiałem kontrolnym; liniowość w pierwszym badaniu min 6000 ng/ml FEU; | TAK
16 | Trwałość kontroli do podstawowych metod krzepnięciowych min 24 h na pokładzie aparatu | TAK
17 | Co najmniej 40 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby próbką CITO | TAK
18 | Baza danych min 500 pacjentów wraz z przechowywaniem krzywych wszystkich wykonanych reakcji | TAK
19 | Mała ilość czynności konserwujących, brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy | TAK
20 | Wyposażenie w monitor LCD , klawiaturę, mysz, UPS i drukarkę laserową | TAK
21 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
22 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne.Wykonawca wymieni wadliwe urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK
23 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK
24 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i w interpretacji wyników. | TAK
25 | Wykonawca dostarczy Statyw karuzelowy na 6 pipet Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 do pipet będących własnością zamawiającego oraz 1 pipetę pasującą dow/w statywu o poj. 100-1000µl – po okresie umowy w/w przechodzą na własność zamawiającego | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Punktacja: |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE
1 | Możliwość wstawienia próbki CITO w każdym momencie pracy analizatora | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Możliwość wykonywania badań zarówno z różnego rodzaju probówek pierwotnych jak i z naczyniek na mikropróbki | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość (Parametry techniczno-funkcjonalne) wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania - dokumenty te winny zostać złożone wraz z ofertą

## Pakiet 5 - barwniki
PAKIET Nr 5 Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy - barwniki
Lp. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opak. netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 m-cy. (zł)
|  |  | ilość | j.miary.
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol.I + (kol. I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Barwnik May- Grunwalda |  | 3 | l
2 | Barwnik Giemsy |  | 3 | l
3 | Odczynnik Turka | but 100 ml | 100 | ml
4 | Odczynnik Samsona | but 100 ml | 300 | ml
5 | Odczynnik Pandy'ego | but 100 ml | 900 | ml
6 | Odczynnik Nonne Appelta | but 100 ml | 900 | ml
7 | Odczynnik do liczenia płytek krwi met. Komorową | but 100 ml | 300 | ml
8 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów Quick Panoptic lub równoważny | zestaw a 100 ml każdego barwnika | 72 | zestaw
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
10. | Wykonawca winien samodzielnie okreslić ilość opakowań na 36 m-cy potrzebnych do wykonania wyspecyfikowanej ilości

## P.6-odcz. do met. manual.testy
PAKIET Nr 6 Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy - testy
L.p. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Opakowanie handlowe |  | Ilość opakowań handlowych na 36 m-cy | Cena opak. handlowego netto (zł) | Wartość netto (zł) na 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 36 m-cy
|  |  | ilość | j.miary. |  | ile opak. jedn. | wielkość opak. jedn.
[10 empty] | (kol.I x kol.J) |  | (kol.K + (kol.K x kol.L %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Test kasetkowy na krew utajoną w kale (czułość analityczna 10 ng/ml) |  | 600 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Testy kasetkowe do ozn. narkotyków w moczu (10parametrowe) |  | 700 | zestaw | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | Testy kasetowe do ozn. Rotawirusów , norowirusów i adenowirusów w kale (wszystkie testy na jednej kasetce) |  | 1200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | Testy paskowe do ozn. białka Bence – Jonesa w moczu |  | 20 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Testy kasetkowe do ozn. wirusów grypy A i B , rotawirusów, SARS Cov2 (wszystkie testy na jednej kasetce) |  | 1500 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0
6. | Campylobacter w kale (test kasetkowy ) |  | 160 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0
7 | Kalprotektyna+laktoferyna w kale (test kasetkowy) |  | 160 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Trwałość odczynników min 6 mies. (w temp. 2-8 st.Celsjusza)
10. | Zaoferowane ilości muszą uwzględniać terminy ważności testów
11. | Zestaw do ozn. krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem (czułość analityczna 10 ng/ml)
12. | Testy do narkotyków (zestaw) powinny dawać możliwość oznaczania następujących narkotyków: amfetamina (czułość analit.: min. 1000ng/ml), barbiturany (czułość analit.: min. 300ng/ml), benzodiazepiny (czułość analit.: min. 200ng/ml), THC (czułość analit.: min. 50ng/ml) , opiaty (czułość analit.: min. 300ng/ml) , methamfetamina (czułość analit.: min. 1000ng/ml) , cocaina (czułość analit.: min. 300ng/ml), metadon (czułość analit.: min. 300ng/ml), TCA (czułość analit.: min. 1000ng/ml).MDMA (czułość analit.: min. 500ng/ml)
13. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

## Pakiet 7 - Paski do moczu
PAKIET Nr 7 Dostawa pasków do moczu na 35 000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do ilościowej oceny upostaciowanych elementów w moczu oraz modułu do automatycznego cyfrowego obrazowania elementów upostaciowanych moczu na 36 miesięcy
I. Odczynniki , paski i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 35000 oznaczeń
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 m-cy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. na 36 mies. (szt.) | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto na 36 mies. PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 mies. PLN | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
[6 empty] | (kol.E x kol.F) |  | (kol.G + (kol. G x kol. H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Paski do moczu | 35000
II. Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości
Lp. | Nazwa odczynnika |  | Nr katalogowy | Ilość op. na 36 miesięcy | Cena 1 op. netto (zł) | Wartość netto na 36 mies. (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 mies.(zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
III. SERWIS APARATU - Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury - uwzględnione w ramach ceny ofertowej Wykonawcy
Lp. | Materiały serwisowe potrzebne do przeglądu |  | Nr katalogowy | Ilość na 36 miesięcy | Cena netto (zł) | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto na 36 mies. (zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.E) |  | (kol.F + (kol. F x kol.G %))
A | B |  | C | D | E | F | G | H
RAZEM
IV. Dzierżawa systemu analizy moczu
Lp. | Dzierżawa systemu analizy moczu (Nazwa analizatora) |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 36 miesięcy (zł) | Stawka % VAT | Wartość brutto dzierżawy na 36 miesięcy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol. D) |  | (kol.E + (kol. E x kol.F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
1 |  |  |  | 36
OGÓŁEM: pkt I.- IV.
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania w języku polskim spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
10. | Paski dedykowane i zwalidowane do użycia z w/w analizatorem
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 7
13. | Odczynniki i materiały kontrolne dedykowane i zwalidowane do użycia z oferowanym analizatorem
14. | Wykonawca winien samodzielne określić wymagane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne, materiały zuzywalne, serwisowe itp. (i ich ilości) potrzebne do wykonania wymaganej liczby badań

## Zał.1 Pakiet 7 - Paski do moczu
Załącznik nr 1 do pakietu nr 7 Dostawa pasków do moczu na 35000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzowanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu oraz modułu do automatycznego cyfrowego obrazowania elementów upostaciowanych moczu na 36 miesięcy
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
Wymagania graniczne systemu oceny parametrów fizykochemicznych i oceny osadu moczu
1 | W pełni automatyczny, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych, analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu oraz obrazowania cyfrowego elementów upostaciowanych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu, rok produkcji – nie wcześniej niż 2017 | TAK
2 | Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu – jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu) | TAK
3 | Wydajność - min. 80 próbek na godzinę (bez modułu obrazowania cyfrowego). Wydajność modułu obrazowania cyfrowego min. 30 próbek na godzinę | TAK
4 | Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą podłączonych analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń | TAK
5 | Zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
6 | Integracja programów kontroli jakości z wszystkich podłączonych analizatorów | TAK
7 | możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS | TAK
8 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy – czas reakcji serwisu do 24h | TAK
9 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia w pierwszym roku i po jednym szkoleniu w drugim i trzecim roku w razie potrzeby) | TAK
Wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu
10 | W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z probówki) | TAK
9 | wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew,urobilinogen, ketony, bilirubina, azotany, leukocyty, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu | TAK
10 | minimalna wymagana objętość moczu – 1 ml | TAK
11 | pojemność podajnika – min 50 próbek moczu | TAK
12 | różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny | TAK
13 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
14 | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną | TAK
15 | Wydajność - min. 80 próbek na godzinę. | TAK
16 | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. | TAK
Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu
17 | w pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu | TAK
18 | metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym | TAK
19 | wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (μl) moczu | TAK
20 | wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty,nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne,pasma śluzu, spermatocyty | TAK
21 | dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gramm (-) i Gramm (+) | TAK
22 | dokładny pomiar erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty dysmorficzne i izomorficzne) | TAK
23 | różnicowanie nabłonków (nerkowe, przejściowe, epitelialne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
24 | różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem | TAK
25 | ilościowy pomiar erytrocytów niezlizowanych | TAK
26 | Wydajność: min. 80 próbek na godzinę. | TAK
27 | minimalna wymagana objętość moczu – 2 ml (tryb podajnikowy) | TAK
28 | praca z podajnikiem o minimalnej pojemności – 50 próbek moczu | TAK
29 | kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach | TAK
30 | ilościowy pomiar zlepów leukocytarnych | TAK
31 | System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor. | TAK
32 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
33 | Instalacja (w tym podłączenie do LIS) na koszt Wykonawcy, | TAK
34 | Dołączona do oferty pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim, oraz metodyki | TAK
35 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności EC (na wezwanie zamawiajacego) | TAK
Wymagania graniczne dla modułu do analizy obrazowej elementów upostaciowanych moczu
37 | W pełni zautomatyzowany analizator do analizy obrazowej elementów upostaciowanych moczu pozwalającym na weryfikowanie próbek patologicznych | TAK
38 | Metoda pomiaru oparta na analizie obrazowej zdjęć elementów upostaciowanych | TAK
39 | Analizator pozwalający na różnicowanie elementów na co najmniej 8 klas | TAK
40 | Ocena morfologii elementów upostaciowanych | TAK
41 | Minimalna wydajność analizatora – 30 próbek na godzinę | TAK
42 | Minimalna ilość moczu w trybie podajnika: 1,6 ml; w trybie manualnym: 0,6 ml. | TAK
43 | Pojemność podajnika- co najmniej 80 próbek moczu | TAK
44 | Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK/NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy:TAK/NIE
1 | Możliwość wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała za pomocą odrębnego trybu pomiarowego pozwalającego na ilościowe oznaczenie takich parametrów jak: całkowita liczba komórek jądrzastych, leukocyty, erytrocyty, bakterie, nabłonki oraz różnicowanie leukocytów na MN i PMN | TAK - 20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Połączenie modułu fizykochemicznego , modułów osadu moczu podajnikiem przesuwającym statyw z probówkami z jednego modułu do drugiego | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)

## pakiet 8 - serologia' I
PAKIET Nr 8 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z obsługą serwisową oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 36 miesięcy - (II.)
I. | Odczynniki i materiały zużywalne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość oznaczeń / 36 m-cy | Ilość op. w stosunku do ilości oznaczeń – zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania – 36 m-cy z uwzgl. terminu ważności | Wielkość opakowania odczynnika | Cena jednostkowa netto (zł) / 1 op. | Wartość netto (zł) za 36 miesięcy | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) za 36 miesięcy | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę odczynników | Wymagany Termin ważności liczony od daty dostawy
[6 empty] | (kol.D x kol.F) |  | (kol.G+ (kol.G x kol.H %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Karta do badania w środowisku PTA-LISS. Kolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta | C: 13000 ozn.
2 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) | C: 70 ozn.
3 | Karta do potwierdzenia grupy dawców (anty A, anty B, anty D VI+ ) | C: 10000 ozn.
4 | Karta do potwierdzenia grupy krwi biorców (anty A, anty B, anty D VI- ) | C: 9000 ozn.
5 | Karta do badania grup krwi (anty A , anty-B, anty DVI-, anty-DVI+, oznaczanie p-ciał grupowych z krwinkami wzorcowymi A1 , B) – karta wypełniona odczynnikami przez producenta | C: 9500 ozn.
6 | Karta do badania grup krwi noworodka (anty A, antyB, anty-AB, anty DVI+, ctrl, BTA) | C: 144 ozn.
7 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał grupowych | C: 9500 ozn.
8 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia do wykrywania przeciwciał w środowisku PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej - opakowania nie większe niż po 200 testów | C: 13000 ozn.
9 | Końcówki do pipety | C: 50000 szt.
10 | Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań potwierdzonej certyfikatem 2 x rok dostosowanej do metod mikrokolumnowych i probówkowych | C: 6 zestawów
12 | Diluent | C: 19000 ml
13 | Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości wymaganej przepisami (stężenie przeciwciał anty D 0,05 IU/ml i anty Fya) | C: na 36 miesięcy
RAZEM |  | (kol.D x kol.F) G: 0; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) I: 0
II. Dzierżawa urządzeń i usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (będącym własnością zamawiającego) pozwalających na wykonywanie badań z prowadzeniem dokumentacji oraz intergracja istniejącego oprogramowania eDelphyn z systemem Eskulap
Lp. | Opis przedmiotu | Wpisać nr katalogowy oraz nazwę | Ilość miesięcy | Jedn. miary | Czynsz dzierżawny netto za 1 m-c | Wartość netto na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.D x kol.F) |  | (kol.G + (kol.G x kol.H %))
1 | Niezbędny sprzęt komputerowy (PC, monitor, klawiatura , mysz, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka laserowa i fax), drukarka kodów kreskowych i skaner kodów kreskowych, UPS)
2 | Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem e Delphyn (serwis,dostęp do infolinii, przeglądy , interwencje , szkolenia, upgrade
3 | Intergracja istniejącego oprogramowania eDelphyn z systemem Eskulap w standardzie HL7
4 | Wirówka serologiczna na minimum 12 miejsc - 1 szt. inkubator - 1 szt.
OGÓŁEM (I. + II.) |  | (kol.D x kol.F) G: 0; (kol.G+ (kol.G x kol.H %)) I: 0
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
8. | Wszystkie produkty od jednego producenta (metody w pełni zwalidowane z posiadanym przez zamawiającego sprzętem), z wyjątkiem oprogramowania, sprzętu komputerowego i nakłuwaczy do drenów.
9. | Dostawa produktów średnio raz na miesiąc, wg dostarczonego harmonogramu dostaw w danym roku. Możliwość dostaw w trybie pilnym tzw. "Cito" z terminem realizacji 3 dni od złożenia zmówienia.
10. | Materiały i odczynniki umożliwiające pracę na zawiesinie <1% krwinek czerwonych pozwalające na eliminację płukania krwinek czerwonych
11. | Metoda oznaczeń - mikrokolumnową oparta na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym
12. | Zestawienie wymaganych parametrów granicznych urządzeń zostało przedstawione w załączniku nr 1 do pakietu nr 8
13. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
14. | Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) ze wskazaniem autoryzowanego serwisu technicznego, który zapewni pełną obsługę posiadanego sprzętu
b) uprawnienia (autoryzacji) producenta dla wskazanego serwisu technicznego.
c) Wykazu dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu - podstawa - art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679) wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175) ta ustawa nie obowiązuje

## zał. nr 1 pakiet 8- serologia'
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 8 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System będącego własnością zamawiającego wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 36 miesięcy - (II.)
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej
Lp. | Opis wymaganego parametru | Wartość graniczna Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie | Parametry oferowane (opisać)
A | B | C | D | E
I. | Odczynniki
1. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); . Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną | TAK
2. | Próba zgodności pomiędzy dawcą i biorcą – PTA LISS | TAK
3. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. Stężenie robocze krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
4. | Odczynniki - gotowe do użycia. Wszystkie oferowane mikrokarty fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta. | TAK
5. | Termin ważności mikrokart po dostawie - min. 6 miesięcy, krwinek firmowych - min. 5 tygodni. | TAK
6. | Dostawa pozycji 7, 8, 10, 13 oraz innych (jeśli wymagają) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem. Wydruk z poprzednich dostaw jako załącznik do oferty (na wezwanie zamawiającego). | TAK
7. | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem i możliwością wpisywania wyników online | TAK
8. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany sprzęt (z wyjątkiem oprogramowania, niezbędnego sprzętu komputerowego i kontroli zewnątrzlaboratoryjnej), | TAK
9. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn | TAK
10. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK
11. | Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych („Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania”) oferowane produkty (odczynniki) były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie, tj.: ID-Centrifuge 12 SII; ID-Incubator 37 SI; ID-Pipetor FP6, w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 12SII (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu” | TAK
12. | Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym systemem. | TAK
13. | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2017 poz. 1371, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi | TAK
14. | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) wypełniona fabrycznie odczynnikami przez producenta. Wszystkie oznaczenia na jednej karcie. | TAK
15. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A lub B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013, poz. 1127) posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz aktualnego i ważnego certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu. W przypadku produktów, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne (w szczególności: zewnętrzna kontrola jakości, końcówki do pipety, oprogramowanie do pracowni serologii i banku krwi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem komputerowym), Zamawiający nie wymaga oznaczenia CE. | TAK
II. | Aparatura
1. | Oprogramowanie polskojęzyczne pozwalające na prowadzenie pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi ( wydruki wyników i księgi laboratoryjne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami , z niezbędnym zestawem komputerowym (z programem operacyjnym) , urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarką laserowa, skaner , kopiarka, fax), drukarką kodów kreskowych i skanerem kodów pozwalającym na bezpośrednie wprowadzenie danych z etykiet na pojemnikach z krwią do systemu.Zestaw komputerowy o parametrach pozwalających na instalację posiadanego przez laboratorium oprogramowania eDelphyn i systemu LIS Eskulap. W przypadku zmiany dotychczasowego oprogramowania konieczne jest przeniesienie dotychczasowej bazy danych do nowego programu w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych i wydruk archiwalnych wyników. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej dostępne było z poziomu przeglądarki internetowej (wielowarstwowa aplikacja webowa), co pozwala na łatwy i szybki dostęp z urządzenia każdej klasy, niezależnie od systemu operacyjnego i parametrów komputerów obsługujących stanowisko. Oferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość rejestracji wyników testów w formie opisowej, umożliwiając wprowadzenie dowolnie długiego komentarza bezpośrednio do badanego testu a dodatkowo musi umożliwić dodanie pliku w formie PDF lub JPG do badania. Oferowane oprogramowanie musi posiadać funkcje rejestracji zamówienia na składniki krwi w RCKiK z możliwością wydrukowania zamówienia. Podczas rejestracji otrzymanej dostawy oprogramowanie będzie analizować ilość i rodzaj składnika zamówionego z ilością i rodzajem składnika otrzymanego. Oferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość wydania krwi w trybie pilnej transfuzji (bez wykonania próby krzyżowej) | TAK
Parametry minimalne zestawu komputerowego : Monitor LCD 20", Windows 11 PRO, Komputer\serwer obudowa typu Mini Tower lub Midi Tower, Procesor: intel i7, Dysk SSD 1TB - 4 szt., Płyta główna z Raid na 4 dyski SSD, Pamięć Ram: min. 16 GB
2. | Dostawca zapewnia intergrację istniejącego oprogramowania eDelphyn z systemem Eskulap w standardzie HL7 na swój koszt | TAK
3. | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów, utrzymanie oprogramowania w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi) i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne | TAK
4. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze). | TAK
5. | Instrukcja obsługi aparatury i instrukcje wykonania metod w języku polskim | TAK
6. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.

## Pakiet 9 - serologia grup II
PAKIET Nr 9 |  | Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 36 miesięcy - (III.)
L.p. | NAZWA ODCZYNNIKA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena opak. netto (zł) | Wartość netto (zł) na 36 miesięcy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 36 miesięcy
|  |  | ilość | jedn. miary
[8 empty] | (kol.G x kol.H) |  | (kol. I + (kol.I x kol.J %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | PBS (0,15mol/l NaCl buforowany , ph 7 ) | but. max 1000 ml | 300 | litr
RAZEM
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, - należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II nr 16 poz. 75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
5. | Przyjmujący zamówienie dostarczy butlę 1000 ml z nastawnym dozownikiem 1-10 ml wkalkulowane w ofertę wraz z pierwszą dostawą
6. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
7. | Nazwy odczynników w języku polskim.
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

## pakiet 10 - alergologia
PAKIET Nr 10 Dostawa testów alergicznych do oznaczania sIgE na 36 miesięcy wraz z dzierżawą sprzętu i oprogramowania do odczytu testów paskowych
I. Odczynniki , testy i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 650 oznaczeń na 36 m-cy.
L.p. | NAZWA | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Nr katalog. oferenta | Opakowanie handlowe |  | Ilość opakowań handlowych na 36 m-cy | Cena opak. handlowego netto (zł) | Wartość netto (zł) na 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) na 36 m-cy
|  |  | ilość | j.miary. |  | ile opak. jedn. | wielkość opak. jedn.
[10 empty] | (kol.I x kol.J) |  | (kol.K + (kol.K x kol.L %))
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Testy do oznaczania obecności surowicy krwi przeciwciał IgE wytwarzanych dla alergenów pokarmowych ( minimum 20 alergenów pokarmowych: f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20,f49, f84, f237, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD) |  | 150 | szt
2 | Testy do oznaczania obecności surowicy krwi przeciwciał IgE wytwarzanych dla alergenów wziewnych ( minimum 20 alergenów wziewnych: g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9,d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, CCD) |  | 250 | zestaw
3 | Testy do oznaczania obecności surowicy krwi przeciwciał IgE pediatryczny(mieszany), ( minimum 20 alergenów:(gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, m6, f1, f75, f2, f3,f76, f77, f78, e204, f4, f9, f14, f13, f17, f31, f35, f49, CCD ) |  | 250 | szt.
4 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) – testy paskowe |  | 60 | szt.
5 | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe |  | 60 | szt.
RAZEM
II. Dzierżawa sprzętu
Lp. | DZIERŻAWA SPRZĘTU |  |  | Ilość miesięcy | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 36 m-cy (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto dzierżawy na 36 m-cy (zł)
[6 empty] | (kol.C x kol.D) |  | (kol.E + (kol. E x kol. F %))
A | B |  |  | C | D | E | F | G
| Sprzęt : (nazwa, typ) |  |  | 36
Ogółem I – II
WARUNKI DODATKOWE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
1. | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz.U.2022 poz.974)
2. | Dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego bezwzględny wymóg posiadania: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia do obrotu, a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu - dokumentu potwierdzającego znak zgodności CE dla tego wyrobu.
3. | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
4. | Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
5. | Pakiet stanowi niepodzielną całość .
6. | Nazwy odczynników w języku polskim.
7. | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce "cecha dodatkowa towaru"
8. | Dostarczyć karty charakterystki substancji niebezpiecznych (lub oświadczenie o braku wymogu ich posiadania) w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników
9. | Trwałość odczynników min 6 mies. (w temp. 2-8 st.Celsjusza)
10. | Zaoferowane ilości muszą uwzględniać terminy ważności testów
11. | Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

## zał. nr 1 pakiet 10 - alergolog
Załącznik nr 1 do pakietu 10 -Dostawa testów alergicznych do oznaczania sIgE na 36 miesięcy wraz z dzierżawą sprzętu i oprogramowania do odczytu testów paskowych
W poniższej części Załącznika Zamawiający podał warunki graniczne parametrów i warunków przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu (systemu). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny zatytułowane: "Odpowiedź Oferenta Tak/Nie" (wpisując Tak lub Nie). Brak odpowiedzi TAK lub odpowiedź NIE (dla parametrów bezwzględnie wymaganych przez Zamawiajacego) będzie traktowany jako brak danego parametru, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca może wypełnić kolumnę „Parametry oferowane (opisać)” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW SPRZĘTU
Nazwa aparatu:+A5:E20A3A5:E15A5:E21A5:E20A5:E21A5:E20A5:E21A5:E20A5:E19A5:E18A5:E17A5:E16A5:E15A5:E14A5:E15+A5:E15
Producent:
Typ/Model:
Rok produkcji:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna: Tak/Nie | Odpowiedź Oferenta Tak/Nie* | Parametry oferowane (opisać) *
A | B | C | D | E
Wymagania graniczne systemu (sprzęt do odczytu, oprogramowanie, paski testowe)
1 | Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta, zawierający osobno naniesione alergeny w postaci lnii na oddzielnych, specjalnie dobranych membranach | TAK
2 | Pasek musi zawierać pole weryfikacji dla reakcji krzyżowych – weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD | TAK
3 | Możliwość eliminacji reakcji krzyżowych Anty CCD w przypadku ich wykrycia | TAK
4 | Na każdym paski testowym linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy | TAK
5 | Ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST) | TAK
6 | Odczynniki gotowe do użycia, za wyjątkiem buforu. | TAK
7 | Paski do potwierdzenia boreliozy w klasie IgM zawierają antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii | TAK
8 | Paski do potwierdzenia boreliozy w klasie IgG zawierają antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18 | TAK
9 | Każdy pasek do potwierdzenia boreliozy dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM | TAK
10 | Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym | TAK
11 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację | TAK
12 | Wszystkie testy od jednego producenta | TAK
13 | Odczyt wyników za pomocą programu komputerowego. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
14 | Możliwość archiwizacji obrazu paska, danych pacjenta. | TAK
15 | Możliwość modyfikacji obrazu paska ( wyników) z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian. | TAK
16 | Komputer( wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem) i użyczonym do tego celu niezbędnym sprzętem: monitorem, skanerem, drukarką oraz innymi niezbędnymi akcesoriami do prawidłowego wykonania badania | TAK
17 | Gwarancja techniczna ( naprawy, wymiana podzespołów), i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy – czas reakcji serwisu do 24h | TAK
18 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy ( obligatoryjne 2 szkolenia w pierwszym roku i po jednym szkoleniu w drugim i trzecim roku w razie potrzeby) | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | TAK/NIE |  | Odpowiedź Wykonawcy:TAK/NIE
1 | Bufor współny dla wszystkich testów | TAK - 20 pkt. / NIE-0pkt.
2 | Testy potwierdzenia w kierunku boreliozy zawierają antygeny lipidowe charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, | TAK-20 pkt. / NIE-0pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w krytdrium Jakość wynosi 40 pkt.
WW. parametry oceniane winny zostac potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania)