## Zadanie nr 1
Zadanie Nr 1 Płyty |  | Załacznik Nr 2b do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Przedmiot zamówienia/wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE, oferowany parametr w przypadku punktowania parametrów oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, dł. 53-261 mm; Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm.
2 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne rekonstrukcyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-22, długość 40-287 mm
3 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.
4 | Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.
5 | Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.
6 | Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm., materiał stal
7 | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm.
8 | Śruba gąbczasta Ø 4.0 mm, materiał stal
9 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-22mm
10 | Śruba gąbczasta 4.0 częściowo gwintowane w rozmiarach 40-70mm
11 | Śruba konikalna 2.7 w rozmiarach 10-22mm
12 | Śruba korowa 2.7 w rozmiarach 10-26mm
13 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-70mm
14 | Śruba blokowana 2.7, długość 10-30mm, materiał stal
15 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm.
16 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej 3.5 W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy.
17 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm.
18 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości łokciowej Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm.
19 | Śruba blokowana kaniulowana 3.5
20 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5
21 | Płytka anatomiczna z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. Płyta obojczykowa rekonstrukcyjna, górna, bez bocznego przedłużenia, 6, 8, 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, bez bocznego przedłużenia, 6 – 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5mm. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5/3.5 mm.
22 | Śruby 3,5 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, długość od 14 do 24 mm, samogwintujące. Tytan.
23 | Śruby korowe o średnicy 3,5mm dlugość od 14-24mm. Tytan.
24 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. Płyty dłoniowe: A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm
25 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II.
26 | Śruby korowe o średnicy 2,4mm. Tytan.
27 | Śruby 2,4 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, samogwintujące, zmienno – katowe. Tytan.
…………………………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 2
Zadanie Nr 2 Gwoździe |  | Załacznik Nr 2b do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Przedmiot zamówienia/wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE, oferowany parametr w przypadku punktowania parametrów oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1. | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3.1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwoździ o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- dla gwoździ o średnicy 8.3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9.3 i większej: 1275 mm dla długości 24-34 cm; 1400 mm dla długości 36-42 oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9.3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) . Dla gwoździ o średnicy 8.3 mm dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7.5-11.5 mm oraz 17.5- 21.5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-40 cm dla średnicy 8.3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9.3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 132º. Dla gwoździa o średnicy 8.3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9.3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory po śruby zstępne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
2. | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, odkolanowy. Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
3. | Śruba doszyjkowa do gwoździa bocznego TYTAN
4. | Śruby blokujące do gwoździ śródszpikowych udowych
5. | Zaślepki do gwoździ udowych
6. | Gwóźdź tytanowy , kaniulowany, piszczelowy Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
7. | Śruby blokujące 4,0 i 5.0mm do gwoździ śródszpikowych piszczelowych
8. | Zaślepki do gwoździ śródszpikowych piszczelowych
9. | Gwóźdź tytanowy, ramienny, kaniulowany Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø10 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.
10. | Śruby blokujące do gwoździa ramiennego
11. | Zaślepka kaniulowana do gwoździa ramiennego
12. | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
13. | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny długi, do leczenia złamań przezkrętarzowych Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
14. | Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym
15. | Śruba blokowana 5mm do gwoździa rekonstrukcyjnego
16. | Zaślepka do gwoździa rekonstrukcyjnego
……………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Zadanie Nr 3 Płyty tytanowe udo, piszczel i okołoprotezowe |  | Załacznik Nr 2b do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Przedmiot zamówienia/wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE, oferowany parametr w przypadku punktowania parametrów oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
2. | Śruba gąbczasta 5.0, gwint 32
3. | Śruba korowa 5.0
4. | Śruba korowa 4.0
5. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
6. | Zaślepka blokowana
7. | Śruby 5.0 okołoprotezowe
8. | Kabel
9. | Oczko do kabla blokowane
10. | Pusta śruba
11. | Spacer
12. | Śruby 4.0 rzadki gwint
13. | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)
14. | Płyty proste i zakrzywione do trzonu kości udowej.
………………………………………..
podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 4
Zadanie Nr 4 Stopa |  | Załacznik Nr 2b do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Przedmiot zamówienia/wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE, oferowany parametr w przypadku punktowania parametrów oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1. | Śruba kaniulowana typu Herbert - średnica 2.5 mm i 3.0 mm
2. | Plyta do artrodezy kości śródstopia- płyta do artrodezy pierwszego promienia, siedmiootowrowa prawa i lewa, długość 45 mm, szerokość 10 mm, profil 1,65 mm, zagięcie grzbietowe płyty 14 stopni, zagięcie koślawe 5 stopni. Płyta pod śruby o średnicy 2.5 mm: blokowane, korowe oraz blokowane zmiennokątowe.
3. | Płyta kompresyjna do artrodezy kości śródstopia- płyta do pojedyńczej artrodezy w kształcie prostokąta, 4 otwory. Płyta mała o długości 26.5 mm i szerokości 16.5-17.5 mm, możliwość uzyskania do 1.25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Płyta duża o długości 30.5 mm i szerokości 16.5-17.5 mm, możliwość uzyskania do 1.25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Płyta w kształcie X sześciootworowa o długości 42 mm i szerokości 18.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmennokątowe 3.5 mm.
4. | Płyty kompresyjne proste, czterootworowe. Płyta pod śruby o średnicy 2.5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), długość 30,5 mm, szerokość 6,5 mm, profil 1,8 mm. Płyta pod śruby o średnicy 3.5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), oraz śruby blokowane 2.7 mm, długość 36,7 mm, szerokość 7,4 mm, profil 2,2 mm.
5. | Płyta lateralna do osteotomii- płyta w kształcie motylka z klinem (szerokość klinu 0, 8, 10 i 12 mm, głębokość 4.5 mm ). Płyta czterootworowa w długościach 25-29 mm i szerokości 12-17 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm. Profil płyt 2 mm
6. | Płyta do kolumny bocznej, 11 otworów, długość 64 mm, szerokość 27 mm, profil 2,2 mm, płyty prawe i lewe.Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmennokątowe 3.5 mm.
7. | Płyty grzbietowe do artrodezy w obrębie śródstopia. Płyta ośmiootworowa, kształt kwadratu z przedłużonymi bokami. Płyta mała długość 37 mm szerokość 27 mm, profil 2 mm. Płyta duża długość 54 mm szerokość 24, profil 2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm.
8. | Płyta piętowa, 11 otworowa w rozmiarze mała i duża. Płyta mała długość 60 mm szerokość 36 mm. Płyta duża długość 67 mm szerokość 37 mm. Płyta XL długość 76 mm, szerokość 42 mm.Profil płyt 1.5-2.5 mm, prawe i lewe. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm.
9. | Płyta do złamań kości łódkowatej, 9 otworowa. Długość 53 mm, szerokość 15 mm, profil 1.65 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2.5 mm, nieblokowane 2.5 mm i blokowane zmiennokątowe 2.5 mm. Płyta prawa i lewa.
10. | Płyta do złamań kości skokowej, 4 otworowa. Długość 18.4 mm, szerokość 13.6 mm, profil 1.65mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2.5 mm, nieblokowane 2.5 mm i blokowane zmennokątowe 2.5 mm
11. | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 2.7 mm w długościach 10-50 mm (co 2 mm)
12. | Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 10-50 mm (co 2 mm)
13. | Cobaltowo- chromowe śruby blokowane zmiennokątowe w długościach 20-50 mm (co 2 mm)
14. | Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 14-50 mm (co 2 mm)
15. | Tytanowe śruby bokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 8-40 mm (co 2 mm)
16. | Tytanowe pegi blokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 10-30 mm (co 2 mm)
17. | Tytanowe śruby korowe o średnicy 2.5 mm w długościach 8-40 mm (co 2 mm)
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 5
Zadanie Nr 5 Kolano |  | Załacznik Nr 2a do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Przedmiot zamówienia/wartość graniczna" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE, oferowany parametr w przypadku punktowania parametrów oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni.
2 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana/ fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości, min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym
3 | Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych
4 | Endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm
5 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm LUB: Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm
6 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem, sterylny
7 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm, sterylne
8 | drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt
9 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.
…………………………………………..
podpis Wykonawcy