Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Aparat RTG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Aparat RTG mobilny przyłóżkowy spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 1.1. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.

…………………………………………………………
	(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 1.1. Aparat RTG mobilny przyłóżkowy

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moc generatora min. 30 kW | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napięcie generatora min. 40 – 130 kV | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora min. 60 kHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,4 – 320 mAs | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Minimalny czas ekspozycji maks. 1 ms | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Programy anatomiczne min. 100 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolimatora: +/- 90° | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej min. +/- 180o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rotacja ramienia wokół osi pionowej min. +/- 260o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oświetlenie symulacji pola ekspozycji typu LED | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wielkość dużego ogniska maks. 1,3 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wielkość małego ogniska maks. 0,7 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1000 kHU | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prędkość obrotów anody min. 3500 obr/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 120 cm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu maks. 130 cm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość pokonywania wzniesień min. 5˚ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego CsI/a-Si | TAK | TAK/NIE |  |
|  | Rozmiar detektora min. 35x42 cm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wielkość piksela maks. 130 µm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rozdzielczość min. 4 lp/mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni min. 300 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) min. 100 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | DQE przy 0,0 pl/mm min. 70% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba bitów przetwarzania min. 16 bitów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wewnętrzna pamięć panelu min. 90 obrazów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga panelu min. 3,0 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Klasa wodoodporności min. IPX 7 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 19” | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Jasność monitora min. 400 cd/m2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Minimalna rozdzielczość 1280x1024 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu maks. 3 sek | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja okna obrazu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zoom min. 2 razy, automatyczna redukcja szumów, automatyczna regulacja kontrastów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczna redukcja szumów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczna regulacja kontrastów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy funkcją DICOM | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Filtr transparentny do badań pediatrycznych min. 1 mmAl + 0,1 mmCu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dodatkowa osłona detektora z uchwytem i kratką przeciwrozproszeniową | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania, czy wielkość zgromadzonych danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Integracja z systemami szpitalnymi. Szpital posiada systemy: HIS - CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, RIS/PACS - Netraad oraz Endoraad firmy CompuGroup Medical Polska. Integracja musi opierać się o najnowsze technologie, takie jak Dicom i/lub hl7. W wyniku integracji wygenerowane przez lekarza zlecenie w HIS musi być odebrane przez oferowany aparat, a następnie wykonane zdjęcie/film/zapis badania - odesłane na systemów szpitalnych, tak by lekarz mógł zobaczyć je w HIS, w kontekście pacjenta. Jeśli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji systemów szpitala, lub prac producentów systemu, ich koszt będzie leżał po stronie Szpitala. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 68. | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu | Tak | TAK/NIE | bez oceny |
| 70. | Pełna gwarancja na oferowany system min. 24 m-ce | Tak, podać | TAK/NIE | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
| 71. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak | TAK/NIE | bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA:

1.Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik

Część nr 2 Aparat USG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat USG spełniający wymogi opisane w tabeli nr 2.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 2.1. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 2.1. Aparat USG

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 (Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga USG max 85 kg (samo body) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. dwóch z nich | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Monitor HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21″ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Panel dotykowy min 13”, z możliwością zmiany kąta pochylenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości – min. 140 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Panel sterowania wyposażony w odłączane uchwyty na głowice min. 7 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat wyposażony w min. 6 portów USB, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyjście obrazowe HDMI, Port USB 3.0 do archiwizacji danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nagrywarka DVD | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja TGC: min. 8 fizycznych suwaków | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja LGC: suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic : max 1,5 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic: min. 23 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd dla głowic obrazowych: min. 4 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość gniazd dla głowic ołówkowych: min. 1 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE: min. 24000 ramek | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardy : min. 1 TB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb B | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głębokość penetracji (obrazowania): min. 40cm. | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |
|  | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie: min. wartość - ≤ 30 dB, max. wartość – ≥240dB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu: min. 3 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu: min. 16 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie full-screen: min. 3 kroki, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb M | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Doppler kolorowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ugięcie wiązki Dopplera: min. +/- 30st. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Doppler mocy, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna prędkość dla Dopplera pulsacyjnego przy zerowym kącie korekcji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie krzyżowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, NT) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczny pomiar NT | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Elastografia fali podłużnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczny pomiar Intima Media | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | OPROGRAMOWANIE | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania radiologiczne | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |
|  | Badania małych narządów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania naczyniowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania położnicze | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania ginekologiczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania kardiologiczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania pediatryczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Badania urologiczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 65. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 66. | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 67. | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 68. | Głowica CONVEX: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 69. | Minimalna częstotliwość pracy max. 1,3 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 70. | Maksymalna częstotliwość pracy Min. 5,7 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 71. | Kąt widzenia głowicy min. 95° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 72. | Głowica Endovaginalna: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 73. | Minimalna częstotliwość pracy Maks. 2,7 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 74. | Maksymalna częstotliwość pracy Min. 12,7 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 75. | Kąt skanowania głowicy min. 205° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 76. | Głowica Liniowa: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 77. | Minimalna częstotliwość pracy Maks. 3,6 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 78. | Maksymalna częstotliwość pracy Min. 15,9 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 79. | Aparat wyposażony w videoprinter B/W | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 80. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 81. | Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 82. | Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 83. | Start systemu po jego całkowitym wyłączeniu: max 60 sek. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 84. | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny akumulator | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 85. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 86. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 87. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 88. | Możliwość rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 89. | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 90. | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 91. | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej CW | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 92. | Możliwość rozbudowy o Tryb M-Mode anatomiczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 93. | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy TDI | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 94. | Możliwość rozbudowy o Strain Echo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 96. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 97. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 98. | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 99. | Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania, czy wielkość zgromadzonych danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 100. | Integracja z systemami szpitalnymi. Szpital posiada systemy: HIS - CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, RIS/PACS - Netraad oraz Endoraad firmy CompuGroup Medical Polska. Integracja musi opierać się o najnowsze technologie, takie jak Dicom i/lub hl7. W wyniku integracji wygenerowane przez lekarza zlecenie w HIS musi być odebrane przez oferowany aparat, a następnie wykonane zdjęcie/film/zapis badania - odesłane na systemów szpitalnych, tak by lekarz mógł zobaczyć je w HIS, w kontekście pacjenta. Jeśli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji systemów szpitala, lub prac producentów systemu, ich koszt będzie leżał po stronie Szpitala. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 101. | Pełna gwarancja na oferowany system min. 24 m-ce | Tak, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
| 102. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak | TAK/NIE | bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.

…………………………………………………………
	(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 3 Aparat EEG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat EEG spełniający wymogi opisane w tabeli nr 3.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 3.1. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 3.1. Aparat EEG

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | STANOWISKO REJESTRACJI BADAŃ Z FUNKCJĄ OCENY I ANALIZY ZAPISÓW EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu i akumulatorów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym: min. 22 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały bipolarne: min. 10 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wejście SpO2: min. 1 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku): < 25m | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) : min. 24 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pasmo przenoszenia min. - 0(DC) – 125 HZ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Parametry kanałów głowicy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) <4 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Impedancja wejściowa (MOhm) >1000 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | CMRR - >115dB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | stała czasu: min. 0,03–10 s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | stała czasu – wartość standardowa 0,3 s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | czułość min. 10 µV/cm – 2 mV/cm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie min. 10-120 mm/s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | częstotliwość próbkowania wyjściowego (Hz) ≥ 500Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | nieograniczona ilość remontaży definiowanych przez użytkownika | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów: 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | FOTOSTYMULATOR | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez użytkownika | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Stymulator błyskowy (Hz) min. 0,5-60 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | generacja raportów i drukowanie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i PDF | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Analiza FFT | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Typ komputera: laptop | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | przeznaczenie: obsługa aparatu EEG wraz z archiwizacją danych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | procesor: o wydajności mierzonej w aplikacji PASSMARK (dane ze strony https://www.cpubenchmark.net/, stan na dzień 29.07.2020) nie mniejszej niż 3300 punktów, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | pamięć ram: 8GB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | dysk twardy hdd: 1TB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | nagrywarka DVD: tak | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | system operacyjny: umożliwiający pracę w systemach szpitalnych: SimpleERP firmy SIMPLE, CliniNET firmy ComuGroup Medical Polska, umożliwiający zaawansowane zarządzanie użytkownikami i pracę w domenie, posiadający wparcie producenta (aktualizacje) na okres gwarancji aparatu, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | niezbędne okablowanie: tak | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | inne: oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń funkcjonalnych ze względu na czas działania, czy rozmiar zgromadzonych danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | MODUŁ HOLTER | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | rejestracja min. 28 kanałów referencyjnych EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | rejestracja min. 4 kanałów bipolarnych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | rejestrowany rzeczywisty czas zapisu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | częstotliwość próbkowania :Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | ciągły pomiar impedancji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów (przewodowo i bezprzewodowo) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | min. 72 godziny ciągłego zapisu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Max waga 400 g | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | system podwójnego zapisu zwiększający bezpieczeństwo rejestrowanego sygnału | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | dane wyświetlane na ekranie LCD: godzina, czas zapisu, stopień naładowania baterii, stan pamięci wewnętrznej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | zapis danych na kartach SD | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | przycisk pacjenta do zaznaczania zdarzeń w zapisie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | przeglądanie i analiza badań na wszystkich stanowiskach z oprogramowaniem DigiTrack | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | WIDEOMETRIA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | kamera sieciowa: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | tryb pracy dzień/noc | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamer | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | INNE CECHY APARATU | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | AKCESORIA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | czepek do badań EEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | zestaw elektrod z przewodami | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Inne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Integracja z systemami szpitalnymi. Szpital posiada systemy: HIS - CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, RIS/PACS - Netraad oraz Endoraad firmy CompuGroup Medical Polska. Integracja musi opierać się o najnowsze technologie, takie jak Dicom i/lub hl7. W wyniku integracji wygenerowane przez lekarza zlecenie w HIS musi być odebrane przez oferowany aparat, a następnie wykonane zdjęcie/film/zapis badania - odesłane na systemów szpitalnych, tak by lekarz mógł zobaczyć je w HIS, w kontekście pacjenta. Jeśli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji systemów szpitala, lub prac producentów systemu, ich koszt będzie leżał po stronie Szpitala. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania, czy wielkość zgromadzonych danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | BEZ OCENY |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.

…………………………………………………………
	(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 4 Kardiomonitory

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw 5 kardiomonitorów + centrala monitorująca spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 4.1. | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitory przenośne spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 4.1. (od pkt. 80) | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 4.1. Zestaw 5 kardiomonitorów z centralą monitorującą

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor sztuk 5 (2 zestawy) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Chłodzenie konwekcyjne. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażone w złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału VGA, minimum 3 gniazda USB , gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga monitora maximum 6 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK | TAK/NIE |  |
|  | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar EKG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | W komplecie kable EKG 3-żyłowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prezentacja krzywej oddechu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | analiza HRV | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | statystyki HR z min. ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | MODUŁ saturacji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Statystyki NIBP z min. ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wydruku raportu z wykonanych pomiarów ciśnień na drukarce laserowej podłączonej do systemu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | MODUŁ temperatury | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. jeden tor pomiarowy temperatury. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 5 s. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal, data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, raport z wykonanych pomiarów ciśnień, moduł do pomiaru gazów anastatycznych, moduł nieinwazyjnego rzutu serca | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość mocowania kardiomonitora do ściany lub panelu medycznego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | W komplecie mocowanie kardiomonitora do ściany | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Deklaracje CE | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Centrala monitorująca - 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca min . 5 monitorów opisanych powyżej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 63. | płaski ekran kolorowy minimum 23" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu , obsługa przez ekran dotykowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 64. | ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 65. | ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 66. | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 67. | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 5s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 68. | możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 69. | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 70. | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 71. | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 72. | Zasilana z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 73. | drukowanie raportów, trendów, tabelę ostatnich ciśnień i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 74. | możliwość przeglądania pełnego archiwum danych co najmniej z 96 godzin | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 75. | Deklaracje CE | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 76. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 77. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 78. | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 79. | Kardiomonitor przenośny sztuk 4 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 80. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 81. | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 82. | zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 120 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 82. | Chłodzenie konwekcyjne. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 83. | Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 84. | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału VGA, minimum 3 gniazda USB, , gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 85. | Ekran LCD TFT o przekątnej minimum 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 86. | Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 87. | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 88. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 89. | Waga monitora maximum 4 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 90. | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 91. | Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 92. | Pomiar EKG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 93. | Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 94. | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 95. | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 96. | W komplecie kable EKG 3-żyłowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 97. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 98. | Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 99. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 100. | Prezentacja krzywej oddechu. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 101. | Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 102. | analiza HRV | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 103. | statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 104. | MODUŁ saturacji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 105. | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 106. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 107. | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 108. | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 109. | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 110. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 111. | Pomiar ręczny i automatyczny. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 112. | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 113. | Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 114. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 115. | Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 116. | W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 117. | Statystyki NIBP z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 118. | Możliwość wydruku raportu z wykonanych pomiarów ciśnień na drukarce laserowej podłączonej do systemu. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 119. | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 120. | MODUŁ temperatury | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 121. | Min. jeden tor pomiarowy temperatury | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 122. | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 123. | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 124. | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 125. | Mocowanie kardiomonitora do stojaka jezdnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 126. | W komplecie stojak jezdny wykonany ze stali nierdzewnej na podstawie min. 6 kołowej z koszykiem na akcesoria | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 127. | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 128. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 5s. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 129. | Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 130. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 131. | Możliwość rozbudowy o moduł wbudowanego rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal, data, godzina, alarmy, raport z wykonanych pomiarów ciśnień, dane personalne pacjenta, modułu do pomiaru gazów anastatycznych, moduł nieinwazyjnego rzutu serca | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 132. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 133. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 134. | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 135. | Pozostałe warunki dla całości przedmiotu zamówienia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
| 136. | Pełna gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
| 137. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak | TAK/NIE | bez oceny |

* Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………….2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 5 Tor wizyjny z gastroskopem i kolonoskopami

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Tor wizyjny z gastroskopem szt. 1 i kolonoskopami szt. 2 spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 5.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………….2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 5.1.

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Endoskopowa centrala video (LED) – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne w celu wykrywania zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu łatwiejszej lokalizacji nieprawidłowej struktury tkanek | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania miejsca upływu krwi z uszkodzonej tkanki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania dalszych ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego naświetlenia bliskich i jasnych miejsc w celu poprawy odległości widzenia | TAK | TAK/NIE |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem bez konieczności dotykania obudowy i kabli sterylnymi rękawiczkami | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów w celu ograniczenia dotykania przycisków sterylnymi rękawiczkami | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego min. 10 stopniowa | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu łatwego przywołania zapisanych obrazów w trakcie badania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) w celu uwidocznienia najdrobniejszych struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, S-Video, Composite | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Główne wejście wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: HD-SDI | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: composite, s-video | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla różnych użytkowników | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość korekcji koloru | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia w celu doświetlania oddalonych , obserwowanych obiektów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. 3 stopniowa regulacja kontrastu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja jasności 17 stopniowa -8~+8 z zachowaniem kontrastu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja wzmocnienia obrazu min. 8. stopniowa w 2 zakresach: A-wzór i kontur i B-drobniejsze części struktury | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Elektroniczne powiększenie min. 3 stopnie. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja PIP, POP | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pamięć wewnętrzna | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gniazdo USB pamięci przenośnej na froncie urządzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczna i ręczna regulacja jasności obrazu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja ręcznej jasności min. 10. Stopniowa | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 370 x 198 x 488 mm (szer/ wys/ głęb.) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga max. 20 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie 230 VAC -/+ 10 % | TAK | TAK/NIE |  |
|  | W zestawie: butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 4K 1 szt, konwerter sygnału – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Monitor Medyczny – 1 szt | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przekątna ekranu min. 31” | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kolorów min: 1,07 miliarda | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 4 K zgodna z sygnałem z procesora obrazu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kontrast min. 1000:1 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kąt widzenia 178° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Mocowanie VESA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wejścia min.: 1 x SDI 12 G, 1x 3G-SDI, DVI | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyjście min.: 1 x SDI 12 G | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie min. 12 urządzeń | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości min. dwóch środkowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary środkowych półek :530mm x 460mm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga wózka maks. 85 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary wózka maks.: wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w uchwyt na dren do płukania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w dodatkowe, boczne uchwyty | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | 4 koła samonastawne o średnicy 125mm +/-10%. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażenie dodatkowe: boczna półka na insuflator, uchwyt do słoja ssaka, pojemnik boczny. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pompa Wodna – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie sterowane przez mikroprocesor | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał endoskopu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja mocy przepływu – min. 9 stopni | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku: szer.: 200 mm, wys.: 173 mm, głęb.: 385 mm (+/-50 mm) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga max. 4 kg z pustym zbiornikiem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażenie: Kabel zdalnego sterowania, przyłącze do płukania, dren jednodniowy min. 10 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pompa ssąca – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zbiorniki jednorazowe lub wielorazowe umieszczane na szynie z boku wózka | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nominalna moc ssania ok. 95 kPa | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nominalny swobodny przepływ powietrza – do 60l/min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Budowa przystosowana do pracy na wózku endoskopowym. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażenie: słój do wkładów jednorazowych min. 2,5 L – 1 szt., wkłady jednorazowe – 1 op, filtry – 1 op, rurki do endoskopów 2m – 1 op. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Insuflator – 1 szt | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym: szer: 125 mm , głęb.:300 mm , wys.: 150 mm (+/-50 mm) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w wąż gazowy wysokiego ciśnienia do butli | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulowany przepływ przy pomocy węży redukcyjnych- min. 2 typy w zestawie: standard, niski przepływ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczne wyłączenie pompki powietrza w źródle światła w momencie włączenia insuflacji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | W zestawie fabryczny kosz (1 szt) do oferowanego wózka, na butlę CO2, butla Ø250 mm, zaorki gaz/woda 3 szt, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wideokolonoskopy - 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie w standardzie min. HDTV1080p | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm +/- 5% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm +/- 5% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głębia ostrości w min. zakresie od 2 mm do 100 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pole widzenia – min. 140o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wideogastroskop 1 szt | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie w standardzie min. HDTV1080p | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm +/- 5 % | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kanał roboczy – 2,8 mm +/- 5% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głębia ostrości w min. zakresie od 2 mm do 100 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pole widzenia – min. 140o | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Długość sondy roboczej – 1030 mm +/- 5% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania, czy wielkość zgromadzonych danych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Integracja z systemami szpitalnymi. Szpital posiada systemy: HIS - CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, RIS/PACS - Netraad oraz Endoraad firmy CompuGroup Medical Polska. Integracja musi opierać się o najnowsze technologie, takie jak Dicom i/lub hl7. W wyniku integracji wygenerowane przez lekarza zlecenie w HIS musi być odebrane przez oferowany aparat, następnie wykonane zdjęcie/film/zapis badania - odesłane na systemów szpitalnych, tak by lekarz mógł zobaczyć je w HIS, w kontekście pacjenta. Jeśli do integracji konieczny będzie dodatkowy osprzęt (taki jak np. video grabber) Wykonawca dostarczy go. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Jeśli integracja będzie wymagała zakupu dodatkowych licencji systemów szpitala, lub prac producentów systemu, ich koszt będzie leżał po stronie Szpitala | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pełna gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak | TAK/NIE | bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 6 Szafa endoskopowa

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Szafa endoskopowa spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 6.1. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 6.1.

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa endoskopowa, jednokomorowa, dwudrzwiowa, przeszklona | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zamykana na klucz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wysokość 2100 mm +/- 5 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szerokość 1000 mm +/- 5 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Głębokość 580 mm +/- 5mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szafa wykonana z blach ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub równoważny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Korpus i front wykonany w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem izolacyjno-wygłuszającym | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi w min. zakresie 160° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażona w nóżki lub cokoły umożliwiające wypoziomowanie szafy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Drzwi przeszklone wyposażone w szkło bezpieczne | TAK | TAK/NIE |  |
|  | Szafa wyposażona w: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wysuwany wieszak na giętkie endoskopy – 4 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Taca ociekowa – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pojemnik na akcesoria do endoskopów – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 7 Zestaw pomp infuzyjnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw pomp infuzyjnych spełniający wymogi opisane w tabeli nr 7.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 7.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia…………… 2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela  7.1.

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zestaw pomp infuzyjnych składający się z: pompa infuzyjna – 2 szt. Stacja dokująca – 1 szt. Statyw do pomp- 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | POMPA INFUZYJNA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dwie niezależnie działające pompy z możliwością łączenia w jeden zestaw | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażona w dotykowy wyświetlacz graficzny umożliwiający wyświetlanie informacji: nazwa leku, szybkość dozowania-dawkowanie, stan naładowania akumulatora oraz rodzaj zasilania, ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji, objętość i typ wybranej strzykawki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Stosowanie strzykawek o objętości: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24godz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryby dozowania: infuzja ciągła, infuzja bolusowa, infuzja profilowa – min. 12 faz infuzji, infuzja narastanie/ciągła/opadanie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Bolus automatyczny i manualny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolusa: dawka, czas, szybkość podaży | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szybkość dozowania w min. zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szybkość dozowania bolus-a max do 2000 ml/h | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: Objętość/dawka Czas lub szybkość podaży | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  |  |  |  | bez oceny |
|  |  |  |  | bez oceny |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Biblioteka nazw leków – pojemność biblioteki min. 120 leków | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Programowanie parametrów infuzji w ml/godz. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulowane progi ciśnienia, minimum 10 poziomów okluzji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | System alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki Pusta strzykawka 5 min do końca infuzji Koniec infuzji Nieprawidłowe mocowanie strzykawki Okluzja 30 min do rozładowania akumulatora Akumulator rozładowany Pompa uszkodzona | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Historia infuzji obejmująca min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 30 h przy infuzji 5 ml/h | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stale związany z pompą | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga pojedynczej pompy nie więcej niż 2,5 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10%, -15% oraz 12 V DC | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać | TAK/NIE | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 8 Zestaw narzędzi do urazów wielonarządowych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw narzędzi do urazów wielonarządowych spełniający wymogi opisane w tabeli nr 8.1 i 8.2 w składzie opisanym w w/w tabeli 8.1. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela 8.1. Skład zestawu oraz ceny jednostkowe

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI UNIWERSALNE, CHWYTAJĄCE OKIENKOWE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | RĘKOJEŚĆ DO MONOPOLARNYCH ELEKTROD LAPAROSKOPOWYCH ŚREDNICY 5 MM I DŁUGOŚCI 330 MM, ROZBIERALNA, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI, ROZBIERALNY HACZYK W KSZTAŁCIE LITERY L Z CERAMICZNĄ POWŁOKĄ | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU KROKODYL, Z ZĘBAMI, DŁUGIE SZCZĘKI, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | WIELORAZOWY, TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, KODOWANY KOLOREM ZIELONYM, | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | WIELORAZOWY, OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA 10 MM ŚREDNICY I DŁUGOŚCI 110 MM | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | WIELORAZOWY, TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 110MM | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | WIELORAZOWY, OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA 5 MM ŚREDNICY I DŁUGOŚCI 110 MM | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | WIELORAZOWY TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.13MM, DŁUGOŚĆ 110MM, | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | WIELORAZOWY, OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA 13 MM ŚREDNICY I DŁUGOŚCI 110 MM | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS 120MM | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | PRZEWÓD DO NARZĘDZI MONOPOLARNYCH Z WTYKIEM 4 MM | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, SZCZĘKI 20MM, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI ZŁOŻONEGO NARZĘDZIA POTWIERDZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | WIELORAZOWY DREN DO INSUFLACJI Z PODGRZEWANIEM GAZU | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ŚWIATŁOWÓD ŚR.4,8MM DLUG.2,5M | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Optyka laparoskopowa o srednicy 10mm - pasująca do trokarów o średnicy 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, Kodowanie kąta patrzenia optyki kolorami, Zgodna ze standardem FullHD – oznaczenie standardu na obudowie optyki, długośc robocza 330 mm, Przeznaczona do sterylizacji parowej i niskotemperaturowej takiej jak: Sterrad® 50, Sterrad® 100S, Sterrad® 200, EtO - znaczenie metody sterylizacji na obudowie optyki, Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery, oznaczona kodem Data Matrix, Zintegrowane adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm – 3 rodzaje, Gniazdo podłączenia światłowodu zamontowane pod kątem do osi optyki – umożliwiające odpowiednie poprowadzenie światłowodu i chroniące przed uszkodzeniem wiązek, Układ optyczny zakończony szafirowym szkłem wlutowanym w obudowę optyki. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA CZERWONA | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X285X205 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH O WYMIARACH 240X166 | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela 8.2. Dodatkowe wymogi odnośnie zestawu

|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 9 Zestaw napędów ortopedycznych do osteotomii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw napędów ortopedycznych do osteotomii spełniający wymogi opisane w tabeli nr 9.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 9.1. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela  9.1. Zestaw napędów ortopedycznych do osteotomii

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napęd fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | JEDNOSTKA NAPĘDOWA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres obrotów: wiercenie min. 0-1440 obr./min, rozwiertak min. 0-384 obr/min., frezowanie min. 0-3840 obr/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moc min. 85 W | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalny moment obrotowy: wiercenie, frezowanie min. 2,2 Nm i rozwiercanie min. 6 Nm. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napięcie robocze min. 14,4 V. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kaniulacja płynna , w min. zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączona do napędu. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | System wielofunkcyjny współpracującymi z wieloma przyłączami, min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4 Nm) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | AKUMULATOR | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu min. 14,4V, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | min. 1000 cykli ładowania. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pojemność baterii min: 1,2Ah. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas ładowania < 60 min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w nakładkę sterylizacyjną - do sterylnego umieszczania akumulatorów w pojemniku (osłonie) na akumulator | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | UCHWYT WIERTARSKI | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | typu Jacobs, trzyszczękowy z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza). | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Uchwyt do rozwiercania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | z szybkozłączką do rozwiercania AO/ASIF. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Max. prędkość: 384 obr./min.; moment obrotowy: 6 Nm. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Uchwyt do piły oscylacyjnej poprzecznej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-19200 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość przyłączenia w dowolnej pozycji (co 15 st.) względem rękojeści. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Uchwyt do drutów Kirschnera | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | do drutów o średnicy 0,6 – 3,2 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji). | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prędkość obrotowa: max: 960 obr./min.; moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 10 Zestaw napędów ortopedycznych do endoprotezoplastyki

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw napędów ortopedycznych do endoprotezoplastyki spełniający wymogi opisane w tabeli nr 10.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 10.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela  10.1. Zestaw napędów ortopedycznych do endoprotezoplastyki

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napęd fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Mikroprocesorowa konsola zasilająca umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz – 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 18” ±5% cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość zasilania napędów obrotowych (wiertarskich), mikropiłek (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych oraz wyświetlanie dedykowanego menu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędów umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość importu/eksportu ustawień indywidualnych i wizytówek elektronicznych oraz aktualizacji oprogramowania konsoli poprzez wbudowany port USB | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów w zakresie 0.0-52.0 ±5% dBa | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gabaryty (szer./wys./głęb.): 320/135/440 ±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga konsoli nieprzekraczająca 7.5 ±5% kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi mikro napędami przewodowymi – 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wtyki przewodu sterującego od strony konsoli oraz napędu w postaci szybkozłączek | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Długość przewodu sterującego min.: 3.8 ±5% m | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przewód sterujący autoklawowalny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napęd wiertarski ortopedyczny dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji – 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 520±5% obr/min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 1.65±5% Nm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 4.35±5% Nm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 5.0±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca 500±5% g | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Współpraca z min. 20 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-1.8 mm - 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 2.0-3.2 mm - 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa (typu Jacobs) z kluczem z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.35 mm - 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej (typu Jacobs) min.: 4.3±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Płynna regulacja prędkości oscylacji nasadki piły w zakresie min.: 0 – 30 000 osc/min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pakiet min. 10 szt. sterylnych, jednorazowych ostrzy do nasadki piły oscylacyjnej w rozmiarze 9.0x0.38x25.0 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Mikropiła strzałkowa – 1szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość oscylacji mikropiły strzałkowej min.: 25000 cykli/min | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość ustawienia głowicy mikropiły strzałkowej w min. 8 pozycjach (zakres 360˚) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) głowicy mikropiły strzałkowej: 5˚ | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy mikropiły strzałkowej w min. 5 pozycjach (zakres 180˚) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiana ostrzy w głowicy mikropiły strzałkowej za pomocą szybkozłączki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga mikropiły strzałkowej nieprzekraczająca 145±5% g | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obudowa korpusu mikropiły wykonana z tytanu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Średnica korpusu nie przekraczająca 20 ±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moc silnika mikropiły min. 135 ±5% W | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterownik ręczny uniwersalny kompatybilny z mikronapędami piórowymi – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zatrzaskowy montaż sterownika ręcznego na korpusie mikronapędów piórowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterownik ręczny wyposażony w blokadę uruchomienia napędu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterownik ręczny wyposażony w dźwignię teleskopową o zakresie wysunięcia min. 45 ±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do zestawu napędów ortopedycznych przewodowych wraz z akcesoriami – 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary maksymalne pojemnika (dł. x szer. x wys. mm): 380x250x110±5% mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane przedziały dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………20 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 11 Zestawy narzędzi chirurgicznych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestawy narzędzi chirurgicznych I spełniający wymogi opisane w tabeli nr 11.1 i 11.3 w składzie opisanym w w/w tabeli 11.1. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy narzędzi chirurgicznych II spełniający wymogi opisane w tabeli nr 11.2 i 11.3 w składzie opisanym w w/w tabeli 11.2. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Uwaga : dostarczenie próbek w ilości 1 szt. obowiązkowe.

…………….………., dnia……………20 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela 11.1 Zestaw narzędzi chirurgicznych I (do Osteotomii)

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILE , zakrzywione, tępo-tępe o dł 17 cm, dostępne również u tego samego producenta w rozszerzonej opcji : - z mikroząbkami na jednej branszy ( czernione ucho) , - z powłoką ceramiczną ( czernione) , - utwardzone wkładką węglową ze złoconymi rączkami -utwardzone wkładką węglową i jednocześnie z mikroząbkami , ( oznakowane jedną rączką złoconą , drugą czarną ) - utwardzone wkładką węglową i jednocześnie pokryte powłoką ceremiczną czernione ze złoceniami na uchu nożyc | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILE , zakrzywione, tępo-tępe o dł 19 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzonek do skalpela nr 4 o dł 13,5 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzonek do skalpela nr 4L , o dł 21 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzonek do skalpela nr 3 o dł 12,5 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta preparacyjna BRAIN, delikatna, prosta, o szer.1 mm, dł 17,5 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta chirurgiczna STANDARD , prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 15,5 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna STANDARD , prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 18 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne , dł 13 cm | sztuka | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne , dł 16 cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, proste , delikatne , dł 16 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł 18 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł 18 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł 22 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 20 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste , dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste , dł 24 cm | Sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 24 cm | Sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 16 cm | Sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze do podwiązania GEMINI , zakrzywione, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze preparacyjne MINI-GEMINI, zagięte, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze Mikulicz, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł 20 cm | Sztuka | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kleszcze opatrunkowe GROSS-MAIER, żłobione, proste, z zapinką , dł 25 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Retraktor SENN-GREEN , prosty, wym, łopatki 20x6 mm, rękojeść kwadratowa , dł 16 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hak SAUERBRUCH, dł 22,5 cm, wym. Łopatki 45x 15 mm, dostępne również u tego samego producenta w rozszerzonej opcji , w rozmiarach łopatki : 55x23mm, oraz 72x20mm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Retraktor LANGENBECK, wymiar łopatki 50x11mm, dł 21 cm, dostępne również u jednego producenta z mniejszymi rozmiarami łopatki: 30x 11mm, 30x 14mm, 33x14mm, 30x 16mm, 40x 11mm, 42x13mm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hak ISRAEL , 6-zębny, tępy, łopatka 70x70mm, rękojeść płaska, ażurowa , dł 25cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hak do ran KOCHER, 4-zębny, ostry, rękojeść płaska, ażurowa, dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak KOCHER , ostry, 1-zębny, rączka ażurowa, dł 21,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak KOCHER , tępy, rączka ażurowa 1-zębny, dł 21,5cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Torebkotrzymacz BICHER-GANSKE, z zapinką , prosty, dł 20cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, z końcówka roboczą o konstrukcji szczelinowej, bransza fakturowana krzyżowo, rozmiar ząbków 0,3 mm , śr branszy 3mm i gęstości żebrowania 7000 tpsi o dł 14 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, z końcówka roboczą o konstrukcji szczelinowej, bransza fakturowana krzyżowo, rozmiar ząbków 0,3 mm , śr branszy 3mm i gęstości żebrowania 7000 tpsi o dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 10 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 16 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 20 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Łyżka kostna BRUNS , prosta, ostra, Fig 6 , śr 12mm, rękojeść metalowa , dł 23 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Łyżka kostna BRUNS , prosta, ostra, Fig 2, śr 6 mm, rękojeść metalowa , dł 23 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 8 mm, dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 8 mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 15 mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 20 mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Elewator LANGENBECK, zakrzywiony, tępy, lekko zakrzywiony, szer. 8 mm, dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kościotrzymacz FARABEUF-LAMBOTTE z blokadą dolną m dł 26 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Odgryzacz kostny LUER , zagięty, narzędzie z kontrolą docisku- sprężyna w rękojeści , szer 8 mm , dł 18,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Nożyce kostne LISTON proste spręzyna w rękojeści , dł 20 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Młotek ortopedyczny OMBREDANNE, waga główki 550 gr, śr główki 40mm, dł 24 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pilnik kostny PUTTI , prosty, dwustronny, końcówki lekko podgięte , zwężające się spiczasto, o dł 27 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Dłuto LUCAS, rękojeść okrągła, cześć robocza żlobiona, szer. 4 mm, dł 16 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Dłuto LUCAS, rękojeść okrągła, cześć robocza żlobiona, szer. 6 mm, dł 16 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kubek chirurgiczny z uchem i podstawką , poj. 0.5 l. | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Suwmiarka chirurgiczna , maksymalna wielkość pomiaru 15 cm, dł całkowita 23,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Nożyczki preparacyjne MAYO MASTERCUT, zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami , zs specjalnym dolnym profilem, który zmniejsza traumatyzacje tkanek obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalna powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką w dł 17 cm, dostępne również u tego samego producenta w tych samych parametrach w dł 14 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi z systemem zatrzaskowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana z mocowaniem do filtrów jedno lub wielorazowych, rączka kontenera z silikonową nakładką antypoślizgową. Kolor pokrywy niebieski -identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. Wymiary : 580x 280x 150cm | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością graweru do 14 znaków, kolor niebieski | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sitokosz druciany do sterylizacji , z uchwytami chowanymi do wewnątrz, o wymiarach : 540x255x70 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Matka stabilizacyjna silikonowa typu ”jeżyk´” dedykowana do kosza 540x255x70, o wymiarach :500x220 | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |

Uwaga : dostarczenie próbek w ilości 1 szt. obowiązkowe.

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik

Tabela 11.2 Zestaw narzędzi chirurgicznych II (do Osteotomii)

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILE , zakrzywione, tępo-tępe o dł 17 cm, dostępne również u tego samego producenta w rozszerzonej opcji : - z mikroząbkami na jednej branszy ( czernione ucho) , - z powłoką ceramiczną ( czernione) , - utwardzone wkładką węglową ze złoconymi rączkami -utwardzone wkładką węglową i jednocześnie z mikroząbkami , ( oznakowane jedną rączką złoconą , drugą czarną ) - utwardzone wkładką węglową i jednocześnie pokryte powłoką ceremiczną czernione ze złoceniami na uchu nożyc | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne MAYO-STILE , zakrzywione, tępo-tępe o dł 19 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione, tępo-tępe , dł 18 cm dostępne również u tego samego producenta w rozszerzonej opcji : - z mikroząbkami na jednej branszy ( czernione ucho) , - z powłoką ceramiczną ( czernione) , - utwardzone wkładką węglową ze złoconymi rączkami -utwardzone wkładką węglową i jednocześnie z mikroząbkami , ( oznakowane jedną rączką złoconą , drugą czarną ) - utwardzone wkładką węglową i jednocześnie pokryte powłoką ceremiczną czernione ze złoceniami na uchu nożyc | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzonek do skalpela nr 4 o dł 13,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzonek do skalpela nr 4L , o dł 21 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzonek do skalpela nr 3 o dł 12,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta preparacyjna BRAIN, delikatna, prosta, o szer.1 mm, dł 17,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna STANDARD , prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 15,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta chirurgiczna STANDARD , prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne , dł 13 cm | Sztuka | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, zakrzywione, delikatne , dł 16 cm | Sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki hemostatyczne PEAN, proste , delikatne , dł 16 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste , dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, proste , dł 24 cm | Sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 24 cm | Sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze hemostatyczne OSCHER-KOCHER , 1x2 zęby, zagięte, dł 16 cm | Sztuka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze do podwiązania GEMINI , zakrzywione, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze preparacyjne MINI-GEMINI, zagięte, dł 18 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kleszcze Mikulicz, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł 20 cm | Sztuka | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszcze opatrunkowe GROSS-MAIER, żłobione, proste, z zapinką , dł 25 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Retraktor SENN-GREEN , prosty, wym, łopatki 20x6 mm, rękojeść kwadratowa , dł 16 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hak SAUERBRUCH, dł 22,5 cm, wym. Łopatki 45x 15 mm, dostępne również u tego samego producenta w rozszerzonej opcji , w rozmiarach łopatki : 55x23mm, oraz 72x20mm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Retraktor LANGENBECK, wymiar łopatki 50x11mm, dł 21 cm, dostępne również u jednego producenta z mniejszymi rozmiarami łopatki: 30x 11mm, 30x 14mm, 33x14mm, 30x 16mm, 40x 11mm, 42x13mm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hak do ran KOCHER, 4-zębny, ostry, rękojeść płaska, ażurowa, dł 22 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak KOCHER , ostry, 1-zębny, rączka ażurowa, dł 21,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hak KOCHER , tępy, rączka ażurowa 1-zębny, dł 21,5cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Torebkotrzymacz BICHER-GANSKE, z zapinką , prosty, dł 20cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, z końcówka roboczą o konstrukcji szczelinowej, bransza fakturowana krzyżowo, rozmiar ząbków 0,3 mm , śr branszy 3mm i gęstości żebrowania 7000 tpsi o dł 14 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, z końcówka roboczą o konstrukcji szczelinowej, bransza fakturowana krzyżowo, rozmiar ząbków 0,3 mm , śr branszy 3mm i gęstości żebrowania 7000 tpsi o dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Imadło do szycia HALSEY, proste, bransza fakturowana krzyżowo, rozmiar ząbków 0,2 mm , śr branszy 2mm i gęstości żebrowania 14400 tpsi o dł 13 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 10 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 16 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 20 mm, o dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Łyżka kostna BRUNS , prosta, ostra, Fig 6 , śr 12mm, rękojeść metalowa , dł 23 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Łyżka kostna BRUNS , prosta, ostra, Fig 2, śr 6 mm, rękojeść metalowa , dł 23 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 8 mm, dł 24,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 10mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 15 mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony , obustronnie ścięty , rękojeść płaska, szer 20 mm, dł 21,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Elewator LANGENBECK, zakrzywiony, tępy, lekko zakrzywiony, szer. 8 mm, dł 20 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kościotrzymacz FARABEUF-LAMBOTTE z blokadą dolną m dł 26 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kościotrzymacz KERN, dł 21 cm , bez zapadki dolnej | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Odgryzacz kostny LUER , zagięty, narzędzie z kontrolą docisku- sprężyna w rękojeści , szer 8 mm , dł 18,5 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Odgryzacz kostny LUER, cześć robocza lekko zagieta , rękojeść z systemami kontroli docisku, roz 4 mm, dł 15 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Młotek ortopedyczny OMBREDANNE, waga główki 550 gr, śr główki 40mm, dł 24 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Młotek delikatny , raczka wypełniona, śr główki 22mm, waga główki 170gr, dł 19 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pilnik kostny PUTTI , prosty, dwustronny, końcówki lekko podgięte , zwężające się spiczasto, o dł 27 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Dłuto LUCAS, rękojeść okrągła, cześć robocza żlobiona, szer. 4 mm, dł 16 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kubek chirurgiczny z uchem i podstawką , poj. 0.5 l. | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kulociąg SCHRODER , prosty z zapinką 1x1, dł 25 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sonda rowkowa DOYEN , lekko zagięta, dł 14,5 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUN MASTERCUT, zakrzywione, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami , ze specjalnym dolnym profilem, który zmniejsza traumatyzacje tkanek obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalna powłoką zabezpieczającą przed korozją w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką w dł 18 cm, dostępne również u tego samego producenta w tych samych parametrach w dł 14,5 cm oraz 20 cm | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi z systemem zatrzaskowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana z mocowaniem do filtrów jedno lub wielorazowych, rączka kontenera z silikonową nakładką antypoślizgową. Kolor pokrywy zielony-identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. Wymiary : 580x 280x 150cm | Zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością graweru do 14 znaków, kolor zielony | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sitokosz druciany do sterylizacji , z uchwytami chowanymi do wewnątrz, o wymiarach : 540x255x70 cm | Sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Matka stabilizacyjna silikonowa typu ”jeżyk´” dedykowana do kosza 540x255x70, o wymiarach :500x220 | Sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |

Uwaga : dostarczenie próbek w ilości 1 szt. obowiązkowe.

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik

Tabela  11.3. Wymogi graniczne odnośnie narzędzi

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej : DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Upoważnienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punktu serwisowego na terenie RP. W zakresie narzędzi obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych narzędzi, w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym nowych narzędzi. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Producent posiada własną kuźnię narzędziową, co umożliwia kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi. W zakładzie produkcyjnym znajduje się komora pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonym zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 lub ISO 13485 Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wszystkie narzędzia oraz kontenery i akcesoria do sterylizacji pochodzą od jednego Producenta, rozumianego jako jeden podmiot posiadający jednolitą nazwę handlową i markę produktów, gwarantujących stabilny poziom jakości. Nie traktuje się jako jednego producenta grupy kapitałowej w skład której wchodzi wielu producentów oferujących produkty z różnych katalogów i z różnymi nazwami handlowymi. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymóg posiadania oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny ( jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej ) kompletny katalog lub katalogi producenta dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne jak również kontenery. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pęsety ( zawierające n.p. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy ) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wszystkie oferowane kontenery pochodzą również od jednego producenta i w zakresie minimalnych wymagań jakościowych spełniają co najmniej normy DIN EN 285 oraz DIN 58946-1 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi oraz kontenerów w zakresie +/- 3%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu narzędzia. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja fabryczna producenta narzędzi min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………20 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 12 Aparat do elektroterapii i laseroterapii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat do elektroterapii i laseroterapii spełniający wymogi opisane w tabeli nr 12.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 12.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela  12.1.

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kanałów: 2 z torem generacji promieniowania laserowego oraz pola magnetycznego o niskiej częstotliwości | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w gotowe programy terapeutyczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga maks. 6 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w elektrody do elektroterapii 6 cm x 6 cm +/- 10% min. 4 szt., 7,5cm × 9 cm +/- 10% min. 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w pasy rzepowe 40cm × 10 cm +/- 10% min. 2 szt. ; 100 cm ×10 cm +/- 10% min. 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w pokrowce wiskozowe do elektrod | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w wyświetlacz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryby pracy: manualny i programowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | ELEKTROTERAPIA: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rodzaje prądów: interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące, TENS, diadynamiczne, impulsowe, galwaniczne, tonoliza, mikroprądy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  |  | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | SONDA DO LASEROTERAPII IR | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Długość fali: min. 808 nm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna moc: 400 mW | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | klasa urządzenia laserowego 3B | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnione

Część nr 13 Aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii spełniający wymogi opisane w tabeli nr 13.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 13.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela  13.1.

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-kanałowy aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2020 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w wyświetlacz dotykowy LCD min. 7” | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie: 100 – 240 V, 50 – 60 H (+/- 10%) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w nawigacyjny atlas anatomiczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w gotowe programy terapeutyczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość wprowadzenia bazy danych pacjentów | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | ELEKTROTERAPIA: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Min. 2 niezależne kanały do elektroterapii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rodzaje prądów: prąd galwaniczny, prądy diadynamiczne, prąd Träberta, prąd faradyczny prąd neofaradyczny, rosyjska stymulacja, impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, impulsy prostokątne, impulsy ekspotencjalne, impulsy stymulujące, impulsy trapezoidalne, impulsy trójkątne, impulsy łączone, TENS, NPHV, sekwencje, 2–polowa interferencja, 4–polowa interferencja, izoplanarne pole wektorowe, impulsy przerywane, prąd Leduca, fale H, mikroprądy, fale o średniej częstotliwości, stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta, stymulacja spastyczna - metoda Jantscha, HVT, impulsy IG, modulowany prąd impulsowy, prąd VMS, prąd Kotza, EPIR | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość programowania sekwencji | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb prądu stałego i stałego napięcia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | LASEROTERAPIA: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | min. 1 kanał do laseroterapii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb ciągły i impulsowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dawka min. 0,1-100 J/cm2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość: min. 0-10 000 Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Powierzchnia zabiegowa: 0,1-100 cm2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Współczynnik wypełnienia: min. 35%-100% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Klasa lasera min. 3B | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Automatyczne przeliczanie parametrów terapii | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość równoczesnego podłączenia 2 sond laserowych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | min. 1 kanał do terapii ultradźwiękowej | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość modułowa: min. 10-150Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Współczynnik wypełnienia: min. 5-100% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: min. 2w/cm2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalne natężenie w trybie impulsowym: min. 3W/cm2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | APARAT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kanałów: 2 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb pracy ciągły i impulsowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w gotowe programy terapeutyczne | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość impulsów : min. 5, 10, 15, 20 impulsów/min. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w min. 4 elektrody 60 mm | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | GŁOWICA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA– 2 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość nośna: 1/3 MHz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Powierzchnia zabiegowa: 5 cm2 +/- 10%, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas powtarzania: min. 0.3 s, 0.5 s, 0.7s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | GŁOWICA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA - 1 szt. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Powierzchnia zabiegowa : 6 cm2 +/- 10%, 12 cm2 +/- 10%,, 18 cm2 +/- 10%, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Liczba kryształów: min. 6 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Tryb aplikacji: rotacyjny/losowy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas powtarzania min. : 0.3 s, 0.5 s, 0.7s | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Częstotliwość nośna min.: 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/3 MHz) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | SONDA LASEROWA PRYSZNICOWA – IR+R | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moc: min. 4 x 50 mW / 685 nm, 4 x 200 mW / 830 nm, 13 x 16 mW / 470 nm (światło niebieskie). | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Całkowita moc lasera min. 1000 mW | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | SONDA LASEROWA PUNKTOWA – PODCZERWONA: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Moc: min. zbieżna 830 nm, 400 mW | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  |  | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w stolik do aparatów- 1 szt., | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w okulary ochronne- 1 szt., | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w elektrody w min. 4 o wymiarach 5cm x7 cm +/-10% oraz woreczki na elektrody, pasy do mocowania elektrod, | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 14 Atlas wielofunkcyjny do ćwiczeń

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Atlas wielofunkcyjny do ćwiczeńspełniający wymogi opisane w tabeli nr 14.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 14.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela 14.1

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Długość : 186 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szerokość : 165 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wysokość : 213 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Ilość stanowisk do ćwiczeń: min. 1 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Rodzaje stanowisk ćwiczeń: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Motyl z oparciem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Jednostronne naciski z oparciem | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Górne koło pasowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Dolne koło pasowe (symulacja wiosłowania) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Koło pasowe podczas siedzenia | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przedłużenie nóg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zwinięcie nóg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość regulacji wysokości oraz oparcia siedziska | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Siedzisko pokryte materiałem umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Metalowa rama | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga obciążeń: min. 90 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga urządzenia: max 200 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Osłona stosu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Linki stalowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 15 Zestaw do terapii ruchowej

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw do terapii ruchowej spełniający wymogi opisane w tabeli nr 15.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 15.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |
| Tabela 15.1 |
| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | STANOWISKO DO TRENINGU MIĘŚNI NÓG I POŚLADKÓW – 1 szt.: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Stanowisko typu : Leg Press | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | aktywizuje mięśnie pośladkowe - pośladkowy wielki i mięśnie nóg - mięsień czworogłowy, piszczelowy przedni, mięsień łydki | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | wyposażone w system siłowników hydraulicznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | metalowa rama | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | siedzisko pokryte materiałem umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | STANOWISKO DO TRENINGU MIĘŚNI UD – 1 szt. : | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Stanowisko typu : Leg Extension / Leg Curl | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | aktywizuje mięsień czworogłowy i ścięgna uda. | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | wyposażone w system siłowników hydraulicznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | metalowa rama | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | siedzisko pokryte materiałem umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | STANOWISKO DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI RĄK I KLATKI PIERSIOWEJ – 1 szt.: | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | stanowisko typu: Chest/Back | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | aktywizuje mięsień piersiowy większy, triceps i biceps | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | wyposażone w system siłowników hydraulicznych | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | metalowa rama | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | siedzisko pokryte materiałem umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 16 Wioślarz treningowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wioślarz treningowy spełniający wymogi opisane w tabeli nr 16.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 16.1. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela 16.1

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wymiary: |  |  |  |
|  | Długość : 205 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Szerokość : 53 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wysokość : 75 cm +/- 10% | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga urządzenia: max 50 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wbudowany wyświetlacz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Magnetyczny system hamowania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Koło zamachowe: min. 5 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Elektroniczna regulacja oporu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Minimum 15 stopni oporu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Samosmarujące się łożyska kulkowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Program HRC | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyposażony w pas piersiowy do pomiaru pulsu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Część nr 17 Rower elektryczno-magnetyczny

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Rower elektryczno-magnetyczny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 5.1. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rower elektryczno-magnetyczny poziomy | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Magnetyczny system oporu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Elektroniczna regulacja oporu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pomiar pulsu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Możliwość regulacji siedziska | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pedały antypoślizgowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wentylator chłodzący | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10%), 50 Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Komputer treningowy: czas, prędkość, dystans, kalorie, tętno, rpm (obroty na minutę) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

Część nr 18 Szyna do ćwiczeń biernych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Szyna do ćwiczeń biernych spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 18.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 18.1. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej

Tabela 18.1

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany)* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Urządzenie do ćwiczeń biernych dolnej kończyny (CPM stawu kolanowego i biodrowego) | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zasilanie 230V (+/- 10%), 50 Hz | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Sterowana cyfrowo | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Mobilizacja stawu kolanowego i biodrowego | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Waga urządzenie max 15 kg | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Parametry: |  | T |  |
|  | Wyprost/zgięcie: min. -10° /120° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Wyprost zgięcie w biodrze: min. 10°/75° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zgięcie grzbietowe/podeszwowe: min. 30°/40° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Odwiedzenie/przywiedzenie: min. 30° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Obciążenie: min. od 1 do 6 | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Zakres ruchomości: min. -10° do 120° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Limit wyprostu: min. -10° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Limit zgięcia: min. 120° | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja prędkości | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Regulacja zakresu ruchu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Prędkość: min. od 45° do 155° na minutę | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przerwa wyprostu: od 0 do min. 900 sekund | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przerwa zgięcia od 0 do min. 900 sekund | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Czas zabiegu: bez ograniczeń | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Ocena wg wzoru (maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji 48 miesięcy, minimalny 24 miesiące) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK | TAK/NIE | bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK | TAK/NIE | Bez oceny |

*Niepotrzebne skreślić zgodnie ze stanem faktycznym

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												           	              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej