## zad__1_
DZP.2612.2.2024
załącznik nr 2.1 do swz
Formularz asortymentowo - cenowy /szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
ZADANIE 1 – SOCZEWKI
Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy / ilośc sztuk	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT [%]	Wartośc VAT (wartość netto x stawka)	Wartość netto (wartość netto = cena netto x ilość	Wartość brutto (wartość brutto = wartość netto + wartość VAT

1	Soczewka jednoogniskowa, akrylowa, hydrofobowa, asferyczna, bezabberacyjna, jednoczęściowa, w pełni preloadowana, injektor typu Push, soczewka z filtrem UV, współczynnik refrakcji: 1.54, cztery hapteny z angulacją 0°, ostra krawędź tylna 360°, średnica optyczna: 6.00 mm, całkowita długość: 11.00 mm, zakres dioptrażu: 0.00 D do + 10.00 D (co 1.00 D), + 10.00 D do 34.00 D (co 0.5 D), do cięcia ≥ 2.2 mm.	200
2	Soczewka jednoogniskowa, hydrofobowa, jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna i bezaberracyjna soczewka z filtrem UV uwodnienie soczewki 4%, współczynnik refrakcji 1,53, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop. optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki (step voultet), co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10um), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free – certyfikat FDA), średnica optyczna 6,0 mm długość całkowita 12,5 mm. Zakres dioptrażu od 0,0D do + 34D, w przedziale: 0,0D do + 10,0D co 1,0D, + 10,0 do +30,0D co 0,5D, +30,0D do +34,0D co 1,0D. Soczewka przeznaczona od cięcia min. 2,2mm	800
3	Jednorazowy injector do cięcia 2,2mm, injector pakowany w box po 10 szt, cartridż do którego ładowana jest soczewka stanowi całość z jednorazowym injectorem	800
4	Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Uwodnienie soczewki: 4,0%. Soczewka z filtrem UV. Rozmiar całkowity soczewki: 12,5 mm, rozmiar części optycznej: 6,0 mm. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D..Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm+ kartridż.	25
RAZEM

## zad__2
DZP.2612.2.2024
załącznik nr 2.2 do swz
Formularz asortymentowo - cenowy /szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
ZADANIE 2 - BARWNIK OKULISTYCZNY
Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy / ilośc sztuk	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT [%]	Wartośc VAT (wartość netto x stawka)	Wartość netto (wartość netto = cena netto x ilość	Wartość brutto (wartość brutto = wartość netto + wartość VAT

1	Roztwór błękitu trypanu 0,6mg/ml ; opakowanie 10 fiolek a 1ml	10
RAZEM

## zad__3
DZP.2612.2.2024
załącznik nr 2.3 do swz
Formularz asortymentowo - cenowy /szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
ZADANIE 3 – RETRAKTOR
Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy / ilośc sztuk	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT [%]	Wartośc VAT (wartość netto x stawka)	Wartość netto (wartość netto = cena netto x ilość	Wartość brutto (wartość brutto = wartość netto + wartość VAT

1	Retraktor tęczówkowy - haczyk wykonany z polipropylenu, z regulowanym silikonowym stoperem	20
RAZEM

## zad__4
DZP.2612.2.2024
załącznik nr 2.4 do swz
Formularz asortymentowo - cenowy /szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
ZADANIE 4 – AKCESORIA DO CHIRURGII ZAĆMY
Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy / ilośc sztuk	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT [%]	Wartośc VAT (wartość netto x stawka)	Wartość netto (wartość netto = cena netto x ilość	Wartość brutto (wartość brutto = wartość netto + wartość VAT

1	Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500 ml, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0 – 7,4, osmolarność 280 – 320 mOsm/kg	400
2	Materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 106 Da, lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa·s, osmolarność : 280-330 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6, ampułkosztrzkawka o pojemności: 1,0 ml	900
3	Nóż typu slit, double bevel, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 2,2 oraz 2,4 mm (do wyboru), długość części tnącej 2,5 mm	1 000
4	Nóż jednorazowy typu Arrow, zagięty, o kalibracji 1,1 mm	1 000
5	Kaniula wiskoelastyczna 25G, zakrzywiona 0,5x 0,22 mm	1 000
6	Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,4 mm, długość końcówki 10 mm, długość całkowita 116 mm	100
RAZEM

## zad__5
DZP.2612.2.2024
załącznik nr 2.5 do swz
Formularz asortymentowo - cenowy /szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
ZADANIE 5 – AKCESORIA DO FAKOEMULSYFIKACJI
Pozycja	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy / ilośĆ sztuk	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT [%]	Wartośc VAT (wartość netto x stawka)	Wartość netto (wartość netto = cena netto x ilość	Wartość brutto (wartość brutto = wartość netto + wartość VAT

1	Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł	900
2	Tip typu Thin Tip: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67 mm; możliwość wielokrotnego użytku	24
3	Osłonki na tip 2,2 mm	600
4	Igła do fakoemulsyfikacji, średnica zewnętrzna 0,74- 0,95 mm, średnicawewnętrzna 0,5-0,79mm MICS, prosty	24
5	Osłonki do igły MICS	600
6	Zestaw do witrektomii przedniej	24
RAZEM

	*Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Stellaris Anterior