## Rękawy,testy,pap.(1)
Pakiet nr 1
Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Producent | Nr
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | Sprzętu | katalogowy
1 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli steryliazcji w 100% tlenku etylenu, kl. 5, substancja umieszczona punktowo, jednoznaczna zmiana zabarwienia. Laminowany op.=100szt. Zgodny z normą EN 867-1-3, ISO 11140-1/2 | op. | 10
2 | Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja parą wodną w cyklach 134 st.C i 121 st.C (wynik po 3 godzinach) op.=25szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3 | op. | 20
3 | Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja tlenkiem etylenu (wynik po 4 godzinach) op.=25szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3 | op. | 8
4 | Test symulacyjny Bowie-Dick sprawdzający prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej. Pasujący do przyrządu (metalowej kapsuły) Compact PCD. Stosowany w sterylizatorach wyposażonych w specjalny testowy program Bowie Dick 134oC; 3,5 min a 250 szt | op. | 4
5 | Oryginalne naboje gazowe, dopuszczone przez producenta sterylizatora (sterylizator 3M Steri-Vac 5XL) na 100% tlenku etylenu | szt | 312
6 | Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w sterylizacji tlenkiem etylenu pasujacy do przyrządu testowego typu Hollow A zgodnego z norma PN-EN 11140 z metalową kapsułą i teflonową rurką | szt. | 500
7 | Zestaw testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, zestaw zawiera: przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testów do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego oraz 100 szt. samoprzylepnych testów paskowych pokrytych polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu. Zgodny z normą PN EN 11140 Służy do rutynowej kontroli procesu sterylizacji złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych. | kpl | 1
8 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą PN EN 11140. Pakiet uzupełniający | szt | 4500
9 | Taśma samoprzylepna z indykatorem (para wodna) szerokość 19 mm rolka a`50m. Zgodna z normą EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1 | szt | 100
10 | Taśma samoprzylepna bez indykatora szerokość 19 mm rolka a`50m | szt | 200
11 | Papier do drukarki sterylizatora Steri-Vac 5XL rok produkcji 2003 op.=2szt. | op. | 5
12 | Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.50mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5 | szt | 10
13 | Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.75mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5 | szt | 15
14 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.100mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 25
15 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.120mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 40
16 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.150mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 20
17 | Rękaw foliowo-papierowy , wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szr.150 mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt. | 60
18 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.200mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 12
19 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.200mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 24
20 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.250mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 14
21 | Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą, szer.300mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868 | szt | 5
22 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą EN 11607 | ark | 250
23 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 250
24 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 4000
25 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 4000
26 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 5000
27 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 5000
28 | Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 500x500mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 500
29 | Papier krepowy do sterylizacji (biały) 500x500mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607 | ark | 500
30 | Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu). Zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2, spełniająca wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42 EEC ( klasa I) i posiadajaca znak CE. Wymiar 100cm x 100 cm | ark | 7000
31 | Włóknina sterylizacyjna wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych , tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2 III generacja - celuloza wiązana piowierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznych i mikrokrepowana - włono celulozy wzmocnione włoknem syntetycznym,, kolor zielony, o nastepującej charakterystyce wytrzymałościowej:a) wytrzymałośc na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzeczym nie mniej niż 0,9 kN/m, b) wytrzymałośc na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzeczym nie mniej niż 0,7 kN/m, c) wytrzymałośc na przepuklenie nie mniej niż 210 kPa na sucho i 180 kPa na mokro, d) wytrzymałośc na rozdarcia nie mniej niż 1050 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1550 mN, w kierunku poprzeczym, e)niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min, f) wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, g) gramatura nominalna 57 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2), h) zaperniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałow w stanie streylnym, wymagane oświadczenie producenta potwierdzone przez niezależną jednostkę o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - min. 180 dni, i) charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. | ark | 1000
32 | Niebieska włóknia opakowaniowa o gramaturze 78 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) . Zgodna z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2, spełniająca wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42 EEC ( klasa I) i posiadajaca znak CE. Wymiar 100cm x 100 cm. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania 2,90 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym 1,20 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania 2,60 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie namokro w kierunku poprzecznym 1,10 kN/m, Wytrzymałość na przepuklenie na sucho 320 kPa, Wytrzymałość na przepuklenie na mokro 320 kPa | ark | 1000
33 | Trwały marker do opisywania pakietów, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych. Kolor czarny | szt. | 90
34 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, dostepne w czterech kolorach (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). Zgodne z normą EN | op. | 1
35 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w tlenku etylenu do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1 | op. | 1
36 | Test pozostałości białkowych do kontroli mycia narzędzi chirurgicznych. Op.=50 szt. Pasujące do Inkubatora o pojemności 24x1,5 ml | op. | 2
37 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134 st C/7 min. i 121 st. C /20 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1- wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną- wopakowaniach po 200. | op. | 100
38 | Stojak na wykazy narzędziowe wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Stabilna podstawa z wbudowanymi płytkami obciążającymi. Wyposażony w 10 ramek A4 z 5-cioma zakładkami indeksującymi. Możliwość rozbudowy stojaka do 40 ramek | szt | 2
39 | Mata silikonowa niebieska grubość: 2mm, rozmiar:120x300cm(z możliwością docięcia pod zamówienie) | szt | 1
40 | Szczoteczki do mycia narzędzi;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki x dł całkowita:
| 1,6 x22x215 mm(biały koralik) | szt | 3
| 2x21x215mm(czarny koralik) | szt | 3
| 2,5x21x215 mm(różowy koralik) | szt | 3
| 3x18x215mm (pomarańczowy koralik) | szt | 3
| 4x18,5x215 mm (niebieski koralik) | szt | 3
| 1x13x450mm | szt | 2
| 1,6x13x450mm | szt | 2
| 1,8x13x450mm | szt | 2
41 | Szczotki do mycia końcówek odsysających; jednorazowe szczotki do mycia końcówek odsysających z czyściekiem i nylonowym włosiem. Szczotka posiadająca dwie główki ze szczotką i czyścikiem. Wymiary: śr. Szczotki x dł. Szczotki x dł. Czyścika x dł. Całkowita
| 3x20x30x390mm (niebieskia) | szt | 10
| 6x20x30x390mm(żółta) | szt | 10
42 | Szczotki do mycia rozwiertaków śródszpikowych;szczotka z nylonem włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temp.do 134°C
| 3x100x800mm | szt | 3
| 5x100x800mm | szt | 3
43 | Szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach;jednorazowe szczotki z nylonowym włosiem. Wymiary: średnica szczotkix dł.szczotki xdł.calkowita
| 5x20x150mm | szt | 100
| 5x20x150mm | szt | 100
44 | Szczotki do mycia narzędzi z okrągłą głową ;szczotka z nylonowym skręconym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temp. Do 134°C. Wymiary: średnica szczotkixdł. Szczotkixdł. Całkowita:
| 0,6x8x450mm | szt | 5
| 1,4x8x450mm | szt | 5
45 | Szczotka do mycia narzędzi z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej. Z bialym plastikowym uchwytem. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki xdł.całkowita; 3,5x60x265mm | szt | 2
46 | Szczotki do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Z końcówką ochronną. Wymiary: średnica szczotki x dłxdł.całkowita:
| 10x100x300mm | szt | 5
| 20x100x500mm | szt | 5
47 | Szczotki do mycia endoskopów, jedorazowe szczotki z nylonowym włosiem. Dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary: średnica szczotki x dł szczotkix dł. całkowita
| 2x12x1000mm (żółta) | szt | 40
| 2,5x14x2300mm (czerwona) | szt | 40
| 5x20x2300mm (czerwona) | szt | 50
48 | Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe czyściki w rolce. Wymiary: średnica x długość :
| 3mmx10m/bawełna | rol | 2
| 3mm x 10m/bawełna-nylon | rol | 2
| 6mm x 7,5m poliester-nylon | rol | 2
49 | Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe , pojedyncze czyściki. Wymiary: średnica x długość :
| 3mmx150mm/bawełna-nylon | szt | 200
| 3mm x300mm/runo poliestrowe | szt | 200
| 9mmx300mm/ runo poliestrowe | szt | 200
| 12mmx300mm/runo poliestronowe | szt | 200
50 | Zestaw szczotek do chirurgii małoinwazyjnej; zestaw zawiera 7 szczotek | zestaw | 1
51 | Czyścik z włókniny; czyścik włókniny do czyszczenia metalu z rdzy i innych zabrudzeń, brązowy, szorstki. Wymiary: 150x100mm | szt | 6
RAZEM:
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności:
Próbki wymagane celem oceny jakość
Wykaz próbek: pozycje 1,2,3,4,6,8 po 1 sztuce ,od 12-19 ( 1 sztuka z dowolnej pozycji), od 21-28 ( 1 szt. z dowolnej pozycji)
Do oferty należy załączyc:
Deklarację Zgodności - dotyczy pozycji: 12-32
Karta charakterystyki preparatu, pozwolenie na obrót preparatem biobójczym - dotyczy pozycji: 5
Oświadczenie o oznaczeniu CE - dotyczy poz. 5
dot. Poz.5 -dostep do strony interentowej (adres strony lub hasło dostepu)
z aktualnymi kartami charakterystyki lub informacja o produkcie
dot. Poz.5** Określenie czy oferowane produkty podlegają rejestracji
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i
rady z dnia 18 grudnia 2006 (z póź. zm. w sprawie rejestracji, oceny
udzielnania zamówień i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
REACH.

## Różne mat. sterylizacyjne(2)
Pakiet nr2
Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Producent | Nr
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | Sprzętu | katalogowy
1 | Wkład filtracyjny PS 20-L ( 5 micron) | szt | 20
2 | Wkład filtracyjny PS 5 ( 5 micron) | szt | 12
3 | Wkład ze spiekanego węgla ( BL) | szt | 8
4 | Papier do drukarki do sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL | szt | 103
5 | Smar do uszczelek sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL | szt | 10
6 | Sprawdzian zgrzewania . Codzienny test do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych we wszystkich opakowaniach. Opakowanie 250 szt testów. | op | 6
7 | Filtr jednorazowy do pojemników sterylizacyjnych w sterylizacji parowej, szer.19 cm (opakowanie a 500szt.) | op | 4
8 | Test skuteczności mycia zawierający syntetyczna substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 ( odpowiednik krwi owczej) naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego op. 320 szt gke | op | 7
9 | Plomba etykieta zabezpieczajaca z papieru, do, pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25x70 mm, wymiary paska plomby 70x3,5 mm. Opakowanie 1008 szt | op | 4
10 | Plomba silikonowa do pojemników sterylizacujnych. Może być poddawana myciu w myjni- dezynfektorze oraz sterylizacji w parze wodnej. Kolor: żółty, niebieski, zielony , czerwony. Rozmiar: 110mm (opakowanie 100szt) | op | 6
11 | Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych z tworzywa sztucznego Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze niebieskim, Opakowanie 250szt | op | 2
12 | Papier offsetowy do drukarek myjni-dezynfektora. Rozmiar 57x25 | rol | 80
13 | Etykieta do oznaczenia tac sterylizacyjnych wykonana z papieru. Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. | op | 1
14 | Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych wykonane z papieru. Wymiary: 206x110mm. Dpostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. | op | 1
RAZEM:
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności:

## Szczoteczki(3)
Załącznik nr 1a pakiet nr 3
Szczoteczki, koperty
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Producent | Nr
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | Sprzętu | katalogowy
1 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego, zakończona obustronnie włosiem nylonowym i włosiem ze stali nierdzewnej. | szt | 35
2 | Szczotka wielokrotnego użytku o dł. niekrótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca uchwyt oraz niebieskie nylonowe włosie, na jednym końcu szczotki dwie różne szerokości włosia. | szt | 5
3 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi , z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego włosiem z nylonu osadzonym na dwóch końcach rączki przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. | szt | 12
4 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi , z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego włosiem ze stali nierdzewnej . | szt | 15
5 | Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem - okrągła; zakończona pętlą umożliwiającą zawieszenie szczotki na wieszaku. | szt | 3
6 | Szczotka wielokrotnego użytku niedłuższa niż 18 cm, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca niebieskie nylonowe włosie. | szt | 12
7 | Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm. | szt | 2
8 | Zestaw profesjonalnych szczotek do czyszczenia komory sterylizatora, w skład którego wchodzą: szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-120 cm i główką o wymiarach 14 x 19 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, oraz niewielka szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 11 x 14 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, której kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków w komorze sterylizatora. | kpl | 1
9 | Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew) naniesioną z czterech stron , na plastikowym podłożu , której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do stosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach . Możliwy do zastosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni dezynfektora. Odczyt testu ma być łatwy i jednoznaczny w interpretacji wyniku (opakowanie a 100 szt.) STF | op | 22
10 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym, przebarwienie po procesie jednoznaczne, łatwa interpretacja (opakowanie a 100 szt.)Des Check | op | 23
11 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji - w opakowaniach po 100 szt. | op | 6
12 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji - w opakowaniach po 100 szt. | op | 2
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności:

## System dokum.(4)
Załącznik nr 1a pakiet nr 4
Materiały eksploatacyjne do komputerowego zarzadzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena | Stawka | Wartość | Wartość | Cena | Producent | Nr
|  |  |  | netto | VAT | netto | brutto | brutto | Sprzętu | katalogowy
1 | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. | rolki | 20
2 | Etykiety poliestrowe , białe, błyszczace , z klejem akrylowym, do komuterowego systemu dokumentacji, o wymiarach pojedynczej etykiety 30x80mm, do użytku w posiadanych drukarkach Gk20t firmy Zebra. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych uzywanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfekataorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. Rolki zawierające 1000 szt etykiet każa. Średnica zewnetrzna rolki nie wieksza niż 125 mm. | rolki | 3
3 | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet foliowych, przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GT420t firmy Zebra. Długość nie mniejsza niż 110 m. Dopuszczalna szerokość tasmy nie mniejsza niż 86mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny | szt | 2
4 | Kalka woskowa do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach GT420t firmy Zebra. Długość nie mniejsza niż 110 mm. Dopuszczalna szerokość tasmy nie mniejsza niż 74mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala.Kolor czarny | szt | 70
5 | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. | rolki | 80
6 | Etykiety ze wskaźnikiem tlenku etylenu i pary wodnej do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. | rolki | 2
RAZEM:
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności:
Próbki wymagane celem oceny jakość
pozycja ne 1,2,5,6- po 5 sztuk.
Dokumenty:
Potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1 Klasa 1