Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część 1 Aparat USG –– 1 sztuka

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, przeznaczony do badań pediatrycznych, radiologicznych, ortopedycznych. | Tak |  |
|  | Zasilanie aparatu 230V; 50Hz, max 700W | Tak, podać |  |
|  | Poziom głośności przy pracującym urządzeniu ≤50dB | Tak |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD/LED o przekątnej min. 21”, o wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach, na ruchomym wysięgniku | Tak, podać 21” – 0 pkt. ≥23” – 2 pkt. |  |
|  | Masa aparatu ≤ 120 kg | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół, lewo/prawo | Tak |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół w zakresie minimum 20 cm i obrót prawo/lewo min. +/- 45° | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych, z możliwością przesuwania ekranów dotykowo | Tak, podać 12” - 0 pkt. > 12” - 2 pkt. |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zmiany orientacji głowicy przy pomocy dedykowanych ikon umieszczonych na panelu dotykowym: lewo/prawo, góra/dół | Tak |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał ≥85 % powierzchni ekranu | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych i dotykowa na panelu sterowania | Tak |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego ≥4 000000 | Tak |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 320 dB | Tak |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania od 1 do 40 cm | Tak, podać 1 – 40 – 0 pkt. 1 – 45 i głębiej – 1 pkt. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic określony przez zakres częstotliwości możliwych do podłączenia głowic min. od 1 do 20 MHz | Tak, podać 1 – 20 MHz – 0 pkt. 1 – 23 i więcej – 2 pkt. |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych ≥4 gniazda | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D ≥2500 obrazów/sekundę | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie CD (Kolorowy Doppler) min. 220 obrazów/sekundę | Tak, podać 220 – 0 pkt. ≥290 – 2 pkt. |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający podtrzymanie zasilania w przypadku braku zasilania podstawowego | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania min. 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Doppler pulsacyjny (PWD) i HPRF 4. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 5. Power (angio) Doppler (PD) 6. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 7. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 8. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD 9. Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii inny, niż Power Doppler pozwalający na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach oraz Doppler Ciągły na głowicach sektorowych (CW) sterowany pod kontrolą obrazu 2D głowic sektorowych | Tak |  |
|  | Color Doppler (CD) - rejestrowane prędkości maksymalne ±2,8m/s lub w szerszym zakresie | Tak |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 5 map | Tak, podać 5 – 0 pkt. ≥20 – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość odchylenia bramki dopplerowskiej min: +/- 20 stopni | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. ±8,0 m/s | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji bramki dopplerowskiej w PWD min: ± 80° | Tak, podać ± 80° – 0 pkt. ≥ ± 85° – 2 pkt. |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. od 0,5 mm do 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Doppler ciągły (CWD) - maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie bramki min. 10m/s | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 64 sekund | Tak |  |
|  | Tryb M-mode: pojemność pamięci dynamicznej min. 45 sekundy | Tak |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, verify, worklist, raporty strukturalne | Tak |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów, komentarzy, wydrukiem bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 512 GB (w tym min. 120 GB dysk typu SSD. formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak, podać |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji z pamięci na zewnętrzne nośniki (pendrive, CD/DVD, dysk zewnętrzny, HDD, pamięć flash) | Tak |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak |  |
|  | Minimum 4 porty USB wbudowane w aparat, do archiwizacji na nośniku danych Pen-Drive, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały o szerokości wydruku 110 mm | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak |  |
|  | Minimum 8 krotne, powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz dla obrazu zamrożonego | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie skali szarości, TGC) | Tak |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | Tak |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z regulacją z min. 6 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach Convex i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu z regulacją, redukujące artefakty i szumy, podkreślające granice tkanek i naczyń | Tak |  |
|  | Pomiary odległości min. 8 pomiarów na jednym obrazie oraz pomiary min. obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak |  |
|  | Głowica convex do badań brzucha wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość (np. technologia jednorodnego kryształu) | Tak |  |
| a) | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 1.7 – 5.0 MHz lub szerszym | Tak, podać |  |
| b) | Liczba elementów akustycznych min. 190 | Tak, podać |  |
| c) | Kąt pola widzenia głowicy ≥ 80° | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, MSK, naczyniowych wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość (np. technologia jednorodnego kryształu) | Tak |  |
| a) | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 5.0 – 15.0 MHz lub szerszym | Tak, podać |  |
| b) | Szerokość pola widzenia głowicy ≥ 50 mm | Tak, podać |  |
| c) | Liczba elementów min. 1000 | Tak, podać |  |
|  | Mikro-głowica w kształcie litery “L”, głowica wysokich częstotliwości, stworzona do obrazowania powierzchniowego z zapewnieniem wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 8.5 – 24.0 MHz lub szerszym | Tak, podać |  |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy min. 26 mm | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów akustycznych ≥ 190 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań radiologicznych, w tym min: pediatryczne, jama brzuszna, małe narządy, MSK, naczyniowe, kardiologiczne dorosłych i dzieci, z zakresu medycyny interwencyjnej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły w formie uruchamianej z pulpitu/panelu i wyświetlanej bramki/boxa z regulacją kąta natarcia igły dla lepszej jej wizualizacji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie o rozszerzonym trybie dopplerowskim poprawiającym wizualizację i ułatwiającym różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń min. w trzystopniowej skali | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne na głowicy liniowej i Convex | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji i nawigacji obrazów USG z obrazami MRI, CT, PET CT | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane pod zdalne łącze, umożliwiające zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-66, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym