Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część 3  – Aparat EMG - 1 sztuka

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2010 rok | Tak - podać |  |
| 2. | Aparat do badań EMG z 8-mio kanałową głowicą wzmacniaczy | Tak |  |
| 3 | Głowica wejściowa wzmacniaczy biologicznych do badań EMG | Tak |  |
| 4 | Ilość kanałów pomiarowych: 8 | Tak |  |
| 5 | Impedancja wejściowa: Różnicowa: 200 M, Wspólna: > 1000 M/25pF | Tak |  |
| 6 | Poziom szumów typowo (RMS): 0,6V (2 Hz – 10 kHz) przy zwartym wejściu | Tak |  |
| 7 | IMR: > 150 dB | Tak - podać |  |
| 8 | CMRR : > 100 dB | Tak - podać |  |
| 9 | Czułość: 0,5V/dz – 20mV/dz (min. 15 kroków) lub wyższa | Tak |  |
| 10 | Filtry: Ustalane programowo: Górnoprzepustowy: 0 Hz*, 0,1 Hz – 3 kHz (min. 16 kroków) Górnoprzepustowy: 0,1 Hz – 3 kHz (min. 15 kroków) Dolnoprzepustowy: 20 Hz – 10 kHz, otwarty (min. 12 kroków) | Tak |  |
| 11 | Rozdzielczość: 16 bitów | Tak |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania: 48 kHz na wzmacniacz, próbkowanie HW: 3,072MHz | Tak |  |
| 13 | Stymulator - maksymalny prąd wyjściowy: 100 mA, ustalany programowo | Tak |  |
| 14 | Rozdzielczość: 0,1 / 0,02 mA | Tak |  |
| 15 | Czas trwania impulsu: 40 s – 1 ms | Tak |  |
| 16 | Tryby stymulacji: Pojedyncza, powtarzalna, refrakcyjna, kolizyjna, podwójna, ciągami impulsów | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym współpracującym z posiadanym przez Zamawiającego: MS Windows 10 Professional 32-bit | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie diagnostyczne jednostki rejestrującej EMG: neurografia, przewodnictwo ruchowe, przewodnictwo czuciowe, fala F, przewodnictwo segmentalne (inching), wielopunktowe przewodnictwo mieszane (możliwość rejestracji przewodnictwa ruchowego i czuciowego w tym samym czasie w jednym programie) | Tak |  |
| 19 | Odruch H: odruch wywoływany mechanicznie, odruch wywoływany elektrycznie | Tak |  |
| 20 | EMG ilościowe (QEMG): Zintegrowany pakiet EMG zawierający min. programy: aktywność spontaniczna, analiza wielu jednostek ruchowych, analiza pojedynczej jednostki ruchowej, analiza zapisu interferencyjnego, zestawienie parametrów i ocena EMG, grupowanie i wagowe uśrednienie jednostek ruchowych, automatyczny pomiar jednostek ruchowych: amplituda, częstotliwość, czas trwania, liczba faz, liczba zwrotów, szybkość narastania sygnału EMG. Automatyczny pomiar zapisu interferencyjnego: liczba zwrotów, amplituda, liczba krótkich segmentów, % czasu aktywności EMG, amplitudy z usuniętymi zespołami nietypowymi. Jednoczesne wykreślanie sygnału ze wszystkich odprowadzeń na monitorze i drukarce. | Tak |  |
| 21 | EMG wielokanałowe: możliwość programowania testów przez użytkownika. | Tak |  |
| 22 | Przewoźna konstrukcja mechaniczno-elektryczna jednostki rejestrującej wideo EEG, stacyjna, oparta na wózku jezdnym z zamontowanym na stałe komputerem PC, wysuwaną szufladą na klawiaturę i mysz komputerową, półką drukarki i pojemnikiem na akcesoria. Głowica EMG, stymulator prądowy o stałej wydajności prądowej i głowica potencjałów wywołanych montowane do wózka na ruchomym ramieniu lub zewnętrznym statywie | Tak |  |
| 23 | Procesor systemu komputerowego jednostki rejestrującej. min. Intel i3 2.0 GHz, RAM 4 GB, SSD: min. 500GB, Napęd DVD/RW, Windows 10 Professional 32-bit. | Tak |  |
| 24 | Monitor LCD min. 24” o rozdzielczości min. 1920 x 1080. | Tak |  |
| 25 | Elementy systemu EMG i oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem EMG Keypoint G3 | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-25, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym