Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 4 – Urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji

w tym:

Część nr 4a – Urządzenie EMG do terapii ręki – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Urządzenie bezprzewodowe do diagnostyki bioelektrycznej czynności mięśni znajdujących się w przedramieniu | Tak |  |
|  | Ilość czujników: min. 8 | Tak – podać |  |
|  | Terapia funkcjonalna do min. 16 różnych gestów | Tak – podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia w postaci elastycznej opaski | Tak |  |
|  | Czujniki z elektrodami wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Połączenie bezprzewodowe | Tak |  |
|  | Zasięg połączenia do 10 m | Tak |  |
|  | Port ładowania: micro USB | Tak |  |
|  | Wejście zasilania: 5V | Tak |  |
|  | Bateria 200mAh/3.7V Li-ion | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu baterii | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dla EMG i IMU w aplikacji | Tak |  |
|  | Aplikacja działająca w środowisku typu Windows, Android | Tak |  |
|  | Dostęp do surowych danych w aplikacji min: - sygnał EMG w czasie rzeczywistym - częstotliwość próbkowania: do 1000Hz - filtr w zakresie min. 20-500Hz - 9 osiowy czujnik ruchu odświeżany w częstotliwości próbkowania min.: 50Hz, wykonujący pomiary min.: akcelerometr, żyroskop, magnetometr | Tak - podać |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Klucz sprzętowy USB | Tak |  |
|  | Aplikacja | Tak |  |
|  | Przewód USB | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-15, parametry z poz. 1, 16-18 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym