Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 4 - Urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji

w tym:

Część nr 4b  – Zestaw czujników ruchu z oprogramowaniem – 2 zestawy

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Zestaw czujników z oprogramowaniem służący do analizy chodu | Tak |  |
|  | W skład zestawu wchodzą min.: - czujniki bezprzewodowe - 16 szt. - odbiornik - 1 szt. - podstawa kalibracyjna – 1 szt. - uchwyty na czujniki – 16 szt. - paski na rzepy o długości min. 35 cm – 4 szt. - rzepy o długości min. 55 cm – 2 szt. - pasek na rzep o długości min. 80 cm – 1 szt. - rozgałęziacz USB z zasilaczem – 1 szt. - wtyczki Micro-USB – 7 szt. - przewód USB-AB - futerał do przenoszenia - oprogramowanie do analizy chodu | Tak - podać |  |
|  | Przeprowadzenie analizy chodu na podłodze oraz na bieżni | Tak |  |
|  | Czujniki bezprzewodowe posiadające min.: - 16-bitowy żyroskop - 16-bitowy akcelerometr - 14 bitowy magnetometr - barometr | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania do 200 Hz | Tak – podać |  |
|  | Częstotliwość fali nośnej bezprzewodowej, szyfrowanej transmisji danych: 2,4 GHz | Tak |  |
|  | Zasięg akwizycji do min. 30m | Tak – podać |  |
|  | Bateria działająca do min. 6h w czasie nagrywania do min. 3h przy częstotliwości 100Hz | Tak – podać |  |
|  | Synchronizacja filmu (akcelerometru i żyroskopu) z kątami zginania stawów | Tak |  |
|  | Błąd pomiarowy w płaszczyźnie strzałkowej: <3o | Tak |  |
|  | Błąd pomiarowy parametrów czasowo-przestrzennych: <5o | Tak |  |
|  | Min. 4 główne wskaźniki: symetrii, przestrzenno-czasowe, wartości kątowe 3D, animacja 3D | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na analizę parametrów dla wskaźnika symetrii min.: - wskaźnik koordynacji tułów – miednica - wskaźnik koordynacji ramię – biodro - koordynacja ramię – biodro - symetria wady postawy | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na analizę parametrów dla wskaźnika przestrzenno-czasowego min.: - czas cyklu chodu, fazy stania, fazy obrotu, kroku, fazy podporu, fazy przenoszenia, pojedynczego podporu, podwójnego podporu - procent pojedynczego wsparcia - odsetek podwójnego wsparcia - procentowy czas kroku - długość cyklu chodu - długość kroku - zakres wstrząsów podudzia oraz wstrząsów stóp - prędkość wymachu ramion do przodu oraz obrotu ramienia do tyłu - zakres ruchu ramienia - rytm - prędkość - zakres wstrząsów podudzia oraz wstrząsów stóp kość | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na analizę parametrów dla wskaźnika wartości kątowych 3D min.: - miednica - pochylenie (lewo - prawo) - miednica - nachylenie (przód - tył) - miednica - rotacja - biodro - odwodzenie / przywodzenie - biodro - zgięcie / wyprost - biodro - rotacja - kolano - pronacja / supinacja - kolano - zgięcie / wyprost - kolano - rotacja - kostka - pronacja / supinacja - kostka - zgięcie / wyprost - kostka – rotacja - staw skokowy - zgięcie / wyprost - staw skokowy- rotacja - tułów-- rotacja - tułów- pochylenie i skośność - zginanie boczne szyi - rotacja szyi - zgięcie- wyprost barku | Tak - podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na analizę parametrów dla wskaźnika animacji 3D: - generowanie plików animacji 3D - eksport BVH - reprodukcja ruchu - funkcja zwolnionego tempa | Tak - podać |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-17, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym