Pytanie 1 – dot. realizacji zamówienia, miejsca realizacji zamówienia- pakiet 1:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie możliwość dojazdu do budynku z dostawą urządzenia samochodem ciężarowym typu SOLO oraz wyłączenie placu do rozładunku dostawy o wymiarach około 20 x 15 m.
Odpowiedź- TAK.
Pytanie 2- dot. realizacji zamówienia, miejsca realizacji zamówienia- pakiet 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie uzyska zgodę na zajęcie drogi na czas rozładunku systemu oraz zezwoli na zamknięcie bocznego wejścia do szpitala.
Odpowiedź- TAK.
Pytanie 3- dot. realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia- pakiet 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostawy/wywozu w godzinach 9:00-15:00 w dzień roboczy z wyłączeniem soboty. Czy Zamawiający będzie wymagał realizacji dostawy w innym czasie?
Odpowiedź- TAK.
Pytanie 4- dot. opisu przedmiotu zamówienia, pkt VIII szkolenia – pakiet 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu TK. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na eksploatację aparatu oraz uruchomienie pracowni.
Odpowiedź- TAK.
Pytania dotyczące prac adaptacyjnych- pakiet 1:
Pytanie 5:
Prosimy Zamawiającego o informację nt. ilości sztuk oraz miejsca wymaganej instalacji drzwi przeciwpożarowych w klasie EIS 30.
Odpowiedź- 2 szt. korytarz przy TK.

Pytanie 6:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakres instalacji przeciwpożarowych w remontowanych pomieszczeniach wchodzi instalacja czujek przeciwpożarowych (podwójnych) z wyprowadzeniem instalacji przeciwpożarowej na korytarz celem ich późniejszego podłączenia do planowanej instalacji centralnej.
Odpowiedź- Zamawiający wyjaśnia, że w zakres instalacji przeciwpożarowych wchodzi instalacja podwójnych czujek p-poż. w remontowanych pomieszczeniach, wprowadzenie okablowania, montaż centralki SSP obejmującej remontowane pomieszczenia oraz pomieszczenie pracowni RTG.
Pytanie 7:
Prosimy Zamawiającego o określenie oczekiwanej wysokości montażu sufitu podwieszanego w korytarzu.
Odpowiedź – Zamawiający oczekuje 3 m wysokości.
Pytanie 8:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wybór materiału z jakiego ma być wykonana balustrada klatki schodowej pozostaje w gestii Wykonawcy.
Odpowiedź- TAK, z zastrzeżeniem, że materiał musi odpowiadać odpowiednim normom i przepisom.
Pytanie 9:
Prosimy Zamawiającego o informację czy wymianie ma podlegać też brama wyjazdowa na teren szpitala przy budynku agregatorowni.
Odpowiedź- TAK.
Pytania do wzoru umowy- pakiet 1:
Pytanie 10- dot. załącznik 1.1. Opis przedmiotu zamówienia- pakiet 1 IX pkt 2, § 6 ust. 1 umowy, § 4 ust. 2 umowy:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w ramach realizacji zamówienia publicznego Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania w imieniu Zamawiającego zezwoleń na stosowanie aparatu TK / uruchomienie pracowni, czy jedynie współpracy w zakresie niezbędnym do ich uzyskania przez Zamawiającego. W myśl pkt IX.2 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy w procesie uzyskiwania przez szpital zgody na uruchomienie pracowni. W tym zakresie obowiązki Wykonawcy wskazane w Załączniku 1.1. do SWZ są określone precyzyjnie (wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, przedłożenie zaopiniowanego przez WSSE w Szczecinie projektu osłon stałych), jednocześnie § 6 ust. 1 umowy nie przewiduje obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń przez Wykonawcę. Tymczasem z § 4 ust. 2 umowy wynika, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatu. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź- Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy oczekuje przedłożenia dokumentów określonych w punkcie a,b,c,d oraz współpracy Wykonawcy w procesie uzyskania zgody na stosowanie aparatu i uruchomienie pracowni. Proces uzyskania w/w zgody jest w gestii Zamawiającego.
Pytanie 11- dot. załącznik 1.1. Opis przedmiotu zamówienia- pakiet 1 IX pkt 2, § 6 ust. 1 umowy, § 4 ust. 2 umowy:
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na stosowanie aparatu TK / uruchomienie pracowni ? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z § 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w § 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:
a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)
b) Dokumentację techniczną aparatu
c) Instrukcję obsługi aparatu
d) Testy podstawowe, odbiorcze i specjalistyczne oraz pomiary dozymetryczne. Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR podmiotu leczniczego.
Ponadto Wykonawca wyjaśnia, że uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatu TK / uruchomienie pracowni jest procesem niezależnym od Wykonawcy, a Wykonawca nie ma wpływu na termin zakończenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie.

Pytanie 12- dot. w § 4 ust. 2 umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 4 ust. 2 umowy zwrotu: „i uzyskanie zezwolenia na stosowanie aparatu”?
Odpowiedź- TAK.
Pytanie 13- dot. załącznik 1.1. Opis przedmiotu zamówienia pkt X.2-4., § 7 ust. 9 umowy:
Czy Zamawiający potwierdzi, że wiążące dla Wykonawcy są czasy reakcji i naprawy określone w Załączniku nr 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia (pkt X.2-4), a nie § 7 ust. 9 umowy? Czy Zamawiający dokona sprostowania umowy w tym zakresie?
Odpowiedź- TAK.
Pytanie 14- dot. § 9 ust. 1 lit. b) umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 1 lit. b) umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia?:
„za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego ,wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 0,2% 0,1% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w należytym wykonywaniu Umowy”
Wykonawca wyjaśnia, że kara umowna liczona od wartości umowy brutto może się okazać w niektórych przypadkach rażąco zawyżona (w szczególności w przypadkach, w których awaria / wada ma charakter wady nieistotnej nie mającej wpływu na funkcjonowanie przedmiotu umowy.
Odpowiedź- NIE.
Pytanie 15- dot. § 9 umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do § 9 ustępu o następującym brzmieniu?:
„Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1.”
Odpowiedź- NIE.
Pytanie 16- dot. § 9 ust. 4, § 5 ust. 1 umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych określonej w § 9 ust. 4 umowy z 50% do 20% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy?
Odpowiedź- NIE.
Pytanie 17- dot. § 12 ust. 2 umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 12 ust. 2 umowy poprzez wykreślenie zdania drugiego zgodnie z którym Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego oszacowania szkód i potrącenia ich z wynagrodzenia Wykonawcy? Wykonawca wskazuje, że kwestionowane postanowienie narusza równowagę stron odmawiając Wykonawcy prawa do kwestionowania wysokości oszacowanej szkody, a także stanowi niedopuszczalne odstępstwo od kodeksowych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej.
Odpowiedź- TAK. Wartość szkód zostanie oszacowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.