Załącznik nr 4do SWZ

NA USŁUGE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DIATERMII I ULTRASONOGRAFOW

Nr sprawy  Szp/FZ–48/2021

Opis Przedmiotu Zamówienia- dotyczy aparatów USG

Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg. zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia i ewentualną wymianę części zalecanych przez producenta.

Cena usługi przeglądu technicznego ma zawierać w sobie koszt usługi oraz dojazdu serwisanta.

- Każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe ma posiadać certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy aparatów USG.

- Każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe ma posiadać legitymację SEP D+E.

- Każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe ma posiadać dostęp do kodów serwisowych producenta.

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością 1 raz do roku w siedzibie Zamawiającego. Przeglądy wykonywane  wg. harmonogramu przeglądów sporządzonego  przez Wykonawcę oraz przedłożonego Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

- Zakres podstawowych czynności w ramach przeglądu:

- Ocena wizualna stanu aparatu USG

- Kontrola pracy urządzenia

- Sprawdzenie poprawności układu jezdnego

- Sprawdzenie poprawności działania trackballa

- Szczegółowa kontrola działania sond we wszystkich trybach pracy

- Kontrola poprawności wydruków printera oraz czyszczenie printera

- Back-up presentów

- Defragmentacja dysku

- Sprawdzenie baterii podtrzymującej główne ustawienia

- Kalibracja urządzenia, jeśli wymagane przez producenta

- Demontaż i montaż obudów, odkurzanie wnętrza aparatu i czyszczenie filtrów

- Czyszczenie urządzenia (panele kontrolne, monitor, obudowy)

- Kontrola działania podzespołów USG

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar ciągłości uziemienia, pomiar prądów upływu aparatu i części aplikacyjnych)

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego ( w terminie do 5 dni roboczych) zawierającego ocenę stanu technicznego systemu oraz peryferiów i ewentualne zalecenia i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Określenie w usłudze kosztów roboczogodziny serwisu za naprawę uszkodzonych aparatów medycznych.

- W przypadku naprawy urządzeń Zamawiający będzie zlecał usługę serwisową osobnym zleceniem, fakturowanym oddzielnie za dodatkowym wynagrodzeniem

- Okres gwarancji na wymienione części: min. 6 miesięcy.

- Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.