Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet IV. Urządzenie do badania otoemisji  – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Otoemisja (TOAE i DPOAE) | TAK, |  |
| 1 | TOAE | TAK, |  |
| 2 | Zakres częstotliwości: 500 do 10 000Hz | TAK, podać |  |
| 3 | Częstotliwość znamionowa: f2 | TAK, podać |  |
| 4 | Krok zmiany częstotliwości: 25Hz | TAK, podać |  |
| 5 | Poziom: Od 30 do 80 dB SPL (75 dB SPL przy 6 kHz i 65 dB SPL przy od 8kHz do 10kHz) | TAK, podać |  |
| 6 | Krok zmiany poziomu: 1 dB | TAK, podać |  |
| 7 | Długość analizy: ≤ 2 s | TAK, podać |  |
| 8 | System odrzucania zakłóceń i zniekształceń: Od -30 do +30 dB SPL lub wył. | TAK, podać |  |
| 9 | Tolerancja bodźca: ≤1 do 10 dB | TAK, podać |  |
| 10 | Kryteria SNR: ≤ 3 dB | TAK, podać |  |
| 11 | Funkcja wyrównania ciśnienia w uchu środkowych przed rozpoczęciem badania | TAK, podać |  |
| 12 | DPOAE | TAK, |  |
| 13 | Zakres częstotliwości 500 - 5 500Hz | TAK, podać |  |
| 14 | Krok zmiany częstotliwości: ≤1 Hz | TAK, podać |  |
| 15 | Typ bodźca: liniowy i nieliniowy (zgodnie z IEC 60645-3) | TAK, podać |  |
| 16 | Poziom: Od 30 do 90 dB peSPL, kalibracja od wartości szczytowej do wartości szczytowej, funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia | TAK, podać |  |
| 17 | Krok zmiany poziomu: ≤1dB | TAK, podać |  |
| 18 | Częstość bodźca trzask: 43 - 100 Hz | TAK, podać |  |
| 19 | Tolerancja bodźca: Regulowane ≤ 1 dB | TAK, podać |  |
| 20 | Przetwornik: Sonda IOW, autowykrywalna i autokalibrująca się | TAK, podać |  |
| 21 | Długość analizy: ≤5 s. | TAK, podać |  |
| 22 | Rozdzielczość napięcia: 24 bity | TAK, podać |  |
| 23 | System odrzucania zakłóceń i zniekształceń: od 0 do +60 dB SPL lub wył. | TAK, podać |  |
| 24 | Kryteria SNR: ≤ 5 dB | TAK, podać |  |
| 25 | Kryteria TE: Zakres SNR, liczba przemiatań, długość badania, min. całkowite OAE, | TAK, podać |  |
| 26 | Funkcja wyrównania ciśnienia w uchu środkowych przed rozpoczęciem badania | TAK, podać |  |
| 27 | Oprogramowanie | TAK, |  |
| 28 | Oprogramowanie zapewniające obsługę urządzenia za pomocą komputera. | TAK, podać |  |
| 29 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające integrację badań z audiometru, tympanometru, otoemisji akustycznej, otoskopii i systemów doboru aparatów słuchowych. | TAK, podać |  |
| 30 | Magazynowanie danych, m. in. przy wykorzystaniu interfejsów NOAH 3, XML | TAK, podać |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy urządzenia poprzez aktualizację oprogramowania o dodatkowe funkcje i moduły – tympanometria szerokopasmowa, ABRIS. | TAK, podać |  |
| 32 | Możliwość zapisu wyniku badań w bazie danych, lub ich transmisja za pomocą protokołu HL7 do bazy Użytkownika | TAK, podać |  |
| 33 | Wyposażenie: | TAK, |  |
| 34 | Ładowarka (stacja dokująca) biurkowa ze zintegrowaną komorą do kontroli kalibracji (stacja dokująca) | TAK, podać |  |
| 35 | Sonda impedancyjna z kablem | TAK, podać |  |
| 36 | Sonda do badań kontralateralnych | TAK, podać |  |
| 37 | Zapasowy akumulator | TAK, podać |  |
| 38 | Zasilacz stacji dokującej | TAK, podać |  |
| 39 | Opakowanie wkładek wewnątrzusznych | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty