Prosimy o dopuszczenie myjni z niewielką, łatwą w myciu rączką.

Odp. 23 - Dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie myjni z jednym czujnikiem temperatury PT1000 w komorze.

Odp. 24 – Dopuszcza – pod warunkiem usytuowania czujnika w dole komory

Prosimy o dopuszczenie myjni umożliwiającej mycie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy 31 cm.

Odp. 25. – Dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie myjni: system 17 dysz strumieniowych w tym 8 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych.

Odp.26. – Dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie - Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o , mocy 0.8 kW

Odp.27 – Dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach szerokość 450 [mm], głębokość 500 [mm], wysokość 1500 [mm]

Odp.28 – Dopuszcza

Prosimy o dopuszczeni myjni o zużyciu wody:

program oszczędny 28 litrów

program normalny 42 litry

program intensywny 56 litrów.

Są to wartości niezbędne dla zapewnienia prawidłowego cyklu.

Odp.29 – Zgodnie z SWZ i informacjami z dnia 18-11-2025

Prosimy o dopuszczenie myjni z poborem mocy całkowitej 4,05 kW. / 230V

Odp.30 – Zgodnie z SWZ i informacjami z dnia 18-11-2025

Prosimy o dopuszczenie myjni z regałem uniwersalnym, wymiary zbliżone do wskazanych +/-15%

Odp.31 – Zgodnie z SWZ i informacjami z dnia 18-11-2025

Prosimy o dopuszczenie myjni z suszeniem konwekcyjnym, bez nadmuchu mechanicznego.

Odp.32 – Zgodnie z SWZ i informacjami z dnia 18-11-2025