## Załącznik 2A
Tabela A – Mikroskop do zabiegówneurochirurgicznych - dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia
	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali	nie dotyczy
2	Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny oraz aktywny system antywibracyjny.	nie dotyczy
3	Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy	nie dotyczy
4	Pilotaż głowicy mikroskopu w osiach XYZ wokół dowolnie zaprogramowanego punktu w przestrzeni bez utraty ostrego obrazu w okularach i na ekranie również przy przybliżaniu i oddalaniu głowicy od punktu (oś Z wspomagana aktywnym systemem ciągłego ogniskowania), system nie wymagający podłączania dodatkowych urządzeń jak nawigacja	nie dotyczy
5	System pamięci pozycji mikroskopu. System pozwalający na automatyczne i zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu, ogniskowej i powiększenia w zapamiętanym punkcie w przestrzeni. Pamięć min. 5 pozycji, system nie wymagający podłączania dodatkowych urządzeń jak nawigacja	nie dotyczy
6	Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki, posuwu płaskiego w osi XY równolegle do płaszczyzny obiektywu bez pochyłu głowicy, ruchu wokół centrum pola operacyjnego w dowolnym kierunku, sterowany joystickami na obu uchwytach głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych, przełączanie pomiędzy rodzajami ruchu zaprogramowanym przyciskiem oraz z ekranu dotykowego	nie dotyczy
7	System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu	nie dotyczy
8	Oświetlenie światłowodowe, główne i zapasowe - lampa ksenonowa, moc min. 300W każda	nie dotyczy
9	System automatycznej wymiany przepalonej lampy poprzez przycisk w menu mikroskopu oraz manualnie dźwignią	nie dotyczy
10	Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus wyzwalany przyciskiem	nie dotyczy
11	Dodatkowy do funkcji autofocus system wspomagania ustawiania ostrości obrazu złożony ze spotów laserowych z funkcją ich włączania i wyłączania	nie dotyczy
12	Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofocus po zmianie pozycji głowicy	nie dotyczy
13	Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu	nie dotyczy
14	Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu, w komplecie z tubusem o regulowanym kącie pochylenia min. 0-170 stopni i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia max. 10x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D	nie dotyczy
15	Kolorowy monitor o przekątnej min. 24" do przekazywania obrazu z kamery i sterowania funkcjami mikroskopu (dotykowy). Zamontowany na ruchomym ramieniu zintegrowanym ze statywem mikroskopu	nie dotyczy
16	Tubus dla operatora uchylny min. 160 stopni z płynną regulacją pochylenia bez blokad, umożliwiający regulację odległości od pola operacyjnego poprzez jego składanie i rozkładanie oraz umożliwiający kompensację różnicy wzrostu operatorów, z pierścieniem obrotowym, okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D, zintegrowany przełącznik do zmiany powiększenia min. 50%	nie dotyczy
17	Kamera 3 CMOS FullHD nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał 1080p.	nie dotyczy
18	Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji. Funkcja bezpieczeństwa zapisu w postaci systemu zapisującego min. 4 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania przyciskiem na gryfie.	nie dotyczy
19	Moduł fluorescencji śródoperacyjnej z wykorzystaniem 5-ALA	nie dotyczy
20	System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej	nie dotyczy
21	Bezprzewodowy sterownik nożny do sterowania funkcjami mikroskopu, w tym: zoom, focus, przesuw XY, regulacja natężenia światła, nagrywanie filmów i zdjęć, wybór zapamiętanej pozycji mikroskopu i ogniskowej w osiach XYZ, zmiana i obsługa zrobotyzowanych ruchów	nie dotyczy
22	Zintegrowany w obudowie głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, np. endoskopu, nawigacji oraz parametrów pracy jak powiększenie, ogniskowa natężenie czy status ruchu robotycznego. Rozdzielczość systemu Full HD	nie dotyczy
23	Otwarty interfejs nawigacyjny gotowy do podłączenia neuronawigacji.	nie dotyczy
24	Fabrycznie wbudowany moduł WiFi	nie dotyczy
25	System kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniający założenie folii sterylnej, bez konieczności całkowitego wyważania całego urządzenia po jej założeniu	TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt
26	Ogniskowa realizowana jednym obiektywem bez nakładek, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie. Zakres ogniskowania min. 420 mm	=420 mm - 0 pkt / >420 mm - 10 pkt
27	Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył	nie dotyczy
28	Menu w języku polskim	TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt
29	Zainstalowany w urządzeniu system pomocy dla Użytkownika w postaci objaśnień menu i opisu funkcji oraz filmów instruktażowych	TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt
30	Moduł diagnostyczny	nie dotyczy
30.a.	Przetwornik cyfrowy, min. 12-bitowy	nie dotyczy
31	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	nie dotyczy
32	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania, min. 4.500.000	nie dotyczy
33	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min. 4	nie dotyczy
34	Ilość gniazd parkingowych, min. 2.	nie dotyczy
35	Dynamika systemu. Min. 310 dB	nie dotyczy
36	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 21 cali	nie dotyczy
37	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	nie dotyczy
38	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali.	nie dotyczy
39	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna	nie dotyczy
40	Zakres częstotliwości pracy. Min. od 2 MHz do 20 MHz.	nie dotyczy
41	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop). Min. 72.000 obrazów.	nie dotyczy
42	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	nie dotyczy
43	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	nie dotyczy
44	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode. Min. 700 s.	nie dotyczy
45	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów	min. 2 kursory – 0 pkt. / powyżej – 5 pkt.
46	Regulacja głębokości pola obrazowania.	min. 1 - 39 cm - 0 pkt; powyżej – 5 pkt
47	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika, min. 70.	nie dotyczy
48	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	nie dotyczy
49	Obrazowanie i prezentacja obrazu	nie dotyczy
50	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	nie dotyczy
51	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B, min. 3500 obrazów/s	nie dotyczy
52	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD), min. 600 obrazów/s	nie dotyczy
53	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI, min. 1400 obrazów/s	nie dotyczy
54	Obrazowanie harmoniczne	min. 10 pasm częstotliwości – 0 pkt; Powyżej – 10 pkt
55	Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania	nie dotyczy
56	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	nie dotyczy
57	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD), min.: +/- 4,0 m/s	nie dotyczy
58	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego, min. 0,05 – 20 kHZ	nie dotyczy
59	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	nie dotyczy
60	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	nie dotyczy
61	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	nie dotyczy
62	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / (przy zerowym kącie bramki), min. +/- 15,0 m/s	nie dotyczy
63	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego, min. 0,05 do 38kHz	nie dotyczy
64	Regulacja bramki dopplerowskiej, min.0,5 mm do 20 mm.	nie dotyczy
65	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej, min. +/- 30 stopni	nie dotyczy
66	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej, min. +/- 80 stopni	nie dotyczy
67	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie, min. +/- 80 stopni	nie dotyczy
68	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI	nie dotyczy
69	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	nie dotyczy
70	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej	nie dotyczy
71	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	nie dotyczy
72	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” , min. 8.	nie dotyczy
73	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	nie dotyczy
74	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	nie dotyczy
75	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	nie dotyczy
76	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	nie dotyczy
77	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”	nie dotyczy
78	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	nie dotyczy
79	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map	nie dotyczy
80	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	nie dotyczy
81	Automatyczny pomiar IMT	nie dotyczy
82	Archiwizacja obrazów	nie dotyczy
83	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB	nie dotyczy
84	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	nie dotyczy
85	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	nie dotyczy
86	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	nie dotyczy
87	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	nie dotyczy
88	Videoprinter czarno-biały	nie dotyczy
89	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	nie dotyczy
90	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	nie dotyczy
91	Funkcje użytkowe	nie dotyczy
92	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, min. x 40	nie dotyczy
93	Powiększenie obrazu po zamrożeniu, min. x20	nie dotyczy
94	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie, min. 10.	nie dotyczy
95	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	nie dotyczy
96	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	nie dotyczy
97	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	nie dotyczy
98	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	nie dotyczy
99	Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Kardiologicznych / Pediatrycznych	nie dotyczy
100	Głowice ultrasonograficzne	nie dotyczy
101	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.	nie dotyczy	Typ głowicy:
102	Zakres częstotliwości pracy, min. 6,00-18,0 MHz	nie dotyczy
103	Liczba elementów, min. 190,	nie dotyczy
104	Szerokość pola skanowania, max. 40 mm.	nie dotyczy
105	Obrazowanie harmoniczne	min. 6 pasm częstotliwości – 0 pkt.; powyżej – 5 pkt
106	Obrazowanie trapezowe	nie dotyczy
107	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania	nie dotyczy
108	Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	nie dotyczy
109	Zakres częstotliwości pracy, min. 1,0 -5,0 MHz.	nie dotyczy
110	Liczba elementów, min. 120.	nie dotyczy
111	Kąt skanowania, min. 90 stopni.	nie dotyczy
112	Obrazowanie harmoniczne	min. 4 pasma częstotliwości – 0 pkt; powyżej – 5 pkt
113	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania	nie dotyczy
114	Głowica neurochirurgiczna Phased Array, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	nie dotyczy
115	Zakres częstotliwości pracy, min. 3,0 – 8,0 MHz	nie dotyczy
116	Liczba elementów, min. 128.	nie dotyczy
117	Kąt skanowania, min. 90 stopni.	nie dotyczy
118	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)	nie dotyczy
119	Możliwość rozbudowy o sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm	Tak- 5 pkt: Nie -0 pkt
120	Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni	Tak- 5 pkt: Nie -0 pkt
121	Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa	Tak- 5 pkt: Nie -0 pkt
122	Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne	Tak- 5 pkt: Nie -0 pkt
123	Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia	nie dotyczy

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B– Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1