Załącznik 1.1. do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i funkcjonalne

| Aparat USG_1 (1 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać wartość/opisać) |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nienaprawiany | Tak, rok produkcji - 2025 |  |
| 2 | Deklaracja zgodności na aparat | Tak |  |
| II. WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 3 | Aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem na potrzeby obrazowania mięśniowo - szkieletowego | Tak |  |
| 4 | Przetwornik cyfrowy min. 12 bitowy | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1 – 22 MHz | Tak, podać |  |
| 6 | Waga aparatu maks. 135 kg | Tak, podać |  |
| 7 | Dynamika systemu min. 380 dB | Tak, podać |  |
| 8 | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania RX min. 380 | Tak, podać |  |
| 9 | Ilość cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 11 400 000 | Tak, podać |  |
| 10 | Złącza głowic bezpinowe | Tak |  |
| 11 | Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie min. 4 | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania | Tak |  |
| 14 | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | Tak, podać |  |
| 15 | Panel sterowania z regulacją wysokości min. 20 cm | Tak, podać |  |
| 16 | Na panelu kontrolnym ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | Tak |  |
| 17 | Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu dotykowego Full HD w zakresie min. 30° - 60° | Tak, podać |  |
| 18 | Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę w rękawiczkach | Tak |  |
| 19 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min. badania: - małe narządy - naczyniowe - piersi - tarczyca - układ nerwowy - MSK - kręgosłup - płucne | Tak |  |
| 20 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| 21 | Zintegrowany dysk lub dyski SSD, łącznie min 1,5 TB w tym min. 1 TB SSD na dane pacjentów | Tak |  |
| 22 | Poziom hałasu włączonego systemu max. 38 dB | Tak, podać |  |
| 23 | Obrazowanie przepływów mikrowaskularnych (Micro Flow, Slow Flow, równoważne, zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać |  |
| 24 | Zaawansowana wizualizacja igły biopsyjnej uruchamiana przyciskiem na ekranie dotykowym lub na panelu sterowania, dostępna na wszystkich oferowanych głowicach liniowych | Tak |  |
| 25 | Możliwość wprowadzenia aparatu w tryb hibernacji w czasie max. 30 sekund | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość wyprowadzenia aparatu z trybu hibernacji w czasie max. 60 sekund | Tak, podać |  |
| 27 | Zmywalna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | Tak |  |
| 28 | Podgrzewacz żelu zintegrowany z panelem sterowania | Tak |  |
| 29 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |
| 30 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak |  |
| 31 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (min. Dicom Storage, Print, Worklist) | Tak |  |
| 32 | Min 4 porty USB 3.0 | Tak |  |
| 33 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
| III. TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 34 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 35 | Maksymalna głębokość penetracji na oferowanych głowicach min 40 cm | Tak |  |
| 36 | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 37 | Zapis sekwencji filmowej (CINE) min 300 sekund | Tak, podać |  |
| 38 | Technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | Tak |  |
| 39 | Technologia eliminująca efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak |  |
| 40 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak |  |
| 41 | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków lub na panelu dotykowym, min. 8 suwaków | Tak |  |
| 42 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 43 | Obrazowanie II harmonicznej | Tak |  |
| 44 | Tryb M | Tak |  |
| 45 | Anatomiczny Tryb M (prostopadłe ustawienie linii trybu M-mode do badanych struktur anatomicznych) | Tak |  |
| 46 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 47 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w minimalnym zakresie 1-24 mm | Tak, podać |  |
| 48 | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej, min. 0 - +/- 89 | Tak, podać |  |
| 49 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy zerowej korekcji kąta min. 700 cm/s | Tak, podać |  |
| 50 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
| 51 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera CW przy zerowej korekcji kąta min. 18 m/s | Tak, podać |  |
| 52 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 53 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego Min. +/- 15° | Tak, podać |  |
| 54 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera CD min. +/-193 cm/s | Tak, podać |  |
| 55 | Częstotliwość odświeżania w Dopplerze Kolorowym CD, min. 100 kl/s | Tak, podać |  |
| 56 | Tryb angiologiczny (Doppler Mocy) | Tak |  |
| 57 | Doppler Mocy kierunkowy | Tak |  |
| 58 | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
| 59 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 60 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 61 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
| IV. GŁOWICE |  |  |  |
| 62 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich, podać typ i producenta | Tak, podać |  |
| 63 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 3,0 MHz – 9,5 MHz | Tak, podać |  |
| 64 | Długość czoła głowicy min. 38 mm | Tak, podać |  |
| 65 | Liczba elementów min 570 | Tak, podać |  |
| 66 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów, podać typ i producenta | Tak, podać |  |
| 67 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 3,5 MHz – 15,0 MHz | Tak, podać |  |
| 68 | Długość czoła głowicy min. 50 mm | Tak, podać |  |
| 69 | Liczba elementów min 950 | Tak, podać |  |
| 70 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa hokejowa do badań naczyniowych i małych narządów, podać typ i producenta | Tak, podać |  |
| 71 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 5,5 MHz – 21,0 MHz | Tak, podać |  |
| 72 | Długość czoła głowicy min. 28 mm | Tak, podać |  |
| 73 | Liczba elementów min 190 | Tak, podać |  |
| 74 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów i układu nerwowego, podać typ i producenta o zakresie częstotliwości pracy przetwornika, min 6,0 MHz – 22,0 MHz, długości czoła głowicy min 34 mm, liczby elementów min 250 oraz głębokości obrazowania min 8 cm | Tak, podać |  |
| IV. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
| 75 | Obrazowanie z wykorzystaniem środka kontrastowego, dostępne na co najmniej 2 oferowanych głowicach. | Tak |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 2D/3D serca przezklatkowe wraz z głowicą 2D/3D przezklatkową | Tak |  |
| V. INNE WYMOGI |  |  |  |
| 77 | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego | Tak |  |
| 78 | Okres gwarancji | 60 miesięcy |  |
| 79 | Autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 80 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….. % | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 1) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać.

Oferowany aparat musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany aparat któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent aparatu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Typ/model aparatu: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………