Pakiet 1 - Stacjonarny robot rehabilitacyjny górnych i dolnych partii ciała - uniwersalne urządzenie robotyczne do usprawniania kończyn dolnych i górnych sterowane zsynchronizowaną elektromiografią funkcyjną

| Lp. | Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (graniczne i podlegające ocenie)*) | Wymóg do spełnienia (wymogi graniczne/ podlegające*) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. ROBOT REHABILITACYJNY |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2023 | Tak, potwierdzić |  |
| 2 | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. | Tak, potwierdzić |  |
| 3 | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | Tak, potwierdzić |  |
| 4 | Robot umożliwiający wykonywanie zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. | Tak, potwierdzić |  |
| 5 | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne | Tak, potwierdzić |  |
| 6 | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | Tak, potwierdzić |  |
| 7 | Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego, czynnego i oporowego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo przez elektromiografię (elektromiografia reaktywna). | Tak, potwierdzić |  |
| 8 | Wbudowana funkcjonalność przeprowadzenia diagnostyki: - dynamometrycznej oceny spastyczności - dynamometrycznej oceny siły mięśniowej - elektromiograficznej oceny unerwienia | Tak, potwierdzić |  |
| 9 | Funkcjonalności przeprowadzenia rehabilitacji poniższych części ciała, dzięki integralnym końcówkom: - barku - łokcia - biodra - kolana - stopy - ręki | Tak, potwierdzić |  |
| 10 | Funkcjonalność treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) jak i sygnał elektromiograficzny | Tak, potwierdzić |  |
| 11 | Wbudowana funkcjonalność prowadzenia dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | Tak, potwierdzić |  |
| 12 | Wbudowana funkcjonalność generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta z możliwością ekstrakcji danych w formacie edytowalnym ( PDF i csv). | Tak, potwierdzić |  |
| 13 | Wbudowana funkcjonalność połączenia robota z siecią Internet oraz zainstalowany adekwatny system operacyjny | Tak, potwierdzić |  |
| 14 | Integracja z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | Tak, potwierdzić |  |
| 15 | Minimalne parametry pomiarowe wbudowanego elektromiografu: - ilość kanałów elektromiograficznych próbkowanych jednocześnie: min. 4 - szum linii podstawowej: ≤ 0,5 μV RMS - szum odniesienia na wejściu: min. 10 μVpp (10 sekund danych surowych) - częstotliwość próbkowania elektromiografii: min. 1 000 próbek na sekundę na kanał - rozdzielczość wewnętrzna: min. 24 bity - współczynnik CMRR elektromiografii: min. -73dB - impedancja wejściowa elektromiografii: min. 10MΩ - czułość elektromiografii: min. 1μV RMS | Tak, potwierdzić |  |
| 16 | Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: Dokładność pomiaru momentu obrotowego: min. ± 0,2 Nm | Tak, podać dokładność pomiaru |  |
| 17 | Wyposażenie robota: - końcówka do kończyny górnej - końcówka do kończyny dolnej - końcówka do stopy - końcówka do przedramienia - końcówka do barku - kierownica | Tak, potwierdzić |  |
| 18 | Funkcjonalność zatrzymania awaryjnego pacjenta i kontroler | Tak, potwierdzić |  |
| 19 | Przewód zasilający długość minimum 10 m | Tak, podać długość przewodu |  |
| 20 | 2-kanałowy kabel do elektrod powierzchniowych EMG o długość minimum 1,5m | Tak, podać długość kabla |  |
| 21 | Zainstalowana funkcjonalność: gry rehabilitacyjne | Tak, potwierdzić |  |
| 22 | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12`` wraz z integralnym uchwytem zapewniającym prezentowanie obrazu pacjentowi i terapeucie oraz oprogramowaniem kompatybilnym z funkcjonalnością urządzenia | Tak, potwierdzić |  |
| 23 | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB | Tak, potwierdzić |  |
| 24 | W zestawie minimum 50 sztuk elektrod EKG/EMG | Tak, potwierdzić |  |
| II. WIELOFUNKCYJNY FOTEL Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ DO BADAŃ I ZABIEGÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ I LEŻĄCEJ Z ZASTOSOWANIEM ROBOTA REHABILITACYJNEGO Z POZ. I |  |  |  |
| 25 | Rok produkcji 2023 | Tak, potwierdzić |  |
| 26 | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. | Tak, potwierdzić |  |
| 27 | Regulowane podnóżki (prawy i lewy), z możliwością całkowitego złożenia. Kąt nachylenia podnóżka, zakres minimalny: 15÷90⁰ | Tak, podać kąt nachylenia podnóżka |  |
| 28 | 5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta | Tak, potwierdzić |  |
| 29 | Szybkie odpinanie systemu pasów | Tak, potwierdzić |  |
| 30 | Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta | Tak, potwierdzić |  |
| 31 | Stabilizujący pas udowy | Tak, potwierdzić |  |
| 32 | Boczne barierki, z możliwością całkowitego złożenia | Tak, potwierdzić |  |
| 33 | Funkcjonalność dostosowania fotela do różnych pozycji pacjenta | Tak, potwierdzić |  |
| 34 | Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi | Tak, potwierdzić |  |
| 35 | Regulowana głębokość siedziska, zakres minimalny: (450-570) mm | Tak, podać głębokość siedziska |  |
| 36 | Szerokość siedziska: minimum 580 mm | Tak, podać szerokość siedziska |  |
| 37 | Elektryczna regulacja nachylenie oparcia, zakres minimalny: 87 ÷ 0⁰ | Tak, podać zakres regulacji |  |
| 38 | Elektryczna regulacja nachylenia siedziska, zakres minimalny: 0÷20° | Tak, podać zakres regulacji |  |
| 39 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska, zakres minimalny: 490÷890 mm | Tak, podać zakres regulacji |  |
| 40 | Pilot do sterowania fotelem | Tak, potwierdzić |  |
| 41 | Funkcjonalność rozłożenia całego fotela tak, aby stanowił on stół terapeutyczny | Tak, potwierdzić |  |
| 42 | Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia | Tak, potwierdzić |  |
| 43 | Maksymalna dopuszczalna masa ciała pacjenta: minimum 130 kg | Tak, podać dopuszczalną wagę pacjenta |  |
| 44 | Regulowana wysokość całkowita: minimalny zakres 1320 ÷1720 mm | Tak, podać zakres regulacji |  |
| 45 | Długość całkowita: minimum 1200 mm (złożone podnóżki), minimum 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego | Tak, podać długości całkowite dla wskazanych zakresów |  |
| III. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 46 | Przedmiot zamówienia objęty gwarancją przez okres minimum 24 miesięcy | Tak, podać oferowany okres gwarancji |  |
| 47 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak, potwierdzić |  |
| 48 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (tj. czas przystąpienia do napraw) maksymalnie 3 dni robocze | Tak, potwierdzić |  |
| 49 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 5 dni roboczych | Tak, potwierdzić |  |
| 50 | Zgłaszanie awarii: telefon, email | Tak, potwierdzić |  |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna | Tak, potwierdzić |  |
| 52 | Szkolenie dla personelu medycznego w miejscu instalacji, w zakresie eksploatacji i obsługi wszystkich funkcjonalności | Tak, potwierdzić |  |
| 53 | Przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i używania na podstawie dokumentów wymaganych przez: a) Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974), z uwzględnieniem okresów przejściowych dotyczących określonych przepisów uchylanej ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 ze zm.); b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak, potwierdzić |  |
| 54 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak, potwierdzić |  |

Wskazówki:

- *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty”.

- **) W kolumnie "Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego:

- „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- „TAK, podać”-  należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego aparatu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego;

- Niewpisanie w kolumnie nr 4  potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty.

- Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie aparatu z wymaganą minimalną wartością parametru.