Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 10

Aparat  Real-time PCR – kpl.1

| L.p. | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Podać oferowany zakres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o obj. 0,2ml pracujący w wersji standardowej oraz Fast. Blok 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych stref grzejnych |  |
| 2 | Czułość detekcji od 1 kopii |  |
| 3 | Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED |  |
| 4 | 6 kanałów emisyjnych/ wzbudzających (450-670nm/500-720nm) |  |
| 5 | System detekcyjny – kamera CMOS wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób |  |
| 6 | Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum barwników: FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/TexasRed, Mustang Purple, Cy5/LIZ, CY5.5 |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z SYBRGreen oraz sond z próbek na jednej płytce |  |
| 8 | Szybkość grzania bloku 96: 5.5 st.C/sek |  |
| 9 | Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej. |  |
| 10 | Aparat wraz z oprogramowaniem będzie umożliwiał detekcję mutacji somatycznych oraz konstytucyjnych, analizę ekspresji genów, zmienności genetycznej jak również wybranych aberracji chromosomowych z materiału biologicznego |  |
| 11 | Dostępne w ofercie producenta gotowe, zoptymalizowane zestawy do badania ekspresji genów H. sapiens oraz usługa projektowania takich zestawów. Zestawy powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu |  |
| 12 | Dostępne w ofercie producenta gotowe, zoptymalizowane zestawy do badania ekspresji microRNA w pojedynczych probówkach jak również możliwość zamówienia dla H. sapiens, składające się z min. dwóch primerów oraz sondy do reakcji real-time PCR oraz jednego primera do odwrotnej transkrypcji. |  |
| 13 | Dostępne w ofercie producenta gotowe, zoptymalizowane zestawy do badania SNP dla H. sapiens, składające się z miksu m.in. dwóch primerów oraz min. Dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu |  |
| 14 | Dostępne w ofercie firmy zestawy siRNA do wyciszania ekspresji genów dla człowieka oraz biblioteki siRNA dla człowieka. |  |
| 15 | Dostępne w ofercie firmy zestawy do badania liczby kopii genów u człowieka składające się z min. Dwóch primerów oraz sondy |  |
| 16 | Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego, celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcie reakcji bez konieczności sterowania z komputera. Pamięć min. 10GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 4000 eksperymentów. Możliwość zapisania danych na zew. nośnikach pamięci. |  |
| 17 | Minimalne wymagane funkcje: - laptop do zbierania i przechowywania danych - zbieranie, przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kw. Nukleinowych, analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC) - dostępne darmowe programy do analizy ekspresji/ genotypowania ze strony internetowej - funkcja w oprogramowaniu umożliwiająca szybkie zliczenie objętości potrzebnych składników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu fluorescencji |  |
| 18 | Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub zewnętrznego nośnika danych |  |
| 19 | Program umożliwiający automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie |  |
| 20 | System otwarty -umożliwia wykorzystanie zestawów różnych producentów |  |
| 21 | Jednodniowe instruktarz szkoleniowy aplikacyjny w siedzibie Zamawiającego |  |
| 22 | Gwarancja min.24 miesiące, licząc od daty instalacji |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 72 godziny od momentu wysłania przez Zamawiającego faxu lub e-maila z informacją o usterce |  |
| 24 | Czas na naprawę usterki – max. 21 dni. |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu. |  |

| Nazwa i typ/model: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | ……………………………………….. |