##### Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B Z NADWOZIEM TYPU FURGON - w ilości 1 szt.

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny):Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:………………………………

Rok produkcji min. 2024 r.:(podać) : ………………..

Nazwa i adres producenta:…………………………………………………………………………………………….

|  |  | Tab. 1 Parametry minimalne – wymagane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Lp. | Wymagane parametry minimalne dla pojazdu bazowego, zabudowy medycznej |  | TAK/NIE (wpisać) | Parametry oferowane (wpisać wartość oferowaną) |
| I. | NADWOZIE |  |  |  |  |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon |  |  |  |
| 2 | Nadwozie samonośne, zabezpieczone antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej |  |  |  |
| 3 | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym |  |  |  |
| 4 | DMC do 3,5 t |  |  |  |
| 5 | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne, szyba czołowa z filtrem) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych |  |  |  |
| 6 | Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej |  |  |  |
| 7 | Półki nad przednią szybą |  |  |  |
| 8 | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN-EN 1789 lub równoważną |  |  |  |
| 9 | Fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Przy fotelach po dwa podłokietniki. |  |  |  |
| 10 | Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 11 a | W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej tabletu typ VESA 100. Montaż z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nie ograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Uchwyt ma mieć doprowadzone anteny zewnętrzne GPS i GPRS, osobne dedykowane gniazdo 12V (zawsze aktywne) pod zasilacz oraz przewód USB łączący z drukarką. Wymagania minimalne dla tabletu: System operacyjny Windows® 10 Pro 64-bit Procesor: Intel Core i5 8250U, 3.4 GHz; Intel Core i5 vPro 8350U, 3.6 GHz; Intel Core i7 vPro 8650U, 4.2 GHz lub kompatybilne z resztą podzespołów; Pamięć: 8GB RAM / 16GB RAM (Windows) Ekran: 10,1'' 2K WUXGA 1920 × 1200 (16:10) / 500 nitów / 1000 nitów / 1000 nitów z aktywnym digitalizatorem Wacom Komunikacja przewodowa: USB 3.0 x 2 / USBC x 1 / Jack 3,5mm / RJ-45 Komunikacja bezprzewodowa: BT / WIFI / NFC / GSM Moduł LTE z GNSS Kamery: 2MP - przód / 13MP - tył Klawiatura: Ekranowa Akumulator: 36Wh / 98Wh Odporność na upadki: z 1.8m Norma szczelności: IP6 Temperatura otoczenia pracy: od -20 st. C do 60 st. C Waga: ok. 1.3 kg Zamawiający dopuszcza tablet o parametrach nie gorszych jak opisane powyżej. |  |  |  |
| 12 | Instalacja anten zewnętrznych dachowych dwuzakresowych GPS/GSM do stacji dokującej |  |  |  |
| 13 | Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM |  |  |  |
| 14 | Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA |  |  |  |
| 15 | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) |  |  |  |
| 16 | Furgon - lakier w kolorze żółtym |  |  |  |
| 17 | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |  |  |
| 18 | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m |  |  |  |
| 19 | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m |  |  |  |
| 20 | Długość przedziału medycznego min. 3,20 m |  |  |  |
| 21 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min. 1,80 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach |  |  |  |
| 22 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m. |  |  |  |
| 22a | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |  |
| 23 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 24 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |  |
| 25 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |  |
| 26 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę |  |  |  |
| 27 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki chroniące miednicę i tułów |  |  |  |
| 28 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową z czujnikami cofania. (czujniki cofania jako wyposażenie fabryczne objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego) |  |  |  |
| 29 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu z oświetleniem, pokryty wykładziną antypoślizgową |  |  |  |
| 30 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 31 | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |  |
| 32 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane oraz elektrycznie składane. |  |  |  |
| 33 | Wylot spalin (układ wydechowy) przedłużony do tyłu, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe |  |  |  |
| 34 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l |  |  |  |
| 35 | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l |  |  |  |
| 36 | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym lub na monitorze zamontowanym na kokpicie kierowcy. |  |  |  |
| 37 | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus). |  |  |  |
| 38 | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V, z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |  |
| 39 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: |  |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), |  |  |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika |  |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji |  |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, |  |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, |  |  |  |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, |  |  |  |
|  | funkcja powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy |  |  |  |
|  | możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V |  |  |  |
|  | możliwość załączania intercomu |  |  |  |
|  | dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej |  |  |  |
|  | miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika |  |  |  |
|  | graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika |  |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego (jeśli występuje) |  |  |  |
| 41 | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,80 m |  |  |  |
| 43 | Otwierany szyberdach, o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę |  |  |  |
| 45 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. |  |  |  |
| 46 | Przednie reflektory w technologii LED |  |  |  |
| 47 | System kontroli ciśnienia w oponach |  |  |  |
| 48 | Asystent bocznego wiatru i ruszania na wzniesieniu |  |  |  |
| 49 | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o: - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu common rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1900 cm³. |  |  |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 180 KM. |  |  |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 400 Nm. |  |  |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej, półautomatycznej, zrobotyzowanej) |  |  |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |  |
| 3. | Napęd na koła tylne lub przednie |  |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |  |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |  |  |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. |  |  |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |  |  |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), |  |  |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |  |  |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny |  |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) |  |  |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem |  |  |  |
| 2 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył. |  |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |  |  |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. |  |  |  |
| 4. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. |  |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający silę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. |  |  |  |
| 5. | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |  |
| 6. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |  |
| 8. | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. |  |  |  |
| 9. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. |  |  |  |
| 10 | Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy |  |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego oraz szyldem świetlnym LED z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  |  |
| 2. | Dwie niebieskie lampy LED na tylnej części dachu pojazdu, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem |  |  |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |  |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego |  |  |  |
| 6. | Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu |  |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), |  |  |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), |  |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |  |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie działowej a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), wyposażona w min. trzy szuflady: system mocowania drukarki systemu PRM SWD model HP 100 (mocowanie musi być zgodne z PN EN 1789 lub równoważną) z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b/ pojemnik na zużyte igły, c/ wysuwany kosz na odpady, d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą) |  |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę) a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). Panel sterujący następującymi funkcjami - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu, - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza. Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą) |  |  | . |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne/ dopuszcza się montaż ssaka i kosza na śmieci poza roletą, dopuszcza się montaż kosza na śmieci przy półce z roletą na ścianie lewej f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, g) zabudowane nadkole z szafką zamykana roletą przy drzwiach tylnych, h) lodówka termoelektryczna zamontowana w schowku zewnętrznym o pojemności min. 5 l Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą)/ dopuszcza się lodówkę na ścianie prawej |  |  |  |
|  | 5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie/dopuszcza się panel na ścianie prawej |  |  |  |
|  | 6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym z dostępem tylko z przedziału medycznego. system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu, atest 10G (załączyć do oferty) |  |  |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie uchwyt do pompy infuzyjnej przystosowany do pompy dostarczonej zgodnie z specyfikacją poniżej. Zgodny z PN EN 1789 lub równoważną |  |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |  |
| 5. | Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 15 mm podłoga, umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |
| 6. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |  |
| 7. | Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789 lub równoważnej oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu (załączyć do oferty) |  |  |  |
| 8. | Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy nosze elektrohydrauliczne z załadunkiem do zamontowania w ambulansie zgodnie z posiadaną homologacją i normą PN EN 1789 lub równoważną. |  |  |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  |  |  |
|  | Radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy z GPS - dopuszczenie do pracy na terenie RP. Nazwa terminal jest nazwą alternatywną do nazwy radiotelefon, liczba kanałów pracy powyżej 150, pasmo pracy 136 ÷174 MHz, z możliwością pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, moc wyjściowa regulowana bazowe/przewoźne: 1,0W ÷ 25W, - radiotelefon musi posiadać oznaczenie CE, obudowa radiotelefonu musi spełniać normę IP 54 lub równoważną, radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą alfanumeryczną DTMF, praca na kanałach cyfrowych i analogowych, wbudowany w radiotelefonie moduł GPS, programowalny adres IP dla każdego radiotelefonu, minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne, dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, złącze USB wyprowadzone na przyłącze akcesoriów, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami uruchamianymi sygnałami telemetrycznymi oraz podłączanie dodatkowych akcesoriów, zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie, zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych z radiotelefonem. |  |  |  |
|  | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: |  |  |  |
|  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, |  |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, |  |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, |  |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. |  |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym |  |  |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED |  |  |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki |  |  |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 6. | Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 7. | Podnośnik samochodowy |  |  |  |
| 8. | Komplet kluczy |  |  |  |
| 9. | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy do kół |  |  |  |
| 10. | Uchwyt do defibrylatora Lifepack 15 zgodny z PN EN 1789 lub równoważną oraz zamontowana stacja rekondycjonująca do baterii tego defibrylatora |  |  |  |
| 11. | Kamera w przedziale medycznym zamontowana tak aby na monitorze w kabinie kierowcy była możliwość obserwacji zarówno pacjenta jak i danych na monitorze defibrylatora. |  |  |  |
| XIV | GWARANCJA |  |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |  |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |  |  |
| 5 | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 48 godziny od zgłoszenia. (parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum) |  | 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |
| 6 | Gwarancja dostarczenia do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego w ciągu max. 48 godzin, o parametrach równoważnych jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił min. 5 dni (parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum) |  | 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| I. | PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY(podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie 0 do 80 kPa |  |  |
| 2 | Wbudowany manometr obrazujący osiągane podciśnienie |  |  |
| 3 | Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości min. 1 litr |  |  |
| 4 | Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy |  |  |
| 5 | Maksymalny przepływ powyżej 20 l/min |  |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 45 minut pracy |  |  |
| 7 | Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu ssaka |  |  |

| II. | POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA (podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ekran kolorowy 3,2 cala alfanumeryczna klawiatura rozpoznawanie strzykawki bolus manualny i automatyczny odrębny ekran do żywienia dojelitowego hasło zabezpieczające w 2 poziomach praca pompy dzień i noc rozmiar strzykawek 2-60 ml akumulator do 30 godzin pracy 12 programów alarmów typ infuzji: ciągła, profilowa, okresowa i TPN programowanie infuzji we wszystkich jednostkach biblioteka leków funkcja zwiększająca bezpieczeństwo infuzji |  |  |

| III. | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH (podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. Minimum 14 dużych uchwytów. Długość – min. 180 cm. Szerokość - min. 41 cm. Waga deski max. 8 kg Obciążenie dopuszczalne deski min. 159 kg. Wyposażone w min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta – wykonane ze zmywalnego materiału, nienasiąkliwe. Konstrukcja pasa dwuczęściowa z możliwością regulacji długości. Pasy kodowane kolorami mocowane do deski Stabilizator głowy klockowy. System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych. Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, Paski do mocowania stabilizatora do deski Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |  |

| IV. | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI (podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. Min. 12 dużych uchwytów. Długość – max. 139 cm. Szerokość - min. 35 cm. Waga deski max. 4 kg Obciążenie dopuszczalne deski min. 80 kg. Wyposażone w min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta – wykonane ze zmywalnego materiału, nienasiąkliwe. Konstrukcja pasów dwuczęściowa z możliwością regulacji długości. Pasy kodowane kolorami mocowane do deski Stabilizator głowy klockowy pediatryczny System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych. Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, Paski do mocowania stabilizatora do deski Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |  |

| V. | NOSZE PODBIERAKOWE (podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łopaty noszy wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego. Rozdzielne na dwie niezależne połowy. Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie. Długość min. 2138, regulowana stopniowo. Wyposażone w min. 3 poprzeczne pasy dla pacjenta. Udźwig min. 159 kg Waga min. 8 kg. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |  |

| VI. | KAMIZELKA KED (podać producenta i model) – 1 szt. | TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamizelka unieruchamiająca typu KED lub równoważna o n/w funkcjach i parametrach: - zapewniająca unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia, - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne, odporny na środki dezynfekcyjne, - min. 3 uchwyty transportowe, - min. 2 pasy biodrowe, - przenikliwa dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - pokrowiec, - waga max. 3,0 kg, - udźwig min. 225 kg, - min. 2 pasy stabilizujące głowę |  |  |

| Tab. 2 Parametry dodatkowo punktowane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lp. | Wymagane parametry minimalne dla pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub parametry fakultatywne, dodatkowo punktowane | Parametry oferowane (wpisać wartość oferowaną) jeżeli parametry są identyczne jak w kolumnie 2 z opisem wymagań minimalnych, w tej kol. wystarczy wpisać „tak” lub „zgodnie z SWZ”, w przypadku gdy wartość jest inna niż minimalna – niższa/ wyższa – należy podać oferowaną wartość | Sposób oceny |
| 1 | Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Czujnik deszczu i zmierzchu |  | Tak - 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 3. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min. od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4. | Automatyczny system klimatyzacji i ogrzewania w przedziale medycznym typu Climatronic (po ustawieniu temperatury system utrzymuje ją na stałym poziomie bez względu na temperaturę panującą na zewnątrz) |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Fabryczny (objęty gwarancją pojazdu bazowego) system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 6. | Fabryczny (objęty gwarancją pojazdu bazowego) pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.