## Arkusz1
Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią- pojedynczy:- długość linii płuczącej 150 cm, - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, - błąd pomiaru przetwornika(nieliniowość i histereza) do 1,5%, - odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za niebieski wypustek,- połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), - linia nie powinna wymagać stosowanych dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym, - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu z przetwornikiem: kabel sygnałowy//monitor |  |  | szt. | 450
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny: - długość linii płuczącej 2x150 cm, linia żylna i tętnicza oznaczona kolorem na całej długości - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5 % - odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, 4 kraniki trójdrożne -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne) - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem:/kabel sygnałowy/monitor, |  |  | szt. | 130
3. | Trójnik sterylny j.użytku z termistorem; zestaw do iniekcji firmy Edwards Lifesciences kompatybilny z zestawem VolumeView. |  |  | szt. | 20
4. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV1000 -czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi -kranik trójdrożny z dwiema zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów -poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł.20cm (lub 4F, dł.16cm) -dwa niezależne gniazda sygnału cieśnienia -połączenia gniazd sygnału ciśnienia- bezpionowe -częstotliwość własna czujnika > 200Hz -zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnłem inazyjnego ciśnienia |  |  | szt. | 50
5. | Wkłucie do tętnicy udowej sterylne j.użytku firmy Edwards Lifesciences kompatybilny z zestawem VolumeView. |  |  | szt. | 5
6. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV 1000 oraz HemoSphere firmy Edwards Lifesciences: - długość linii 152 cm - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia - bezpinowe połączenia gniazd systemu ciśnienia - czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych |  |  | szt. | 100
7. | Czujnik Acumen IQ do pomiaru rzutu serca z jednego dostępu naczyniowego. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Długość drenu:213 cm. |  |  | szt. | 7
8. | ForeSight Elite - sensor roz. L (≥ 40 kg). Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej / mózgowej metodą NIRS. |  |  | szt. | 20
RAZEM:
Asortyment kompatybilny z zestawem VolumeView firmy Edwards Lifesciences.