Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 33 Z PN 22

Załącznik nr 1 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH I PUNKTOWANYCH
 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy (CPV: 33115000-9)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/NIE określić / opisać | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE/ podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. | Tak | - | - | - |
| 2 | Tomograf komputerowy nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania. | Tak | - | - | - |
| 3 | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm | Tak | - | - | - |
| 4 | Pochylanie gantry w zakresie min. ±28 st. | Tak | - | - | - |
| 5 | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | Tak | - | - | - |
| 6 | Udźwig stołu pacjenta min. 280 kg | Tak | - | - | - |
| 7 | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak / Nie | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 8 | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia lub możliwość rozpoczęcia skanowania z paneli z fizycznymi przyciskami, montowalnych po obu stronach gantry, za pomocą jednego przycisku/kliknięcia. | Tak | - | - | - |
| 9 | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | Tak | - | - | - |
| 10 | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | Tak/Nie (podać) |  | - | - |
| 11 | Wyposażenie stołu: materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | Tak | - | - | - |
| GENERATOR I LAMPA |
| 12 | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW | Tak/ podać | - | ≥ 75 kW – 10 pkt 72 - <75 kW – 0 pkt |  |
| 13 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | Tak/ podać | - | ≤ 70 kV – 10 pkt 80 - >70 kV – 0 pkt |  |
| 14 | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 140 kV | Tak/ podać | - | ≥ 150 kV – 10 pkt 140- <150 kV – 0 pkt |  |
| 15 | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | Tak/ podać | - | ≥ 625 mA – 10 pkt 600- <625 mA – 0 pkt |  |
| 16 | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | Tak/Nie | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 17 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak | - | - | - |
| 18 | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,0 MHU/min | Tak/ podać | - | ≥ 1,7 MHU/min – 10 pkt 1,0 - <1,7 MHU/min – 0 pkt |  |
| DETEKTOR |
| 19 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | Tak | - | - | - |
| 20 | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm | Tak | - | - | - |
| 21 | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 22 | Odległość - ognisko lampy rtg – detektor - mniejsza od 100 cm | Tak | - | - | - |
| SYSTEM SKANOWANIA |
| 23 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s | Tak |  | - | - |
| 24 | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak | - | - | - |
| 25 | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 195 cm | Tak |  | - | - |
| 26 | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm | Tak | - | - | - |
| 27 | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak/Nie | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak | - | - | - |
| 29 | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak | - | - | - |
| 30 | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak | - | - | - |
| 31 | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak | - | - | - |
| 32 | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy | Tak | - | - | - |
| 33 | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak | - | - | - |
| 34 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 20 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | Tak | - | - | - |
| 35 | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | Tak | - | - | - |
| 36 | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji | Tak | - | - | - |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 37 | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązującego na dzień przed terminem składania ofert dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 23” - rozdzielczość min. 1 Mpx | Tak |  | - | - |
| 38 | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 39 | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 40 | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 600 000 obrazów | Tak |  | - | - |
| 41 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | Tak | - | - | - |
| 42 | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak | - | - | - |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 43 | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak | - | - | - |
| 44 | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak | - | - | - |
| 45 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak | - | - | - |
| 46 | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak | - | - | - |
| 47 | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak | - | - | - |
| 48 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak | - | - | - |
| 49 | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak | - | - | - |
| 50 | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | Tak | - | - | - |
| 51 | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak | - | - | - |
| 52 | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak | - | - | - |
| 53 | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak | - | - | - |
| 54 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak | - | - | - |
| 55 | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | Tak | - | - | - |
| 56 | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak/Nie | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| STACJA LEKARSKA, SERWER APLIKACYJNY |
| 57 | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego oraz sprzętowego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego w przypadku spełnienia poniższych wymagań sprzętowych. W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego, dopuszcza się : możliwość wykorzystania licencji aplikacji posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności dostawa nowego serwera sprzętowego | Tak, podać sposób realizacji |  | - | - |
| 58 | Minimalne parametry serwera: obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: min. 2 pamięć RAM: min. 192 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub 6 pojemność macierzy: min. 4 TB netto dla danych obrazowych redundantne zasilanie typu Hot-plug – 2 sztuki napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz system operacyjny umożliwiający wdrożenie aplikacji przez Wykonawcę | Tak, podać |  | - | - |
| 59 | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich | Tak | - | - | - |
| 60 | Jedno stanowisko lekarskie, wyposażone w: 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 30.4” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP opisany szczegółowo w punkcie 61 OPZ 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 21.5” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, interfejs LAN 1 Gb, dysk SSD min 1000 GB, z systemem operacyjnym współpracującym z dostarczonym oprogramowaniem dodatkowa przenośna stacja umożliwiająca szybkie przeglądanie badań o parametrach nie gorszych niż: 16 calowy ekran o rozdzielczości 3456 na 2234 piksele (1 mld kolorów), procesor minimum 10 rdzeni, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, co najmniej 1 wewnętrzny głośnik zainstalowany w obudowie, Możliwość podłączenia słuchawek z mikrofonem, pamięć RAM 16 GB, pamięć masowa min. 1 napęd SSD o pojemności 512 GB i deklarowanym poziomie przepustowości 7GB/s w odczycie sekwencyjnym, chip graficzny z (GPU) zintegrowana z procesorem (CPU), Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora ze złączem DisplayPort, możliwe użycie przejściówki dostarczonej w komplecie, GPU minimum 16 rdzeni, Wbudowane złącze kart pamięci SDXC. Funkcja szyfrowania dysków, zapewnienie ochrony antywirusowejCzas pracy na baterii: minimum 8 godzin aktywnej pracy. Gniazdo USB. Czujnik oświetlenia zewnętrznego. Zintegrowane urządzenie typu „Touchpad”, umożliwiające sterowanie kursorem, przewijanie ekranu oraz obsługa multi dotyku umożliwiającego stosowanie „gestów” (pomniejszanie, zwiększanie). Interfejs sieci bezprzewodowej WiFi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC Masa nie więcej niż 2,5kg. Dostarczony sprzęt musi obsługiwać: strony www w sieci Internet zgodność z HTML5, obsługa dokumentów wytworzonych w pakiecie Microsoft Office łącznie z edycją tych dokumentów i zapisem w formacie obsługiwanym później przez Microsoft Office. Dostarczony sprzęt musi mieć zainstalowane oprogramowanie do przeglądania badań obrazowych oraz zapewnioną przez dostawcę integrację z systemem PACS, RIS: AGFA, HIS: Eskulap, Konsultant - IT | Tak, podać |  | - | - |
| 61 | Diagnostyczny monitor medyczny – spełniający wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia obowiązującego na dzień przed terminem składania ofert, spełniający poniższe wymagania: przekątna: min. 30.4” rozdzielczość: min. 2560 x 1600 pikseli, konfigurowalna do 2 x 2MP (1280 x 1600 pikseli) lub 2 x 2MP (1200 x 1600 pikseli) rozmiar plamki: min. 0.256 mm wyświetlanie obrazów medycznych w jakości diagnostycznej: w kolorach i odcieniach szarości kodowanie: min. 30 bitów kąt widzenia: min. 178 st. (pion, poziom) dopasowanie podświetlenia do oświetlenia pokoju opisowego, z możliwością wyboru pokoju opisowego wbudowany kalibrator z funkcją automatycznej kalibracji, możliwość aktywacji kalibracji z menu OSD oraz z użyciem dedykowanego oprogramowania jasność maksymalna: 1050 cd/m² (jasność do kalibracji DICOM: min. 600 cd/m²) czas reakcji matrycy (white-black): 18 ms maksymalny pobór mocy: 75W monitor w klasie urządzeń medycznych: IIb | Tak, podać model |  | - | - |
| 62 | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | Tak | - | - | - |
| 63 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak | - | - | - |
| 64 | Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego dowolnego badania dostępnego w ramach serwera aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji. Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, czasowych lub w innym elastycznym planie subskrypcyjnym. Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań CT/MR, min. 3 aplikacje. | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwy aplikacji | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 65 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak | - | - | - |
| 66 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive Basic Print Retrieve Storage - commitment | Tak | - | - | - |
| 67 | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG | Tak | - | - | - |
| 68 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | - | - | - |
| 69 | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak | - | - | - |
| 70 | Prezentacje Cine | Tak | - | - | - |
| 71 | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak | - | - | - |
| 72 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak | - | - | - |
| 73 | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów/ortopedów automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii. | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 74 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja inna niż modyfikacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 75 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 76 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | Tak | - | - | - |
| 77 | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 78 | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak | - | - | - |
| 79 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT | Tak | - | - | - |
| 80 | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 81 | Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 82 | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 83 | Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej | Tak | - | - | - |
| 84 | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 40 - 190keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 85 | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii , na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę aplikacji | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 86 | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji. wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę funkcjonalności | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 87 | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak | - | - | - |
| 88 | Raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, zapis w RIS/PACS. Raporty zawierające pomiary, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 89 | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, wyznaczanie stenozy, pomiar średnicy i obwodu naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 90 | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary oraz zdjęcia, do automatycznego planowania i wypełniania formularzy do zamówienia stentów jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 91 | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, ukrywanie jelita cienkiego, wyświetlanie odległości od odbytnicy. jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 92 | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych realizujące: automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI, Lung-RADS jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 93 | Kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D, pomiędzy badaniem bieżącym a poprzednim (Trending), tj np.: zmiana wyświetlona na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do badania poprzedniego, na żółto: bez zmian, na czerwono: powiększenie zmiany jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 94 | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany. Możliwość korekty i edycji konturów wyodrębnionych zmian. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 95 | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 96 | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 97 | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. | Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę aplikacji | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 98 | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami, realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. | Tak/Nie Jeśli tak, podać nazwę aplikacji | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 99 | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca: ocenę kostną z możliwością obracania żeber, rozwinięcie struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 100 | Oprogramowanie, wykorzystujące natywne badanie klatki piersiowej, do oceny klinicznej i monitorowania terapii chorób płuc, w tym przewlekłych chorób płuc (COPD). Możliwość: automatycznej segmentacji płuc ze szczegółową ocena w 3D dróg powietrznych, automatyczna segmentacja z kodowaniem kolorem, tchawicy i oskrzeli, pomiar grubości ściany i światła dróg powietrznych, automatyczna wizualizacja w kolorze obszarów płuc o gęstości mniejszej od zdefiniowanego przez użytkownika progu jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak | - | - | - |
| 101 | Aplikacja wspomagająca ocenę badań płuc CT realizująca: bezpośredni dostęp do podobnych przypadków referencyjnych, z uwzględnieniem na śródmiąższowe choroby płuc, w tym najnowszych przypadków Covid-19. Wymagany stały dostęp do Internetu. Wsparcie diagnostyczne z użyciem technologii AI. funkcjonalność oparta o internetową bazę danych przypadków. Licencja w okresie 36 miesięcy | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę | - | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| PROGRAM DO OCENY ZMIAN ONKOLOGICZNYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUC ORAZ COVID-19 |
| 102 | System wspomagania diagnozy obrazów radiologicznych CT zrealizowany jako oprogramowanie do automatycznego przetwarzania końcowego obrazów CT, wspomagane sztuczną inteligencją, które umożliwia ilościową i jakościową analizę uzyskanych wcześniej obrazów tomograficznych w formacie DICOM. | Tak, opisać |  | - | - |
| 103 | Z jednej pojedynczej serii wejściowej następuje w aplikacji automatyczne przetwarzanie obrazów obejmujące następujące etapy dla różnych typów wyników: Automatyczne wyszukiwanie zmian w płucach (np. guzki) płaty płuca są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji (AI). algorytmy wykrywają podejrzane struktury wewnątrz struktur anatomicznych i wyodrębniają je z otoczenia. W uzyskanych konturach określane są następujące parametry: Maksymalna średnica w kierunku osiowym (Max. 2D ∅ (Maks. średnica w 2D), oś długa) Maksymalna średnica w kierunku osiowym (oś krótka) Wartość średnia osi długiej i krótkiej (Mean. 2D ∅ (Średnia średnica w 2D)) Maksymalna średnica (Max. 3D ∅ (Maks. średnica w 3D)) Parametr Volume (Objętość) spostrzeżenia Automatyczna analiza miąższu płuc (m.in. wolumetria) oba płuca i płaty płuc są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji. Wynikowe kontury są wyświetlane jako nakładka graficzna. dla obu płuc i każdego płata rozszerzenie algorytm zlicza woksele obrazu o wartościach niższych niż -950 HU i oblicza odsetki tych wokseli względem łącznej liczby wokseli. wszystkie wyniki segmentacji są przypisywane do określonego zakresu. Domyślnie zdefiniowane są cztery zakresy bazujące na wartości niskiego tłumienia (LAV — Low Attenuation Value). Można zmodyfikować etykiety i progi. Automatyczna analiza gęstości płuc i wyszukiwanie ognisk zapalnych (np. dla oceny badań Covid-19, zapalenia płuc) oba płuca i płaty płuc są automatycznie segmentowane przez algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji. Wynikowe kontury są wyświetlane jako nakładka graficzna. algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji segmentuje regiony nieprzezroczystości wewnątrz płuca. Aplikacja zlicza woksele obrazu w regionach nieprzezroczystości i oblicza procent tych wokseli względem łącznej liczby wokseli na płat, płuco oraz łącznie. wszystkie wyniki segmentacji nieprzezroczystości są przypisywane do określonego zakresu. W zależności od względnej objętości nieprzezroczystości w odniesieniu do objętości płata płuca zdefiniowanych jest pięć zakresów (ocena nieprzezroczystości od 0 do 4). W przypadku obu płuc sumowane są oceny nieprzezroczystości dla każdego z ich płatów. Ponadto łączne oceny dla obu płuc — oceny dla lewego i prawego płuca — są sumowane do oceny nieprzezroczystości wynoszącej od 0 do 20. Ponadto regiony o wysokiej nieprzezroczystości (≥ -200 HU) w regionach nieprzezroczystości są opcjonalnie podświetlone. Automatyczna analiza zwapnień serca i tętnic wieńcowych aplikacja segmentuje serce, korzystając z algorytmu opartego na sztucznej inteligencji, i mierzy jego objętość. algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji automatycznie wykrywa struktury z wysokimi wartościami Hounsfielda, które odpowiadają uwapnionej blaszce miażdżycowej. Oprogramowanie oblicza objętości pojedynczych struktur, sumuje je i przypisuje do kategorii. zdefiniowane są zakresy domyślne. Można zmodyfikować etykiety i progi. segmentacja serca i wykrywanie wapnia działa tylko względem zestawów danych bez środka kontrastowego. Automatyczna analiza aorty oprogramowanie segmentuje aortę i wyznacza jej linię środkową. algorytm segmentacji oparty na sztucznej inteligencji wykrywa anatomiczne punkty charakterystyczne zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA — American Heart Association). następnie obliczane są przekrojowe obrazy MPR, zorientowane ortogonalnie do linii środkowej w punktach charakterystycznych. W rezultacie obliczane są maksymalne średnice aorty, wyświetlane następnie w tabeli wyników. Wyniki są oznaczone kolorami w przypadku przekroczenia predefiniowanych progów. zdefiniowane są zakresy domyślne. Można zmodyfikować etykiety i progi. Automatyczne przetwarzanie obrazów kręgosłupa w trakcie segmentacji algorytm tworzy maskę binarną każdego kręgu. algorytm identyfikuje kręgi widoczne na obrazach TK i oznacza je etykietami. Etykiety te są dodawane do serii obrazów jako adnotacje. na podstawie maski trzonu każdego z kręgów algorytm mierzy i wyświetla następujące wartości: wysokość w pozycji przedniej wysokość w pozycji przyśrodkowej wysokość w pozycji tylnej średnią liczbę jednostek Hounsfielda w części wewnętrznej. mierzona jest wysokość każdego kręgu w pozycji przedniej, przyśrodkowej i tylnej, a następnie wysokości te są porównywane z wysokościami sąsiadujących kręgów. | Tak, opisać |  | - | - |
| 104 | Oprogramowanie realizuje automatyczną analizę i przetwarzanie obrazów DICOM udostępnianych przez system tomografii komputerowej spełniających kryteria: skan akceptowane są tylko dane z systemów tomografii komputerowej. pacjent musi mieć ukończone 22 lata. pochylenie gantry jest niedozwolone. rekonstrukcja obrazy muszą być rekonstruowane w orientacji osiowej. maksymalna grubość warstwy wynosi 3 mm. seria musi zawierać przynajmniej 3 obrazy. Przerwy są niedopuszczalne. topogramy nie są akceptowane. obraz musi mieć rozmiar 512 x 512 pikseli. format obrazu wymagana orientacja pacjenta na obrazie: 1\0\0\0\1\0). obraz musi być typu ORIGINAL (ORYGINALNY), PRIMARY (PIERWOTNY) lub AXIAL (OSIOWY). wymagana jest interpretacja fotometryczna MONOCHROME2. każdy woksel obrazu musi być zapisany w 16 bitach (1 próbka na piksel). maksymalna wartość Rescale slope (Ponownie oblicz nachylenie) mniejsze równe niż 5 format obrazu musi być nieskompresowany lub skompresowany metodą bezstratną. oprogramowanie zostało zwalidowane do pracy z danymi z systemów firmy Siemens Healthineers (filtrowana rekonstrukcja metodą projekcji wstecznej i rekonstrukcja iteracyjna), GE Healthcare (filtrowana rekonstrukcja metodą projekcji wstecznej) i Philips (filtrowana rekonstrukcja metodą projekcji wstecznej) lub podobnych. aplikacja wymaga stałego dostępu do Internetu i dostępu do chmurowej platformy obliczeniowej | Tak, opisać |  | - | - |
| 105 | Aplikacja zapewnia bezpieczne środowisko umożliwiające natychmiastowe i łatwe udostępnianie obrazów, na przykład w celu łatwego udostępniania danych DICOM w obrębie instytucji i poza nią. Umożliwia tworzenie własnych dyskusji w celu współpracy i pogłębiania wiedzy na temat konkretnego przypadku. Można też szukać drugiej opinii, uczestniczyć w projektach badawczych lub wymieniać się doświadczeniami z lekarzami z innych placówek. Licencja na min. 1,5TB na rok. | Tak, opisać |  | - | - |
| 106 | Integracja oprogramowania z oferowanym aparatem CT oraz systemami Zamawiającego: SOMATOM Perspective SN78207 syngo.via Siemens SN 222816, PACS AGFA w zakresie automatycznego wysyłania zdefiniowanej serii do aplikacji po zakończeniu badania CT oraz automatycznego przesyłanie wyników analizy i odbiór zdjęć i wyników. | Tak, podać |  | - | - |
| 107 | Instalacja oprogramowania na platformie sprzętowej posiadanej przez Zamawiającego (Windows Serwer 2016 Standard) lub dostawa dedykowanej platformy sprzętowej o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak, podać |  | - | - |
| 108 | Licencja oprogramowania na min.10 000 badań rocznie ( min. 30 000 na trzy lata) ważna na okres trzech lat | Tak, |  | - | - |
| 109 | Okres gwarancji na oprogramowanie do oceny zmian onkologicznych w kierunku wykrywania raka płuca i COVID-19 36 miesięcy lub wyczerpanie pakietu badań (co nastąpi pierwsze) | Tak, |  | - | - |
| 110 | Gwarancja serwisowa na oprogramowanie do oceny zmian onkologicznych w kierunku wykrywania raka płuca i COVID-19 rozumiany jako zapewnienie prawidłowego działania oferowanego rozwiązania i świadczenie usług serwisowych w okresie 36 miesięcy | Tak, |  | - | - |
| 111 | Wsparcie techniczne, aplikacyjne dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Po godzinie 17:00 zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do dalszej realizacji kolejnego dnia pracy | Tak, |  | - | - |
| 112 | Proaktywne monitorowanie oprogramowania, regularne aktualizacje: SW Updates (hotfixes), SW Upgrades (versions) | Tak, |  | - | - |
| 113 | Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia zdalną diagnostykę oprogramowania. | Tak, |  | - | - |
| 114 | Świadczenie usług serwisowych przez lokalne centrum serwisowe oraz centralne centrum serwisowe. Zgłoszenia realizowane poprzez infolinię, fax, email, platformę WEB dostępną z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej (IOS, Android). Zgłoszenia można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. | Tak, |  | - | - |
| 115 | Oprogramowanie do automatycznej diagnozy płuc zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa. | Tak, podać |  | - | - |
| OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DAWKI PROMIENIOWANIA ORAZ ZARZĄDZANIA PROTOKOŁAMI |
| 116 | Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie EURATOM/2013/59, RMZ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Oprogramowanie umożliwia: odczyt wieku, wagi, płci, wzrostu pacjenta, filtracja/segregacja zależnie od płci, wzrostu, wagi oraz wieku dodanie/edycji komentarza w przypadku przekroczenia dawki, eksport komentarza w zestawieniu zbiorczym szacowanie dawek na każda projekcję, serię analizę krajowych poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z obowiązującym prawem, mapowanie protokołu/procedury zgodnie z RadLex w celu przygotowania zbiorczych raportów dla KCORwOZ zgodnie z przepisami art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941), poprawę wydajności w zakresie protokołów CT i wykorzystywanie ich do optymalizacji procesów jakościowych i monitorowania dawki, parametry protokołów są wizualizowane dla łatwego przeglądu i śledzenia sprawdzenie, które protokoły CT uległy zmianie z upływem czasu, oraz identyfikowanie i komentowania zmian parametrów, w celu wykrycia niespójności w nazewnictwie i parametryzacji, komentowanie protokołów w celu zapisania racjonalnych zmian, informacji dotyczących walidacji lub decyzji o ich udostępnieniu, jak również w celach jakościowych i monitorowania dawki ze szczególnym uwzględnieniem progów referencyjnych, funkcjonalność polegającą na pobraniu drzew protokołu lub plików protokołu do aplikacji, wpisanie i analizę lokalnych poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z wymaganiami placówki. analiza czasu trwania badań oraz analiza badań z filtracją „z” i „bez” środka kontrastowego dla CT. analiza dawek z podziałem na operatora/technika analiza dawki dotyczy oferowanego systemu CT. Odczyt parametrów dawek z DICOM Radiation Dose Structured Report zdalna diagnostyka, zdalna aktualizacja oprogramowania min. 2-4 razy w roku interfejs oprogramowania w języku polskim instalacja oprogramowania na dedykowanej przez producenta platformie sprzętowej | Tak, podać |  | - | - |
| 117 | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak | - | - | - |
| 118 | Oprogramowanie do analizy dawki obejmuje dostarczany tomograf oraz posiadany przez Zamawiającego tomograf SOMATOM Perspective SN78207 | Tak | - | - | - |
| 119 | Okres gwarancji na oprogramowanie 36 miesięcy | Tak | - | - | - |
| 120 | Gwarancja serwisowa rozumiana jako zapewnienie prawidłowego działania oferowanego rozwiązania i świadczenie usług serwisowych w okresie trwania gwarancji | Tak | - | - | - |
| 121 | Wsparcie techniczne, aplikacyjne dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Po godzinie 17:00 zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do dalszej realizacji kolejnego dnia pracy | Tak | - | - | - |
| 122 | Proaktywne monitorowanie oprogramowania, regularne aktualizacje: SW Updates (hotfixes), SW Upgrades (versions) | Tak | - | - | - |
| 123 | Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia zdalną diagnostykę oprogramowania. | Tak | - | - | - |
| 124 | Świadczenie usług serwisowych przez lokalne centrum serwisowe oraz centralne centrum serwisowe. Zgłoszenia realizowane poprzez infolinię, fax, email, platformę WEB dostępną z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej (IOS, Android). Zgłoszenia można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. | Tak | - | - | - |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 125 | Zestaw fantomów PMMA (fantom wodny, fantom grubości warstwy ze znacznikami referencyjnymi, fantom drutowy, fantom do kontroli wyrównania, fantom niskokontrastowy) wraz z oprogramowaniem uchwytami montażowymi do umieszczenia ww. fantomów w stole w celu wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązującym na dzień przed terminem składania ofert. Oprogramowanie do codziennej kontroli jakości tomografu komputerowego wraz z możliwością archiwizowania wyników testów m.in. w plikach w formacie minimum pdf, xml, xls. Zainstalowanie obrazu testowego na monitorze tomografu. Szkolenie z wykonywania testów dla co najmniej 2 osób. | Tak | - | - | - |
| SZKOLENIA |
| 126 | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | Tak | - | - | - |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 127 | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 36 miesięcy. Gwarancja na lampę RTG bez limitu skanów – minimum 60 miesięcy. | Tak | - | - | - |
| 128 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak | - | - | - |
| 129 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak | - | - | - |
| 130 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak | - | - | - |
| 131 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak | - | - | - |
| 132 | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego i VPN zapewnionego przez Zamawiającego | Tak | - | - | - |
| 133 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego aparatu zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. Wykonywanie testów specjalistycznych w okresie trwania gwarancji zgodnie z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących przepisach. | Tak | - | - | - |
| 134 | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | Tak | - | - | - |
| 135 | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | Tak | - | - | - |
| 136 | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak | - | - | - |
| 137 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). Ostatni przegląd techniczny w okresie gwarancji zostanie wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego. | Tak | - | - | - |
| 138 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  | - | - |
| 139 | Utylizacja posiadanego przez Zamawiającego niesprawnego aparatu TK potwierdzona dokumentami zgodnie z obowiązującym prawnie protokołem utylizacji | Tak | - | - | - |
| 140 | Kompleksowa adaptacja pomieszczeń ( pomieszczenie badań TK, sterownia TK ), niezbędna do zgodnego z obowiązującym prawem uruchomienia pracowni TK | Tak | - | - | - |
| 141 | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej) | Tak/Nie | - | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |