Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 –Cyfrowy tester wysokości białka jaj

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna wysokość pomiaru:1” lub 25 mm Maksymalny błąd mikrometru:0,0002” Rozdzielczość: 0,0005”/0,01 mm Zasilanie: 1 bateria litowa typu CR2032 W zestawie: dźwignia podnosząca Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście Certyfikat CE lub równoważny |  | 1 zestaw |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent*: ………………………………………… Model*: ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Część 2:  Zestaw do elektrochirurgii – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Funkcje: - cięcie (czyste, z koagulacją brzegów – 3 typy), - koagulacja (kontaktowa, spray), - pęseta bipolarna – koagulacja, - cięcie – za pomocą pęsety bipolarnej 2. Końcówka do cięcia i koagulacji z dwoma przyciskami, 3. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, 4. REM system - monitorowanie rozmiaru obszaru kontaktu między pacjentem a elektrodą: - gdy rozmiar kontaktu jest nieodpowiedni, automatycznie blokuje działanie, aby zminimalizować ryzyko poparzenia, 5. Cięcie: 400W/200Ω 6. Cięcie z koagulacją (I, II, III): 250, 200, 150W/200Ω 7. Koagulacja kontaktowa: 120W/200Ω, 8. Koagulacja sprayowa: 100W/200Ω 9. Pęseta bipolarna koagulacja (standard, auto, obciążenie): 100, 100, 80W/200Ω 10: Pęseta bipolarna: cięcie, cięcie z koagulacją - Dwie końcówki do VESSEL SEALING: prosta, zakrzywiona - Wyposażenie: - końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, - końcówka monopolarna, - silikonowa płytka pod pacjenta, - pedał nożny podwójny, - pedał nożny pojedynczy, - 5 końcówek do pracy, - jednorazowa płytka pacjenta, - kabel do płytki, - pęseta bipolarna, - kabel pęsety bipolarnej, - uziemienie - Ustawienie parametrów na dotykowym panelu przednim urządzenia: - pamięć ustawień, różne dźwięki opcji |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent*: ………………………………………… Model*: ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |