Szp/FZ – 18/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 08.06.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”

INFORMACJA NR 13

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 07-05-2021r. godz. 9:00 na dzień 
18-06-2021r. na godzinę 10:00. Godzina otwarcia ofert ulega przesunięciu z godz. 10:00 na godz. 11:00.

Pytanie nr 1 dotyczy zadanie nr 1 – pozycja nr 3

Czy w ramach doprecyzowania opublikowanych parametrów  kolumny anestezjologicznej Zamawiający dopuszcza ofertowanie rozwiązania kolumny  opisanej w tabeli poniżej:

|  | Medyczna jednostka zasilająca wyprodukowana nie później jak 2021r. |
| --- | --- |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nowa, nie dopuszcza się urządzeń używanych i poprezentacyjnych. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE z notyfikacją (załączyć certyfikat CE potwierdzający EN ISO 11197, deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC z późniejszymi zmianami). |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych - Kopia Certyfikatu CE, Deklaracja Zgodności CE wydana przez Producenta. Zgłoszenie / Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |
|  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zasilenie aparatury anestezjologicznej. |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. |
|  | Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie 60 cm. |
|  | Zmiana wysokości głowicy zasilającej w zakresie 60 cm w czasie 10 sec. |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |
|  | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne 2 przegubów. |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). |
|  | Pozioma konsola wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 długości 180mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na jej bocznych ścianach. Szyny medyczne umieszczone jedna na lewej a druga na prawej ścianie. Nośność każdej z szyn 5 kg. |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. podtlenek azotu – 1 szt. próżnia – 2 szt. b) odciąg gazów poanestetycznych – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |
|  | Punkt poboru odciągu gazów poanestetycznych AGSS zainstalowany na dolnej ścianie konsoli. |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na tych samych ściankach głowicy zasilającej co gniazda gazowe. |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2 metry |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 80 kg |
|  | Wyposażenie kolumny: pozioma szyna montażowa – 2 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. mocowanie drążka – 1 szt. |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h |

Zastosowanie kolumny anestezjologicznej z zasilającą głowicą poziomą zamocowaną na ramieniu uchylnym z systemem windowym o bardzo szybkim parametrze zmiany wysokości 60 cm w czasie 10 sec znacząco wpływa na sprawność operatywną zespołu, szybką i niezawodna zmianę lokalizacji kolumny dla wymagających sytuacji w czasie zabiegów w sali hybrydowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 6 pkt D15

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z odpowiedziami z dnia 14-go oraz 24 maja 2021r. Zamawiający uzna za spełnienie wskazanego wymogu w przypadku zaoferowania dwóch dodatkowych materacy do podgrzewania pacjentów przeziernych dla promieniowania RTG, z czego:
• jeden będzie umożliwiał podgrzewanie pacjentów dorosłych oraz dzieci
• drugi będzie umożliwiał podgrzewanie noworodków i ze względu na wielkość ciała noworodka i jego pozycję na stole podczas procedury będzie dopasowany do ciała noworodka.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapisy w pkt D15 tj.:

Było:

| 15 | Wyposażenie stołu min: - materac, - dodatkowy przezierny materac umożliwiający podgrzewanie dorosłych i dzieci i noworodków, wykonany pod kształt stołu, z atestem RTG, - dodatkowy przezierny materac umożliwiający podgrzewanie noworodków, wykonany pod kształt stołu, z atestem RTG, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania. | TAK. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jest:

| 15 | Wyposażenie stołu m.in.: - materac - dodatkowy przezierny materac umożliwiający podgrzewanie dorosłych i dzieci i noworodków, wykonany pod kształt stołu, z atestem RTG, - dodatkowy przezierny materac umożliwiający podgrzewanie noworodków, wykonany pod kształt stołu, z atestem RTG, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania. | TAK. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 3 dotyczy punktu B14 Załącznika nr 6 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z obecnością dwóch pozycjonerów angiografu, Zamawiający przyzna równoważną liczbę punktów za zaoferowanie „systemu antykolizyjnego pozwalający na zabezpieczenie pacjenta przed kolizją detektora z ramieniem pacjenta w odwiedzeniu właściwym dla dostępu promieniowego” dostępnego dla pozycjonera dodatkowego (płaszczyzny B).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje  zapisy Załącznika nr 6 poprzez dodanie dodatkowego pkt. C27 tj.:

| 27 | System antykolizyjny pozwalający na zabezpieczenie pacjenta przed kolizją detektora z ramieniem pacjenta w odwiedzeniu właściwym dla dostępu promieniowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 4 dotyczy punktu I5 Załącznika nr 6 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wymóg zaoferowania dodatkowego „monitora powielający obraz z monitora podstawowego o przekątnej 55” zawieszony po przeciwległej stronie stołu zabiegowego na ramieniu ruchomym zamontowanym do sufitu” Zamawiający rozumie dostarczenie  „wielkoformatowego diagnostyczny monitor (TFT/LCD) o przekątnej min 55” w sali zabiegowej” spełniającego wymogi stawiane medycznym monitorom diagnostycznym, tj. identycznego jak monitor opisany w pkt I1.

Odpowiedź: Zamawiający uszczegóławia zapisy w pkt I5 poprzez doprecyzowanie, iż oczekuje zaoferowania monitora powielającego obraz z monitora podstawowego jako „wielkoformatowego diagnostycznego monitora (TFT/LCD” tj.:

| 5. | Dodatkowy monitor wielkoformatowy diagnostyczny monitor (TFT/LCD) powielający obraz z monitora podstawowego o przekątnej min. 55” zawieszony po przeciwległej stronie stołu zabiegowego na ramieniu ruchomym zamontowanym do sufitu. | TAK |  | 55” – 0 pkt ≥ 56” – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 5 dotyczy punktu F5a Załącznika nr 6 do SWZ

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż wprowadził rozbieżną punktację dla dwóch identycznych wymogów w zestawieniu minimalnych parametrów. Maksymalna moc najmniejszego ogniska lampy dla płaszczyzny B w punkcie F13a jest oceniana w zakresie 0-3 pkt. natomiast Maksymalna moc najmniejszego ogniska lampy dla płaszczyzny A w punkcie F5a jest już oceniana w zakresie 0-10 pkt, co naszym zdaniem jest oceną nieproporcjonalnie wysoką. Dlatego wnioskujemy o zrównanie zakresu oceny w punktach F5a i F13a:

| 5a | Maksymalna moc najmniejszego ogniska lampy dla płaszczyzny A/B nie mniejsza niż 20 kW | TAK, podać |  | Moc = 20 kW - 0 pkt, Moc max - 3 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający ujednolica rozbieżności w punktacji tj.

Było:

| 5a | Maksymalna moc najmniejszego ogniska lampy dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 20 kW | TAK, podać |  | Moc = 20 kW - 0 pkt, Moc max - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jest:

| 5a | Maksymalna moc najmniejszego ogniska lampy dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 20 kW | TAK, podać |  | Moc = 20 kW - 0 pkt, Moc max - 3 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający ujednolica zapisy w zakresie Rozdziału XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert w SWZ i Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy w zakresie oferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi tj.

Było w SWZ:

| Lp. | Kryteria | Waga (znaczenie) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi dotyczących dostarczonego Urządzenia ponad termin ustawowy (nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 m-cy) | 20% |
| 3 | Ocena techniczna (jakość) | 20% |
|  | OGÓŁEM: | 100 |

Kryterium nr 2 – Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi Urządzenia ponad termin ustawowy (OGR)

OGR bad. oferty   (liczba miesięcy)

OGR= ---------------------------------x 20 % x 100

OGR max  (liczba miesięcy)

gdzie:

OGR – przedłużony okres gwarancji

OGR max – najdłuższy zaoferowany okres przedłużenia gwarancji do czasu rękojmi spośród ofert nie odrzuconych

OGR bad. oferty  – zaoferowany okres przedłużenia gwarancji do czasu rękojmi w ofercie badanej

Jest w SWZ:

| Lp. | Kryteria | Waga (znaczenie) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi dotyczących dostarczonego Urządzenia ponad termin ustawowy (nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 m-cy) | 20% |
| 3 | Ocena techniczna (jakość) | 20% |
|  | OGÓŁEM: | 100 |

Kryterium nr 2 – Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi Urządzenia ponad termin ustawowy (OGR)

OGR bad. oferty   (liczba miesięcy)

OGR= ---------------------------------x 20 % x 100

OGR max  (liczba miesięcy)

gdzie:

OGR – przedłużony okres gwarancji

OGR max – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

OGR bad. oferty  – oferowany okres gwarancji ocenianej oferty

Zamawiający aktualizuje max liczbę punktów możliwą do uzyskania w kryterium nr 3 – jakość techniczna tj. z 338 pkt na 333.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.