- AE/ZP-27-26/22	                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 4.2

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych rejestratorów ciśnienia krwi systemem Holtera 7 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Rejestrator holterowski ciśnienia krwi 7 szt. fabrycznie nowy ##### rok produkcji 2021. | TAK |  |
| Parametry programu analizującego |  |  |  |
|  | Program w języku polskim do analizy zapisów wartości ciśnienia krwi wykonanych metodą holtera za pomocą dostarczonych rejestratorów. | TAK |  |
|  | Obliczanie średnich wartości zmierzonych ciśnień w każdym okresie pomiarowym. | TAK |  |
|  | Wykres trendów ciśnienia (skurczowe i rozkurczowe) i pulsu z możliwością wyboru filtru: dzień, noc, całość. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji tabeli ciśnień-wykluczanie nieprawidłowych pomiarów. | TAK |  |
|  | Analiza statystyczna wyników badania, korelacja, histogramy. | TAK |  |
|  | Funkcja konfiguracji zawartości raportu końcowego. | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania informacji o zażywanych lekach. | TAK |  |
|  | Drukowanie raportu z przeprowadzonego badania i z jego analizy. | TAK |  |
| Parametry rejestratora |  |  |  |
|  | Czas zapisu minimum 24 godziny | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie | TAK |  |
|  | Mierzone wartości: ciśnienie skurczowe (SYS), ciśnienie rozkurczowe (DIA) i średnie. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia krwi minimum od 10mmHg do 270mmHg | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1mmHg | TAK |  |
|  | Podziału doby na minimum 2 okresy pomiarowe, programowany początek i koniec każdego okresu. | TAK |  |
|  | Interwały pomiarowe w zakresie minimum od co 15 minut do co 120 minut | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 7 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ochrona pacjenta przed nadmiernym ciśnieniem podczas pompowania. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia krwi w nie gorsza niż +/- 3mmHG% | TAK |  |
|  | Połączenie i transmisja danych do komputera, kabel USB. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych 2 szt. (rozmiar od 25 do 35 cm 1 szt. oraz od 33 do 37cm 1 szt) do każdego rejestratora. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Dostarczone rejestratory ciśnienia i oprogramowanie mają być ze sobą kompatybilne i mają ze sobą współpracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość -10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.