| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat RTG z ramieniem C - szt. 1 (poz. 12) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego 10%. | Tak, podać |  |  |
|  | Moc generatora min. 2,4 kW max. 2,5 kW | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. Wartość minimalna – 0 pkt. |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. | Tak, podać |  |  |
|  | Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥ 12 mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | Tak, podać |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak, podać |  |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA | Tak, podać |  |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40 kV - 110 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii. | Tak, podać |  |  |
|  | Skopia wysokopulsacyjna lub skopia pulsacyjna max. do 8 pulsów/s i skopia ciągła | Tak, podać |  | Skopia pulsacyjna – max. 8 pulsów/s oraz skopia ciągła – 5 pkt. Skopia wysokopulsacyjna – 0 pkt. |
|  | Przycisk dedykowany oraz oznaczony symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa X-Ray | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa | Tak, podać |  | Lampa dwuogniskowa – 5 pkt. Lampa jednoogniskowa – 0 pkt. |
|  | Totalna filtracja min. 5,0 mm Al. | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU. | Tak, podać |  |  |
|  | Kolimator typu IRIS. | Tak, podać |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją. | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek z Ramieniem C | Tak, podać |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C max. 320 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 66 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wolna przestrzeń: min. 78 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Odległość SID min. 100 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm | Tak, podać |  | > 44 cm – 5 pkt. = 44 cm – 0 pkt. |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20° | Tak, podać |  | > 20 – 5 pkt. = 20 – 0 pkt. |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 150° | Tak, podać |  |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | Tak, podać |  |  |
|  | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | Tak, podać |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny. | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji (ustawienie lampa na górze) | Tak, podać |  |  |
|  | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowy detektor obrazu | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość detektora > 20 cm x 20 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 72% | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora CMOS min. 1400 x 1400 | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiar obudowy detektora max. 3 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor i tor wizyjny na jednym wózku | Tak, podać |  |  |
|  | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C | Tak, podać |  |  |
|  | Monitory 2 x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 pikseli x 1024 pikseli lub monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840 pikseli x 2160 pikseli Kontrast ≥ 1000:1 luminacja ≥ 600cd/m2 | Tak, podać |  | Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840 pikseli x 2160 pikseli – 5 pkt. Monitory 2 x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 pikseli x 1024 pikseli – 0 pkt. |
|  | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt widzenia (obrazu min. 176°) | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 pikseli x 1024 pikseli, 32 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze | Tak, podać |  |  |
|  | ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 | Tak, podać |  |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak, podać |  |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640 x 480 lub dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280 x 800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live | Tak, podać |  | Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280 x 800 – 5 pkt Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640 x 480 – 0 pkt |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Tak, podać |  |  |
|  | Celownik laserowy na detektorze cyfrowym | Tak, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny | Tak, podać |  |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu. | Tak, podać |  |  |
|  | Dwuczęściowe i dwustronne fartuchy ochronne RTG wykonane z ultra lekkiego materiału kompozytowego z domieszką ołowiu (materiał truelite), ochrona min. 0.35 mmPb ( kamizelka r. S,M,L oraz XL; spódnica r. S, M, L oraz XL, ochrona tarczycy, okulary) – 4 kpl. | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane dla zabiegów chirurgicznych | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 14 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie (2 dni, na koszt wykonawcy) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzenia : Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

……………………………………………………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy