## Serwety, fartuchy
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna o wymiarach 75X90cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Przylepiec na dłuższym boku serwety. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 | szt. | 3120
2 | Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna o wymiarach 150x240cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Przylepiec na dłuższym boku serwety. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 | szt. | 300
3 | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 75x90cm z otworem przylepnym 7cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 120 | szt. | 2000
4 | Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 200 |  |  |  |  | TAK
5 | Serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Chłonność serwety 350%. | szt. | 300
6 | Osłona na kończynę o wymiarach 30x80cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m2. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu. Chłonność materiału osłony: 350 %. odporność na przenikanie cieczy cmH2O 188 | szt. | 200
7 | Taśma samoprzylepna typu rzep (velcro) o wymiarach 2x22cm, składająca się z dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie. | szt. | 1800 |  |  |  |  | TAK
8 | Torebka na płyny 1 częściowa 30x40cm, ze sztywnikiem wykonana z transparentnej folii PE, gramatura 65g/m2 | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
9 | Torebka na płyny 1 częściowa 50x60cm, ze sztywnikiem wykonana z transparentnej folii PE, gramatura 65g/m2 | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
10 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. W Kolorze zielonym i niebieskim, niejałowy. | szt. | 10000 |  |  |  |  | TAK
11 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | szt. | 8000 |  |  |  |  | TAK
12 | Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Kolor: zielony lub niebieski | szt. | 8000 |  |  |  |  | TAK
13 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). | szt. | 12000 |  |  |  |  | TAK
14 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. | para | 200
15 | Fartuch z włókniny polipropylenowej dostępny w wersji z manietem oraz gumką (zależnie od potrzeb), wiązany na troki w talii oraz na szyi min. 25g/m2 | szt. | 1000
16 | Serweta operacyjna 45x45cm z nitką radiacyjną sterylna a 2szt., posiadająca tasiemkę umożliwiającą bezpieczne umocowanie poza polem operacyjnym. Na opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety typu „TAG” do dokumentacji medycznej. | szt. | 480 |  |  |  |  | TAK
17 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii, wykonane z materiału wiskozowo - polipropylenowego o gramaturze 50-60g/m², nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku, kolor biały | szt. | 5000
18 | Folia operacyjna z PU, posiadająca nieodrywalne aplikatory na bokach w kolorze niebieskim, opakowanie papier-papier z graficzną instrukcją użycia na opakowaniu rozmiar 15x28cm | szt. | 250 |  |  |  |  | TAK
19 | Folia operacyjna z PU, posiadająca nieodrywalne aplikatory na bokach w kolorze niebieskim, opakowanie papier-papier z graficzną instrukcją użycia na opakowaniu rozmiar 30x28cm | szt. | 100 |  |  |  |  | TAK
20 | Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z wysokochłonnej włókniny celulozowej o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwetki: 630% | szt. | 10000 |  |  |  |  | TAK
21 | Prześcieradło nieprzemakalne 210x160 cm z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze min 25g/m2 | szt. | 12000 |  |  |  |  | TAK
22 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x 90 cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. | szt. | 120
23 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50x 60cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. | szt. | 120
24 | Podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP. Z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, z podfoliowaną, nieprzemakalną częścią spodnią. Rozmiar: 60cm x 90cm. | szt. | 140
25 | Folia operacyjna antybakteryjna rozmiar całkowity 20x25cm , rozmiar przylepny 20x15cm Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jony srebra, co zapewnia szerokie, stałe spectrum działania antybakteryjnego podczas całej procedury operacyjnej. Folia wyposażona w znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki transparentne. Niepalna, elastyczna folia, wysoka paroprzepuszczalność. Opakowanie podwójne: wewnętrzne – papier oraz zewnętrzne papier- folia. Wyrób medyczny klasy IIa, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Posiada badania aktywności mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM E-2180-07. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 380 |  |  |  |  | TAK
26 | Folia operacyjna antybakteryjna rozmiar całkowity 35x50cm , rozmiar przylepny 35x40cm Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jony srebra, co zapewnia szerokie, stałe spectrum działania antybakteryjnego podczas całej procedury operacyjnej. Folia wyposażona w znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki transparentne. Niepalna, elastyczna folia, wysoka paroprzepuszczalność. Opakowanie podwójne: wewnętrzne – papier oraz zewnętrzne papier- folia. Wyrób medyczny klasy IIa, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Posiada badania aktywności mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM E-2180-07. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
27 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm (+/-0,2cm), wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako produkt biobójczy. | szt. | 400 |  |  |  |  | TAK
28 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. | op. | 600 |  |  |  |  | TAK
29 | Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej zawierający: Kombinezon ochronny przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi, Typ 4b, 5b, 6b (wykonany z laminatu włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach, suwak zakryty samoprzylepną patką,); Półmaska z zaworem FFP3; Gogle ochronne; Rękawice nitrylowe bezpudrowe (powierzchnia wewnętrzna: chlorowana, rolowany mankiet, teksturowane na końcach palców, zgodne z wymaganiami normy EN 455, EN 374-2,4; odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 (typ B) zgodnie z EN 16523; zgodne z EN 420); Pokrowce na buty (wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane); Worek na odpady zakaźne, czerwony. Rozmiary zestawów M,L,XL. | komplet | 20
30 | Prześcieradła na leżankę -Podkład celulozowy w rolce 2-warstwowy, rozmiar listka 50x37cm, 135 listków na rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty | rolka | 16 |  |  |  |  | TAK
31 | Podkład papierowo foliowy, szerokość 40cm, długość 50m, perforacja co 37cm, kolor niebieski | rolka | 16 |  |  |  |  | TAK
32 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 w rozmiarze 130 x 210cm, kolor zielony | szt. | 250
33 | Poszewka na poduszkę jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 w rozmiarze 60 x 80cm, kolor zielony | szt. | 250
34 | Poszewka na kołdrę jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 w rozmiarze 160 x 210cm, kolor zielony | szt. | 250
35 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z gładkim wkładem chłonnym o gramaturze 126g/m 2 zawierający superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu wrdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200x 60), przyjazny dla skóry , pokryty hydrofilną włókniną PP o gramaturze 15 g/ m2 na calej powierzchni. Warstwa spodnia o gramaturze 70 g//m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią co umożliwia przenoszenie pacjenta o wadze do 150 kg. Chłonność 1,5l/m2. Waga podkładu ok.295g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii,w tym MRSA, E. colii (POTWIERDZONE BADANIAMI PRZEZ JEDNOSTKĘ NIEZALEŻNĄ), redukuje zapach. Kolor biały. op. 20szt. | op. | 450 |  |  |  |  | TAK
36 | Zestaw serwet uniwersalnych. Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocnienie 60x85cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm wzmocnienie 75x190. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | kpl | 400 |  |  |  |  | TAK
37 | Zestaw serwet do artroskopii: Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2: • 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | kpl | 100 |  |  |  |  | TAK
38 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m² (+/-3g/m2). Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Rozmiar: M - 1500 szt., L - 1000 szt., XL - 1500 szt. , XXL - 300 szt. | szt. | 4300 |  |  |  |  | TAK
39 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura gramatura 56 g/m² (+/-3g/m2).. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Rozmiar: M - 50 szt., L - 50 szt., XL - 50 szt., XXL - 50 szt. | szt. | 200 |  |  |  |  | TAK
40 | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. | kpl | 800 |  |  |  |  | TAK
41 | Zestaw do artroskopii kolana: 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana 1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m2, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. | kpl | 200 |  |  |  |  | TAK
42 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M i dodatkowo w centymetrach (125cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 1500 |  |  |  |  | TAK
43 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L i dodatkowo w centymetrach (135cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 1000 |  |  |  |  | TAK
44 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XL i dodatkowo w centymetrach (145cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 1500 |  |  |  |  | TAK
45 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXL i dodatkowo w centymetrach (155cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 300 |  |  |  |  | TAK
46 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M i dodatkowo w centymetrach (126cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
47 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L i dodatkowo w centymetrach (137cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
48 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XL i dodatkowo w centymetrach (147cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
49 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXL i dodatkowo w centymetrach (155cm). Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Odporność na przenikanie cieczy > 102cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho 214kPa Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa | szt. | 50 |  |  |  |  | TAK
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

## Bandaże, pieluchomajtki
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Tupfery gzowe z gazy 17 nitkowej, niesterylne , rozmiar 20x20mm pakowane a250 sztuk | op. | 100
2 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny 2,5cmx9,14m a 12 | op | 100
3 | Przylepiec przezroczysty, mikroporowaty 2,5cmx9,14m a12 | op | 150 |  |  |  |  | Tak
4 | Przylepiec tkaninowy z klejem kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku biały 2,5cmx5m a12 | op | 280
5 | Opaska dziana podtrzymująca pakowana indywidualnie 10cmx4m | szt | 4200
6 | Opaska dziana podtrzymująca pakowana indywidualnie15cmx4m | szt | 2000
7 | Opaska elastyczna tkana z zapinką uniwersalna pakowana indywidualnie | szt | 1500 |  |  |  |  | Tak
10cmx4m
8 | Opaska elastyczna tkana z zapinką uniwersalna, pakowana indywidualnie | szt | 1000
12cmx4m
9 | Opaska elastyczna tkana z zapinką uniwersalna, pakowana indywidualnie 15 cm x 4 m | szt | 1100
10 | Podkład pod gips 15cmx3m a12 | op | 50
11 | Podkład pod gips 12cmx3m a12 | op | 50
12 | Podkład pod gips 10cmx3m a12 | op | 50
13 | Podkład pod gips 20cmx3m a12 | op | 20
14 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6min) 10cmx3m pakowane po 2 sztuki | op. | 50
15 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6 min) 12cmx3m pakowane po 2 sztuki | op. | 30 |  |  |  |  | Tak
16 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6 min) 15cmx3m pakowane po 2 sztuki | op. | 30
17 | Lignina, wata celulozowa bielona 40cmx60cm w opakowaniach 5kg wyrób medyczny oznakowany znakiem CE,posiada deklarację zgodności, chłonność min 12g/g,gramatura 1 warstwy 36,5g/m2, waznosci 5 lat od daty produkcji. Zapakowana w worek foliowy. | op. | 250 |  |  |  |  | Tak
18 | Uniwersalny plaster włókninowy z opatrunkiem 1mx8cm | op. | 100
19 | Siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa, min.10m przed i 25m po rozciągnięciu, szerokość 6-8cm głowa, udo | szt. | 2
20 | Siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa, min. 10m i 25m po rozciągnięciu;szerokość min 14cm klatka piersiowa, brzuch, biodra | szt. | 1 |  |  |  |  | Tak
21 | Taśma opatrunkowa włókninowa z hypoalergicznym klejem 10mx10cm | szt. | 46
22 | Kompresy gazowe niejałowe 5 cm x 5 cm, A' 100 szt. 17 nitek; min. 12 warstw; | op. | 900
Klasa IIA reg7
23 | Kompresy gazowe niejałowe 10 cm x 10 cm A'100 szt. 17 nitek; min. 12 warstw , | op. | 900
24 | Kompresy włókninowe niejałowe 5 cm x 5 cm, 4-warstwowe, o gramaturze min.30g/m2, pakowane po 100 szt. Klasa IIA reg7 | op. | 1200 |  |  |  |  | Tak
25 | Kompresy włókninowe niejałowe 10 cm x 10 cm , 4-warstwowe, o gramaturze min.30g/m2, pakowane po 100 szt. Klasa IIA reg7 | op. | 1200
26 | Wata opatrunkowa a 500 g; 100% bawełny. Produkt musi charakteryzować się wysoką czystością mikrobiologiczną - potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium na zgodność z normą PN EN-ISO 17516:2014-11. wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności | op. | 50
27 | Gaza opatrunkowa w składce, niejałowa m.b.90cm 17 nit.100 % bawełna hydrofilowa,bielona met.bezchlorową; Klasa IIA reg7 | m.b | 7000
28 | Bandaż wysokoelastyczny wytwarzany metodą dzianą z przędzy poliamidowej (95%) oraz przedzy poliuretanowej (5%) Stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia obwodowego, przy zmianach pourazowych kończyn, klatki piersiowej oraz po zabiegach operacyjnych. Pozwala na stopniowanie ucisku i wielokrotne stosowanie. Rozciągliwość - 100%. Opakowanie - 1 sztuka wyrobu wraz z zapięciem zapakowana w kartonik z nadrukiem. ROZMIARY, 12cm x 3m długość w stanie swobodnym, (w stanie rozciągniętym 6m) | 1 szt. | 15 |  |  |  |  | Tak
29 | Bandaż wysokoelastyczny wytwarzany metodą dzianą z przędzy poliamidowej (95%) oraz przedzy poliuretanowej (5%) Stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia obwodowego, przy zmianach pourazowych kończyn, klatki piersiowej oraz po zabiegach operacyjnych. Pozwala na stopniowanie ucisku i wielokrotne stosowanie. Rozciągliwość - 100%. Opakowanie - 1 sztuka wyrobu wraz z zapięciem zapakowana w kartonik z nadrukiem. ROZMIARY, 10cm x 3m długość w stanie swobodnym, (w stanie rozciągniętym 6m) | 1 szt. | 15
30 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania(rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Obwód w pasie 100-150cm,chłonność wg ISO 11948-1: 3200g, retencja wg NACF 1150g.Roz.L | szt | 6000
31 | Pianka myjąco-pielęgnująca do oczyszczania skóry z moczu i kału.Działa nawilżająco i natłuszczająco. Zawiera biokompleks lniany, Pantenol działający łagodząco oraz Sinodor który neutralizuje zapach moczu. Opakowanie 500ml | 1 szt. | 450
32 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu srednim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne zamocowane na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania(rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Obwód w pasie 100-150cm,chłonność wg ISO 11948-1: 2600g, retencja wg NACF 700g.Roz.L | szt | 5400
| Jałowy zestaw uniwersalny 3-warstwowy,Skład zestawu: | op. | 600 |  |  |  |  | Tak
1szt serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2
1szt serweta w rozm. 180cm x 170cm z przylepcem z włókniny wiskozowej,folia polipropylenowo-polietylenowa,włóknina polipropylenowa, o gr.73g/m2
2szt serwety w rozmiarze 90cm x 75cm, z przylepcem, z włókniny wiskozowej, folia polipropylenowo-polietylenowa,włóknina polipropylenowa,o gr.73g/m2
1szt taśma mocująca rozm.50cm x 9cm
1szt serweta na stolik MAYO rozm.145cm x 80cm
1szt serweta na stół instrumentalny,roz. 190cm x 150cm
4szt serweta do osuszania rąk z włókniny kompresowej,40g/m2,roz. 20cm x
40cm
Zestaw zapakowany w opakowanie- blister. Na zewnątrz centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą
producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 3-warstwoawych
824%,odporność na przenikanie cieczy 191cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.opakowanie zewnętrzne, podwójny karton.W środkowym kartonie dyspenser,oba kartony z etykietą.
33 | Zestaw do operacji tarczycy wykonany z serwet laminowanych, dwuwarstwowych o gramaturze56g/m2 | op. | 200 |  |  |  |  | Tak
sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: 1szt. serweta
240x150cm. z wycięciem "U" 63x7cm.i przylepcem; 1szt serweta z przylepcem240x180cm.; 1szt.serweta na stolik mayo roz.145x80cm.;
1szt.serweta na stół instrumentalny 190x150cm.;2szt. serwetki do osuszania rąk
20x40cm.;1 szt.taśma medyczna samoprzylepna. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho i mokro min.33,5N/5cm. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania, do dokumentacji medycznej.
34 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym roz.40x60cm.Spodnią warstwę stanowi biała folia antypoślizgowa, warstwę chłonną celuloza, warstwę zewnętrzną włóknina hydrofilowa. Długość wkładu chłonnego 320mm,szerokość 580mm.Masa(g) nie mniej niż 47,9g,chłonność nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 850g.Opakowanie zbiorcze a’30szt. | op | 50 |  |  |  |  | Tak
35 | Jałowa mobilna łata chłonna z 3 przylepcami,roz.60x50cm.Wykonana z włókniny. Chłonność 488%,masa powierzchniowa 74g | szt | 200
36 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2. Składajacy się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet. Bluza posiadająca 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795. Wykonany z włóniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. W kolorze niebieskim , co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat. | szt | 1200 |  |  |  |  | Tak
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne dokumenty: - materiały informacyjne na temat oferowanego produktu, takie jak karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, karty charakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty”
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy. Na każde żądnie zamawiającego wykonawca zobligowany jest do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.