## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
PAKIET 1 - depozyt
SPRZĘT DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW I NACZYNIAKÓW
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE • Spirale platynowe, o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, w zakresie: 0,015”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali, • Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” , • Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, • Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali, • Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza , • Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm, • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary). | szt. | 300
2 | ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA | szt. | 70
3 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem • Implant w postaci tubularnej siatki wykonany z 48 lub 64 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz stopu platyny • Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka • Dedykowany do naczyń o średnicy od min. 2,5 mm do min. 5,0mm • min. 3 długości dla każdej średnicy, w min. zakresie 10 - 30 mm • Możliwość repozycji po uwolnieniu min. 90% długości urządzenia • Modyfikacja powierzchni polegająca na chemicznym związniu syntetycznego polimeru w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. • Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” | szt. | 25
4 | • Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych • Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz • Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. | szt. | 40
5 | MIKROPROWADNIKI NACZYNIOWE • rdzeń wykonany ze stali medycznej ,w dystalnej części pokryty substancją hydrofilną, • z atraumatyczną końcówką rdzenia na odcinku dystalnym, pokrytą substancją hydrofilną , • średnica zewnętrzna prowadnika 0,010”, 0,014”, • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera • długość 205 cm • wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego | szt. | 180
6 | MIKROCEWNIKI NACZYNIOWE • zbrojony superselektywny, pokryty płaszczem hydrofilnym , • Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości • Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE • Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu, • dwa platynowe markery, • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, • 45°/2,5mm, 90°/5mm | szt. | 280
7 | Stent do remodelingu • Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel • Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” • Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej • Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. • Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 3-4mm) lub 0,027” (stent 5-6mm) • Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna • Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 3-4mm). • Cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (stent 6mm). • Stent o rozmiarach (średnica [mm.] /długość robocza[mm.]): 3mm/20mm, 4mm/20mm, 6mm/20mm, 6mm/30mm. • Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule. | szt. | 25
8 | System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | szt. | 30
9 | Komplet kabli połączeniowych | szt. | 25
10 | Generator (dzierżawa) | szt. | 1
11 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 lub 7 mm, o długości 7,15,20 mm i średnicy przejścia 2,2; 2,5 lub 3,5F, • Średnica balonu zależna od objętości inflacji, • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, • Cewnik o długości 150cm, • Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml, • Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml, • Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń. | szt. | 2
12 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia 2,3F, • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, • Cewnik o długości 150cm, • Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm. | szt. | 2
13 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu | szt. | 20
Razem:
PAKIET 2 - depozyt
MATERIAŁ EMBOLIZACYJNY DO EMBOLIZACJI NACZYNIAKÓW + OPRZYRZĄDOWANIE
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Material embolizacyjny • Kopolimer winyl-alkoholu etylowego, • dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik, • Powinien zawierać mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie, • Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34, • W zestawie 1 fiolka kopolimeru winyl-alkoholu etylowego1,5ml, jedna fiolka, dimetylosulfotleneku 1,5ml i trzy strzykawki | szt. | 25
2 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym • Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” • Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej • Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania • Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm • Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | szt. | 15
3 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówka kompatybilny z materialem embolizacyjnym • Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”, • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F, • Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm, • Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym, • Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia, • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm, • Dystalne markery obrazujący początek i koniec segment odczepianego cewnika, • Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23m | szt. | 15
4 | Mikroprowadnik do zabiegów neurologicznych • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm, • Średnica prowadnika 0,008” na całej długości • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera. | szt. | 25
5 | Adapter do zmniejszania objętości zalegającej w cewniku | szt. | 40
6 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych • zbrojony, z oplotem nitynolowym • zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności • Dostępne długości : od 95 cm do 130 cm , • Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym min. 96 cm • Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika, np: 5F/0,058” , 6F/0,072” | szt. | 15
Razem:
PAKIET 3 - depozyt
SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE + SYSTEMY DO ODCZEPIANIA SPIRAL
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE • Spirale platynowe o pełnym wyborze kształtów, • Spirale powinny być odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza w temperaturze około 70 stopni C, • Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka. | szt. | 80
2 | Systemy do odczepiania spiral • Aparat do wielokrotnego odczepiania spirali gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację wyczepienia spirali oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo spozycjonowana do wyczepienia -czas wyczepiania do 5 sekund. | szt. | 25
3 | Stent tymczasowy o regulowanej średnicy w formie siatki • zbudowany z 42 drutów, zapewnia mechaniczne wsparcie podczas embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem spirali mózgowej i zapobiegając ich wypadaniu do naczynia, jednocześnie umożliwiając ciągły przepływ krwi, • możliwość użycia przy remodelingu naczyń mózgowych od 1.5 do 6 mm średnicy. • Długość robocza 191 lub 193 cm, długości stentu od 18 do 37 mm. | szt. | 8
Razem:
PAKIET 4 - depozyt
SPIRALA EMBOLIZACYJNA O ZMIENNEJ MIĘKKOŚCI + ZWALNIACZE
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości: Zewnętrzna spirala wykonana z platyny, • Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę ułożenia, • Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie, • Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm. • Kompatybilne z mikrocewnikami typu 0.010’’ • Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka helikalna, • Za utrzymywanie długości powinna odpowiadać nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, • Progresywna miękkość, bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca powinien być bardziej elastyczny. | szt. | 80
2 | ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA | szt. | 25
Razem:
PAKIET 5 - depozyt
PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Pętla do usuwania ciał obcych • Mikropętla wielopłaszczyznowa do usuwania ciał obcych • składająca się z trzech pętli nitinolowych umożliwiająca chwytanie • obiektów pod każdym kątem: średnica pętli: 2-4, 4-8 mm długość • 175 cm w zestawie z kompatybilnym introducerem o średnicy 3,2F • długości 150 cm w zależności od wielkości pętli (do wyboru) | szt. | 4
PAKIET 6 - depozyt
CEWNIKI PROWADZĄCE DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | CEWNIKI PROWADZĄCE • cewniki zbrojone- oplot z drutu ze stali nierdzewnej, • zbudowany z technologii czterech segmentów, każda część cewnika o innej sztywności • średnice od 5F do 8F, • długość cewnika: 90cm- 100cm, • znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiźnie cewnika widoczny w obrazie rtg, • duży wybór oferowanych krzywizn: straight, 40º, angle, multipurpose • wewnętrzne światło pokryte teflonem. | szt. | 260
PAKIET 7 - depozyt
URZĄDZENIA MODELUJĄCE PRZEPŁYW KRWI W TĘTNICACH POZACZASZKOWYCH I WEWNĄTRZCZASZKOWYCH
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Cylindryczny implant naczyniowy dostępny w następujących wersjach: • FD tkany z 64 nitinolowych włókien. • Dostępne długości robocze: 9-30 mm i średnice naczyń: 2,5-5 mm. • Rdzeń z platyny zapewniający widoczność we fluoroskopii RTG, posiadający dwa znaczniki, możliwość częściowego wysunięcia (moment w którym nadal możliwe jest wycofanie oznaczony platynowym znacznikiem) • Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘. Odłączenie FD następuje mechanicznie. • Stałe zachowanie okrągłej średnicy, co jest, wraz z siłą radialną, ważnym czynnikiem kontaktu ze ścianą naczynia. | szt. | 10
2 | • Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach. Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). • Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Korona ma markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu jest połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie to można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu znajduje się marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. • Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duże oczka. • Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie. | szt. | 10
3 | • Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. • Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm • Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR • Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich • Powłoka hydrofilna w części dystalnej • Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem | szt. | 100
4 | Samorozprężalny stent wewnatrzczaszkowy o otwartych komórkach, • pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania HPC. • Stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych. • Dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. • Kompatybilny z MC 0,0165” / 0,017” ID. | szt. | 5
Razem:
PAKIET 8 - depozyt
CEWNIKI I MIKROCEWNIKI DO ZABIEGÓW W NACZYNIACH UKŁADU NERWOWEGO
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik do aspiracji • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych, • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • dystalny odcinek pokryty hydrofilnie, • rozmiary cewnika – 5F i 6F, • światło cewnika: 5F-.055”, 5F-.058”, 6F-.070” • długość cewnika: 5F-115, 125 cm/ 5F-105, 115 cm /6F-115,125, 131 cm. | szt. | 25
2 | • Mikrocewnik do zabiegów w naczyniach układu nerwowego • do zabiegów w naczyniach układu nerwowego, obwodowych, • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm, • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm, • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm, • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów, dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm, • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm, • krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J, • kompatybilny z DMSO, • profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F-0.0165”; 2.4F/1.7F- 0.017’’; 2.5F/2.0F-0.021’’; 3.1F/2.6F-0.027. | szt. | 10
3 | Mikroprowadnik • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • kształtowalny tip o dł. 1,4cm • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • końcówki cieniujące: 3 cm, 6 cm • dostępne warianyty pokrycia hydrofilnego na część dystalnej na dł. 40 cm lub 97 cm • część proksymalna szaftu zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł 313 cm • długość całkowita 200cm • dwa warianty sztywności: Soft i Support | szt. | 10
Razem:
PAKIET 9
GĄBKA HEMOSTATYCZNA
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Gąbka wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzenia naturalnego. Z możliwością użycia u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe. Właściwości: • Niewchłanialna • Aktywna obustronnie • Sterylna • Jednorazowego użytku Rozmiar 5cm x 5 cm Grubość około 1 cm: | szt. | 150
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· wykonana w 100% z włókien chitosanu pochodzenia naturalnego.40 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 10
CEWNIKI NIESELEKTYWNE I NIESELEKTYWNE
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik diagnostyczny radiologiczny • Szeroka gama krzywizn: Bentson; Berenstein; Cobra Headhunter, Hockey Stick; Hook; KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook 3, Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose; Newton; Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook; Simmons; Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush;UAC. • Dostępne rozmiary: 4F i 5F, • Materiał szaftu elastyczny, eliminujący ryzyko załamań, zachowujący jednocześnie atraumatyczność końcówki. • Doskonale widoczne w skopii – posiadający końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem. • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi. • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” – 0,038” • Długości cewników w cm – 30 cm, 40 cm , 65 cm ,80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm. • Temperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein. • Wytrzymujący ciśnienie 1200 PSI | szt. | 800
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· zbrojone drutami wtopionymi w ścianę, odporne na złamania 8% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· łatwo manewrowalne, o dobrej rotacyjności, o bardzo dużej pamięci kształtu 8% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· posiadające temperowaną i atraumatyczną końcówkę dobrze widoczną w skopii , 8%(TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· średnica cewnika 4F, 5F, 30 cm, 40 cm , 65 cm ,80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm 8%(TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· duży wybór krzywizn 8% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 11
ZESTAW DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | INTRODUKTOR • introdukutor naczyniowy do dojścia udowego wraz z igłą angiograficzną. Zestaw zawiera introduktor z zastawką hemostatyczną, igłę, prowadnik, rozszerzacz, boczny odpływ z kranikiem; kaniula odporna na złamania i zagięcia; średnice od 3F do 9F ( w rozmiarach 5F-8F, możliwość zamawiania rozmiarów co 0,5F); długość 11cm, 23cm; igła prosta 18Gx7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3,8cm; dla rozmiaru 4F: 19Gx5cm); • prowadnikJ 0,035"x40cm (dla rozmiaru 3F: 0,018"x35cm; dla rozmiaru 4F: 0,022"x40cm); atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką; niezmienność światła na całej długości. | szt. | 600
2 | Y –CONNECTOR Z ZASTAWKĄ OBROTOWĄ • Y- connector z zastawką wysokociśnieniową (na klik) • przeźroczysta konstrukcja, | szt. | 600
3 | Kraniki trójdrożne wysokociśnieniowe, • przejście prowadnikiem średnicy do 0,038’’, wytrzymujące ciśnienie do 1200 psi | szt. | 200
Razem:
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
dotyczy punktu 1
· z zastawką hemostatyczną 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· długości 11cm i 23cm 10 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· średnica wewnętrzna 5F, 6F, 7F, 8F z dopasowanym atraumatycznym rozszerzaczem 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· połączenie zatrzaskowe między koszulką a rozszerzaczem 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
dotyczy punktu 2
· z zastawką wysokociśnieniową (na klik) 15 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· przeźroczysta konstrukcja, 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· światło zewnętrzne zastawki min. 8 F 15% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
dotyczy punktu 3
· przejście prowadnikiem średnicy do 0,038’’ 20 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· wytrzymujące ciśnienie do 1200 psi 20 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 12
PROWADNIKI HYDROFILNE
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Prowadniki hydrofilne : Prowadnik o średnicy 0,035’’ , 0,038’’ Długość 180cm , 260cm, 320 cm - Rdzeń nitinolowy z powłoką hydrofilną - miękki atraumatyczny temperowany dystalny koniec prowadnika, - końcówka prosta, J, ANGLED | szt. | 500
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu – 6% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· odpowiednie pokrycie prowadnika ułatwiające wprowadzenie – 6% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 6% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· miękki atraumatyczny temperowany dystalny koniec prowadnika 6% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· prowadnik o średnicy 0,035’’ , 0,038’’, długości 180cm ,260cm,320 cm 6% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· końcówka prosta, J, ANGLED 10 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 13
ŁĄCZNIKI WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Łączniki wysokociśnieniowe 100% kompatybilne ze strzykawką ANGIOMAT ILLUMENA • długość min.90 -max 130 cm, • wytrzymałość min.1000 PSI | szt. | 1000
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· 100% kompatybilne ze strzykawką Angiomat Illumena 20% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· długość min.90 -max 130 cm, 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· wytrzymałość min.1000 PSI 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 14
ZESTAW DO STRZYKAWKI ANGIOMAT ILLUMENA
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do strzykawki ANGIOMAT ILLUMENA składający się z: jednorazowego wkładu do kontrastu o pojemności 150 ml | szt. | 1200
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· 100% kompatybilny ze strzykawką Angiomat Illumena 20% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku –20% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 15
Elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres +WKŁADY DO STRZYKAWKI EMPOWER MR
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock | op (25 szt.) | 90
2 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem | op (60 szt.) | 90
3 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) | op (15 szt.) | 120
4 | Jednorazowy łącznik o dł. 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock | op (40 szt.) | 700
5 | Zestaw 2 strzykawek Fast-Load 100 ml z niskociśnieniową rurą łączącą i igłami do butelek | op (50 szt.) | 25
Razem:
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· OFEROWANE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM CT EXPRES I DOPUSZCZONE ZAŚWIADCZENIEM
PRZEZ PRODUCENTA URZĄDZENIA 40% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
PAKIET 16
ZESTAW DO STRZYKAWKI MARK 7 ARTERION
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowy sterylny wkład do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion o pojemności 150 ml wraz ze złączem szybkiego napełniania. | szt. | 1000
2 | Jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion Twist&Go | szt. | 1000
Razem:
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· OFEROWANE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM Mark 7 Arterion I DOPUSZCZONE ZAŚWIADCZENIEM PRZEZ PRODUCENTA
URZĄDZENIA (URZĄDZENIE NA GWARANCJI) 40% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ)
PAKIET 17
ZAMYKACZ NACZYNIOWY WCHŁANIALNY
Lp. | Artykuł | j. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | Zamykacz naczyniowy wchłanialny • Zestaw do zamykania nakłuć tętniczych w zabiegach wewnątrznaczyniowych. • Posiada możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F. • W skład zestawu wchodzą trzy komponenty zamykacza: • polimerowa kotwica , szew, kolagen lub szew • Wchłanialność komponentów do 90 dni. • Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników 0.035” dla 6F i 0.038” dla 8 F. • dostępny zamykacz do nakłuć po koszulkach 7FR , • składający się z dwóch dysków polimerowych połączonych szwem. | szt. | 100
OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW
· możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F 15 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· wchłanialność komponentów do 90 dni15 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)
· średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników 0.035” dla 6F i 0.038” dla 8 F 10 % (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)