|  | Sprawa Nr …… |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr …… |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. - Urządzenie pracujące w technice nożyków jednorazowych pakowanych w kasetę zbiorczą. - Urządzenie posiada możliwość sterylnego zgrzewania wszystkich typów drenów o średnicach wewnętrznych od 2,9 mm do 3,1 mm oraz średnicach zewnętrznych od 3,9 mm do 4,5 mm. - Możliwość podłączenia (opcjonalnie) czytnika kodów kreskowych. - Urządzenie wyposażone w wyświetlacz identyfikujący status urządzenia oraz informujący o przebiegu pracy. - Urządzenie wyposażone w sygnalizację dźwiękową w przypadku nieprawidłowej pracy. - Zgrzewarka łatwa w obsłudze z czytelnym schematem ułożenia pojemników do prawidłowego zgrzewa. - Urządzenie zapewnia możliwość wykonania połączeń drenów we wszystkich konfiguracjach tj. pusty-pusty, pusty-pełny, pełny-pełny. - Temperatura zgrzewania nie powoduje niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach oraz nie zmienia parametrów zgrzewanego materiału. - Urządzenie posiada automatyczną wymianę nożyków. - Zużyte nożyki zabezpieczone w plastikowym pojemniku zbiorczym, będącym częścią urządzenia, z sygnalizacją jego zapełnienia. - Minimalna długość zgrzewanych drenów - 60 mm. - Możliwość udrożnienia drenu na dowolnym etapie preparatyki. - Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. - Masa urządzenia nie powinna przekraczać 7 kg. - Zasilanie prądem zmiennym 230 V. - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, - Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. - Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie |  |  | 1 |