Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo—cenowym, będącej na wyposażeniu szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32, przychodni SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 oraz w przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych stanowiących własność Zamawiającego (lub użytkowanego przez Zamawiającego) zgodnie z wytycznymi producenta, instrukcjami serwisowymi i dokumentacją Techniczno – Ruchową w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.

- Usługa polegać ma na wykonaniu przeglądów technicznych, konserwacji, oceny stanu technicznego urządzeń medycznych, kalibracji oraz wykonanie ekspertyz technicznych aparatury medycznej zleconych przez Zamawiającego.

- Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego dokonana zostanie w celu uzyskania potwierdzenia jego sprawności technicznej i braku przeciwwskazań do dalszej eksploatacji.

- Przez konserwacje aparatury i sprzętu medycznego należy rozumieć wykonanie czynności o charakterze prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia oraz wymianę elementów zużywalnych takich jak: uszczelki, smary, żarówki, lampy sygnalizacyjne itp.

- Przegląd i konserwacja obejmują w szczególności czynności:

- wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych takich jak: bezpieczniki, uszczelki, rolki filtry, żarówki, smary, kable itp.;

- sprawdzanie i czyszczenie elementów aparatury oraz dróg chłodzenia i wentylacji;

- sprawdzanie instalacji (w tym elektrycznych, zasilania itp.) zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną;

- ocenę wizualną sprzętu, w tym: kontrolę izolacji przewodów pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz kontrolę szczelności obudowy urządzenia;

- kontrolę elementów zabezpieczającyuch (zaślepki, bezpieczniki);

- kontrolę powierzchni styku elementów przewodzących (gniazda, wtyki, elektrody dołączane do ciała pacjenta);

- kontrola sprawności zaworów oraz przycisków i pokręteł;

- regulacja (prawidłowe nastawy) wymaganych przez producenta parametrów;

- kalibrację czujników / mierników;

- upgrade i/lub update oprogramowania (jeżeli urządzenie takie posiada);

- sprawdzenie układu optycznego (jeżeli urządzenie takie posiada);

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz siłowników i tłoków, w szczególności dotyczy łóżek elektrycznych i wózków transportowych;

- sprawdzenie stanu oraz poprawności działania podzespołów urządzenia: takich jak piloty, kontrolery, głowice, panele sterowania, pulpity użytkownika;

- w pakiecie 21., w pozycji dla urządzenia SAHARA Zamawiający wymaga walidacji procesu rozmrażania i kalibracji temperatury zgodnie z zaleceniami producenta;

- dla pakietu dotyczącego kariomonitorów firmy GE (Pakiet 39) Zamawiający wymaga sprawdzenia stanu oraz poprawności działania wszystkich modułów współpracujących z urządzeniem, np. moduł EKG, moduł SpO2 itp.;

- dla pakietu Centralnej Sterylizatorni (Pakiet 55) Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania certyfikatu szkolenia w zakresie napraw i przeglądów myjni wymienionych w pakiecie, certyfikat wystawiony przez producenta;

- w przypadku pakietów dotyczących paneli nadłóżkowych, mostów, kolumn i ściennych systemów zasilania (Pakiety 35 i 36) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania przeglądu zgodnie z najnowszą instukcją serwisową. Związane jest przede wszystkim z zachowaniem szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństywa, przy pracy z gazami medycznymi.

- Zamawiający nie ma obowiązku zlecania przeglądu technicznego całej aparatury wymienionej w załączniku do umowy w trakcie trwania umowy bez podawania przyczyn.

- Każdorazowy przegląd i/lub konserwacja zostaną udokumentowane stosownym wpisem w dokumentacji eksploatacyjnej aparatu (paszport techniczny) oraz sporządzeniem w formie papierowej raportu serwisowego zawierającego co najmniej następujące informacje:

- datę wykonania przeglądu technicznego i/lub konserwacji;

- nazwę aparatu, model, producent, numer seryjny oraz miejsce użytkowania;

- dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę (jeżeli jest to możliwe do ustalenia);

- rodzaj wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych;

- informację o urządzeniu (fantomie i/lub mierniku), którym zostały wykonane pomiary oraz o mierzonych parametrach i wartościach;

- stan urządzenia po wykonaniu przeglądu i/lub konserwacji, opisu ze wskazaniem czy sprawdzany aparat jest sprawny/niesprawny i dopuszczony do dalszej eksploatacji, zalecenia w przypadku niesprawności;

- datę następnego przeglądu;

- podpis i pieczątka osoby wykonującej przegląd techniczny.

- Wykonawca każdorazowo, gdy stwierdzi w trakcie przeglądu konieczność naprawy urządzenia zgłosi ten fakt w formie pisemnej i telefonicznej lub e-mailem Zamawiającemu oraz przedstawi wycenę naprawy wraz z cennikiem niezbędnych części i kalkulacja roboczogodzin. Konieczność wymiany części zamiennych w urządzeniach Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym po przedstawieniu kalkulacji cenowej/kosztorysu. Wykonanie naprawy z wymianą części nastąpi wyłącznie po akceptacji pisemnej Zamawiającego.

- Wykorzystanie przedmiotu zamówienia w przypadku przeglądów technicznych, konserwacji określa się wartość umowy.

- Miejsce wykonania usług:

- Szpital SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32;

- Przychodnia SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39;

- Przychodnia SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43.

2. 	ZAMÓWIENIE OBEJMUJE 67 PAKIETÓW:

Numer  i nazwa pakietu

PAKIET 1 - APARATY RTG

PAKIET 2 - DETEKTORY CYFROWE

PAKIET 3 - SKANER STOMATOLOGICZNY

PAKIET 4 - URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA

PAKIET 5 - NEGATOSKOPY

PAKIET 6 - MACERATORY

PAKIET 7 - LAMPY BAKTERIOBÓJCZE / PRZEPŁYWOWE

PAKIET 8 - LAMPY ZABIEGOWE /  BEZCIENIOWE

PAKIET 9 - LAMPY ZABIEGOWE /  BEZCIENIOWE  - KLS MARTIN

PAKIET 10 - DIATERMIE I

PAKIET 11 - DIATERMIE II

PAKIET 12 - DIATERMIE III

PAKIET 13 - ELEKTROKARDIOGRAFY

PAKIET 14 - MORCELATOR

PAKIET 15 - NAPĘDY I PIŁY

PAKIET 16 -  MOBILNA STACJA ROBOCZA

PAKIET 17 - DEFIBRYLATORY

PAKIET 18 - SSAKI MEDYCZNE

PAKIET 19 - APARATY  USG

PAKIET 20 - APARATY EEG

PAKIET 21 - LABORATORIUM / BANK KRWI / APTEKA

PAKIET 22 - MIKROSKOPY

PAKIET 23 - PORADNIA GINEKOLOGICZNA

PAKIET 24 - APARATY DO ZNIECZULANIA, STACJE, STANOWISKA CENTRALNEGO MONITOROWANIA - GE

PAKIET 25 - SYSTEMY BEZKRWAWEGO POLA

PAKIET 26 - MYJNIA - DEZYNFEKATOR DO KACZEK I BASENÓW

PAKIET 27 - URZĄDZENIA DRAGER

PAKIET 28 - URZĄDZENIA DRAGER II

PAKIET 29 - RESPIRATORY TRANSPORTOWE

PAKIET 30 - RESPIRATORY GE

PAKIET 31 - RESPIRATORY FRITZ STEPHAN

PAKIET 32- RESPIRATORY PHILLIPS

PAKIET 33 - SYSTEMY DO OGRZEWANIA PACJENTA

PAKIET 34 - OGRZEWACZE / CIEPLARKI

PAKIET 35 - PANELE NADŁÓŻKOWE

PAKIET 36 - PANELE / KOLUMNY MEDYCZNE - BLOK OPERACYJNY

PAKIET 37 - KARDIOMONITORY -  RÓŻNE

PAKIET 38 - KARDIOMONITORY  - COMEN

PAKIET 39 - KARDIOMONITORY - GE

PAKIET 40 - KARDIOMONITORY - BIOLIGHT

PAKIET 41 - ŁÓŻKA, WÓZKI I STOŁY SZPITALNE -  RÓŻNE

PAKIET 42 - ŁÓŻKA, WÓZKI I STOŁY SZPITALNE - FAMED

PAKIET 43 - ŁÓŻKA, WÓZKI I STOŁY SZPITALNE- STRYKER

PAKIET 44 - ŁÓŻKA, WÓZKI I STOŁY SZPITALNE - SCHMITZ

PAKIET 45 - ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE MEDISA

PAKIET 46 - MSWiA PRZYCHODNIA GRABISZYŃSKA

PAKIET 47 - STOMATOLOGIA PRZYCHODNIA GRABISZYŃSKA

PAKIET 48 - REHABILITACJA OŁBIŃSKA

PAKIET 49 - TORY WIZYJNE I - WOLF

PAKIET 50 - TORY WIZYJNE II - KARL STORZ

PAKIET 51 - URODYNAMIKA

PAKIET 52 - GASTROSKOPY I ENDOSKOPY

PAKIET 53 - KOMORY DO PRZECHOWYWANIA

PAKIET 54 - INHALATORY

PAKIET 55 - CENTRALNA STERYLIZATORNIA

PAKIET 56 - MYJNIE / DEZYNFEKATORY DO ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH

PAKIET 57 - BRONCHOFIBEROSKOP

PAKIET 58 - STACJE DOKUJĄCE ORAZ STATYWY DO POMP MEDIMA

PAKIET 59 - POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE MEDIMA

PAKIET 60 - POMPY OBJĘTOŚCIOWE MEDIMA

PAKIET 61 - POMPY INFUZYJNE MINDRAY

PAKIET 62 - POMPY INFUZYJNE ASCOR

PAKIET 63 - POMPY INFUZYNE BLT

PAKIET 64 - POMPY STRZYKAWKOWE BRAUN

PAKIET 65 - POMPY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

PAKIET 66 - MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE I POMPY ARJO

PAKIET 67 - MSWiA PRZYCHODNIA JELENIA GÓRA

- WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury oraz sprzętu medycznego (wyszczególnionego w Załączniku 3) z zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. 2022 r., poz. 974, oraz wytycznymi serwisowymi producenta urządzeń.

- W ramach przeglądu i konserwacji Wykonawca dokona wymiany elementów zużywalnych, takich jak uszczelki, smary, lampki sygnalizacyjne itp. oraz materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu jako niezbędny pakiet serwisowy wymagany dla danego cyklu przeglądu (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający wymaga w ramach przeglądu, zebrania informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, oględzin aparatu, usunięcia zauważonych usterek nie wymagających dużego nakładu pracy oraz użycia części zamiennych, regulacji i pomiarów kontrolnych, sprawdzenia działania aparatu, legalizacji jeżeli jest ona wymagana, kalibracji oraz regulacji wymaganej przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej, zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną równoważną dla wymogów danej aparatury oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu.

- Podczas wykonywania przeglądu technicznego pracownik serwisu sprawdzi kompletność dokumentacji urządzenia oraz uzupełni ewentualne braki.

- Wykonawca wystawi certyfikat bezpieczeństwa na aparaturę po przeglądzie technicznym z uwzględnieniem danych urządzenia pomiarowego, które zostało wykorzystane do wykonania usługi oraz dokona wpisu, potwierdzającego przegląd w paszporcie technicznym urządzenia,

- Protokół/ raport serwisowy/ karta pracy z przeprowadzonego badania technicznego zawierać winna: datę wykonania przeglądu technicznego; nazwę, model, producenta aparatu, numer seryjny oraz miejsce użytkowania; dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę;  rodzaj wykonanych czynności oraz wymienionych części zużywalnych; informację o urządzeniu (fantomie i/lub mierniku), którym zostały wykonane pomiary, mierzonych parametrach i wartościach; opisu ze wskazaniem czy sprawdzany aparat jest sprawny/niesprawny i dopuszczony do dalszej eksploatacji, zalecenia w przypadku niesprawności; datę następnego przeglądu oraz podpis i pieczątkę  osoby wykonującej przegląd techniczny.

- W ramach przeglądu Zamawiający oczekuje również:

  - niezwłocznego usuwania możliwych do usunięcia usterek i awarii, niewymagających wymiany części / podzespołów,

  - wszelkich możliwych do wykonania regulacji i kalibracji urządzeń, przywracając im sprawność, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

  - sprawdzania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

  - oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

  - kasowania elektronicznych i programowych liczników czasu pracy informujących o konieczności wykonania przeglądu, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

  - systematycznego dokonywania wpisów o wykonanych przeglądach i konserwacjach w paszporcie technicznym aparatury,

  - dokonywania oceny stanu technicznego urządzeń medycznych, wystawiania pisemnych orzeczeń o stanie

technicznym oraz orzeczeń w przypadku kasacji.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach użytkowania sprzętu przez personel Zamawiającego.

- Usługa powinna być wykonana fachowo zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia i zakończona testem bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych testerów wymaganych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz posiadać dostęp do oryginalnych części zamiennych.

- Zamawianą usługę może wykonać jedynie serwis, który posiada stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów danej aparatury.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje miernikami służącymi do wykonywania pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, parametrów pracy urządzeń i aparatury objętej zakresem umowy, a używane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe i testowe posiadają aktualne świadectwa homologacji i legalizacji.

- Harmonogramy przeglądów zostaną uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego: Roksana Pływaczyk rplywaczyk@spzozmswia.wroclaw.pl oraz Tomasz Kraśnicki tkrasnicki@spzozmswia.wroclaw.pl.

- Zamawiający preferuje wykonanie przeglądów w jego siedzibie. Dopuszczalne jest wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu.

- Koszty dojazdu oraz transportu sprzętu i urządzeń od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

- Za wykorzystanie przedmiotu zamówienia w przypadku przeglądów technicznych, konserwacji określa się wartość umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy wyłącznie urządzeń zawartych w umowie.