## Arkusz1
Aparat i odczynniki do genetycznej identyfikacji Mycoplasma pneumoniae z wymazów z gardła.
Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Lp. | Określenie parametru | Odpowiedź TAK/NIE
1 | Model/ marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać
2 | Automatyczny system oparty na technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych
3 | Czułość kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 87%
4 | Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 90%
5 | Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych
6 | Aparat wyposażony w dwa nielależne bloki grzewcze, pozwalające na badanie różnych patogenów w tym samym czasie
7 | Rok produkcji analizatora min. 2011, analizator nowy lub używany
8 | Aparat wyposażony w zestaw do kalibracji przeprowazanej przez uzytkownika, brak wymaganej kalibracji przez serwis
9 | Aparat wraz z osprzętem (klawiatura, blok grzewczy, zestaw statywów do przygotowania prób)
10 | Możliwość przebadania do 10 próbek klinicznych
11 | Możliwość przebadania pojedyńczej próbki
12 | Aparat nie wymagający specjalnych warunków pracowni molekularnej
13 | Pozytywna opinia/referencje testów do diagnostyki szczepów atypowych Mycoplasma pneumoniae
14 | Czas amplifikacji próbki do 40-60 minut
Parametry testu
Lp. | Określenie parametru | Odpowiedź TAK/NIE
1 | Rodzaj próby: wymaz z gardła ludzkiego
2 | Wykorzystywana metoda: technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych
3 | Uzyskanie wynik w czasie poniżej 1 godziny
4 | Detekcja Mycoplasma pneumoniae 1 dzień od wystąpienia symptomów
5 | Możliwość kupienia innego testu w ramach dostępnych badań przeznaczonych dla tego aparatu np. testu w kierunku Chlamydia Trachomatis z próbek moczu i z wymazów z szyjki macicy
6 | Posiada Certyfikat CE IVD
7 | Czułość kliniczna oceniana powyżej 95%
8 | Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 96%
9 | Wielkość opakowania: 50sztuk
Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty.