## Arkusz1
Załącznik Nr 1 A do SWZ
PAKIET NR 1 – Opakowania do zestawów narzędzi chirurgicznych
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Włóknina zielona gramatura nominalna 66g/m² | 1000x1000 | 150 sztuk | 140 opak.
2 | Włóknina syntetyczna niebieska gramatura nominalna minimum 47g/m² | 1000x1000 | 120 sztuk | 120 opak.
3 | Papier wzmocniony niebieski | 1000x1000 | 250 sztuk | 100 opak.
4 | Papier biały | 1000x1000 | 250 sztuk | 100 opak.
5 | Papier biały | 750x750 | 250 sztuk | 90 opak.
6 | Papier zielony | 750x750 | 250 sztuk | 90 opak.
7 | Papier biały | 500x500 | 500 sztuk | 70 opak.
8 | Papier zielony | 500x500 | 500 sztuk | 70 opak.
9 | Włóknina zielona gramatura nominalna 66g/m | 1200x1200 | 150 sztuk | 10 opak.
10 | Papier wzmocniony niebieski | 1200x1200 | 250 sztuk. | 10 opak.
RAZEM:
Opis do pakietu nr 1 papier sterylizacyjny i włóknina
· papier sterylizacyjny wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi o wyrobach medycznych EN ISO 11607-1:2019, włókno celulozowe o gramaturze nominalnej 60 g/m², zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, wytrzymałe na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z PN EN 868-2:2017, papier musi być zapakowany w folię a następnie w kartony tekturowe, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta.
· Włóknina zielona – celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym o gramaturze nominalnej 66g/m², mikro krepowana, wykonana zgodnie z EN ISO 11607-1:2019, wytrzymała na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2200 mN w kierunku poprzecznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy.
· Włóknina syntetyczna-minimum czterowarstwowa, polipropylenowa, bez zawartości celulozy, wytrzymałość na rozciąganie MD nie mniej niż 115N, wytrzymałość na rozciąganie CD nie mniej niż 94N, gramatura nominalna nie mniej niż 47 g/m² , wykonana zgodnie z EN ISO 11607-1:2019, kolor niebieski. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2:2017. Opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy.
Zamawiający wymaga próbki z pakietu nr 1 :
Papier biały 500x500 z pozycji nr 7 w ilości 2 arkusze
Włóknina zielona z pozycji nr 1 w ilości 2 arkusze
Włóknina syntetyczna niebieska z pozycji nr 2 w ilości 2 arkuszy
Papier wzmocniony niebieski z pozycji nr 3 w ilości 2 arkuszy
PAKIET NR 2 - Rękawy papierowo – foliowe, polyolefinowo-foliowe, rękawy TYVEK
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 50 mm | 200 mb | 60 szt.
2 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 75 mm | 200 mb | 160 szt.
3 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 100 mm | 200 mb | 160 szt.
4 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 120 mm lub 125 mm | 200 mb | 100 szt.
5 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 150 mm | 200 mb | 50 szt.
6 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 200 mm | 200 mb | 90 szt.
7 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 150x50 mm | 100 mb | 100 szt.
8 | Rękaw papierowo-foliowy S, F | 250x60 mm | 100 mb | 80 szt.
9 | Rękaw polyolefinowo-foliowy S, | 420 mm | 70 mb | 5 szt.
10 | Rękaw polyolefinowo-foliowy S, | 580mm | 70mb | 15 szt.
11 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem.(64,4g/m2) | 75mm | 70mb | 30 szt.
12 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (64,4g/m2) | 100mm | 70mb | 50 szt.
13 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (64,4g/m2) | 150mm | 70mb | 100 szt.
14 | Rękaw TYVEK ze wskaźnikiem chem. (64,4g/m2) | 250mm | 70mb | 50 szt.
RAZEM:
Opis do pakietu nr 2 z rękawami papierowo-foliowymi pozycja 1-8
· gramatura papieru 60g/m²
· grubość folii 52 μm, przezroczysta bez rozwarstwień , bez substancji toksycznych
· folia co najmniej 6-cio warstwowa, zgrzew fabryczny co najmniej 3 kanałowy
· wskaźniki sterylizacji S umieszczony pod folią a nie pomiędzy jej warstwami
· umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
· piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego, oznaczający że opakowanie jest jednorazowego użytku
· każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. rozmiar rękawa, nr LOT, datę ważności,
· oznaczenie normy ISO 11607-1,2 oraz EN 868-2, 3,5
· znak CE umieszczony na opakowaniu (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych), napisy w języku polskim.
Opis do pakietu nr 2 z rękawami polyolefinowo-foliowymi pozycja 9-10
Opakowanie foliowo – polyolefinowe o gramaturze 93 g/m2,
Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 130-150 C, zgodne z normą ISO 11607-1 i EN 868-5
Opis do pakietu nr 2 z rękawami TYVEK pozycja 11-14
Opakowanie folia-TYVEK o gramaturze 64,4g/m2
Zamawiający wymaga próbek do pakietu nr 2 :
Rękaw 75 mm z pozycji nr 2 w ilości 50 cm
Rękaw 420 mm z pozycji nr 9 w ilości 50 cm
Rękaw TYVEK 100mm z pozycji nr 12 w ilości 50 cm
PAKIET NR 3 –
Testy do kontroli skuteczności sterylizacji parowej, testy kontroli procesu mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach, testy kontroli skuteczności sterylizacji nadtlenkiem wodoru, testy biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji parowej
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Test paskowy Bowie Dick z substancją przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD w którym można również wykonywać testy chemiczne typu V i VI oraz testy biologiczne | opakowanie | 100 testów | 25 opak.
2 | Test wieloparametrowy do pary typu4 wg ISO 11140-1, EN 867-1 do sterylizacji parą wodną, substancja ułożona liniowo | opakowanie | 500 testów | 800 opak.
3 | Zintegrowany test chemiczny typu 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym i osobnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim, kompatybilny z przyrządem testowym PCD. | opakowanie | 100 testów | 150 opak.
4 | Testy do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni -dezynfektorze o parametrach 10 min/93ºC, w formie samoprzylepnej | opakowanie | 200 testów | 90 opak.
5 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach z wysuszoną substancją od wzorującą białka, tłuszcze i wielocukry. | opakowanie | 100 testów | 180 opak.
Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej.
6 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną kompatybilne z przyrządem testowym PCD, kompatybilne z inkubatorem SMART-WELL. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Bio populacja 10⁶ Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej | opakowanie | 100 sztuk | 10 opak.
7 | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz do testów Bowie Dicka z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm | sztuka | 1 sztuka | 14 sztuk
8 | Gotowy do użycia test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na powierzchniach po myciu i dezynfekcji, nie wymagający inkubacji | opakowanie | 25 sztuk | 6 opak.
9 | Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru (sterylizacja plazmowa) | opakowanie | 250 sztuk | 120 opak.
10 | Uchwyt ze stali kwasoodpornej do testów kontroli mycia | sztuka | 1 sztuka | 6 sztuki
RAZEM:
W zakresie pozycji nr 3 - Wykonawca wzraz z ofertą składa oświadczenie Producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej.
Zamawiający wymaga próbek z pakietu nr 3 :
Pozycja nr 4 = 2 x test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze
Pozycja nr 5 = 2 x test kontroli skuteczności mycia w myjni dezynfektorze
Pozycja nr 6 = 2 x test biologiczny
Pozycja nr 8 = 2 x test kontroli pozostałości białkowych
Pozycja nr 9 = 2 x test chemiczny kontroli procesu nadtlenkiem wodoru
PAKIET NR 4 – Oznaczniki do pakietów i test kontroli zgrzewarek
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Test kontroli prawidłowości zgrzewu bez własnej folii | opakowanie | 250 sztuk | 10 opak.
2 | Taśmy z testem na parę wodną min.19mm x50 m | min.19mm x50 m | Rolka | 1200 rolek
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne z testem do pary wodnej kompatybilne z posiadanymi metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet wraz z tuszem do metkownic | opakowanie | 12 rolek/op. | 40 opak.
4 | Etykiety dwukrotnie przylepne z testem do plazmy kompatybilne z posiadanymi metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet wraz z tuszem do metkownic | opakowanie | 12rolek/op. | 6 opak.
5 | Metkownice trzyrzędowe alfanumeryczne z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet | sztuka | 1 sztuka | 5 sztuki
RAZEM:
Zamawiający wymaga próbek do pakietu nr 4 :
Z pozycji nr 1 = 2 sztuki testu kontroli prawidłowości zgrzewu
Z pozycji nr 3 i 4 = 2 rolki etykiet dwukrotnie przylepnych do sterylizacji parowej i plazmowej
PAKIET NR 5 - Materiały pomocnicze
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Pisak wodoodporny gruby, czarny do znakowania zestawów narzędzi wytrzymujący proces sterylizacji parowej | komplet | 10 sztuk/opak. | 20 opak.
2 | System kopertowej dokumentacji kontroli sterylizacji parowej | A4 | 100 sztuk/opak. | 20 opak.
3 | Plomby plastikowe do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych marki Aesculap, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej w kolorze niebieskim. | opakowanie | 1000 sztuk/opak. | 20 opak.
4 | Filtry papierowe jednorazowe okrągłe 19cm ze wskaźnikiem S do kontenerów sterylizacyjnych | opakowanie | 500 sztuk/opak. | 20 opak.
5 | Zestaw uzupełniający czyścików do posiadanego dozownika o wymiarach 285x190x180 typu Inter Lock | opakowanie | opakowanie | 2 opakowania (komplet)
6 | Jednorazowe, plastikowe, przeźroczyste osłonki na narzędzia, wytrzymujące temp. 134stopnie C min.25mm | opakowanie | 1000 sztuk/op. | 5 opak.
RAZEM :
Zamawiający wymaga próbki z pozycji nr 4 = 2 sztuki jednorazowego filtra papierowego
Zamawiający wymaga próbki z pozycji nr 6 = 2 sztuki osłonki na narzędzia
PAKIET NR 6 – Kasety, akcesoria do sterylizacji plazmowej
Lp. | Nazwa artykułu | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Kaseta STERRAD 100S/5 cykli | opakowanie | 45op.
2 | Akcesoria STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | komplet | 1 kpl.
RAZEM:
PAKIET NR 7 – testy biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parowej oraz plazmowej (nadtlenek wodoru)
Lp. | Nazwa artykułu | Opakowanie handlowe | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT(%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej (134 ̊ C) ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki, nie wymaga użycia zewn. ,,kruszera”, kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem 3M Attest Auto-reader 490 na podstawie instrukcji obsługi. | opakowanie (50szt./op) | 100 opak.
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki, nie wymaga użycia zewn. ,,kruszera”, kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem 3M Attest Auto-reader 490 na podstawie instrukcji obsługi. | opakowanie(30szt./op) | 50 opak.
RAZEM: