## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawa cewników balonowych do zmian twardych nacinających
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy do zastosowań w naczyniach obwodowych; wyposażony w nitinolowy element nacinający ułożony w konfiguracji spiralnej | szt | 20
‐ średnice: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm
‐ długości: 20mm, 40mm, 100mm, 200mm
‐ kompatybilne z prowadnikami 0,014" i 0,018"
‐ ciśnienie nominalne 6 - 8atm
‐ ciśnienie RBP 12 - 20atm
‐ kompatybilne z introducerem 5F-6F
‐ elektropolerowany heliklany element nacinający
‐ Łatwiejsze opróżnianie balonu dzięki nitinolowi, które pozwala uzyskać doskonałe zdolności w zakresie ponownego wprowadzania i ponownego użycia
Ilość szt w komisie: 5
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawa stentów samorozprężalnych do tętnicy podkolanowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Samorozprężalny, elastyczny sten wykonany z 6 par włókien nitinolowych | szt | 50
dedykowany do tętnicy podkolanowej i powierzchownej udowej
‐ średnice: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.5mm
‐ długość: 20-200mm
‐ długość cewnika: 80 i 120cm
‐ kompatybilny z prowadniekiem 0,018"
‐ kompatybilny z introducerem 6F
‐ wysoka odporność na zginanie, rozciąganie i skręcanie
możliwośc modelowania stentu po implantacji
wysoka siła radialna
wymaga predylatacji
Ilość szt w komisie: 6szt
Ceny oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK 2 NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawa cewników balonowych uniwersalnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy uniwersalny | szt | 150
kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
średnice: 3 -12 mm
długość: 20 - 200mm
system wprowadzający: 40cm, 75cm, 135cm
kompatybilny z introducerem 5F, 6F, 7F
ciśnienie RBP: 14-24 atm
profil przejścia przez zmianę: 0,040"/1,01mm
wykonanie zapewnia elastycznośc i wytrzymałość
Ilość szt w komisie: 20szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawa produktów endowaskularnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stentgraft obwodowy | szt | 100
‐ rozprężalny na balonie
‐ do leczenia zmian miażdżycowych w tętnicach biodrowych wspólnych i zewnętrznych
‐ wykonany ze stali nierdzewnej i ePTFE
‐ kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
‐ system wprowadzjący 80i 135cm
‐ średnice: 5 - 12 mm
‐ długość: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm
‐ kompatybilny z introducerem 6, 7, 8F
ciśnienie nominalne: 8 atm
ciśnienie RBP 12atm
Ilość szt w komisie: 10 szt
2. | Stent samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych | szt | 200
wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej
‐ system OTW
‐ kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
‐ kompatybilny z introducerem 5F
‐ średnica 5mm o długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170
‐ średnica 6 i 7 mm o długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120
‐ system wprowadzający: 80 i 135cm
‐ po 6 markerów tantalowych po obu stronach stentu
‐ opaski znacznikowe rozmieszczone w odstepach co 1 cm
Ilośc szt w komisie: 15szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy zestawów do zabiegów obwodowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stenty rozprężane na balonie chromowo- kobaltowe | szt | 200
stenty cienkościenne, wykonane ze stopu chromu i kobaltu
pokryte powłoką węglika krzemu, przyspieszające endotelializację
‐ długość: 18, 28, 38, 58, 78 mm
‐ średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm
‐ system wprowadzający: 90cm, 130cm, 170cm
‐ 2 markery oznaczające pozycję stentu
‐ kompatybilne z introducerem 6F; Shaft 5.1-5.4 F
‐ ciśnienie nominalne 10atm
‐ ciśnienie RBP 14atm dla średnic 5-8mm oraz 12 atm dla średnic 9-10mm
konstrukcja podwójnej spirali zapobiega efektówi "rybiej łuski" - nakładaniu się i wystawianiu drutów
Próbka: 2szt - 7/78
Ilośc szt w komisie: 10szt
2. | Introducer zbrojony | szt | 200
‐ kompatybilne z prowadnikiem 0,035"
‐ stalowe zbrojenie i konstrukcja polimerowa zapewniają utrzymanie średnicy wewnętrznej
‐ długość: 45cm zagięta i prosta
‐ średnica: 4, 5, 6, 7, 8F
‐ dwa dylatory dostępne dla średnicy 4F
‐ zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
‐ odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
‐ średnica wewnętrzna introducera 4F - 0,064"
Próbka: 2szt - 6/45
Ilośc szt w komisie: 15szt
3. | Introducer zbrojony | szt | 200
‐ kompatybilne z prowadnikiem 0,035"
‐ stalowe zbrojenie i konstrukcja polimerowa zapewniają utrzymanie średnicy wewnętrznej
‐ długość: 65cm, prosta
‐ średnica: 4, 5, 6, 7, 8F
‐ zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
‐ odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
‐ średnica wewnętrzna introducera 4F - 0,064"
Próbka: 2szt - 6/65
Ilość szt w komisie: 15szt
4. | Introducer zbrojony | szt | 200
‐ kompatybilne z prowadnikiem 0,035"
‐ stalowe zbrojenie i konstrukcja polimerowa zapewniają utrzymanie średnicy wewnętrznej
‐ długość: 90cm, prosta
‐ średnica: 4, 5, 6, 7, 8F
‐ zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik
‐ odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F
‐ średnica wewnętrzna introducera 4F - 0,064"
Próbka: 2szt - 6/90
Ilośc szt w komisie: 15szt
5. | Stenty samorozprężalne na prowadniku 0,018" | szt | 100
stenty nitinolowe, pokryte powłoką węglika krzemu, przyspieszające endiotelializację
‐ długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200mm
‐ średnice: 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm
‐ system wprowadzający 90cm oraz 135cm - Over The Wire
‐ grubość strutów 140µm, szerokośc strutów: 85µm
‐ po 6 złotych markerów na każdym końcu
‐ kompatybilne z introducerem 4F
‐ połączenie typu "S" zapewnia lepszą elastyczność
System Tri- axialny pozwalający na precyzyjną implantację
Kontrukcja wieloelementowa zapobiega efektowi "rybiej łuski"
Próbka: 2szt - 5/150mm Ilość szt w komisie: 10szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy sprzętu do embolizacji obwodowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Spirale embolizacyjne obwodowe | szt | 100
samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu
spirale "odłączalne" w systemie 0,018 i 0,035 o termoelektrycznym mechanizmie odłączania
system "odłączalny" pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila
średnice: 4-20mm
długości: 7-40cm
czas odłączenia 0,7s
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
2. | kontroler do odłączania do spiral (max do 20spiral) | szt | 5
3. | Mikrocewnik obwodowy ultraselektywny | szt | 50
ściana trójwarstwowa: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester
powłoka hydrofilna
końcówki: prosta, zagięta, potrójnie zagięta
końcówka z markerem 0,6mm
kompatybilne z prowadnikiem max 0,016
oplot w warstwie środkowej zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nwigacją i elastyczność
bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach - max 900PSI
długości 130, 150, 175cm
średnica wewnętrzna: 0,017" dla 1,7Fr oraz 0,019" dla 1.9Fr ( kompatybilne z prowadnikiem 0,016")
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
4. | Mikrocewnik obwodowy superselektywny | szt | 50
‐ściana trójwarstwowa: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester
‐powłoka hydrofilna
‐oplot w warstwie środkowej zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nwigacją i elastyczność
‐dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach 750-900PSI
‐długości: 110, 130, 150 cm
‐średnica wewnętrzna 0,019" dla 2,0Fr z prowadnikiem 0,016
0,022 dla 2,4Fr z prowadnikiem 0,018
0,025 dla 2,7Fr z prowadnikiem 0,021
0,027 dla 2,8Fr z prowadnikiem 0,021
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
Cena wartości ogółem w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy sprzętu do rekanalizacji i udrożnień obwodowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadniki zabiegowe | szt | 30
Prowadnik w proksymalnej części pokryty PTFE, w dystalnej hydrofilną
Proksymalna część prowadnika bardzo sztywna
Końcówka zagięta lub prosta dla średnicy 0,035"
średnice: 0,035", 0,014", 0,018"
długości: 180, 260, 300 cm dla średnicy 0,014" i 0,018"
Ilośc szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
2. | Koszulka naczyniowa zbrojona, prowadząca, z markerem | szt | 100
Pokryta hydrofilnie
przeznaczona do trudnych odejśc tętnicy
‐ średnica: 5 - 8Fr
‐ długość: 45cm, 65cm, 90cm
‐ kompatybilna z prowadnikiem 0,038"
‐ duża średnica wewnętrzna:
0,076" dla 5Fr
0,087" dla 6Fr
0,101" dla 7Fr
0,115" dla 8Fr
‐ zbrojona oplotem stalowym, dzięki czemu jest odporna na zgięcia i załamania
‐ złoty marker 5mm od końca dystalnego
‐ gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem
‐ na końcu bocznego ramienia zawór i trójdrożny kranik ułatwiający przepłukanie koszulki i podanie leku
‐ lejkowaty kształt przekroju podłuznego proksymalnego końca koszulki
Ilość szt w komisie: 5szt
3. | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy | szt | 50
średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”
długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm
kompatybilny z prowadnikiem 0,038”
duża średnica wewnętrzna: 0,041” (1,03 mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10 mm) dla 5 Fr
atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia)
dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe
kontrola trakcji 1:1
duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi
dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza
4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi)
5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)
Ilość szt w komisie: 5szt
4. | Cewnik wspierający do trudnych przejść | szt | 50
‐ kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4Fr
‐ kompatybilny z prowadnikiem 0,018" i koszulką 2,6Fr
‐ długości: 65, 90, 135, 150cm
‐ trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40cm
‐ shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej
‐ końcówka dystalna taperowana o długości 12mm o stożkowatym kształcie
‐ zatopiony marker 1mm od końcówki widoczny widoczny pod skopią, dwa markery umieszczone 40 i 100mm od końcówki dystalnej
‐ kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni
Ilośc szt w komisie: 5szt
5. | Stent do tętnic szyjnych | szt | 50
‐ nitinolowy o strukturze plecionej
‐ dwowarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji
‐ minimalny zakres średnic: 5-10mm
‐ długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 43mm
‐ długość segmentu RX 30cm
‐ kompatybilne z koszulką 5Fr
Ilość szt w komisie: 5szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy Y-connectora
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Y connector do PTCA | szt | 100
posiada adapter rotacyjny i zastawkę Touhy - Borst
średnica światła 9.5F
wykonany z materiału umozliwiającego kontrole wizualną
Próbka: 3szt
Ilość szt w komisie: 5 szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy cewników kalibracyjnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik kalibracyjny | szt | 50
‐ średnice: 4F i 5F
‐ długości: 65cm; 100cm
‐ ilość markerów: 20
‐ odstępy pomiędzy markerami 1cm
‐ kompatybilne z prowadnikiem 0,035"
‐ wytrzymałośc ciśnieniowa 1200psi
Markery platynowe, bez oplotu
Duża odporność na złamanie
Gładka powierzchia
Szeroka gama krzywizn
Ilość szt w komisie: 5szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 9: