Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet III - Macerator do szybkiej utylizacji jednorazowych naczyń z pulpy celulozowej – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2021

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | TAK, podać |  |
|  | Wydajność min. 4 naczyń jednorazowych typu kaczka, basen na 1 cykl | TAK, podać |  |
|  | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK, podać |  |
|  | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania | TAK, podać |  |
|  | Uszczelka komory umiejscowiona na pokrywie urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne nożne otwieranie i zamykanie pokrywy | TAK, podać |  |
|  | Zamykanie i otwieranie pokrywy z systemem anty przeciążeniowym (napotkana przeszkoda, ręczne zamknięcie nie powoduje uszkodzenia mechanizmu zamykania/otwierania) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | TAK, podać |  |
|  | Szczelny zatrzask komory | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący m.in. o wszystkich etapach procesu, stanie urządzenia, fazach cyklu, ewentualnych usterkach | TAK, podać |  |
|  | Kolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie przechodzące w stan czuwania (stan uśpienia) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - zaistniałych usterek - prędkości wirnika | TAK, podać |  |
|  | Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej | TAK, podać |  |
|  | Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające) | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia) | TAK, podać |  |
|  | Komora w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia w mm | podać |  |
|  | Wysokość załadunku max. 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max 60 kg | TAK, podać |  |
|  | Konfigurowalne zużycie wody na jeden cykl | TAK, podać |  |
|  | Konfigurowalny czas jednego cyklu maceratora | TAK, podać |  |
|  | Dla cyklu niestandardowego możliwość regulacji zużycia wody i czasu cyklu bezpośrednio z panelu sterowania na górnej pokrywie | TAK, podać |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V lub 400V | TAK, podać |  |
|  | Moc przyłączeniowa max 650 W | TAK, podać |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny 50mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty