Załącznik nr 1.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Bodypletyzmograf do pomiaru czynności płuc

| Lp. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa Typ Producent Kraj pochodzenia | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (nie dopuszcza sprzętu demonstracyjnego, regenerowanego) | TAK |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2021) | TAK, PODAĆ |  |
| PLETYZMOGRAF |
|  | Kabina w formie prostopadłościanu, konstrukcja aluminiowa, z przeszklonymi ścianami, zapewniającymi widoczność w zakresie 3600 | TAK |  |
|  | Waga kabiny max. 150 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Objętość kabiny 940 litrów (+/- 5%) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ławka dla pacjenta o wadze do 160 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiar ciśnienia w kabinie: - Zakres pomiaru zmian ciśnienia w kabinie ≥ 1 kPa, - Dokładność pomiaru zmian ciśnienia w kabinie ≤ 1%, - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,01 kPa | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiar ciśnienia w ustach: - Zakres pomiaru zmian ciśnienia w ustach ≥ 30 kPa, - Dokładność pomiaru zmian ciśnienia w ustach ≤ 1%, - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,0025 kPa | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas zamykania zastawki określany przez użytkownika w zakresie min: 1 – 5 sekund | TAK |  |
|  | Dwupunktowy system elektromagnetycznej metody zamykania drzwi z sygnalizacją poprawnego zamknięcia LED na obydwu punktach | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane od zewnątrz oraz od wewnątrz | TAK |  |
|  | Wielokolorowe podświetlanie LED wnętrza kabiny | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrofon oraz głośnik ułatwiający przekazywanie instrukcji pacjentowi podczas badania | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja kabiny za pomocą wbudowanego modułu BodyLiveCal | TAK |  |
|  | Automatyczny odczyt warunków otoczenia (wbudowany moduł) > ciśnienia, temperatury | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana korekcja temperatury podczas badan on-line w kabinie | TAK |  |
| SPIROMETR |
|  | System pomiarowy wykorzystujący technologie ultradźwiękową | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa zamontowana na ramieniu regulowanym we wszystkich płaszczyznach | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, łatwa w demontaży oraz dezynfekcji | TAK |  |
|  | Brak konieczności wykonywania kalibracji objętościowej systemu pomiarowego ze względu na wykorzystywaną technologie ultradźwiękową. System zapewnia możliwość wykonania kalibracji kontrolnej | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa przystosowana do użycia filtrów antybakteryjnych | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badań spirometrycznych poza kabiną, ramię wysuwane min. 70 cm poza kabinę | TAK |  |
|  | Pomiar przepływu: - Zakres pomiaru ≥ 0-18l/s - Dokładność pomiaru ≤ 2% lub 50 ml/s (obowiązuje większa wartość) - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,01 l/s - Opór głowicy pomiarowej ≤ 0,05 kPa (l/s) przy przepływie 14 l/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiar objętości: - Zakres pomiaru: nieograniczony - Wyświetlacz graficzny ≥ 20l - Dokładność pomiaru ≤ 2% - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,001 l | TAK, PODAĆ |  |
| DYFUZJA |
|  | System badań dyfuzji zintegrowany z kabiną bodypletyzmograficzną. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania metoda Single-Breath oraz Real - Time | TAK |  |
|  | System pomiarowy z użyciem zaworu typu Demand Valve | TAK |  |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza i prezentuje zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech. | TAK |  |
|  | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego system mierzy i prezentuje ciśnienie z jakim pacjent napiera na układ pomiarowy | TAK |  |
|  | Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego i informuje użytkownika jeśli chce rozpocząć badanie przed upływem czasu rekomendowanego w wytycznych ERS/ATS | TAK |  |
|  | Określenie pojemności dyfuzyjnej (TLCO) oraz VA spełnia wymagania wytycznych ERS/ATS 2017 | TAK |  |
|  | Sensor CO: - Metoda pomiaru: analiza podczerwieni - Zakres pomiaru ≥ 0—0,3% CO (0-3000 ppm) - Dokładność ≤ 2,5% pełnego zakresu (FSO full scale output) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sensor He: - Metoda pomiaru: analiza ultradźwiękowa - Zakres pomiaru ≥ 0-20% He - Dokładność ≤ 2,5% pełnego zakresu (FSO full scale output) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczna kalibracja systemu przy użyciu mieszanki gazu referencyjnego, służącego również do wykonywania badań | TAK |  |
|  | W zestawie butla z mieszanką gazów He/CO/O2/N2 oraz reduktorem | TAK |  |
| BADANIA I OTRZYMYWANE PARAMETRY |
|  | Spirometria natężona, spirometria spokojna, MVV, FEV1, FVC, MMEF, MEF75,MEF50,MEF25 | TAK |  |
|  | Opory dróg oddechowych RAW itd. | TAK |  |
|  | Bodypletyzmografia TLC,TGV, RV, pętle rezystancji | TAK |  |
|  | Dyfuzja Single-Breath TLCO,VA, KCO, TLC | TAK |  |
|  | Możliwość realizowania badania w trybie PRE i POST | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe opcje, min> system do badań prowokacyjnych, pomiar siły mięśni oddechowych, ROS, rynomanometria, wypłukiwanie azotu FRC N2 Washout, inne | TAK |  |
| SYSTEM BODYPLETYZMOGRAFII |
|  | System zasilany z sieci elektrycznej: 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe wszystkich komponentów poprzez transformator separacyjny klasy medycznej | TAK |  |
|  | Średni pobór energii: 350 W (gdy aktywne są wszystkie elementy systemu) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi kabiny zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej PC wysokiej klasy, min. Windows 10, procesor 2 – rdzeniowy Intel, 8 GB RAM | TAK |  |
|  | Komputer, monitor i drukarka zainstalowane na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły obsługiwane z jednego komputera, posiadają wspólna bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość importu do oprogramowania nowych modułów wartości należnych w przypadku zmiany rekomendacji ERS/ATS | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych niezależnie dla każdego badania | TAK |  |
|  | Możliwość edycji, konfiguracji i tworzenia własnych raportów w tym import logo w formacie graficznym, min. .png, .jpg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika szablonu raportu wg. Którego chce wygenerować wynik w formie wydruku lub pliku PDF, nawet w obrębie jednego typu testu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań wyposażone w graficzne wskaźniki działające on-line, informujące na bieżąco operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia próby zgodnie z najnowszymi standardami ERS/ATS: - Czas wydechu: ≥ 3 s lub ≥ 6 w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu: < 25 ml | TAK |  |
|  | Oprogramowanie posiada wbudowany moduł kontroli kryteriów powtarzalności pomiędzy próbami i w obrębie próby wg norm ERS/ATS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań wyposażone w moduł animacji dla dzieci ułatwiające wykonywanie badań pacjentom pediatrycznym | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych do formatu PDF lub w formacie danych arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia oprogramowania do badań z systemem HIS przy użyciu protokołu DICOM, HL7 lub GDT. Możliwość pracy z wykorzystaniem listy roboczej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie funkcjonujące w oparciu o bazę danych i badań SQL | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji zgodnie z treścią oferty | TAK | Parametr podlega punktacji |
|  | Bezpłatne 2 szkolenia z obsługi systemu | TAK |  |
|  | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) | TAK |  |

Wartość .................... zł netto (słownie: ...............................................)

Wartość …................ zł brutto (słownie: ...............................................)

W tym wartość podatku VAT:……………….

Powyższa cena ryczałtowa zawiera również koszty: dostawy i zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niewypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzenia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowane i powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.