## załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic udowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent nitinolowy typu "over the wire" odporny na załamania | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ±10 [cm] i 125 [cm]±10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
6 | stenty współpracujące z introducerem, max. 6F dla całego minimalnego wymaganego przedziału średnic | TAK | –
7 | dostępne średnice, min: od 5,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | budowa stentu hybrydowa | TAK | –
9 | skuteczność w rejonie SFA potwierdzona badaniami klinicznymi -publikacje | TAK, dołaczyć do oferty | –
10 | dostępne długości, min: od 20,0 [mm] do 150,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | skracalność po rozprężeniu max. 10% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035 ["] i kompatybilny z koszulką 6F | TAK | –
6 | możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) | TAK | –
7 | dostępne średnice, min: od 5,0 [mm] do 14,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości, min: od 20,0 [mm] do 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | typ uwalnianego leku : cytostatyczny paclitaxel | TAK | –
4 | dostępne długości systemu doprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 130 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości, min: od 40 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice: 6,0 [mm] i 7,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 F | TAK | –
Cewnik prowadzący do PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PTA o średnicy 8F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | wymagane co najmniej dwie długości: 50 [cm] ± 5 [cm] oraz 90 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
6 | dostępne różne rodzaje krzywizn do tętnic dogłowowych i nerkowych | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 5F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
5 | cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kręgowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), sidewinder (SIM), BERN, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice stentu, min: od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny długości, min: od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z introducerem 4 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny krótki kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego : 70[cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne średnice, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny długości, min: od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
8 | kompatybilny z introducerem 4 F dla wszystkich średnic | TAK | _
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | markery na systemie wprowadzającym oznaczające pozycję balonu | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice, min: od 2 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min: od 20 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
Introducer zbrojony do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | wymagane długości: 45 [cm] oraz 100 [cm] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna introducera 4 F | TAK/NIE | 2/0
6 | dostępne średnice introducera, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | posiada zastawkę hemostatyczną i i trójdrożny kranik | TAK | –
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | cewnik wyposażony w prwoadnik usztywniający system dostarczania zapobiegający złamaniomi poprawiający jego popychalność | TAK | –
4 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK) | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 150 [cm], 120 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min. od 20 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | dwa markery na systemie dostarczania oznaczające pozycję balonu | TAK | –
4 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 5F , 6F , 7F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm], 170 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. od 3,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min. od 20 [mm] do 250 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera, sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
4 | cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK) | TAK | –
5 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F, 5F | TAK | –
6 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm] | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. od 3,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | wymagane długości, min. od 40 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Niskoprofilowy stentgraft brzuszny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane średnice, min.od 20 [mm] do 34 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | polimerowa technologia uszczelniania | TAK | -
5 | system wprowadzania za pomocą niskoprofilowego cewnika o średnicy, min. od 10 F do 15 F | TAK | -
6 | mozliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 [mm] do 28 [mm] | TAK | -
Stentgraft aortalny osadzany na bifurkacji aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | pokrycie stentgraftu materiałem PTFE tylko w części proksymalnej i dystalnej | TAK | -
4 | możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy od 18 [mm] do 32 [mm] | TAK | -
5 | mozliwość zaimplantowania w przypadku średnicy tętnic biodrowych od 10 [mm] do 23 [mm] | TAK | -
6 | długość szyji tętniaka ≥ 15 [mm] | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer krótki zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagana długość: 11 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości, min. 7,5 [cm] i 11 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
Introducer długi zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępne długości: 45 [cm] ± 1 [cm] i 35 [cm] ± 1 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | –
4 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do dystalnego dostępu
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | -
3 | atraumatyczna końcówka | TAK | -
4 | dostępne długości, min. 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne średnice 5 [F], 6 [F], 7 [F] | TAK | -
6 | dostępne kształty końcówek dla cewnika 6 [F] i 7 [F] min: Straight, Headhunter1, Multipurpose D, Multipurpose C, Simpson S | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kranik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy | TAK | –
3 | ciśnienie, min. 500 psi (35 [bar]) - potwierdzone na opakowaniu jednostkowym | TAK, podać w [psi] | [1,2]
Przedłużacz wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przedłużacz wysokociśnieniowy o długości, min. 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | ciśnienie, min. 1200 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2]
4 | w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz wysokociśnieniowy obrotowy adaptor | TAK | –
Rampa trójdrożna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2]
3 | adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | TAK | –
Torquer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów, min. dwa kolory | TAK, wyszczególnić kolory | [1,2]
5 | system mocowania torquera na prowadniku | opisać | 1,2,3
Y – konektor z przedłużaczem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
4 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK, opisać | 1,2,3
5 | wraz z Y - konektorem powinien być zaoferowany przedłużacz Luer Lock o długości 30 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
Introduktor do tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane średnice, min. 5 [F] i 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | minimalna wymagana długość: 11 [cm] i 23 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,018 ["] i 0,022 ["] | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
Introducer naczyniowy nietypowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min.: 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10F; 11F; 12F; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalne wymagane długości introducera: 11 [cm]; 23 [cm]; 35 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
StentGraft do aorty brzusznej z mocowaniem nadnerkowym
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | rusztowanie nitinolowe, pokyte poliestrem, mocowanie nadnekowe, dodatkowe haczyki podnerkowe | TAK | –
4 | możliwość zaopatrzenia aorty o wygięciu szyji proksymalnej do 75 stopni | TAK | –
5 | system trzymodułowy z przedłużkami proksymalnymi i dystalnymi, dodatkowe mocowanie odnóg- tępe haczyki zapobiegające migracji | TAK | –
6 | niski profil stentgraftu 18 F lub 19 F dla korpusu głównego, oraz 13 F lub 14 F dla odnóg | TAK | –
7 | stent graft posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę, np. w postaci haczyków | TAK | –
8 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację w odcinku aorty brzusznej | TAK | –
9 | wymagany minimalny przedział średnic części aortalnej: od 20 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
10 | wymagany minimalny przedział średnic biodrowych: od 9 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
11 | w zestawie: prowadniki sztywne, cewnik kalibrowany typu Pigtail, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
12 | szkolenie operatorów w stosowaniu StentGraft'u | TAK | –
13 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 48 [h] | TAK | –
Stent Graft do aorty brzusznej z mocowaniem podnerkowym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | średnice części biodrowej, min. od 10 [mm] do 23 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | średnice części aortalnej, min. od 21,5 [mm] do 34 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | system wprowadzający dla odnóg biodrowych o rozmiarze 18 [F] | TAK | –
6 | system wprowadzający dla systemu głównego o rozmiarze od 20 [F] do 23 [F] | TAK | –
7 | masymalne zagięcie szyji w odcinku proksymalnym do 90⁰ | TAK | –
8 | możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu wewnątrz aorty | TAK | –
9 | możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu | TAK | –
10 | możliwość zastosowania nawet do bardzo krętych naczyń | TAK | –
11 | w zestawie: prowadniki sztywne, cewnik kalibrowany typu Pigtail, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
12 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK
Stent Graft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stentgraft upakowany w dwie osłonki- zewnętrzna bardzo sztywna, wewnętrzna- elastyczna | TAK | –
4 | wymagany minimalny przedział średnic od 22 [mm] do 46 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | wymagany minimalny przedział długości od 100 [mm] do 250 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępność stentgraftów prostych i stożkowych | TAK | –
8 | stent graft posiadający system fiksacji proksymalnej uwalniany po ostatecznym pozycjonowaniu stent graft'u | TAK | –
9 | w zestawie: prowadniki sztywne, cewnik kalibrowany typu Pigtail, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | Tak
11 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft rozgałęziony do zopatrywania tętnic biodrowych dwuelementowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE, dwuelementowy (częśc główna stentgrafu i element do tętnicy biodrowej wewnętrznej) | TAK | –
4 | dwuetapowy system rozprężania dający możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu | TAK | –
5 | system wprowadzający dla głównej części stentgrafu, max. 16 [F] | TAK | [2,1]
6 | system wprowadzający dla części do tętnicy biodrowej wewnętrznej 12 [F] | TAK | –
7 | możliwość połączenia stentgraftu IBE ze stentgraftem brzusznym | TAK | –
8 | stentgraft ma zastosowanie w krętych naczyniach biodrowych, a zestaw wprowadzający umożliwia pokonywanie zagięć kątowych | TAK | –
9 | główna część stentgraftu umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o średnicy od 6,5 [mm] do 25 [mm] | TAK | –
10 | część do tętnicy biodrowej wewnętrznej umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy od 6,5 [mm] do 13,5 [mm] | TAK | –
11 | w zestawie: prowadnik sztywny, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
12 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Stentgraft rozgałęziony do zaopatrywania tętnic biodrowych trzyelementowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stentgraft rozwidlony o budowie trzymodułowej, wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE, trzyelementowy (częśc główna stentgrafu, element do tętnicy biodrowej wewnętrznej i przedłużka do tętnicy biodrowej zewnętrznej) | TAK | –
4 | dwuetapowy system rozprężania dający możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu | TAK | –
5 | system wprowadzający dla głównej części stentgrafu, max. 16 [F] | TAK | [2,1]
6 | system wprowadzający dla części do tętnicy biodrowej wewnętrznej 12 [F] | TAK | –
7 | możliwość połączenia stentgraftu IBE ze stentgraftem brzusznym | TAK | –
8 | stentgraft ma zastosowanie w krętych naczyniach biodrowych, a zestaw wprowadzający umożliwia pokonywanie zagięć kątowych | TAK | –
9 | główna część stentgraftu umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o średnicy od 6,5 mm do 25 mm | TAK | –
10 | część do tętnicy biodrowej wewnętrznej umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy od 6,5 mm do 13,5 mm | TAK | –
11 | w zestawie: prowadnik sztywny, koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
12 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Przedłużenie aortalne
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wykonanie z nitynolu i pokryte ePTFE | TAK | –
4 | dostępne średnice min: 23 [mm], 26[mm], 28,5 [mm], 32 [mm], 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
5 | dla średnic: 23 [mm], 26 [mm], 28,5 [mm] wymagana długość przedłużki 3,3[cm], dla średnic: 32 [mm], 36 [mm], wymagana długość przedłużki 4,5 [cm] | TAK | –
6 | dla średnic: 23 [mm], 26 [mm], 28,5 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 16 [F], dla średnicy 32 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 17 [F], dla średnicy 36 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 18 [F] | TAK | –
7 | w zestawie: koszulka naczyniowa, balon do modelowania | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Przedłużenie aortalne z mozliwością zagięcia go do krzywizny aorty
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wykonanie z nitynolu i pokryte ePTFE | TAK | –
4 | dostępne średnice min. od 20 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
5 | długość przedłużki dla wszystkich średnic 4,5 [cm] | TAK | –
6 | dla średnic: 20 [mm], 23 [mm], 26 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 15 [F], dla średnicy 28,5 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 16 [F], dla średnic: 32 [mm], 36 [mm] wymagany profil zestawu wprowadzającego 18 [F] | TAK | –
7 | w zestawie: koszulka naczyniowa | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu Stent Graft'u | TAK | –
Stentgraft do aorty piersiowej bezszwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu, pokrycie wykonane z materiału PTFE na całej długości, bezszwowe łączenie szkieletu | TAK | –
4 | w skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym, cewnikiem balonowym, prowadnikiem, koszulką naczyniową | TAK | –
5 | system wprowadzający o średnicy, min. od 18 [F] do 24 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stentgraftów | TAK | –
7 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację i etapowe uwalnianie stentgraftu | TAK | –
8 | dostępne średnice, min. od 22 [mm] do 44 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 [mm] do 42 [mm] | TAK
10 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Stent Graft do aorty brzusznej z podnerkowym systemem dwuelementowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | możliwość zaopatrywania tętniaków aorty o średnicy od 19 [mm] do 32 [mm], tętnic biodrowych od 8 [ mm] do 25 [mm] | TAK | _
4 | do każdego stent graftu dołączony cewnik balonowy, koszulki wprowadzające, sztywny prowadnik | TAK | –
5 | stentgraft o budowie wielomodułowej wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK | –
7 | niski profil zestawu wprowadzającego o średnicy, min. od 12 F do 18 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
8 | w standardzie dostarczane dwie części (część gówna, segment do tętnicy kontralateralnej) | TAK | –
9 | możliwość repozycji głównej części stentgraftu pozwalający na precyzyjne ustawienie pod tętnicami nerkowymi | TAK | –
10 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Stent Graft do aorty brzusznej z podnerkowym systemem trzyelementowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | możliwość zaopatrywania tętniaków aorty o średnicy od 19 [mm] do 32 [mm], tętnic biodrowych od 8 [mm] do 25 [mm] | TAK | _
4 | do każdego stent graftu dołączony cewnik balonowy, koszulki wprowadzające, sztywny prowadnik | TAK | –
5 | stentgraft o budowie wielomodułowej wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK | –
6 | niski profil zestawu wprowadzającego o średnicy, min. od 12 F do 18 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
7 | możliwość repozycji głównej części stentgraftu pozwalający na precyzyjne ustawienie pod tętnicami nerkowymi | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
9 | w standardzie dostarczane trzy części (część gówna, segment do tętnicy kontralateralnej, przedłużka biodrowa lub aortalna) | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy stosowany do zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | możliwośc zastosowania jako kanał do stentretrivera | TAK | –
4 | balon compliant o miękkiej i atraumatycznej końcówce | TAK | –
5 | system coaxial lumen umożliwiający szybką inflację i deflację balonu | TAK | –
6 | dostępna średnica 8 [F] | TAK | –
7 | wymiar wewnętrzny 0,084 ["] | TAK | –
8 | dostępne długości min. 85 [cm] i 95 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do trombektomii do obwodowego układu krwionośnego i nerwowo-naczyniowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | zestaw składający się z cewnika do trombektomii oraz cewnika prowadzącego
4 | cewnik do trombektomii jednkanałowy o zmiennej sztywności ze znacznikami radiocieniującymi w częśći dystalnej i proksymalnej | TAK | –
5 | powłoka hydrofilna pokrywająca korpus cewnika do trombektomii | TAK | –
6 | sterowalna część proksymalna cewnika do trombektomii | TAK | –
7 | dostępne rozmiary cewnika do trombektomii min.: 3 [F], 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, podać dostępne rozmiary w [F] | [1,2]
8 | dostępne długości cewnika do trombektomii: 130 [cm] ± 5 [cm], 145 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
9 | cewnik do trombektomii kompatybilny z prowadnikiem od 0,018 ["] do 0,035 ["] | TAK | _
10 | cewnik prowadzący jednkanałowy o zmiennej sztywności ze znacznikami radiocieniującymi w częśći dystalnej oraz nasadką typu luer w części dystlnej | TAK | –
11 | powłoka hydrofilna pokrywająca korpus cewnika prowadzącego | TAK | –
12 | dostepne długości cewnika prowadzącego, min: 90 [cm], 95 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
13 | średnica wewnetrza cewnika prowadzącego części proksymalnej min. 0,09 ["] | TAK, podać w ["] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do rotablacji orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | system skałdający się z: cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną i platformy sterującej | TAK | –
4 | średnica korony 1,25 [mm] | TAK | –
5 | długość cewnika 135 [cm] ± 8 [cm] | TAK | –
Prowadnik do aterektomii orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | prowadnik nitilonowy | TAK | –
4 | średnica proksymalna 0,012["] | TAK | –
5 | średnica dystalna 0,014["] | TAK | –
6 | długośc prowadnika min. 325 [mm] | TAK, podać w [mm] | [1,2]
7 | elastyczna końcówka | TAK | –
Lubrykant do aterektomii orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | lubrykant stosowany do zabiegów z użyciem wyrobów wyżej wymienionych wyrobów | TAK | –
Urządzenie - zintegrowane: pompa i napęd do systemu aterektomii orbitalnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | Wykonawca zaoferuje przenośne urządzenie, integrujące pompę i napęd do systemu aterektomii orbitalnej. Zaoferowane urządznie kompletne, gotowe do użycia - kompatybilne i dedykowane do oferowanych wyżej produktów | TAK | –
3 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiotowe urządzenie - co zostanie udokumentowane stosownym protokołem odbioru | TAK | –
4 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać | –
5 | w okresie udzielonej gwarancji - bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na każdy rok (tj. przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu odbioru) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - Wykonawca dostarczy przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie wykonania terminowego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przegladu | TAK, podać | –
5 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | –
6 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godz, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK, podać | –
7 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
8 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
9 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim dostarczona przez Wykonawcę najpóźniej przy podpisanu protokołu odbioru wraz z dodatkową instrukcją obsługi (obowiązkowo w wersji elektronicznej) dla Działu Inżynierii Klinicznej | TAK | –
10 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do ciężkich zmian miażdżycowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicach 0,018” i 0,035” | TAK | –
3 | dostępne długości, min. od 145 [cm] do 320 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [cm] | [1,2]
4 | giętka atraumatyczna końcówka o długości 3 [cm] | TAK | –
5 | prowadnik pokryty substancją hydrofilną | TAK | –
6 | dostępna końcówka prowadnika w kształcie „j” lub prosta | TAK | –
7 | prowadnik dostępny z z elastycznym, standardowym lub sztywnym shaftem | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do kaniulacji naczyniowej do zabiegów TAVI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | zestaw zawiera: introducer, dilatator, dren boczny do płukania | TAK | –
4 | profil wprowadzenia 14 [F] | TAK | –
5 | długośc introducera 32 [cm] ± 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | długość dilatatora 49 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | koszulka rozszerzalna w trzech płaszczyznach | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent PrCr dedykowany do stentowania dużych naczyń oraz pnia lewej tętnicy wieńcowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | stop platynowo-chromowy min. 33% wagi | TAK | –
4 | stent uwalniajacy lek everolimus z polimery biodegradowalnego | TAK | –
5 | dostepne średnice, min. 3.5 [mm], 4.0 [mm] , 4.5 [mm , 5.0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
6 | wymagane dostępne długości, min. od 8 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
7 | ciśnienie nominalne 11 [atm] | TAK | –
8 | ciśnienie RBP 16 [atm] | TAK | –
9 | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,7 % - 19,1% | TAK | –
10 | profil końcówki natarcia - 0,017 ["] dla wszystkich rozmiarów | TAK/NIE | 1/0
11 | siła radialna min. 0,38 [N/mm] dla średnicy 3,5 [mm] | TAK, podać w [N/mm] | –
12 | możliwośc zwiększenia średnicy ponad nominalną w ramach RBP tym samym balonem o min. 7 %dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sten wieńcowy z lekiem syrolimusem dedykowany dla pacjentów z cukrzycą
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | stent uwalniający lek syrolimus w dawce min. 0,7μg/mm² | TAK, podać w µg/mm² | –
4 | dostępne średnice stentu min.: 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępna średnica 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępna średnica 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne min. 7 długości stenów | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępna długość stentu 46 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | obecny marker na każdym końcu stentu | TAK/NIE | 1/0
10 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014["] | TAK | –
11 | długość robocza cewnika balonowego 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
12 | cewnik balony z systemem RX, kompatybilny w cewnikiem prowadzącym 5 [F] | TAK | –
13 | bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z cukrzyca udokumentowane min. jednym badaniem klinicznym - publikacja | TAK, dołaczyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
3 | stent wykonany z nitinolu o budowie segmentowej i konstrukcji otwartych komórek (cel) | TAK | –
4 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | –
5 | długość części roboczej zestawu, min. 80 [cm], 135 [cm], 165 [cm] | TAK/NIE | 5/0
6 | kompatybilny z systemem wprowadzajacym 5F | TAK | –
7 | dostępne długości, min. od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
8 | wymagane średnice stentu prostego, min: od 4 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
9 | wymagane średnice stentu stożkowego: od 5 [mm] do 8 [mm] | TAK/NIE | 2/0
10 | stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu | TAK | –
Pakiet 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawki aortalne wszczepiana za pomocą cewnika balonowego
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 26 [mm], 29 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
4 | zastawka zamocowana do stentu na bazie stopu CoCr rozprężana balonem | TAK | –
5 | niski profil systemu dostarczania zastawki max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [2,1]
6 | w komplecie z każdą oferowaną zastawką przezkoniuszkową zestaw akcesorii składający się z min.: introducera, prowadnika z balonem do wprowadzenia zastawki, przyrządu do mocowania zastawki na prowadniku, przyrządu do wypełniania balonu, cewnik balonowy do walwuloplastyki | TAK | –
7 | zastawka wyposażona w system zmniejszający ryzyko powstania przecieków okołozastawkowych w formie zewnętrznego kołnierza dookoła stentu - spełniającego funkcję redukcji przecieków okołozastawkowych | TAK | –
8 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy