## SWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę:
wyposażenia laboratorium diagnostycznego - dzierżawa analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego oraz dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń.
Pakiet I. Biochemia i immunochemia
Pakiet II. Hematologia
Pakiet III. Koagulologia
Pakiet IV. Analityka ogólna
Pakiet V. Parametry krytyczne
Pakiet VI. Serologia transfuzjologiczna
Pakiet VII. Laboratoryjny System Informatyczny
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Wyposażenie laboratorium diagnostycznego w analizatory i laboratoryjny system informatyczny oraz dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania badań wymienionych w Załączniku nr do każdego pakietu
Przedmiot zamówienia jest taki sam dla Pakietów I, II, III, IV, V, VI i obejmuje:
dzierżawę analizatorów wraz z wyposażeniem
serwis techniczny i aplikacyjny
sprzedaż odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań
Dla pakietu VII zakres przedmiotowy obejmuje:
dzierżawę wymaganego sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem
serwis techniczny i aplikacyjny
sprzedaż materiałów zużywalnych niezbędnych do rejestracji badań

## Załącznik nr 1
Dostawa wyposażenia laboratorium diagnostycznego w SPZZOZ w Gryficach - dzierżawa analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego oraz dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania oznaczeń
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (arkusz cenowy)
A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Formularz zbiorczy
| X | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
|  | za 1m-c |  | za 1m-c
Pakiet I. | Biochemia i Immunochemia
Pakiet II. | Hematologia
Pakiet III. | Koagulologia
Pakiet IV. | Analityka ogólna
Pakiet V. | Parametry krytyczne
Pakiet VI. | Serologia transfuzjologiczna
Pakiet VII. | Laboratoryjny System Informatyczny
X | Razem za 1 rok
X | Razem za 3 lata(1X3)
A. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Wartość brutto oferty za 3 lata ........................................ złotych
Termin dostawy(max.14 dni) wpisać …………………………………………
| ……………… | ……………..…………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Moduł bioch-imm
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 1.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Analizator główny-Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny
Analizator biochemiczny pomocniczy
Analizator immunochemiczny pomocniczy
Nazwa:
Wyposażenie:
L.p. | Parametry wymagane | TAK/NIE
1. | System biochemiczno-immunologiczny (moduły / analizatory biochemiczny i immunochemiczny) wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora.
2. | System fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2017 po pełnym przeglądzie serwisowym.
3. | Wymiary zintegrowanego analizatora o wymiarach nie większy niż: 330 cm (szerokość) x 120 cm (głębokość) dostosowane do pracowni biochemiczno-immunochemicznej.
4. | W przypadku awarii jednego z modułów możliwość pracy na drugim module.
5. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla wszystkich odczynników i substancji w języku polskim na etapie zawarcia umowy w formie elektronicznej.
6. | Możliwość rozbudowania systemu o dodatkowy moduł biochemiczny lub immunochemiczny w przypadku zwiększenia wykonywanych ilości badań.
7. | Podajnik próbek z minimum 150 pozycjami i możliwością ciągłego ich dostawiania w czasie pracy, przystosowany do różnego typu probówek systemu zamkniętego, jeden rodzaj statywów przystosowany do próbek pierwotnych i kubeczków probówkowych.
8. | System wyposażony w stację uzdatniania wody o ile aparaty wymagają współpracy ze stacją wody. Konserwacja, wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta na koszt oferenta.
9. | Możliwość dostawiania próbek pilnych (tryb „cito”) bez przerywania pracy analizatora i priorytetowe ich oznaczanie.
10. | Czujniki skrzepu dla próbek oraz czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników na każdym etapie dozowania.
11. | Odczynniki płynne, gotowe do użytku (min 95% odczynników nie wymaga rekonstrukcji).
12. | Gotowość do pracy 24 godz./dobę
13. | Program wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych Westgarda, archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku.
14. | Zapewnienie procedur pracy systemu: wymagane karty konserwacji i ich przebieg: codzienna i inne zgodnie z wymaganiami producenta, monitorowanie i archiwizowanie w istniejącym systemie informatycznym
15. | Automatyczna internetowa aktualizacja on-line bazy danych analizatora dotycząca aplikacji, metodyki oznaczeń i kontroli oraz stałe połączenie on-line systemu analitycznego z centrum obsługi serwisowej i aplikacyjnej.
16. | Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny międzynarodowej kontrol jakości
17. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonywania rozpoczętych analiz
18. | Identyfikacja próbek, odczynników , kalibratorów i kontroli za pomocą kodów kreskowych lub innej technologii
19. | Monitorowanie stanu i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i statusu badanych próbek
20. | Chłodzenie odczynników na pokładzie w temperaturze zalecanej przez producenta
21. | Test do oznaczania b-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania niektórych nowotworów i chorób trofoblastu.
22. | Wartości referencyjne producenta dla TSH, fT3, fT4 dla noworodków, dzieci i ciężarnych.
23. | Dla testów PAPP-A i wolna podjednostka gonadotropiny kosmówkowej beta-HCG wymagany jest certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation).
24. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia próbek po przekroczeniu liniowości metody.
25. | Możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencję maksimum 12 h.
26. | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego- lista punktów serwisowych dostępna na życzenie.
27. | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
28. | Warunki graniczne dla modułu biochemicznego
29. | Wydajność nie mniejsza niż 600 oznaczeń / godz. bez ISE.
30. | Typ pomiarów: fotometryczne mono- i biochromatyczne, ISE.
31. | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony (Na, K, Cl), białka specyficzne.
32. | Oznaczenie elektrolitów metodą pośrednią, bezobsługowe elektrody lub bezobsługowy moduł jonoselektywny do poszczególnych parametrów ISE.
33. | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, PMR, moczu.
34. | Ilość pozycji odczynnikowych – minimum 50.
35. | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i wtórnych (pipetowanych).
36. | Dostawianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy rutynowej (stopowania lub wprowadzania analizatora w stan Standby).
37. | Oznaczenie hemoglobiny glikowanej bez wstępnego opracowania materiału.
38. | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym.
39. | Warunki graniczne dla modułu immunochemicznego
40. | Oznaczenia wykonywane w oparciu o technologię chemiluminescencji.
41. | Wydajność nie mniejsza niż 100 oznaczeń / godz.
42. | Ilość miejsc na odczynniki minimum 25.
43. | Rodzaj badanego materiału : surowica, osocze.
44. | Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika bez konieczności wpisywania ręcznego.
45. | Metoda oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT.
46. | Metoda oznaczenia sercowej troponiny wysoce czuła, tzn. z nieprecyzyjnością CV≤ 10% (współczynnik zmienności przy stężeniu odpowiadającemu 99. percentylowi wartości referencyjnych u osób zdrowych).
47. | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym.
48. | Warunki graniczne dla biochemicznego analizatora pomocniczego
49. | Analizator fabrycznie nowy serwisowany przez serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części. producenta, wyposażony w stabilny stół (jeżeli tego wymaga) lub używany nie starszy niż 2020 r.
50. | Wydajność nie mniejsza niż 300 oznaczeń na godzinę, bez wliczania oznaczeń ISE.
51. | Barkodowa identyfikacja próbek i odczynników lub innej technologii
52. | Wymagany analizator pomocniczy do badań biochemicznych pracujący na min 70% tych samych odczynników oznakowanych kodem kreskowym co analizator podstawowy.
53. | Funkcja inwentaryzacji i ciągłego monitorowania zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych.
54. | Chłodzenie odczynników na pokładzie w temperaturze zalecanej przez producenta.
55. | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu PMR.
56. | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony (Na, K, Cl), białka specyficzne.
57. | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych, wtórnych.
58. | Automatyczne rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody.
59. | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonania zgodnie z wymaganiami producenta.
60. | Gotowość do pracy 24 godz./dobę.
61. | Program wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych Westgarda, archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku.
62. | Możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencję maksimum 12 h.
63. | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
64. | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego- lista punktów serwisowych dostępna na życzenie.
65. | Warunki graniczne immunochemicznego analizatora pomocniczego
66. | Analizator nowy lub używany nie starszy niż 2016 r. po pełnym przeglądzie serwisowym wyposażone w stabilny stół (jeżeli tego wymaga)
67. | Analizator w pełni automatyczny, typu „random access” – swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania pracy analizatora.
68. | Wydajność nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę.
69. | Ilość miejsc na odczynniki minimum 15.
70. | Możliwość dostawiania próbki pilnej bez konieczności przerywania pracy analizatora.
71. | Wymagany analizator pomocniczy do badań immunochemicznych, pracujący na tych samych odczynnikach co analizator podstawowy z możliwością porównania wyników, umożliwiający wykonanie metodą chemiluminescencji 70% parametrów z podanego w załączniku cenowym menu.
72. | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych, wtórnych.
73. | Barkodowa identyfikacja próbek i odczynników lub innej technologii
74. | Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA.
75. | Dla testów PAPP-A i wolna podjednostka gonadotropiny kosmówkowej beta-HCG wymagany jest certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation).
76. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
77. | Funkcja inwentaryzacji i ciągłego monitorowania zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych.
78. | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
79. | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonania zgodnie z zaleceniami producenta.
80. | Możliwość zgłaszania awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencję maksimum 12 h.
81. | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego- lista punktów serwisowych dostępna na życzenie.
82. | W przypadku konieczności podłączenia analizatorów lub systemu zintegrowanego do stacji wody Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z instalacją i dostosowaniem pomieszczenia.
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny bioch-imm
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 1.
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania 346050 oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych rocznie
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
badania biochemiczne moduł biochemiczny
1 | Albuminy | 6000
2 | Albuminy (met. turbidymetr.) | 100
3 | Alkohol etylowy | 600
4 | Aminotransferaza alaninowa | 14000
5 | Aminotransferaza asparaginianowa | 12000
6 | Amoniak | 600
7 | Antithrombin | 400
8 | Białko C-Reaktywne | 32250
9 | Białko całkowite | 5400
10 | Białko w moczu płynie mózgowo-rdzeniowym | 1350
11 | Bilirubina bezpośrednia | 350
12 | Bilirubina całkowita | 6000
13 | Chlorki | 100
14 | Cholesterol | 8000
15 | Cholesterol HDL | 5250
16 | Cholesterol LDL | 7200
17 | Czynnik reumatoidalny | 1200
18 | Dehydrogenaza mleczanowa | 300
19 | Digoxina | 250
20 | Fosfataza zasadowa | 1800
21 | Fosforany nieorganiczne | 3250
22 | Gamma-Glutamylotransferaza | 2800
23 | Glukoza | 12000
24 | Homocysteina | 100
25 | CK | 600
26 | Kreatynina Jaffe | 37800
27 | Kwas moczowy | 5600
28 | Kwas walproinowy | 400
29 | Lipaza | 200
30 | Lit | 100
31 | MOCZNIK | 6500
32 | Magnez | 3500
33 | Mleczany | 100
34 | Potas | 24000
35 | Prealbuminy | 100
36 | Sód | 24000
37 | Transferyna | 100
38 | Triglicerydy | 9250
39 | UIBC | 700
40 | Wankomycyna | 800
41 | Wapń | 3600
42 | Amylaza | 3300
43 | Żelazo | 3400
badania immunochemiczne moduł immunochemiczny
44 | Anty-TPO | 900
45 | Anty-Tg | 900
46 | CA 125 | 1300
47 | CA 15-3 | 100
48 | CA 19-9 | 100
49 | CEA | 400
50 | FT3 | 4800
51 | FT4 | 5600
52 | Ferrytyna | 500
53 | HBsAg | 1300
54 | HBsAg tes potwierdzenia | 100
55 | HCG / gonadotropinakosmówkowa / typ beta | 1200
56 | HE4 | 600
57 | HIV | 900
58 | Insulina | 700
59 | Interleukina 6 | 2100
60 | Kwas Foliowy | 1200
61 | NT-proBNP | 6700
62 | PSA całkowite | 2900
63 | PTH (intact) II gen | 200
64 | Prokalcytonina | 16200
65 | TSH | 11200
66 | Troponina T hs | 7000
67 | Witamina B12 | 1600
68 | Witamina D Total | 2100
69 | anti-CCP | 900
70 | anty-HCV | 1300
badania biochemiczne analizator biochemiczny pomocniczy
71 | Antystreptolizyna | 300
72 | Chlorki | 100
73 | D-Dimery | 5300
74 | Glukoza hemolizat* | 800
75 | Hemoglobina glikowana | 3600
76 | Potas | 6000
77 | Sód | 6000
badania immunochemiczne analizator immunochemiczny pomocniczy
78 | anty-HBs | 100
79 | AFP | 100
80 | LH | 300
81 | FSH | 400
82 | Estradiol | 500
83 | Kalcytonina | 100
84 | Kortyzol | 100
85 | Free PSA | 100
86 | Progesteron | 300
87 | Prolaktyna | 1000
88 | Testosteron | 400
89 | Toxo IgG | 500
90 | Toxo IgM | 600
91 | IgE | 100
92 | Rubella IgG | 100
93 | Rubella IgM | 100
94 | Syphilis | 100
95 | Anty-HBc | 100
96 | SARS CoVAG | 800
|  | 346050 |  |  |  | Wartość roczna |  |  | 0 | - | 0
Tab. 2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabela 1
Lp.
1. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie * | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1.1 | Kalibratory
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1 | Kontrole
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1 | Inne
3.2 | *probówki do glukozy w hemolizacie
3.3
3.4
3.5
3.6
[7 empty] | Wartość roczna |  | 0 | - | 0
Tab. 3. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 1
( suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3)
| Netto | VAT % | Brutto
8%, 23%
Słownie brutto:
#NAME?
| ……………… | …………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Hematologia
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 2.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Analizator hematologiczny 2 moduły spięte w jeden podajnik
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 1. Parametry graniczne analizatora hematologicznego |  | TAK/NIE
1 | Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż z 2014 roku, serwisowane przez serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części producenta. Aparat o budowie kompaktowej, składający się z dwóch modułów połaczonych podajnikiem (typu bench-top).
2 | Automatyczna analiza następujacych parametrów oznaczanych przez analizatory i raportowanych na wyniku: Parametry krwinek czerwonych: RBC (liczba erytrocytów), HCT (hematokryt), HGB (stężenie hemoglobiny), MCV (średnia objętość krwinki), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince), MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince) , RDW (wskaźnik anizocytozy erytrocytów). Parametry dla retikulocytów: RET (wynik wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych), IRF. Parametry krwinek białych: WBC (liczba leukocytów), NEUT (neutrofile; #/%), LYMPH (limfocyty; #/%), MONO (monocyty; #/%), EOS )eozynofile;#/%), BASO (bazofile; #/%). Wynik wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych. Parametry płytek: PLT (liczba płytek), MPV (srednia objętości płytki) , PCT (trombokryt), PDW (wskaźnik anizocytozy płytek).
3 | Automatyczny pomiar i różnicowanie WBC przy zastosowaniu techniki fluorescencyjnej z wykorzystaniem światła lasera.
4 | Możliwość automatycznego oznaczania płytek metodą optyczną, (na zasadzie reflex-test).
5 | Sposób podawania próbki: automatyczny podajnik - tryb zamkniety, manualny - tryb otwarty.
6 | Wydajność: minimum 100 oznaczeń na godzinę/na jeden moduł.
7 | Możliwość wykonania oznaczeń z próbki mikro, objetośc pobieranej próbki nie większa niż 90 µl.
8 | Analizatory wyposażone w pełni automatyczne podajniki próbek z mieszalnikiem, dostosowane do różnego typu probówek (miedzy innymi probówki firmy Sarstedt), z możliwością ciagłego dostawiania nowych próbek bez koniecznosci przerywania cyklu pomiarowego.
9 | Stosowane odczynniki bezcyjankowe.
10 | Oprogramowanie kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda i graficzną prezentacją wg systemu Levey-Jenningsa.
11 | Krew kontrolna dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem.Parametry krwi kontrolnej obejmujące wszystkie parametry oznaczane w próbce rutynowej wczytywane do analizatora za pomocą nosnika elektronicznego.
12 | Gwarancja techniczna przez okres trwania umowy, uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przegladów serwisowych (minimum raz w roku).
13 | Czas reakcji serwisu do 24 h od zgłoszeni awarii.
14 | Dwukierunkowy interfejs umożliwiający przyłączenie analizatorów do sieci szpitalnej. Wykonawca udostepni parametry na życzenie.
15 | Przyłączenie analizatorów do sieci na koszt Wykonawcy.
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z analizatorem.
17 | Karty charakterystyk stosowanych odczynników dostarczone z pierwszą dostawą. Dostarczenie aktualnych kart charakterystyk w trakcie trwania umowy.
18 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiazywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.
19 | Komputer sterujacy z drukarką umozliwiająca wydruk wyników histogramów i scattergramów w wersji kolorowej.
20 | Analizatory wyposażone w czytnik kodów kreskowych.
21 | Zewnetrzny UPS podtrzymujacy pracę aparatów min. 20 minut.
22 | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny hematologia
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 2.
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN
Odczynniki potrzebne do wykonania 56000 morfologii CBC | [7 empty] | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. |  | 56000
2.
3.
Odczynniki dodatkowe do wykonania 200 oznaczeń retikulocytów
1. |  | 200
2.
[7 empty] | Wartość roczna | 0 | 8% | 0
[8 empty] | 0 | 8% | 0
Tab. 2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabela 1
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN
1. | Kalibratory | [6 empty] | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
2. | Kontrole
3. | Inne
[8 empty] | 0 | 8% | 0
Wartość roczna
[8 empty] | 0 | 8% | 0
Tab. 3. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 2 (1-ZDL Gryfice) |  | ( suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3)
| Netto | VAT % | Brutto
| 0 | 8% i 23% | 0
Słownie brutto:
| ……………… | …………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Koagulologia
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 3.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Analizatory koaguologiczne: główny i zapasowy
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 1. Parametry graniczne analizatorów koagulologicznych |  | TAK/NIE
1. | Analizator główny fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2016 roku, analizator zapasowy (identyczny jak główny) nowy lub używany nie starszy niż 2014, obydwa serwisowane przez serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części producenta.
2. | Pełne automaty koagulologiczne zabezpieczone UPS na minimum 15 min. pracy bez zasilania sieciowego.
3. | Optyczno-mechaniczna metoda pomiarowa
4. | Wydajność średnia dotycząca jednoczesnych oznaczeń PT, APTT i fibrynogenu - min.80 ozn./godz.
5. | Ilość miejsc próbkowych- min.30.
6. | Ilość miejsc odczynnikowych- min.16. 45
7. | Ilość kuwet dostępnych w aparacie - min.240. 1000
8. | Możliwość ciągłego doładowania kuwet , odczynników i probówek.
9. | Chłodzone wszystkie pozycja odczynnikowe (15-19°C).
10. | Kontrola jakości graficzna i statystyczna wg Lewey- Jenningsa.
11. | Pamięć aparatu - 600 wyników wraz z krzywymi przebiegu reakcji.
12. | Zastosowanie w optycznym układzie pomiarowym diod niezależnych dla każdego kanału pomiarowego lub inne równoważne rozwiązanie.
13. | Możliwość wykonania jednocześnie PT, APTT, i fibrynogenu metodą Clausa.
14. | Metodyka badań parametrów: chronometryczna, chromometryczna i immunologiczna.
15. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników.
16. | Możliwość instalacji w aparatach systemu przebijającego gumowe korki zamkniętych systemów pobrań.
17. | Zastosowanie w optycznym układzie pomiarowym diod niezależnych dla każdego kanału pomiarowego lub inne równoważne rozwiązanie.
18. | Metoda mechaniczna - wiskozymetria elektromagnetyczna.
19. | Automatyczne wzmocnienie sygnału pomiarowego w przypadku próbek o znacznym zmętnieniu lub inne równoważne rozwiązanie.
20. | Dostępna czytelna instrukcja obsługi w języku polskim.
21. | Dwukierunkowy interfejs umożliwiający przyłączenie analizatorów do sieci szpitalnej. Wykonawca udostepni parametry na życzenie.
22. | Przyłączenie analizatorów do sieci na koszt Wykonawcy.
23. | Gwarancja na analizatory przez cały okres trwania dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatny przegląd wg zaleceń producenta (opisać).
24. | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dwa razy w roku.
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny koagulologia
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 3.
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania 28640 oznaczeń koagulologicznych rocznie
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | PT | 13050
2. | APTT | 12360
3. | Fibrynogen | 3230
|  | 28640 |  |  |  |  | Wartość roczna |  | 0 |  | 0
Tab. 2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji (Kontrole, kalibratory oraz płyny eksploatacyjne) Tabela 1
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1.
2.
3.
[7 empty] | Wartość roczna |  | 0 |  | 0
Tab. 3. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 3 |  | ( suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3)
| Netto | VAT % | Brutto
| 0 | 8/23% | 0
Słownie brutto:
| ……………… | …………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Mocze
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 4.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Automatyczny analizator do odczytu parametrów fizykochemicznych i osadu moczu
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 1. Parametry graniczne automatycznego analizatora do odczytu parametrów fizykochemicznych i osadu moczu |  | TAK/NIE
1 | W pełni zautomatyzowany system do analizy moczu składający się z automatycznego analizatora do odczytu pasków testowych i połączonego (zintegrowanego) z nim analizatora osadu moczu, obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS) wykonujący badania z tej samej próbki moczu bez konieczności jej przenoszenia .
2 | Analizator fabrycznie nowy serwisowany przez serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części producenta, wyposażony w stabilny stół (jeżeli tego wymaga)
3 | Analizator paskowych testów umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem osadów moczu, pozwalający na wykonanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia pomiędzy analizatorami
4 | Analizator wykonujący mieszania próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego
5 | Analizatory wyposażone w detektor poziomu płynu i detektor kolizji
6 | Połączone analizatory wyposażone w podajnik min. 50 próbke/1 godz. z możliwością dostawiania statywu w trakcie pracy
7 | Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów, ogranieczenie kontaminacji
8 | Możliwość wyboru jednostek pomiarowych i możliwość konfiguracji formularza wyniku w LSI
9 | Analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników min. 10000 pacjentów oraz wyników min. 300 kontroli (kontrola jakości)
10 | Każdy z analitzatorów wyposażony w wbudowany czytnik kodów paskowych
11 | Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych L-J
12 | Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpadu
13 | Dostarczenie programu umożliwiającego statystyczną kontrolę jakości badań wraz z jej graficzną prezentacją, wpisywanie wyników osadów moczu oraz zarządzanie posiadaną bazą danych m.in. prowadzenie kartotek dla pacjentów i zleceniodawców, automatyczne generowanie zestawień.
14 | Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h.
15 | Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową - dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu).
16 | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu.
17 | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatny przegląd wg zaleceń producenta (opisać).
18 | Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem.
19 | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
19 | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej cztery razy w roku dla testów paskowych i osadu moczu
PARAMETRY ANALIZATORA PASKÓW
20 | Analizator do odczytu pasków, oznaczający min. 12 parametrów fizykochemicznych moczu - SG, kolor, klarowność, PH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobibna)
21 | Fiizyczny pomiar przejrzystości barwy
22 | Ciężar fizyczny moczu określany metodą refraktometryczną. Nie dopuszcza się pomiaru SG z pola testowego na pasku
23 | Kalibarcja wykonywana nie częściej niż raz na 4 tygodnie
24 | Paski testowe konfekcjonowane w opakowaniach nie mniejszych niiż 300 pasków z możliwością bezpośredniego załadowania do analizatora, charakteryzujące się z trwałością na pokładzie analizatora nie krótszą niż 14 dni
25 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków wraz z powiadomieniem operatora o zapełnieniu pojemniaka na odpadu
26 | Menu i instrukacaj w języku polskim
27 | Zapwenienie na koszt wykonawycy pakietu startowego
PARAMETRY ANALIZATORA OSADU
28 | Analizator moczu oznaczający następujące parametry osadu : RBC, WBC, nabłonki, wałeczki (patologiczne, inne), kryształy (rodzaje), bakterie, drożdze, śluz, plemniki
29 | Wydajność analizatora osadu moczu minumum 100 próbek /1h
30 | Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w jednostkach: liczba komórek/µL
31 | Możliwość werfikacji elementów morfotycznych wykonanych zdjęć na ekranie monitora
32 | Technika pomiaru oparta na referencyjnej metodzie mikroskopowej
33 | Wykonanie badania osadu moczu w próbce wirowanej na poładzie analizatora
34 | Menu i instrukacja w języku polski
Półautomatyczny analizator do odczytu parametrów fizykochemicznych
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 2. Parametry graniczne półautomatyczego analizatora pasków do moczu |  | TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż z 2020 roku, serwisowane prze serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części producenta. wyposażone w czytnik kodów kreskowych, zabezpieczone UPS na minimum 15 min. pracy bez zasilania.
2 | Wydajność analizatora min. 500 ozn./ godz.
3 | Pamięć wyników pacjenta min. 1 000 wyników.
4 | Pamięć wyników kontroli jakości min. 300 wyników.
5 | Paski 10- cio parametrowe do badania ogólnego moczu z polem kompensacyjnym wymienić.
6 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
7 | Możliwość automatycznego określenia barwy moczu oraz manualnego jej wprowadzenia do wyniku w aparacie.
8 | Kompensacja zabarwienia własnego moczu.
9 | Możliwość wyboru klarowności moczu.
10 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
11 | Flagowanie wyników patologicznych.
12 | Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego.
13 | Możliwość współpracy z analizatorem osadu moczu.
14 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji.
15 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru glukozy i krwi. Nie dopuszcza się pasków z dodatkowym polem oznaczającym poziom kwasu askorbinowego.
16 | Wymagana czułość dla białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, czułość dla pola glukozy 30-50 mg/dl.
17 | Dostarczenie programu umożliwiającego statystyczną kontrolę jakości badań wraz z jej graficzną prezentacją, wpisywanie wyników osadów moczu oraz zarządzanie posiadaną bazą danych m.in. prowadzenie kartotek dla pacjentów i zleceniodawców, automatyczne generowanie zestawień.
18 | Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h.
19 | Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową - dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu).
20 | Serwis autoryzowany przez producenta aparatu.
21 | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, bezpłatny przegląd wg zaleceń producenta (opisać).
22 | Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem.
23 | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny mocze
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 4.
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania 16 500 oznaczeń moczu rocznie
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1 | Ilość oznaczeń fizykochemicznych dla analizatora automatycznego | 16000
2 | Ilość oznaczeń (osad moczu) dla analizatora automatyczego | 16000
3 | Ilość oznaczeń dla analizatora półautomatyczengo | 500
|  | 16500 |  |  |  |  | Wartość roczna |  | 0 | - | 0
Tab. 2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabela 1
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | Kalibratory
1.1
2. | Kontrole
2.1
2.2
3. | Inne
3.1
[7 empty] | Wartość roczna |  | 0 | - | 0
Tab. 3. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 4 |  | (suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3
| Netto | VAT % | Brutto
| 0 | 8%, 23% | 0
Słownie brutto:
| ……………… | …………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Parametry krytyczne
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 5.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Analizator parametrów krytycznych
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 1. Parametry graniczne analizatora parametrów krytycznych |  | TAK/NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy serwisowany przez serwis autoryzowany w oparciu o oryginalne części producenta, wyposażony w czytnik kodów kreskowych, zabezpieczony UPS na minimum 15 min. pracy bez zasilania.
2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Bil, O2Hb, Hct, Hb, Na, K, Cl, Ca2+, SO2, ciśnienie atmosferyczne, COHb
3. | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych.
4. | Pomiar wszystkich parametrów wymienionych w punkcie 2 z jednej próbki.
5. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary.
6. | Możliwość ustawienia paneli szybkiego wyboru oznaczanych parametrów w dowolnej konfiguracji.
7. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa z wykorzystaniem roztworów kalibracyjnych.
8. | Odczynniki i kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w oddzielnych pojemnikach, grupowanych w zbiorcze opakowania w ilości nie większej niż 3, wymieniane w zależności od zużycia.
9. | Możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej, surowicy, osocza, dializatów, płynnych kontroli jakości.
10. | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie, dotykowy, kolorowy ekran.
11. | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta.
12. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 28 dni.
13. | Wbudowana drukarka.
14. | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli.
15. | W wyposażeniu analizatora czytnik kodów kreskowych.
16. | Bezobsługowe elektrody, wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia.
17. | Możliwośc uzyskania wyniku wszystkich parametrów z próbki o max.objętości 210 μl.
18. | Analizator, odczynniki oraz materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta.
19. | Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady.
20. | Podłączenie analizatora do LSI w ramach umowy dzierżawy (software, hardware).
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny parametry krytyczne
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 5.
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania 1200 oznaczeń parametrów krytycznych rocznie
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. Rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | Parametry krytyczne | 1200
1.1
1.2
|  | 1200 |  |  |  | Wartość roczna |  |  | 0 | - | 0
Tab. 2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania oznaczeń wg specyfikacji Tabela 1
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | Kalibratory
1.1
2. | Kontrole
2.1
3. | Inne
3.1
[6 empty] | Wartość roczna |  |  | 0 | - | 0
Tab. 3. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 5 |  | ( suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3)
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 8%, 23% | 0
Słownie brutto:
| ……………… | …………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Serol
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 6 .
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Automatyczny analizator do badań immunotransfuzjologicznych z oprogramowaniem do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi w wersji Web-owej.
Nazwa - główny:
Wyposażenie: | W pełni automatyczny analizator na mikrokarty żelowe z PC z monitorem + klawiatura + mysz, dostarczane wraz z polskojęzycznym oprogramowaniem własnym, skanerem kodów kreskowych, UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym
Tab. 1a. Parametry graniczne analizatora do badań immunotransfuzjologicznych |  | TAK/NIE
1. | Automatyczny analizator do badań immunotransfuzjologicznych kompatybilny z posiadanym sprzętem DiaMed.
2. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych.Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji.
3. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). Analizator z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych CITO/STAT.
4. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT).
5. | System back-up pracujący na takich samych odczynnikach.
6. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi/surowicą antyglobulinową):
a/ grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon)
b/ przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B
c/ badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych włączając antygen Cw. Mikrokarty zawierające 6 kolumn.
d/ potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców.
e/ badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie.
7. | Mikrokarty do badania grupy krwi w systemie manualnym: anty-A, anty-B, anty-D dwoma seriami odczynników z dwóch różnych klonów, izoaglutynin A1, B.
8. | Możliwość załadowania na pokład analizatora głównego min. 150 probówek z materiałem badanym, min 200 mikrokart i min 30 odczynników dodatkowych.
9. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie.
10. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności
11. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych.
12. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
13. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników.
14. | Analizatory całkowicie sprawne, zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia – UPS na min. 45 minut pracy bez zasilania sieciowego.
15. | Gwarancja na czas trwania umowy, w czasie jej trwania wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń z możliwością zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu w tym niedziele i święta, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia do 24 h.
16. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.
17. | System automatyczny nie wymagający przy pracy żadnych jednorazowych materiałów dodatkowych.
18. | Archiwizacja obrazu mikrokarty z jednej strony.
19. | Wszystkie odczynniki krwinkowe, diluenty, karty i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora, sprzętu jednorazowego) muszą pochodzić od jednego producenta.
20. | Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym, system usuwania zużytych mikrokart przez analizator (automatyczne przenoszenie mikrokart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora).
21. | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC.
22. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.
23. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny wraz z komorą reakcyjną).
24. | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowania zarządzającego urządzeniami tylko w języku polskim.
25. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora.
26. | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem.
27. | Analizator posiada automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum analizatora.
28. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora.
29. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek w sposób optyczny (tj. bezkontaktowy z igłą), co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły.
30. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy głównego analizatora - nawet w trakcie pipetowania.
31. | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł.
32. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań.
33. | Wydajność analizatora - min. 50 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na jedną godzinę.
34. | Analizator posiadający min. 2 niezależne ramina pipetujące - każde wyposażone w igłę dozującą; 3 niezależne wirówki na pokładzie - jedna dedykowana do badań CITO, 2 jednostki PC lub zapewnić drugi taki sam analizator spełniający również wszyskie pozostałe wyspecyfikowane w tabeli wymagania.
Tab. 1b. Parametry graniczne odczynników do badań immunotransfuzjologicznych |  | TAK/NIE
1. | Odczynniki do badań immunotransfuzjologicznych oraz automatyczny analizator kompatybilne z posiadanym sprzętem DiaMed.
2. | Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową (anty-A, anty-B oraz anty-D (dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI)); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
3. | Oznaczanie grupy krwi noworodka z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B oraz anty-DVI- (dwa różne klony o innej swoistości) mikrometodą kolumnową. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
4. | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu
5. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
6. | Odczynnik do weryfikacji słabej ekspresji/odmiany antygenu D mikrometodą w PTA.
7. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy.
8. | Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI(-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI (wykrywający kategorię DVI)) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami.
9. | Badanie – bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie. Odczynniki naniesione na kolumny przez producenta.
10. | Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione żelowym podłożem separującym.
11. | Odczynniki – gotowe do użycia.
12. | Surowice monoklonalne do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta.
12. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał gotowe do użycia zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej.
13. | Krwinki wzorcowe zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań.
14 | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników.
15. | Termin ważności – minimum 5 tygodni od daty dostawy dla oferowanych odczynników krwinkowych.
16. | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C – do oferty załączyć przykłądowy wydruk.
17. | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
18. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności.
19. | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu (dwa różne klony).
20. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie.
21. | Możliwość zamiany rodzajów kart w ramach umowy w zależności od potrzeb zamawiającego. Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
22. | Temperatura przechowywania wszystkich kart – temperatura pokojowa (18-25 st. C).
23. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów.
24. | Do oferty załączyć pozytywną opinię o testach mikrokolumnowych w żelu z Instytutu Hematologii i Transfuzjiologii z Warszawy.
25. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%.
26. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała zarówno anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya.
27. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości – 4 razy do roku potwierdzona certyfikatem na koszt Oferenta.
28. | Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe do wymienionych ilości badań (LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał – zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej) z uwzględnieniem terminu ważności po otwarciu.
29. | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
Tab. 1c. Parametry graniczne oprogramowania do pracowni serologii i banku krwi |  | TAK/NIE
1. | Kompleksowe oprogramowanie dla serologii i banku krwi w ramach jednej (tej samej) licencji – 2 stanowiska.
2. | Możliwość manualnej i elektronicznej rejestracji zleceń.
3. | W pełni automatyczna i bezobsługowa komunikacja z analizatorami w standardzie ASTM. Wysyłanie zleceń po rejestracji próbki i rezerwacji jednostek do próby zgodności. Automatyczny odbiór wyników po zatwierdzeniu wyniku na oprogramowaniu analizatora.
4. | Lista zleceń oczekujących.
5. | Rejestracja i klasyfikacja uwag do pacjenta (administracyjna, medyczne, ostrzeżenia) z sygnaturą czasową oraz informacją o osobie tworzącej wpis.
6. | Rejestracja wyniku fenotypu oraz miana przeciwciał pacjenta.
7. | Tworzenie i konfiguracja test reflex (automatycznych reguł zlecenia do analizatora).
8. | Rejestracja materiałów eksploatacyjnych i odczynników użytych w badaniu, przypisywanie do wykonanych badań.
9. | Rejestracja uwag do próbki oraz do każdego pojedynczego testu bezpośrednio w protokole badania.
10. | Pełna historia immunologiczna pacjenta: aktualna grupa, wykryte przeciwciała (data jeżeli dodatnie), fenotyp, ostatnie transfuzje (data), zdarzenia niepożądane (data jeżeli wystąpią), uwagi. Dane wyświetlane automatycznie po wyszukaniu pacjenta
11. | Dodawanie załączników (zdjęcie, PDF) do: badania, wyniku przeciwciał
12. | Rejestracja warunków transfuzji: wymagany składnik, fenotyp jednostki, wymóg próby zgodności, określenie kompatybilności grupowej przetaczanego składnika krwi.
13. | Potwierdzanie transfuzji, rejestracja zdarzeń niepożądanych.
14. | Lista transfuzji oczekujących na potwierdzenie z automatycznym odświeżaniem.
15. | Rejestracja dostawy składników krwi z możliwością uwzględnienia złożonego wcześniej zamówienia. Informacja o składnikach zamówionych a dostarczonych.
16. | Rejestracja parametrów transportu (numer pojemnika transportowego, prawidłowość temperatury transportu) składników krwi, rejestracja składnika za pomocą kodów ISBT oraz ręcznie.
17. | Alarmy dla niskich stanów magazynowych
18. | Rejestracja i prowadzenie ewidencji składników osoczopochodnych
19. | Automatyczne kontrolowanie dobranego składnika krwi (grupa, Rh, data ważności, fenotyp składnika jeżeli pacjent ma przeciwciała, Rh Kell dla kobiety w wieku rozrodczym).
20. | Wydanie krwi do pilnej transfuzji.
21. | Generowanie książki grup krwi, prób zgodności i książki przychodu i rozchodu krwi i jej składników w formie elektronicznej z możliwością kompletnego wydruku.
22. | Tworzenie profili użytkownika zgodnie z polityką RODO, nadawanie uprawnień do obszarów programu, nadawanie praw pełnego dostępu do wybranej opcji programu lub tylko w trybie odczytu.
23. | Tworzenie kont użytkownika, logowanie hasłem złożonym, wymuszenie zmiany hasła, resetowanie hasła, wygaszanie sesji, blokada konta użytkownika, szyfrowanie hasła.
24. | Pełny audyt wykonywanych czynności w systemie.
25. | Raporty statystyczne, tworzenie dowolnych raportów statystycznych przez zapytania SQL
26. | Oferowane oprogramowanie w wersji webowej z pełnym funkcjonalnym dostępem do danych zgromadzonych w bazie danych obecnego oprogramowania - Delphyn (Hemasoft) - z poziomu nowego oprogramowania – przeniesienie bazy danych do nowo oferowanego oprogramowania
27. | Zachowanie integracji oprogramowania z analizatorami (ASTM) w aktualnym zakresie, tj. zlecenie – wyniki.
28. | Oprogramowanie webowe o architekturze wielowarstwowej. Możliwość separacji warstw (serwer bazy danych, serwer aplikacji, stanowiska klienckie) na osobne środowiska.
29. | Instalacja serwera bazy danych na środowisku serwerowym Zamawiającego (Oracle, MySQL, MSSQL Server).
30. | Instalacja serwera aplikacji na środowisku serwerowym Zamawiającego.
31. | Instalacja i konfiguracja stanowisk klienckich na zasobach Zamawiającego (stacje robocze, drukarki, drukarki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych). Zamawiający zapewnia infrastrukturę sieciową pomiędzy stanowiskami klienckimi a serwerem.
32. | Zamawiający wymaga zobowiązania się Oferenta do udostępnienia bazy danych w celu migracji z obecnie użytkowanego oprogramowania do oprogramowania nowo oferowanego po zakończeniu umowy dzierżawy.
33. | Urządzenie multimedialne do prowadzenina prezentacji i szkoleń (możliwość podłączenia komputera, dysku USB, pamięci przenośnej, możliwość odtwarzania zawartości nadawanych 3kHz - 3THz).
34. | Skaner do dokumentów niegorszy niż Plustek OpticSlim 2610 Plus (rozdzielczość min. 1200 dpi.)
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny serol
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 6.
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania 22672 oznaczeń serologicznych rocznie w zaokrągleniu do pełnych opakowań
Lp. | Nazwa badania | Ilość oznaczeń rocznie | Nazwa handlowa producent | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | Pełne oznaczenie grupy krwi w układzie ABO z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI-DVI+/A1-B) | 5900 + kontrole
2. | Oznaczanie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-DVI-/DVI-ctl, - BTA) | 105
3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: druga seria A-B-DVI+, inne klony niż w pkt 2 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | 105
4. | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 4400 grupy + kontrole + 2192 biorcy+ 108 ciężarne + 6576X
5. | Próba zgodności w PTA-LISS | 6576
6. | Potwierdzenie grupy krwi biorców: A-B-DVI(-) | 2192 + 108 ciężarne + kontrole
7. | Potwierdzenie grupy krwi dawców: A-B-DVI(+) | 6576 + kontrole
8. | Bezpośredni test antyglobulinowy (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) różnicowanie przeciwciał | 12
9. | Odczynnik do weryfikacji słabej ekspresji/odmiany antygenu D mikrometodą w PTA | 100
10. | Odczynnik LISS | wg wymagań producenta
11. | Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B | stosownie do ilości badań
12. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) | stosownie do ilości badań
13. | Zestaw do międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certtyfikatem 4x w roku | 4
14. | Codzienna wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dedykowana do walidacji urządzeń automatycznych | wg wymagań producenta
[5 empty] | Wartość roczna |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość ozn.z 1 op. | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op brutto PLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1. | Końcówki do pipety
2. | Środek dezynfekcyjny
3. | Środek płuczący
4. | Sól myjąca
[5 empty] | Wartość roczna |  |  |  | 0 |  | 0
Tab. 3a. Czynsz dzierżawny rocznie analizatora do badań serologicznych w transfuzjologii z komputerem i urządzeniami dodatkowymi
| Netto | VAT % | Brutto
23
Tab. 3b. Czynsz dzierżawny rocznie oprogramowania do zarządzania Pracownią Serologii i Bankiem Krwi
| Netto | VAT % | Brutto
23
Razem wartość pakietu nr 6 |  | (suma wartości odczynników – Tab 1, materiałów zużywalnych – Tab. 2, czynszu – Tab. 3a i 3b)
| Netto | VAT % | Brutto
8, 23%
Słownie brutto:
| ……………………………………… | ………………………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## LIS
Załącznik Nr 1 - Zestawienie parametrów granicznych pakiet nr 7.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Laboratoryjny system informatyczny
Nazwa:
Wyposażenie:
Tab. 1. Parametry graniczne laboratoryjnego systemu informatycznego |  | TAK/NIE
1. | Dostawca dostarczy laboratoryjny system informatyczny do Laboratorium Analitycznego (podać nazwę i producenta).
2. | Zaoferowany system musi zawierać moduły:
2a | a) rejestracja manualna, automatyczna,
2b | b) statystyka, internetowa prezentacja wyników, baza i dane kontroli, wyświetlane w formie graficznej,
2c | c) archiwum materiału, sortowanie materiału,
3d | d) badania manualne,
3. | Dostawca dokona na swój koszt podłączenia oraz integracji oferowanych analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym.
4. | Zapewni cztery stanowiska do rejestracji w laboratorium .
5. | Możliwość wymiany informacji z systemem zewnętrznym w zakresie automatycznej rejestracji zleceń i zwrotnego odsyłania wyników bezpośrednio do zleceniodawców wg standardu HL7.
6. | Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika.
7. | Jednokrotna rejestracja danych raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania.
8. | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych.
9. | Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja oraz identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych demograficznych.
10. | rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym:
10a. | rejestracja godzin: pobrania, i rejestracji zlecenia,
10b. | dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu,
11. | całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań umożliwiający·
11a. | dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników,
11b. | rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych,
11c. | rejestracji zlecenia wykonywanego na koszt laboratorium,
12. | automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (np. Rutyna, CITO...), w tym:
12a. | możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia
12b. | możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.
13. | Możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych.
14. | Możliwość (na podstawie zleceń) wystawiania potwierdzeń indywidualnych dla pacjentów i okresowych zestawień (zbiorczych) dla płatników.
15. | Proces analityczny:
15a. | automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni ,
15b. | pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesłanie wyników kontroli), uwzględniająca specyfikę urządzeń,
15c. | możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora),
15d. | manualna rejestracja wyników,
15e. | automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych,
15f. | możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem,
16. | drukowanie wyników dla pacjentów specyficznych formularzach, w tym:
16a | możliwość definiowania własnych formularzy,
16b. | możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku, (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem),
16c. | możliwość użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców,
17. | Archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami.
18. | Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
19. | Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, oddziały, lekarzy, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty:
19a. | · ilościowe i wartościowe,
19b. | · rozliczeniowe i kosztowe,
19c. | · uwzględniające definiowane typy zleceń,
19d. | · grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach.
20. | Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji.
21. | Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji).
22. | W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automatyczną pracą systemu.
23. | Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyniów w sieci zewnętrznej (Internet) i/lub wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek web, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych.
24. | Podgląd wyników przez internet dla pacjentów.
25. | Architektura klient/serwer.
26. | Zapewnienie 15 stanowisk roboczych do obsługi systemu (monitor, komputer, czytnik kodów paskowych) Komputery typu all in one z minimalną konfiguracją: LCD Full HD min 21,5', Min 8 GB RAM, dysk SSD 256 GB + pełen pakiet Microsoft Office na każdym komputerze. Każdy komputer skonfigfurowany z drukarkami sieciowymi na wydruk w formacie A5 i A4 oraz skonfigurowany z drukarkami kodów kreskowych. Korfiguracja dwóch komputerów z czytnikami kart. Dwa UPS 1000 do podtrzymania pracy stacji roboczych.
28. | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s.
29. | Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji.
30. | Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
31. | Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe.
32. | Obsługa kontroli jakości z wykresami L-J z możliwością tworzenia reguł Westgarda dla poszczególnych badań.
33. | Możliwość dystrybucji manualnej, archiwizacji materiału.
34. | Walidacja automatyczna, półautomatyczna i manualna (Delta Check).
35. | W okresie obowiązującej umowy z Dostawcą, wszystkie koszty związane z eksploatacją systemu LIS jak nadzór autorski, opłaty serwisowe gwarancyjne itd. ponosi Dostawca.
36. | Do wydruku bieżących wyników Dostawca na swój koszt zapewni drukarki laserowe (min. trzy ), minimum pięć drukarkek kodów kreskowych, czytniki kart zleceń /OMR/ - min. 3 szt. Skaner pionowy (kostka) - 1 szt., 2 przełączniki sieciowe do zapewnienia komunikacji z analizatorami kompatybilne z infrastrukturą zamawiającego
37. | Dostawca umożliwi podłączenie do systemu pozostałych analizatorów będących na wyposażeniu Laboratorium .
38. | Dostawca na swój koszt dokona przeszkolenia pracowników laboratorium z zakresu obsługi systemu LIS.
………………………… ………………………………………
data Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Ceny LIS
Załącznik Nr 1 - Arkusz cenowy pakiet nr 7.
Tab.1. Materiały zużywalne potrzebne do obsługi laboratoryjnego systemu informatycznego dla 120000 pobrań rocznie, (połowa rejestrowana informatycznie bez kart), oraz na 60000 sztuk naklejek do drukarki kodów kreskowych na rok
Lp. | Nazwa |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość op. rocznie | Cena 1 op netto PLN | Cena 1 op bruttoPLN | Wartość roczna netto PLN | VAT % | Wartość roczna brutto PLN
1 | Karty zleceń
2 | Taśmy termiczne do drukarki kodów kreskowych
3 | Inne
[7 empty] | Wartość roczna |  | 0 | - | 0
Tab. 2. Czynsz dzierżawny rocznie
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 23% | 0
Razem wartość pakietu nr 7 |  | ( suma wartości materiałów zużywalnych – Tab. 1, czynszu – Tab. 2)
| Netto | VAT % | Brutto
|  | 8%, 23% | 0
Słownie brutto:
#NAME?
| ………………………… ……………………………………… | ………………………… ………………………………………
| data | Dokument należy złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym