### Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH KRYTERIUM OCENY OFERT)

REZONANS MAGNETYCZNY

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. REZONANS MAGNETYCZNY - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| MAGNES |  |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego BO 1,5 T | Tak |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej ≤ 0,01 l/rok | Tak |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y ≤ 2,5 m; | Tak |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z ≤ 4,0 m; | Tak |  |  |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe, lub równoważny o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |
| SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie ≥ 33 mT/m Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | Tak podać wartość [mT/m] |  |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie 9. ≥ 120 T/m/s Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | Tak Podać wartość |  |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach 9 i 10 możliwe do uzyskania jednocześnie | Tak |  |  |
| SYSTEM RF – TOR NADAWCZY |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nadajnika ≥ 16 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak/Nie – podać nazwę Tak-2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| TOR ODBIORCZY |  |  |  |  |
|  | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 32 lub system z w pełni cyfrowym torem odbiorczym RT (technologie, dStream, Breeze lub równoważne) niezależnym od kanałów odbiorczych. | Tak |  |  |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą ≥ 160 dB | Tak 160-180 dB 0 – pkt ≥ 181 dB, 3 pkt. |  |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit | Tak |  |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia ≥ 1 MHz | Tak |  |  |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak |  |  |
| CEWKI |  |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i ilość kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 kanały odbiorcze lub elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak, 24-35 kanałów odbiorczych lub el. Obrazujących 0 – pkt ≥ 36 kanałów odbiorczych lub el. Obrazujących 2 pkt |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 36 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | 2 Cewki wielokanałowe typu matrycowego przeznaczone do badań tułowia (np. klatka piersiowa, w tym serce, jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, wielkość 1 cewki min. 50x38 cm | . Tak |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna z dedykowanym pozycjonerem odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub sztywna z elastycznym elementem lub półsztywna w rozmiarze S i L lub jednym uniwersalnym do badań barku, z dedykowanym pozycjonerem posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna do badań nadgarstka zapewniająca również możliwość wykonania całej dłoni i palca, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna z dedykowanym pozycjonerem do badań stawu skokowego zapewniająca również możliwość wykonania badania całej stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |  |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 8 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek i ich wymiary [cm] oraz liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących każdej z nich |  |  |
| POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Mobilny stół pacjenta całkowicie odłączany od aparatu lub: stół z możliwością szybkiego odłączenia blatu na dedykowany wózek transportujący mogący pracować w środowisku MR | Tak |  |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 227 kg | Tak 227-249 kg – 0 pkt.,≥ 250 kg – 3 pkt. |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 160 cm | Tak podać wartość [cm] |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa – sygnalizator awaryjny bezpieczeństwa dla pacjenta (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm | Tak |  |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |
|  | Min. 2 kolorowe wyświetlacze zintegrowane z obudową gantry aparatu umożliwiające kontrolę funkcji aparatu MR i zawierające informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak/Nie Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Centrator laserowy | Tak |  |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Słuchawki w 2 rozmiarach dla dzieci i dorosłych lub uniwersalne tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
|  | Czujnik monitorujący poziom tlenu w pomieszczeniu MR | Tak |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej, czujniki umieszczane na pacjencie lub wmontowane w cewki albo samo urządzenie MR | Tak; czujniki umieszczone na pacjencie – 0 pkt., czujniki umieszczone w cewce lub urządzeniu MR – 2 pkt. |  |  |
|  | Materace stołu o grubości dostosowanej do konstrukcji stołu dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych | Tak |  |  |
| APLIKACJE KLINICZNE - Badania neurologiczne |  |  |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy, kolana, kręgosłupa, barku na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Dot Engine, myExam Brain Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine, myExam Spine Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (techniki GOBrain i GOBrain+ lub odpowiednik) | Tak |  |  |
| Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
| Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
| Badania ważone podatnością tkanki (SWI) |  |  |  |  |
| - 57a. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki z wykorzystaniem mechanizmów SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |
| Angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |  |
|  | non-ceMRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | non-ceMRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |
|  | Techniki non-ceMRA 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | Tak; podać nazwę |  |  |
| Angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |
| Badania serca (CMR) |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  |  |
|  | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak |  |  |
|  | Perfuzja pierwszego przejścia CMR (First-Pass Perfusion) | Tak |  |  |
|  | Ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego w badaniach CMR (Delayed Enhancement 2D) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych w badaniach CMR (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
|  | Nawigator oddechowy w badaniach CMR, umożliwiający bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony, akcją serca | Tak |  |  |
|  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak |  |  |
|  | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym i innych tkankach | Tak |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające pikselową kwantyfikację tkanki mięśnia sercowego typu T1, T2 i T2* oraz prezentację wyników w formie kolorowych map parametrycznych T1, T2 i T2* serca, działające z automatyczną korekcją ruchu, służące do obrazowania obrzęku mięśnia sercowego ( np.MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
| Badania w obszarze tułowia |  |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
| Badania stawów |  |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |
|  | Badania barku | Tak |  |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |
|  | Badania stawu łokciowego | Tak |  |  |
|  | Badania dłoni | Tak |  |  |
|  | Badania palca | Tak |  |  |
|  | Badania stopy | Tak |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine, myExam Large Joint Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak |  |  |
|  | Sekwencje do badania pacjentów z implantami | Tak/nie; Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
| Obrazowanie równoległe |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) lub Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, CS, SMS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 8 | Tak Podać wartość [n] 8-15 – 0 pkt. ≥ 16 – 2 pkt. |  |  |
| Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |
| Sekwencje obrazujące |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |  |
|  | Multi-Shot | Tak |  |  |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
| Parametry obrazowania |  |  |  |  |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y ≥ 50 cm | Tak podać wartość [cm] 50 cm – 0 pkt. ≥ 51 cm – 2 pkt. |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) ≥ 50 cm | Tak podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 160 cm | Tak podać wartość [cm] |  |  |
|  | Min. FoV ≤ 1,0 cm | Tak podać wartość [cm] |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji ≥ 1024 x 1024 | Tak Podać rozmiar [n x n] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm | Tak podać wartość [mm] |  |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,5 mm | Tak podać wartość [mm] |  |  |
| Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024 | Tak podać wartość [n x n] |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 15 000 obrazów/s | Tak 15000-40000 – 0 pkt., 40001-75000 – 2pkt ≥ 75001 – 4 pkt. |  |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
| Stanowisko operatora - Hardware |  |  |  |  |
|  | Pojemność HD dla obrazów ≥ 70 GB | Tak podać wartość [GB] |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |
|  | Monitor LCD / TFT | Tak |  |  |
|  | Przekątna monitora ≥ 23” | Tak |  |  |
|  | Matryca monitora ≥ 1280x1024 | Tak |  |  |
|  | Stanowisko operatora jedno lub dwumonitorowe (parametry 2 monitorów min. jw.) | Tak: stanowisko jednomonitorowe – 0 pkt., stanowisko dwumonitorowe – 2 pkt. |  |  |
|  | UPS | Tak |  |  |
| Software |  |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | Tak |  |  |
| Networking |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |  |
| Wyposażenie i wymagania uzupełniające |  |  |  |  |
|  | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |  |
|  | Zestaw dedykowanych pozycjonerów, podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania dla wszystkich zaoferowanych cewek | Tak |  |  |
|  | Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne celem instalacji rezonansu magnetycznego, w tym: - dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą (jeśli dotyczy) z wykończeniem wnętrza (w tym regał na cewki), klatka wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, wszelkie prace wykończeniowymi na zewnątrz i wewnątrz. - wykonanie kompletnego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta, - wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego, klatki Faraday’a i układu chłodzącego, - wykonanie nowej wentylacji dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego, - przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym ,odtworzeniem otworów transportowych, Szczegółowy opis prac adaptacyjnych – załącznik nr 2 Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace adaptacyjne konieczne do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i użytkowania aparatu, który oferuje. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach zadania zdemontuje i zutylizuje aparat INTERA znajdujący się obecnie w pracowni MR wraz z urządzeniami sterującymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekaże Zamawiającemu protokół z utylizacji w/w urządzeń (nie dotyczy części teleinformatycznej) | Tak |  |  |
|  | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |  |
|  | Wbudowana bramka wykrywająca metale zainstalowana przed wejściem do pomieszczenia MR | Tak/Nie; Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego sterowany również na dedykowanym ekranie dotykowym w pomieszczeniu sterowni MR z możliwością stosowania wkładów wielorazowych różnych producentów. | Tak |  |  |
|  | Pulsoksymetr do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z czujnikami dla dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Miernik saturacji do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z czujnikami dla dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Wykrywacz metali ręczny | Tak |  |  |
|  | Tablica zasilająca do dostarczanego urządzenia | Tak |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |  |
|  | Duplikator płyt CD DVD z możliwością nadruku danych pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zestaw mebli w sterowni – stół / blat i meble na sprzęt komputerowy i monitory oraz 3 krzesła dla operatora i lekarzy | Tak |  |  |
|  | Integracja systemu MR i systemu do opisu badań z posiadanym systemem PACS/RIS | Tak |  |  |
| SYSTEM OPISOWY - Wielomodalny Serwer aplikacyjny |  |  |  |  |
|  | Dostawa stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji ( min. 4). Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |  |
|  | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego lub po jego adaptacji : - pamięć RAM: min. 32 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: min. 5 TB netto - napęd optyczny: DVD RW - możliwość obsługi min. 7 użytkowników | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | Tak |  |  |
|  | 1 stanowisko lekarskie wyposażonych min. w: - 1 kolorowy wielkoformatowy monitory diagnostyczny o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4MP , - 1 monitor opisowy o przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200. - Komputer PC dla stacji klienckiej, wyposażony w min.: 16 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB SSD, interfejs LAN 1 Gb, system operacyjny np. Windows 10 Pro lub równoważny | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve SCU | Tak |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań | Tak |  |  |
| Konsole lekarskie – oprogramowanie Wszystkie opisane poniżej aplikacje kliniczne dostępne w pełnym zakresie dla 3 jednoczesnych użytkowników |  |  |  |  |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagającego zamykania załadowanych badań | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR, w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak |  |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii pozwalająca na: - automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów-ortopedów, - automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa, wstępny zakres (rozmiar, liczba warstw) oraz automatyczna orientacja rekonstrukcji, zależnie od anatomii | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | Tak |  |  |
|  | Pomiary geometryczne typu odległości, kąty | Tak |  |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak |  |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa, z możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania; automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające m.in. wykresy time-intensity dla badań z kontrastem oraz narzędzia do obróbki badań MR takie jak subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok, obsługująca badania obszarów rozległych takich jak całe ciało, angiografia MR, cały kręgosłup Dopuszczalna jest funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR | Tak |  |  |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR takie jak filtr obrazów MR, operacje na obrazach MR – elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak |  |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | Tak |  |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - operacje na obrazach MR: - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - subtrakcja obrazów, - dodawanie, - dzielenie, iloczyn | Tak |  |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak/Nie Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu - narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min: - Segmentację naczyń jednym kliknięciem - Kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - Obliczanie parametrów przepływu Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR - predefiniowane szablony. | Tak |  |  |
|  | Możliwość konwertowania min. 85% tradycyjnych sekwencji MR do techniki typu Compressed Sensing, Hyper Sence lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compressed Sensing bez pogorszenia jakości diagnostycznej z możliwością skrócenia czasu badania o min. 40% | Tak/ padać nazwę |  |  |
|  | Aplikacja do mapowania prostaty | Tak |  |  |
| WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego gotowego do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych, wszystkie licencje ważne dożywotnio | Tak |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy Rezonansu Magnetycznego i przekazanie protokołu z pomiarów Zamawiającemu. | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive | Tak |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR w trakcie całego okresu trwania gwarancji spowodowane awariami lub niesprawnością aparatu lub urządzeń współpracujących | Tak |  |  |
|  | Pojemność zbiornika z helem w układzie chłodzenia magnesu oferowanego rezonansu magnetycznego w układzie szczelnym, z gwarancją braku „quench” w całym życiu aparatu | Tak/Nie dla tak podać nazwę technologii i pojemność zbiornika ≤8l – 5 pkt >8l – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego i planowanego wyłączenia pola magnetycznego przez personel bez utraty helu. | Tak/Nie Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych- do umowy | Tak |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE - do umowy | Tak |  |  |
|  | Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego- do umowy | Tak |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenia dla 9 lekarzy w wymiarze min. 15 dni po 8 godz. dziennie w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |  |
|  | Szkolenie dla 8 techników w wymiarze min. 15 dni po 8 godz. dziennie w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe szkolenia dla techników i lekarzy w okresie gwarancji bez limitu przyjazdów/godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji w wymiarze min. 1 dnia/ 8 godz. dla 4 osób w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami, wykonane roboty oraz dostawy i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia i instalacje. | Tak |  |  |
|  | Rezonans Magnetyczny oraz pozostałe urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z roku produkcji 2023, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Tak |  |  |
|  | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10-letni dla rezonansu magnetycznego i min. 5-letni dla infrastruktury informatycznej | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki | Tak |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
|  | Po uruchomieniu, wstępnym przeszkoleniu techników, lekarzy oraz personelu technicznego z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | Tak |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą | Tak |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dokona przeszkolenia personelu oraz dostarczy wyniki pomiarów oddziaływania pola magnetycznego w terminie do 15 grudnia 2023 roku. | Tak |  |  |

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem    są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.

- Wypełniony zał. nr 1A  zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć kwalifikowany podpisem elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy