## Część 1
	Tabela A – Dostawa - zestaw do trudnej intubacji - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Światło Led min 9000 lux	9500 i więcej – 10 pkt
2	Czas pracy min 50000 h	WYMAGANE
3	Rękojeść zapewniająca redukcję poślizgu	WYMAGANE
4	Średni rozmiar łyżki	WYMAGANE
5	Łyżki do trudnej intubacji z ruchomą końcówką, wielorazowego użytku, rozmiar Mac 2, 3, 4	WYMAGANE
6	Możliwość sterylizacji parowej i plazmowej	WYMAGANE
7	Wbudowany światłowód	WYMAGANE
8	Wytrzymałość min 3500 cykli sterylizacji	powyżej 3500 – 10 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zestaw do trudnej intubacji	zest	1
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 2
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami – 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż 2017 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).	Późniejsze, niż opisane w kolumnie B, wprowadzenie na rynek – 5 pkt
2	Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga maks, 70 kg	60-69 kg – 5 pkt < 60 kg – 10 pkt
3	Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 60°	WYMAGANE
4	Możliwość regulacji wysokości konsoli min 20 cm	WYMAGANE
5	Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów	TAK 3 pkt :NIE – 0 pkt
6	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem	8,1-10 cali – 3 pkt: powyżej 10 cali – 5 pkt
7	Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie	WYMAGANE
8	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 4 gniazda	WYMAGANE
9	Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21 '' cali, z możliwością regulacji położenia	WYMAGANE
10	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu	WYMAGANE
11	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	WYMAGANE
12	fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192	WYMAGANE
13	Dynamika systemu min. 250 dB	WYMAGANE
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert ) - min. 2 do 20 MHz	większy zakres niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
15	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC	WYMAGANE
16	Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku;- wybieranie częstotliwości pracy w trybie 2D min. 1-22 MHz; - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm; - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom o wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref ; - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode; - możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)	WYMAGANE
17	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1950 Hz	≤ 1950 Hz – 0 pkt > 2000 Hz – 5 pkt.
18	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min 2-16 MHZ, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym	większa wielkość bramki doplerowskiej niż opisana w kolumnie B – 5 pkt
19	Tryp Doppler Kolorowy (CD) - wybieranie częstotliwości pracy w trybie PWD CD min. 2-16 2-12 Mhz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – min. 18 map - funkcja HD ( wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego	WYMAGANE
20	Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 220 Hz	220 – 0 pkt; > 220 -10 pkt
21	Tryb obrazowania harmonicznego. Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex ( 2D + PWD + CD). Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD. Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD)	WYMAGANE
22	Tryb Dual Live – tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD	WYMAGANE
23	Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej	WYMAGANE
24	Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne	WYMAGANE
25	Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu	Tak – 3 pkt; Nie – 0 pkt
26	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak – 5 pkt : Nie – 0 pkt
27	Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów	WYMAGANE
28	Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Jama brzuszna - Mięśniowo – szkieletowe - Neonatalne - Pediatryczne - Małe narządy - Urologiczne - Tarczyca - Naczyniowe	WYMAGANE
29	Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD)	WYMAGANE
30	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	WYMAGANE
31	Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych – możliwość ustawienia min.3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą).	WYMAGANE
32	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji	WYMAGANE
33	Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 400 presetów; - możliwość nagrywania i odtwarzania - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania	WYMAGANE
34	Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja	WYMAGANE
35	Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapisy pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych.	WYMAGANE
36	Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM.	WYMAGANE
37	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min, worklist, send, print, raporty strukturalne.)	WYMAGANE
38	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)	WYMAGANE
39	Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive oraz CD/DVD	WYMAGANE
40	Nagrywarka DVD wbudowana w aparat	WYMAGANE
41	Jednoczesny zapis obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem.	WYMAGANE
42	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – min. 500 GB	WYMAGANE
43	Min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym min. 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej	WYMAGANE
44	Wyjście HDMI	WYMAGANE
45	Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów z badań w formacie A-4	WYMAGANE
46	Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno – biała wbudowana w aparat	WYMAGANE
47	Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG	Tak – 10 pkt ; Nie - 0 pkt
48	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.	WYMAGANE
49	Zasilanie awaryjne (UPS luba akumulatory) pozwalające na pracę min. 30 min bez zasilenia sieciowego.	WYMAGANE
50	Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund	WYMAGANE
GŁOWICE
51	Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów. Linia elementów min. 125 Pole widzenia głowicy max, 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min, 5-12 MHz Tryb 2D – min, 8 wybierane częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler – min, 7 wybierane częstotliwości pracy. Praca w trybie obrazowania trapezowego dla trybu 2D oraz CD	większa ilość elementów – 5 pkt ; większy zakres częstotliwości – 5pkt
52	Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Pole widzenia głowicy max, 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5-12 MHz Pole widzenia min. 60º; Zakres częstotliwości pracy głowicy głowicy min. 2-8MHz; Tryb 2D – min, 4 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego – min, 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm	większy zakres częstotliwości – 5 pkt
53	Głowica elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal Liczba elementów min. 60. Pole widzenia min, 85 ° Zakres częstotliwości pracy min, 2-4 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min, 3 częstotliwości pracy	większa ilość elementów – 5 pkt ; większy zakres częstotliwości – 5 pkt.
WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
54	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym. Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4 Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°	Tak – 5pkt ; Nie – 0 pkt
55	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz lub 3-16 MHz Tryb 2D – min, 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4 Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 3	Tak – 5 pkt: Nie – 0 pkt
56	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej” Zakres głowicy min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4 Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
57	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex, zakres częstotliwości 4-8 MHz, ilość elementów powyżej 125, oraz głowicę wolumetryczną endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-9 MHz, ilość elementów powyżej 190	TAK – 10 pkt ; Nie – 0 pkt
58	Możliwość rozbudowy o moduł Stress0Echi z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, a także zaimplementowania stress-testu farmakologicznego	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
59	Możliwość rozbudowy o elastografię, strain, obrazowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami	szt.	1
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi preparatów krwiopochodnych i płynów infuzyjnych	WYMAGANE
2	Wkład możliwy do pozostawienia dla jednego pacjenta w czasie do 24 godzin	WYMAGANE
3	Stopień ochrony ogrzewacza (minimum IP66) zapewniający możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut	IP 66 – 0 pkt.; >IP 66 – 5pkt.
4	Możliwość podłączenia wkładu do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem Luer lub równoważnym	WYMAGANE
5	Wkład: Sterylizowany radiacyjnie, nepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuju naturalnego, ftalanu DEHP	WYMAGANE
6	Konstrukcja ogrzewacza uniemożliwiająca nieprawidłowe wsunięcie wkładu	WYMAGANE
7	Ustalona temperatura płynu na wylocie wkładu 40°C +/- 2° C	WYMAGANE
8	Temperatura płynu na wylocie wkładu 40°C +/- 2°C	WYMAGANE
9	Maksymalny czas na rozpoczęcie ogrzewania po podłączeniu	≤ 20 sekund – 5 pkt. ; > 20 sekund – 0 pkt.
10	Czytelny wyświetlacz osiągniętej temperatury niezależnie od pozycji jednostki sterującej	WYMAGANE
11	Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury	WYMAGANE
12	Objętość wstępnego wypełniania	≥ 5 ml – 0 pkt.; < 5 ml – 5 pkt.
13	Maksymalna szybkość przepływu przy początkowej temperaturze płynu wynoszącej 20°C	≤ 11999 ml/h – 0 pkt.; > 11000 ml/h – 5 pkt.
14	Waga max. całego zestawu (jedn. Sterująca, podgrzewacz, wkład, zestaw przedłużający)	≥ 2,5 kg – 0 pkt.; < 2,5 kg – 2 pkt.
15	Możliwość łatwego mocowania min. do stojaka do kroplówek do łóżka	WYMAGANE
16	Możliwość pracy ciągłej	WYMAGANE
17	Zestaw startowy: komplet drenów/przedłużaczy/wkładów niezbędnych do podgrzania infuzji lub transfuzji po 30 szt. na urządzenie. Łącznie do wszystkich urządzeń – 60 szt. Pakiet startowy	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych	szt.	2

	……....................…..............................................................................................................................................................

		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – pompy strzykawkowe infuzyjne – 6 sztuk
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Strzykawkowa pompa do infuzji dożylnej, dotętniczej i żywienia pozaustrojowego oraz transfuzji	WYMAGANE
2	Stosowanie strzykawek 2, 5, 10 , 20, 30 , 50 ml – stosowanych przez wszystkich producentów	WYMAGANE
3	Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy	WYMAGANE
4	Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt budowy	TAK -10 pkt, NIE- 0 pkt.
5	Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy	TAK/NIE
6	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h (krok 0,01 ml/h)	WYMAGANE
7	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, • ng, μg, mg, • mIU, IU, kIU, • mIE, IE, kIE, • cal, kcal, J, kJ • jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę.	WYMAGANE
8	Wymagane tryby dozowania: • Infuzja ciągła, • Infuzja bolusowa (z przerwą), • Infuzja profilowa (min 10 faz infuzji), • Infuzja narastanie / ciągła / opadanie.	WYMAGANE
9	Dokładność infuzji +/- 2%	WYMAGANE
10	Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży	WYMAGANE
11	Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: nazwy leku, min.5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu, notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.	TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.
12	Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji	WYMAGANE
13	Czytelny kolorowy wyświetlacz min 3 '' z możliwością wyświetlania następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentrację leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej	większy wyświetlacz – 10 pkt
14	Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy	TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt
15	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	WYMAGANE
16	Regulowane progi ciśnienia okluzji min. 10 poziomów	WYMAGANE
17	Detekcja okluzji w linii	WYMAGANE
18	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji	WYMAGANE
19	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego	WYMAGANE
20	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia	WYMAGANE
21	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: a) zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania b) alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji c) pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą d) automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej e) automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej f) świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm	TAK – 30 pkt NIE - 0 pkt
22	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.	WYMAGANE
23	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.	TAK-10 pkt; NIE - 0 pkt
24	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.	WYMAGANE
25	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - prezentacji przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy, - granicznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu, infuzji, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań.	TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
26	Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia.	WYMAGANE
27	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP 22	WYMAGANE
28	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny	WYMAGANE
29	Czas pracy akumulatora 20 h przy infuzji 25 m/h	WYMAGANE
30	Waga do 2,5 kg	WYMAGANE
31	Stojak jezdny na kółkach z min. 2 hamulcami, z listwą zasilającą min. 4 gniazda – 4 sztuki	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Pompa strzykawkowa infuzyjna	szt.	6
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 5
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – kardiomonitor parametrów podstawowych - 4 sztuki
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 7 kg	6 kg do 6,9kg – 5pkt; poniżej 5 kg - 10 pkt
2	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia	WYMAGANE
3	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.	WYMAGANE
4	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych.	Więcej krzywych niż wskazane w kolumnie B -5 pkt
5	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut.	Trendy powyżej 6 dni -10 pkt
6	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów	Większa pamięć niż opisana w kolumnie B– 5 pkt
7	Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki	WYMAGANE
8	Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: a) EKG b) odchylenie odcinka ST; c) liczba oddechów (RESP); d) saturacja (Spo2); e) ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); f) temperatura (T1, T2, TD), g) inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2) h) kapnografia w strumieniu bocznym CO2|)	WYMAGANE		`
9	Pomiar EKG: 1) zakres częstości rytmu serca: minimum 15 – 300 bmp. 2) monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń - 3) dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1% 4) prędkość kreślenia co najmniej do wyboru : 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s ;50 mm/s 5) detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG 6) czułość co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mv; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto 7) Analiza odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do + 2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. 8) Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych 9) Monitorowanie odcinka QT 10) Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń : a) Bradykardia b) Tachykardia c) Asystolia d) Tachykardia komorowa e) Migotanie komór f) Migotanie przedsionków g) Stymulator nie przechwytuje h) Stymulator nie generuje impulsów i) Salwa komorowa j) PVC/min wysokie	analiza powyżej 22 zaburzeń – 5 pkt
10	Pomiar oddechów (RESP): 1) zakres pomiaru: minimum 3-150 oddechów / min 2) Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 2 oddech / min 3) Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s, 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji.	WYMAGANE
11	Pomiar saturacji (SpO2)	WYMAGANE
	a) Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%	WYMAGANE
	b) Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷240/min.	większy zakres – 5 pkt
	c) Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%	WYMAGANE
	d) Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiaru SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie], na której założony jest czujnik	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
	e) Alarm desaturacji	WYMAGANE
	f) Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor, Fast	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
12	Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).	WYMAGANE
	a) Oscylometryczna metoda pomiaru	WYMAGANE
	b) Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷240/ mmHg	większy zakres niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
	c) Zakres pomiaru pulsu wraz z NIB: co najmniej 40÷300 bpm	WYMAGANE
	d) dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5 mmHg.	WYMAGANE
	e) Tryb pomiaru: AUTO ; Ręczny	WYMAGANE
	f) Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.	dłuższy czas niż opisany w kolumnie B– 5 pkt
	g) możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie	WYMAGANE
13	Pomiar Temperatur (TEMP)	WYMAGANE
	a) Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42 °C.	WYMAGANE
	b) Dokładność pomiaru: nie grosza niż +/- 0,1 ° C	WYMAGANE
	c) Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa	WYMAGANE
14	Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe:	WYMAGANE
	a) Kabel EKG 5 – odprowadzeniowy – 2 sztuki na aparat	WYMAGANE
	b) Przewód łączący do mankietów do pomiaru NBP	WYMAGANE
	c) Mankiet do pomiaru NIBP: średni 3 sztuki na aparat	WYMAGANE
	d) Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips	Gumowy – 5 pkt
	e) Powierzchniowy czujnik temperatury	WYMAGANE
15	Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy	WYMAGANE
16	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów	WYMAGANE
	a)Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów	WYMAGANE
	b) Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów	WYMAGANE
	c) Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasy do wyboru	WYMAGANE
	d) Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów	WYMAGANE
17	Ręczne i automatyczne ( na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta	WYMAGANE
18	Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej ( w graniach ustawionych alarmów)	WYMAGANE
19	Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej , średniej za dnia , średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej ( w granicach ustawionych alarmów)	WYMAGANE
20	Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor	WYMAGANE
	a) Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora ( przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBO co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny	Min. 4 godziny – 10 pkt, Min. 6 godzin – 20 pkt
	b) Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin	WYMAGANE
	c) Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora	WYMAGANE
21	Kardiomonitor przystosowane do pracy w sieci	WYMAGANE
22	a) Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą	WYMAGANE
23	b) Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru	WYMAGANE
24	c) Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci	WYMAGANE
25	d) Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci	WYMAGANE
26	e) Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali ) na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC)	WYMAGANE
27	f) Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2	WYMAGANE
28	Możliwość rozbudowy o drukarkę	TAK – 10 pkt ; NIE- 0 pkt
29	Port USB	WYMAGANE
30	Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora	WYMAGANE
31	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1	WYMAGANE
32	Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria w trzech monitorach, stojak jezdny w jednym monitorze	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kardiomonitor parametrów podstawowych	szt.	4
	……....................…..............................................................................................................................................................

		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 6
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – respirator dla niemowląt i dzieci – 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Respirator dla wcześniaków, niemowląt i dzieci od minimum 0,5 kg do 30 kg	WYMAGANE
2	Respirator zamocowany na wózku z min. 1 szufladą na akcesoria i z blokadą na min.2 koła	WYMAGANE
3	Ramię podtrzymujące układ oddechowy	WYMAGANE
4	Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego	WYMAGANE
5	Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego w respiratorze przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt
	ZASILANIE RESPIRATORA
6	Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8-6 bar	WYMAGANE
7	Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 2,5 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej	WYMAGANE
8	Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją	WYMAGANE
9	Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i możliwość pracy tylko z jednym gazem	WYMAGANE
10	Zasilanie z wewnętrznych baterii na min. 30 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów.	31-50 minut-1 pkt: 51-90 minut -3 pkt: powyżej 90 minut -5 pkt
11	Napięcie zasilania AC 230 V,50 Hz,± 10%,pobór energii do max 250W	249 W-200 W -1pkt:199W-150W -3 pkt: poniżej 150W -5 pkt
	RODZAJE WENTYLACJI
12	Wentylacja z zadaną objętością	WYMAGANE
13	Wentylacja z zadanym ciśnieniem	WYMAGANE
14	Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej	WYMAGANE
15	Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV	WYMAGANE
16	Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC	WYMAGANE
17	Możliwość rozbudowy o wentylację synchronizowaną i wspomaganą impulsami nerwowymi na przeponie w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym Możliwość rozbudowy o wentylację synchronizowaną i wspomaganą impulsami nerwowymi na przeponie w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym	TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt.
18	Możliwość rozbudowy o wentylację z automatycznym przełączaniem pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od rejestracji oddechu spontanicznego pacjenta	TAK – 5 pkt ; NIE – 0 pkt
19	Wentylacja nieinwazyjna z zadanym ciśnieniem	WYMAGANE
20	Wentylacja nieinwazyjna ze wspomaganiem ciśnieniowym	WYMAGANE
21	Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP	WYMAGANE
22	Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie	WYMAGANE
23	Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w zakresie min. -1 do -20 cmH2O	WYMAGANE
24	Możliwość rozbudowy o regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajeniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu tradycyjnym	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
25	Wdech manualny	WYMAGANE
26	Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
27	Możliwość rozbudowy o wentylację Helioxem	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt
28	Wbudowany system	WYMAGANE
29	Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej	WYMAGANE
30	Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej	WYMAGANE
31	Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji	WYMAGANE
32	Funkcja natlenowania	WYMAGANE
33	Funkcja wstrzymania na wdechu	WYMAGANE
34	Funkcja wstrzymania na wydechu	WYMAGANE
35	Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji	WYMAGANE
36	Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora	WYMAGANE
IV	PARAMETRY NASTAWIANE
37	Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min	WYMAGANE
38	Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 5 - 350 ml	WYMAGANE
39	Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 1-140 l/min	WYMAGANE
40	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie typu VC i PC	WYMAGANE
41	Regulowany czas wdechu minimalny zakres min. 0,15 do 5,0 sekund	WYMAGANE
42	Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu	WYMAGANE
43	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100%	WYMAGANE
44	Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 80 cmH2O)	WYMAGANE
45	Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0 - 80 cmH2O)	WYMAGANE
46	PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O	WYMAGANE
V	PARAMETRY WYŚWIETLANE
47	Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy i/lub pokrętło i klawisze funkcyjne, wraz z funkcją regulacji skrętu i nachylenia monitora	Monitor 15 cali i więcej -5 pkt
48	Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu	TAK – 5 pkt ; NIE – 0 pkt
49	Całkowita częstość oddychania	WYMAGANE
50	Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta	WYMAGANE
51	Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu	WYMAGANE
52	Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej	WYMAGANE
53	Ciśnienie szczytowe	WYMAGANE
54	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym	WYMAGANE
55	Ciśnienie pauzy wdechowej	WYMAGANE
56	Ciśnienie PEEP	WYMAGANE
57	Ciśnienie TotalPEEP	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
58	NIF-Negatiwe Inspiratory Force	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
59	Możliwość rozbudowy o graficzną prezentację płuc pacjenta z przedstawieniem graficznym oddechów mechanicznych do spontanicznych	TAK – 3 pkt ; NIE – 0 pkt
60	Podatność statyczna i dynamiczna	WYMAGANE
61	Opory wdechowe	WYMAGANE
62	Opory wydechowe	WYMAGANE
63	Stała czasowa – Time Constant	WYMAGANE
64	Praca oddechowa pacjenta – (Work of Breathing)	WYMAGANE
65	Praca oddechowa respiratora – (Work of Breathing)	WYMAGANE
66	P 0.1	WYMAGANE
67	Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych :	WYMAGANE
	Ciśnienie / czas	WYMAGANE
	Przepływ / czas	WYMAGANE
	Objętość / czas	WYMAGANE
	Pętle:	WYMAGANE
	Ciśnienie / objętość	WYMAGANE
68	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych	WYMAGANE
69	Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze	WYMAGANE
70	Rejestracja zdarzeń i trendy dobowe monitorowanych wartości	WYMAGANE
	ALARMY
71	Braku zasilania w energię elektryczną	WYMAGANE
72	Braku zasilania w tlen	WYMAGANE
73	Braku zasilania w powietrze	WYMAGANE
74	Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)	WYMAGANE
75	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta	WYMAGANE
76	Bezdechu	WYMAGANE
77	Stężenia tlenu w gazach wdechowych	WYMAGANE
78	Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej)	WYMAGANE
79	Kategorie alarmów według ważności	WYMAGANE
80	Pamięć alarmów i zdarzeń min. 1000 zdarzeń	WYMAGANE
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
81	Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej)	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
82	Ultradźwiękowy układ pomiarowy przepływu	TAK – 10 pkt ; NIE – 0 pkt
83	Pomiar saturacji u pacjenta z wykorzystaniem technologii Massimo lub Oxi-max	TAK – 15 pkt ; NIE – 0 pkt
84	Automatyczna regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w celu utrzymania pacjenta w zadanym zakresie saturacji (SpO2) na podstawie pomiaru saturacji, dostępna we wszystkich trybach wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u noworodków.	TAK – 50 pkt ; NIE -0 pkt
85	Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany(nie chemicznym)	WYMAGANE
86	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	WYMAGANE
87	Układ jednorazowy pacjenta dla noworodków -5 kompletów na respirator	WYMAGANE
88	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego, z kalibracją czujnika tlenu	WYMAGANE
89	Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów	WYMAGANE
90	Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora	WYMAGANE
91	Płucko testowe noworodkowe wielokrotnego użytku	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Respirator dla niemowląt i dzieci	szt.	1
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 7
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – pulsoksymetr stacjon arno-przenośny - 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Wyświetlacz min. 2,7cala	większy ekran niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
2	Wyświetlanie pulsu oraz wykresu słupkowego	WYMAGANE
3	Wyświetlane wskaźnika perfuzji (PI)	WYMAGANE
4	Wyświetlanie fali pulsu	WYMAGANE
5	Wyświetlanie poziomu baterii	WYMAGANE
6	Wskaźnik niskiego poziomu baterii: symbol niskiego poziomu pojawia się zanim powstanie nieprawidłowość niskiej mocy	WYMAGANE
7	Funkcje gromadzenia i przeglądania danych	WYMAGANE
8	Regulowana jasność ekranu	TAK- 5 pkt ; NIE – 0 pkt
9	Regulowana głośność	WYMAGANE	Tak
10	Regulowany tryb wyświetlania	WYMAGANE	Tak
11	Wskaźnik dźwięku pulsu	WYMAGANE	Tak
12	Funkcja alarmu, możliwość ustawienia granic alarmu	WYMAGANE
13	Funkcja przesyłania danych w czasie rzeczywistym	WYMAGANE	Tak
14	Funkcja zegara	TAK- 5 pkt ; NIE – 0 pkt
15	Alternatywny tryb zasilania (za pomocą akumulatora)	WYMAGANE
16	Pamięć urządzenia: min 10 pacjentów	większa pamięć niż opisana w kolumnie B – 5 pkt
17	Pomiar SPO2: zakres 0-100%; (dokładność +/-2% w przedziale 70-100%)	WYMAGANE
18	Pomiar pulsu: zakres 30-250 bpm (dokładność +/-2% lub +/-2 bpm)	większy zakres niż opisany w kolumnie B – 5 pkt
19	Pomiar perfuzji: zakres 0-20% (dokładność +/-0,2% w przedziale 0-0,9%; dokładność +/-1% w przedziale 1-20%)	WYMAGANE
20	Odporność na światło z otoczenia: odchylenie pomiędzy mierzoną wartością w warunkach światła sztucznego lub wewnętrznego światła naturalnego oraz w pomieszczeniach zaciemnionych jest mniejsza niż +/-1%.	WYMAGANE
21	Waga urządzenia z baterią : maksymalnie 1,5 kg	niższa waga niż opisana w kolumnie B – 5 pkt
22	Czujnik SpO2 dla dorosłych typu klips	WYMAGANE
23	Kabel zasilający	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny	szt.	2
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 8
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia - defibrylator AED - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Urządzenie defibrylacji AED	WYMAGANE
2	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5’’	7” i więcej -10 pkt
3	Podgląd na ekranie przebiegu krzywej ekg po podłączeniu elektrod defibrylacyjnych	WYMAGANE
4	Podgląd krzywej ekg z możliwością ustawienia wzmocnienia w zakresie: min. 0,25-4 cm/mV oraz AUTO	WYMAGANE
5	Intuicyjna obsługa urządzenia – 2 przyciski 1 - wyłączenie aparatu; 2 – wyładowanie energii	WYMAGANE
6	Dwufazowa fala defibrylacji	WYMAGANE
7	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi	WYMAGANE
8	Możliwość aktualizacji protokołu defibrylacji	WYMAGANE
9	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania głębokości uciśnięć z wyświetlaniem parametrów na ekranie defibrylatora.	TAK -10 pkt ; NIE -0 pkt
10	Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J.	WYMAGANE
11	Od 10-100 dla dzieci, od 100-360J dla dorosłych.	WYMAGANE
12	Programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji dla dzieci i odrębnie dorosłych	WYMAGANE
13	Czas ładowania do energii 200J max. 5 sekund	WYMAGANE
14	Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych dla dorosłych i dzieci	WYMAGANE
15	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej	WYMAGANE
16	Czas monitorowania na baterii min. 8 godzin	dłuższy czas niż opisany w kolumnie B -5 pkt
17	Możliwość wykonania min. 150 defibrylacji z energią 360J przy w pełni naładowanej baterii	151- 200 defibrylacji - 5 pkt; powyżej 200 defibrylacji - 10 pkt
18	Archiwizacja danych: min. do 8 godzin ciągłego zapisu krzywej ekg, min. do 3 godzin zapisu głosowego, do 1000 zdarzeń dla każdego ze 100 pacjentów.	WYMAGANE
19	Eksport danych na pamięć typu pendrive przez port USB	WYMAGANE
20	Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanej baterii. Możliwość zaprogramowania godziny autotestu.	WYMAGANE
21	Wyposażenie: bateria jednorazowa - czas przydatności do użycia min. 3 lata	4 lata przydatności do użycia - 5 pkt ; 5 lat i więcej przydatności do użycia - 10 pkt
22	Na wyposażeniu:1 komplet jednorazowych elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych i dzieci > 25kg – czas przydatności do użycia min. 3 lata	WYMAGANE
23	Szafka na defibrylator wyposażona w alarm dźwiękowy otwartych drzwi. Dodatkowo sygnalizacja świetlna otwartych drzwi umieszczona na obudowie szafki.	WYMAGANE
24	Min. stopień ochrony IP55	WYMAGANE
25	Waga defibrylatora z baterią maksymalnie 3 kg	waga niższa niż opisana w kolumnie B -5 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Defibrylator AED	szt.	1
	……....................…..............................................................................................................................................................

		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 9
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia - urządzenia do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Urządzenie do podawania płynów infuzyjnych pod stałym ciśnieniem	WYMAGANE
2	Urządzenie złożone z centralnego kontrolera ciśnienia oraz wymiennych mankietów infuzyjnych dostępnych w 3 pojemnościach	WYMAGANE
3	Mankiety podłączane za pomocą portu i łączników Luer	WYMAGANE
4	Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 mankietów ciśnieniowych	WYMAGANE
5	Możliwość jednoczesnego ustawienia ciśnienia w obu mankietach	WYMAGANE
6	Możliwość zamocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących	WYMAGANE
7	Stałe ciśnienie wstępne	WYMAGANE
8	Ciśnienie generowane przez urządzenie zapewnia stałą prędkość przepływu płynów	WYMAGANE
9	Precyzyjna, elektroniczna kontrola ustawienia ciśnienia	WYMAGANE
10	Skok nastaw ciśnienia 10mmHg	WYMAGANE
11	Limit ciśnienia max. 300 mmHg	WYMAGANE
12	Zasilanie sieciowe 100-240 V / 50-60 HZ	WYMAGANE
13	Masa urządzenia maksymalnie 2,5 kg	niższa waga niż opisana w kolumnie B – 10 pkt
14	|Urządzenie Klasy II a , uziemione, Typ B	WYMAGANE
15	Przystosowany do pracy ciągłej	WYMAGANE
16	Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 – sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1)	TAK – 30 pkt ; NIE – 0 pkt
17	Moc urządzenia min. 250 W	większa moc od opisanej w kolumnie B – 10 pkt
18	Akcesoria w postaci mankietów ciśnieniowych w min. trzech pojemnościach: mankiety ciśnieniowe 500 ml, mankiety ciśnieniowe 1000 ml, mankiety ciśnieniowe 3000 ml. - po jednej sztuce	WYMAGANE

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż I kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Urządzenie do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych	szt.	2
	……....................…..............................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo