| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 24 |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG- szt. 1 (poz. 24) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 4,9 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8” z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 pikseli x 480 pikseli) | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia (W x S x G): 130 mm x 365 mm x 310 mm ( 10 mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem wbudowana w urządzenie, nie dopuszcza się klawiatury wirtualnej wyświetlanej na ekranie. | Tak, podać |  |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak, podać |  |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50 MΩ | Tak, podać |  |  |
|  | CMRR >110 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz / kanał | Tak, podać |  |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca. Próbkowanie 16000 Hz/kanał | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr antydryftowy | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | Tak, podać |  |  |
|  | Formaty wydruku: 3*4; 3*4+1R; 3*4+3R; 6*2; 6*2+1R /12*1 | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Technologia pisaka: wydruk termiczny punktowy tablicowy | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm - w formie składanki | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | Tak, podać |  |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Czas rozruchu max 7 s | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcję Wi-Fi oraz czytnik kodów kreskowych | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań CardioVista | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta 1 szt., elektrody przyssawkowe 1 szt. oraz klipsowe 1 szt., papier termiczny 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy ( 1 szt. ) na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta 1 kpl. | Tak, podać |  |  |
|  | Współpraca urządzenia w sieci komputerowej bezprzewodowej WIFI pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz oraz przewodowej standard IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z. Współpraca z serwerem FTP | Tak, podać |  |  |
|  | Pełne wsparcie standardu IEEE 802.1X, dla sieci WIFI obsługa standardu szyfrowania WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, dodatkowo możliwość łączenia się z sieciami bezprzewodowymi z ukrytą nazwą SSID | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 15

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy