## Zad 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy systemu implantów międzytrzonowych do małoinwazyjnej, semielastycznej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego typu ELIF
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Anatomiczne kosze międzytrzonowe (cage) odtwarzające przestrzeń międzykręgową stosowane z dostępu całkowicie pozakanałowego, tylno-bocznego, jednostronnego (ELIF). Implanty w różnych dostępnych wysokościach (minimum 4 rozmiary) w kompletach składających się z dwóch uzupełniających się kształtem koszy. Implanty muszą posiadać poprzeczne karby na powierzchniach stycznych gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów, zapobiegające migracji implantu oraz zapewniające odporność na ruchy rotacyjne stabilizowanego odcinka, możliwość wypełnienia implantów wiórami kostnymi lub syntetycznym substytutem kostnym. Implanty muszą być wykonane z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). implanty muszą być przezierne dla promieniowania RTG i posiadać metalowe znaczniki niebędące ferromagnetykami, widoczne w RTG. Wszystkie implanty muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii. Dodatkowa stabilizacja zaimplantowanych koszy polyaxialnymi śrubami transpedikularnymi oraz semielastycznym prętem z kompozytowego materiału poliwęglanowego wzmocnionego długimi włóknami węglowymi (ostaPek). W zestawie operacyjnym znajdują się narzędzia niezbędne do implantacji w sposób umożliwiający oszczędzenie struktur anatomicznych pacjenta. Komplet: 2 kosze, 2 śruby z nakrętkami, 1 pręt. Ilość kompletów w komisie:2 | kpl. | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Kosz | szt. | 100
1b | Śruba z nakrętkami | szt. | 100
1c | Pręt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## Zad 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Implanty cementowe do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji. Wymagania:  trzy rodzaje cementu o różnej gęstości: cement PMMA o niskiej gęstości / ok. 70 % PMMA i 30 % BaSO4/, cement PMMA o średniej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2 / i cement PMMA o wysokiej gęstości / min. 50 % PMMA i min. 40 % ZrO2/ czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 stopnie – min. 10 minut cement nieprzezierny dla promieni RTG manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu zestaw do podawania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym, umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód od długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą igły przeznasadowe o średnicach 11 i 14 G, o długościach 120 i 150 mm, ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo igła biopsyjna o długości 190 mm i średnicy 13 G, zestaw wyposażony w strzykawkę o objętości 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowywania materiału biopsyjnego, jednorazowy, sterylny Komplet :1 cement, 1 mieszalnik cementu, 1 pistoletowy podajnik cementu, 1 igła przeznasadowe, 1 igła biopsyjna | kpl. | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | Cement Komis: 2 szt | szt. | 50
1b | Mieszalnik cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1c | Pistoletowy podajnik cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1d | Igła biopsyjna Komis: 1 szt | szt. | 50
1e | Igła przeznasadowa Komis: 3 szt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy jednorazowego systemu do małoinwazyjnej stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowy system (zestaw) do małoinwazyjnej stabilizacji przezskórnej lub otwartej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego. Wymagania:  śruby sterylne po 2 sztuki na podajnikach w jednym rozmiarze z 2 nakrętkami i dwoma blokerami wieloosiowości  śruby wielo/jednoosiowe, samonacinające, samogwintujące, kaniulowane, perforowane i wyciągowe  podwójny gwint śruby na całej długości, zagęszczony w części nasadowej  pręty o średnicy 5,5 mm, gładkie, wstępnie wygięte o długości od 40-100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste o długości od 60-100 mm, stopniowane co 10 mm oraz 130,160, 200 i 300 mm, pręty do segmentu L5-S1 o zwiększonej lordozie długości 30 i 40 mm  podajniki do prętów przezierne dla RTG, umożliwiające weryfikację pozycji pręta  w zestawie do implantacji 4 druty Kirschnera, przebijak, sonda z kulowym zakończeniem, śrubokręt, podajnik pręta, rączka, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śrub  kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu, sterylne i jednorazowe  w komplecie 3 zestawy śrub z nakrętkami, zestaw narzędzi, zestaw prętów, kompresor, kaniula do cementu, 1 igła przeznasadowa, 1 sterylna osłona do urządzenia AR | zestaw | 50
| Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%)
1a | zestaw śrub z nakrętkami Komis: po 2 op każdego rozmiaru | op | 150
1b | zestaw narzędzi Komis: 2 op | op | 50
1c | zestaw prętów Komis: po 1 op każdego rozmiaru | op | 50
1d | kaniula do cementu Komis: 2 szt | szt. | 50
1e | igła przeznasadowa Komis: 2 szt | szt. | 50
1f | sterylna osłona do urządzenia AR Komis: 2 szt | szt. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy małoinwazyjnego jednorazowego zestawu do przezskórnej międzystawowej stabilizacji w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Opis produktu: 1. implanty wykonane ze stopu tytanu, fabrycznie zamontowane na podajnikach 2. implanty o klinowym kształcie, wyposażone w kolce stabilizujące w przestrzeni międzystawowej 3. w pakiecie 2 implanty na podajnikach sterylnie pakowane oraz jednorazowe narzędzia umożliwiające przezskórną implantację Zestaw zawiera: 2 implanty Jednorazowe narzędzia do wykonywania zabiegów Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu w ramach ceny. Ilość zestawów w komisie: 2 | zestaw | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/4/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy implantów do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa PLIF
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Implanty do stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa PLIF. Wymagania: *Tytanowy implant o ostro ząbkowanych powierzchniach, porowatość 60% * Zakres wielkości porów 100-700 mikrometrów * co najmniej dwie długości implantów 23 i 28 mm, wysokość od 7-14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11mm, stopnie skosu 0 i 6 stopni * w zestawie retraktory, frezy, stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów kostnych Komis: po 2 szt każdego rozmiaru implantu | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5: