|  | Sprawa Nr 85/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV- 38126300-7 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator temperatury i wilgotności 4 kanałowy z sondami zewnętrznymi |  |  |  | kpl. | 7 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. Rejestrator wykonuje jednoczesne pomiary temperatury i wilgotności. Urządzenie z czterema kanałami ciągłego monitorowania wyposażone w sondy zewnętrzne. Zakres pomiaru temperatury: od -20oC do +50oC; wilgotności: 0 – 100%RH. Umożliwia przekazywanie danych pomiarowych na PC poprzez kabel USB jak i przez (opcjonalnie dostępną) kartę SD. Format przesyłu danych, o których mowa w pkt 6 musi zapewniać ich odczyt, zapis i archiwizację w oparciu o urządzenia powszechnie używane przez Zamawiającego, co najmniej obsługiwane w oparciu o system Windows. Posiada wyświetlacz zapewniający łatwy odczyt danych pomiarowych Zapewnia bezpieczeństwo danych, nawet w przypadku braku zasilania dane nie zostają utracone. Posiada program umożliwiający wizualizację oraz umożliwia kompletną obsługę rejestratora: przygotowanie i zakończenie procesu rejestracji, odczyt zapisanej temperatury i wilgotności, przedstawienie zarejestrowanych danych w postaci tabeli, wykresu, graficzne zobrazowanie przebiegu temperatury i wilgotności, kasowanie pamięci rejestracji, ustalanie i zapisywanie progów alarmowych temperatury i wilgotności, możliwość wpisania do pamięci przyrządu dowolnego tekstu opisowego. Posiada obszerną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników pomiarów. Obudowa zewnętrzna wytrzymała wodoszczelna, wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej zapewniająca ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Może posiadać uchwyt ścienny umożliwiający zamocowanie urządzenia. Waga maks. do ok. 500 g. Zasilanie: bateria lub akumulator litowo – jonowy; Typ baterii: bateria litowa o długim czasie pracy. Możliwość samodzielnej (przez użytkownika) wymiany baterii. Posiada świadectwo wzorcowania. Wykonawca zapewni wzorcowanie w 4 punktach dla temperatury: +4 st. C, +22 st. C, +37 st. C, - 20 st. C oraz dla wilgotności w dwóch punktach: 10% i 75%. Rejestracja temperatury i wilgotności z rozdzielczością: dla temperatury 0,1 °C, dla wilgotności 0,1%RH. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na rejestratory i 12 miesięcy na sondy. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na fabrycznie nowe w przypadku konieczności dokonania więcej niż 3 naprawy w okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do stosownych bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. Czas naprawy na terenie Polski – 14 dni. W okresie gwarancyjnym na czas naprawy powyżej 14 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym bez wezwania Zamawiającego. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji rejestratora– nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na rejestrator | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 20 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia,

- protokół kalibracyjny.

…………..…………….………………

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261 660 140 | 1 kpl |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261 216 517 | 1 kpl |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 261 138 151 | 1 kpl |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261 417 243 | 1 kpl |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 87 621 02 14 | 1 kpl |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-049 Lublin | 261 183 266 | 1 kpl |
| 7 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71 – 422 Szczecin | 261 455 642 | 1 kpl |