Załącznik nr 2b do SWZ

ZP/15/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 2 – Łóżka specjalistyczne  – 3 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………………………………………..…………………………

Kraj produkcji: 				……………………………………………..…………………………

Rok produkcji:   	 			……………………………………..…………………………………

| Lp. | Wymagane warunki i parametry |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specjalistyczne łóżka szpitalne, z systemem pomiaru masy ciała pacjenta (z dokładnością nie przekraczającą 100g), systemem wczesnej mobilizacji pacjenta, zasilanie 240V i elektronicznym sterowaniem |  | TAK, podać |  |
| 2. | Łóżka regulowane elektrycznie min. 4 segmentowe - 3 szt. Oddział chirurgiczny - długość: 210 cm +/- 4cm - szerokość: 95cm +/- 4cm - Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 40-80cm +/- 3cm. - maksymalne obciążenie robocze (waga pacjenta) 220kg, - konstrukcja stalowa, obudowa z materiału ABS, - leże wypełnione stalowymi panelami, - półka na pościel, - cztery koła skrętne z hamulcami z centralnym hamulcem, - barierki składane wzdłuż leża, na min. 75% długości leża, pozwalające na uzyskanie pozycji fotela kardiologicznego i samodzielne wstawanie pacjenta, - wezgłowie łatwe do zdemontowania, bez użycia narzędzi, - tuleje montażowe w czterech narożnikach, - haczyki na worki urologiczne, - zabezpieczenie szczytów przed przypadkowym wypięciem, - pilot do sterowania łóżkiem - funkcja CPR pozwalająca na wypoziomowanie łóżka za pomocą jednego przycisku i prowadzenie resuscytacji, - funkcja Trendelenburg/anty-Trendelenburg, - funkcja fotela kardiologicznego, - wieszaki na kroplówki, - łózko musi umożliwiać wykonywanie zdjęć RTG przy pomocy urządzeń RTG, - uchwyt ręki wspomagający pionizowanie pacjenta, - gumowe odbojniki w narożnikach łóżka, - odporność na mycie i dezynfekcję przy użyciu ogólnodostępnych środków myjących i dezynfekujących - łóżka muszą umożliwiać bezpieczne użytkowanie w przypadku braku zasilania sieciowego, - możliwość zablokowania funkcji panelu sterowania w celu zapobieżenia przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez pacjenta. |  | TAK, podać |  |
| 3. | Materace 3 szt.: - materace w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym - materace piankowe, wykonane z pianki zapobiegającej zapadaniu się pacjenta, - grubość min. 10 cm - długość i szerokość dopasowana do łóżka - materac pokryty pokrowcem, nieprzepuszczającym cieczy, łatwo zmywalny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, - pokrowiec na każdym segmencie materaca musi być łatwo ściągalny przy pomocy zamka błyskawicznego, - pokrowiec może być prany w temperaturze min. 60 stopni Celsjusza |  | TAK, podać |  |
| 4. | Materace przeciwodleżynowe z pompami – 3 szt.: - materac o konstrukcji komorowej z pompą zmiennociśnieniową pozwalającą na naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach, - materac wykonany z materiału odpornego na zanieczyszczenia, dezynfekcję oraz mycie, - możliwość płynnej regulacji ciśnienia w materacu, - materac musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa (szybkiego wypuszczania powietrza) w przypadki konieczności prowadzenia czynności reanimacyjnych, - pompa ciśnieniowa musi gwarantować cichą i bezproblemową pracę, - min. 15 komór powietrznych, - tryby pracy: tryb terapii niskociśnieniowej (naprzemienny), tryb ciągły, tryb pracy niskociśnieniowej, tryb automatyczny pozwalający na dobór nacisku i twardości materaca do wagi pacjenta, tryb maksymalnego napełnienia, - min. 2 złącza CPR pozwalające na szybką deflację materaca w czasie procedury RKO, - alarmy – wizualne i dźwiękowe sygnalizujące awarię materaca (spadek ciśnienia w komorach), awarię pompy, - pompa powinna mieć wydajność odpowiednią do zapewnienia ciśnienia w komorach przy założeniu maksymalnego obciążenia roboczego materaca min. 220kg. |  | TAK, podać |  |
| 5. | Szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem – 3 szt. - Konstrukcja szafki wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym odpornym na dezynfekcję oraz uszkodzenia mechaniczne - Drzwi szafki wyposażone w zawiasy z samodomykaniem - Dodatkowy blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości przy pomocy sprężyny gazowej oraz kątem przechyłu - Blaty szafki wykonane z płyty HPL odpornej na dezynfekcję i mycie - Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz czoła drzwiczek i szuflad - Czoło drzwi i szuflady wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor do wyboru) - Szafka wyposażona w cztery koła tworzywowe niebrudzące podłoże, w tym dwa z blokadą - Uchwyty do otwierania drzwi i szuflady chromowane zaokrąglone - Blat boczny z możliwością składania do boku szafki - Szerokość: 500 mm +/- 10mm - Głębokość: 400 mm +/- 10mm - Szerokość x głębokość blatu bocznego: min. 570 x 330 mm - Regulacja wysokości blatu bocznego: min. 700 do 1000 mm - Wysokość szafki: min. 800 mm - Obciążenie blatu stałego: min. 15 kg - Obciążenie blatu bocznego: min. 4 kg |  | TAK, podać |  |
| WYMAGANIA INNE |  |  |  |  |
| 6. |  | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 7. |  | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 974 ze zm.) oraz paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
| 8. |  | Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których wymaga się zaznaczenie wymaganych parametrów. | Tak |  |
| 9. |  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | Tak, podać |  |
| 10 |  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 | Tak, podać |  |
| 11. |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
| 12. |  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych). | Tak |  |
| 13. |  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego (min. 4 pracowników) w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 14. |  | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R). | Tak |  |
| 15. |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny) | Tak |  |
| 16. |  | Okres gwarancji zgodnie z Formularzem oferty – zał. nr 1 do SWZ licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki urządzenia, wszelkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Dostawcy, łącznie z częściami zamiennymi wymaganymi w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 17. |  | Wykonawca zapewni przeglądy techniczne (konserwacje) przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji) | Tak, podać liczbę przeglądów (konserwacji) w okresie gwarancji |  |
| 18. |  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać |  |
| 19. |  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 20. |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 21. |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 22. |  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 2 dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 23. |  | Okres dostępności części zamiennych od daty zakończenia gwarancji - min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 24. |  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………..…, dnia ……………………                    			  									                                                                …............................................

podpis osoby/osób uprawnionych                                                                                                                                                             
                 do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika1

_______________________________________________

1 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty