Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 37 Z TP 23

Załącznik nr 1-4 do SWZ

(po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## PAKIET 4: Pompa infuzyjna objętościowa – 6 kpl. (CPV: 33194110-0)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022/2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa przeznaczona dla pacjentów dorosłych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego realizowaną przez stację dokującą typ nLINK6+ AGILIA posiadaną przez Zamawiającego | Współpraca ze stacją dokującą posiadaną przez zamawiającego – 10 pkt Brak współpracy ze stacją dokującą posiadaną przez zamawiającego – 0 pkt |  |
| 2. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 HZ ze sprawnym uziemieniem | - | - |
| 3. | Ochrona przed prądem odpływowym: Odporne na defibrylację typ CF | - | - |
| 4. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym: klasa II zgodnie z IEC 60601-1 Lub Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 Klasa I, typ CF, odporność na defibrylację oraz klasa ochrony obudowy IP 24 | - | - |
| 5. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie 1500 ml/godz | - | - |
| 6. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | - | - |
| 7. | Masa pompy maksymalnie 2,5 kg | Poniżej 2,5 kg –10 pkt 2,5 kg – 0 pkt |  |
| 8. | Zakres szybkości minimum: 0,1–1500 ml/h. | - | - |
| 9. | Regulacja: - co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), - co 1 ml/h w zakresie 100–1500 ml/h. Lub Regulacja: - 0,1-99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100-999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000-1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h | - | - |
| 10. | Dokładność: szybkości infuzji ± 5% | - | - |
| 11. | Objętość do podania w infuzji 0,1 - 9999 ml Minimalny przyrost: - 0,1 (0,1 - 99,9) ml - 1 (100 - 9999) ml Lub Objętość do podania w infuzji 0,1 – 20 000 ml Rozdzielczość - 0,01 (0,1 - 99,99) ml - 0,1 (100 – 999,9) ml - 1 (powyżej 1000) ml | - | - |
| 12. | Tryby wlewu minimum - tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas, Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo, Następczo / Na Zakładkę, Krople/min. | - | - |
| 13. | Dawka nasycająca 0,1–1500 ml/h. 0,10–9,99 ml/h: przyrost o 0,01 ml/h. 10–99,9 ml/h: przyrost o 0,1 ml/h. 100–1500 ml/h: przyrost o 1 ml/h. | - | - |
| 14. | Bolus - bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h), - bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml | - | - |
| 15. | Dane pacjenta minimum: Masa ciała pacjenta w zakresie minimum 10 - 300 kg Minimalny przyrost: 0,1 (10,0 - 19,9) kg, 1(20 - 300) kg Powierzchnia ciała pacjenta: 0,5 – 4,5 m2 minimalny przyrost 0,01 m2 | - | - |
| 16. | Stężenie: 0,01 - 70000 jednostek – wymóg konieczny Zakresy punktowane: 0,01- 0,01 - 9,99 0,1 10,0 - 99,9 1 100 - 70000 Objętość rozcieńczalnika w zakresie minimum: 1 - 2000 ml – wymóg konieczny | Tak – 10 pkt Nie (inne zakresy) – 0 pkt |  |
| 17. | Jednostki stężenia minimum ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, cal, kcal, mEq | - | - |
| 18. | Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn./ml lub -- jedn./-- m dawką nasycającą lub bez | - | - |
| 19. | Klawiatura symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji Lub Klawiatura wyświetlana na dotykowym, kolorowym ekranie LCD Lub Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | - | - |
| 20. | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | - | - |
| 21. | System antybolusowy znacznie ograniczający podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu (maksymalnie 0,35 ml). | - | - |
| 22. | Tryby programowania ciśenienia: Maksymalne ciśnienie od 50 do 750 mmHg Przyrost 25 mmHg (50-250 mmHg) Przyrost 50 mmHg (250-750 mmHg) Definiuje autoryzowane maksymalne ciśnienie infuzji lub 3 poziomy Próg alarmu okluzji 100 mmHg 300 mmHg 400 mmHg 750 mmHg | - | - |
| 23. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | - | - |
| 24. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 18 poziomów | Powyżej 18 poziomów – 10 pkt 18 poziomów – 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | - | - |
| 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | - | - |
| 27. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | - | - |
| 28. | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | - | - |
| 29. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | - | - |
| 30. | Alarm rozładowanego akumulatora | - | - |
| 31. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | - | - |
| 32. | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | - | - |
| 33. | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | - | - |
| 34. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | - | - |
| 35. | Alarm powietrza w linii | - | - |
| 36. | Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych do 1500 zdarzeń. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | - |
| 37. | Zawiera min. 15 bibliotek / grup leków | Powyżej 15 bibliotek / grup – 10 pkt 15 bibliotek / grup– 0 pkt |  |
| 38. | Ładowanie baterii przy włączonej pompie poniżej 20 godzin | - | - |
| 39. | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku | - | - |
| 40. | Niebieski monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 70 mm × 35 mm Lub Kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 4,3” Lub Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2” | - | - |
| 41. | Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz lateksu). | - | - |
| 42. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym | - | - |
| GWARANCJA |
| 43. | Gwarancja 36 miesięcy | - | - |